Załącznik nr 4

do postępowania nr DAG.260.4.2024

Zestaw laparoskopowy – 1 zestaw

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii  w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| A | Monitor operacyjny 4K – 1 szt. |
| 1. | Przekątna ekranu min. 31" |  |  |
| 2. | Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli |  |  |
| 3. | Mocowanie typu VESA |  |  |
| B | Monitor operacyjny dla asysty FULL HD - 1 szt. |
| 1. | Przekątna ekranu min. 26" Rozdzielczość FULL HD 1920 x 1080p, 16:9 Mocowanie VESA 100 |  |  |
| 2. | Statyw jezdny na monitor dla asysty – 1 szt. |  |  |
| 3. | Zestaw do bezprzewodowej transmisji danych (transmisja wideo) – 1 szt. |  |  |
| C | Sterownik kamery - 1 zestaw |
| 1. | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K |  |  |
| 2. | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
| 3. | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |  |  |
| 4. | W zestawie pamięć pendrive o pojemności min. 32 GB |  |  |
| 5. | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie sztywnego wideoendoskopu 3D/4K/ICG do laparoskopii |  |  |
| 6. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia obrazowania egzoskopowego 3D |  |  |
| 7. | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K |  |  |
| 8. | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  |  |
| 9. | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  |  |
| 10. | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) |  |  |
| 11. | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć pendrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny |  |  |
| 12. | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery |  |  |
| 13. | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci pendrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery |  |  |
| 14. | Zapis zdjęć w formacie: JPEG |  |  |
| 15. | Zapis filmów w formacie: MPEG4 |  |  |
| 16. | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności |  |  |
| 17. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery |  |  |
| 18. | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery |  |  |
| 19. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery |  |  |
| 20. | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwie funkcje do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku |  |  |
| 21. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery |  |  |
| 22. | Funkcja obrotu obrazu o 180° |  |  |
| 23. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery |  |  |
| 24. | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego |  |  |
| 25. | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego |  |  |
| 26. | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia |  |  |
| 27. | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła |  |  |
| 28. | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji |  |  |
| 29. | Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
| 30. | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
| 31. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników |  |  |
| 32. | Funkcja importu /eksportu profili użytkowników z/do pamięci pendrive |  |  |
| 33. | Stopień ochrony min. CF |  |  |
| C. | Głowica kamery 4K – 1 szt. |
| 1. | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |  |  |
| 2. | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz |  |  |
| 3. | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) |  |  |
| 4. | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym min. 2 programowalne |  |  |
| 5. | Stopień ochrony min. CF |  |  |
| D. | Optyki laparoskopowe |
| 1. | Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 300-320 mm, kąt patrzenia 0° lub 30°, wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność - 2 szt. |  |  |
| 2. | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 300-320 mm, kąt patrzenia 0° lub 30°, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, autoklawowalna, - 2 szt. |  |  |
| 3. | Światłowód kompatybilny ze źródłem, osłona światłowodu wzmocniona, nieprzezroczysta, dł. Światłowodu 230-260 cm, śr. 4,8 mm - 4 szt. |  |  |
| 4. | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki - 4 szt. |  |  |
| E. | Źródło światła LED – 1 zestaw |
| 1. | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery |  |  |
| 2. | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery |  |  |
| 3. | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG |  |  |
| 4. | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji |  |  |
| 5. | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery |  |  |
| 6. | Stopień ochrony min. CF |  |  |
| F | Insuflator CO2 z podgrzewaniem - 1 zestaw |
| 1. | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim |  |  |
| 2. | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym |  |  |
| 3. | Maksymalny przepływ gazu 50±10 l/min |  |  |
| 4. | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30±5 mmHg |  |  |
| 5. | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy |  |  |
| 6. | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w pełnym zakresie, - regulacja ciśnienia w pełnym zakresie |  |  |
| 7. | Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15±3 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15±3 mmHg |  |  |
| 8. | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 |  |  |
| 9. | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 |  |  |
| 10. | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta |  |  |
| 11. | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli |  |  |
| 12. | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra |  |  |
| 13. | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej |  |  |
| 14. | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny - 4 szt. |  |  |
| 15. | Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. |  |  |
| 16. | System oddymiania polegający na dodatkowym urządzeniu zsynchronizowanym z oferowanym insuflatorem celem komunikacji. Sterowanie poprzez przycisk nożny |  |  |
| G. | Pompa ssąco - płucząca - 1 zestaw |
| 1. | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy |  |  |
| 2. | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną |  |  |
| 3. | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi wkładami workowymi |  |  |
| 4. | Maksymalna prędkość płukania min. 1200±100 ml/min., z możliwością regulacji i ustawiania niższych wartości |  |  |
| 5. | Maksymalne ciśnienie płukania 500±50 mmHg z możliwością ustawienia niższych wartości |  |  |
| 6. | Maksymalne podciśnienie odsysania min. (- 0,8) bar |  |  |
| 7. | Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnej i ustawionej prędkości płukania |  |  |
| 8. | Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnego i ustawionego podciśnienia odsysania |  |  |
| 9. | Pompa wyposażona w animowaną instrukcję zakładania drenów płuczących wyświetlaną na ekranie monitora dotykowego |  |  |
| 10. | Dreny płuczące z częścią zakładaną na rolki typu kaseta/kartridż |  |  |
| H | Rejestrator medyczny |
| 1. | System rejestracji sygnału Full HD, 3D, 4K |  |  |
| 2. | Możliwość zapisu danych: - do pamięci wbudowanej (min. 2 TB) - do pamięci USB poprzez interfejs USB 2.0 oraz 3.0, - do lokalizacji sieciowych - do lokalizacji FTP, - bezpośrednio do systemu szpitalnego za pośrednictwem DICOM i HL7 |  |  |
| 3. | Możliwość pobierania informacji z systemu szpitalnego za pośrednictwem HL7 |  |  |
| 4. | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4 oraz .mov w rozdzielczości Full HD oraz 4K z możliwością wyboru niższych rozdzielczości. Możliwość wyboru jakości zapisu (min. wysoka i standard) dla rozdzielczości do Full HD. Zapis zdjęć w formacie: .bmp, oraz .jpg |  |  |
| 5. | Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie min. takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach |  |  |
| 6. | Wejścia wideo: DP, HDMI |  |  |
| 7. | Możliwość wydruku automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi. |  |  |
| 8. | Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf |  |  |
| 9. | Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł (zapis dwukanałowy) w trybie: - zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo) - asynchronicznym (niezależne uruchamianie z zatrzymywanie zapisu w obydwu źródłach wideo). |  |  |
| 10. | Możliwość podłączenia i zapisu wideo ze źródła sygnału 3D. |  |  |
| 11. | Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur. |  |  |
| 12. | System operacyjny urządzenia uruchamiany z wewnętrznego dysku twardego w technologii SSD |  |  |
| 13. | Zaimplementowane oprogramowanie zabezpieczające przed malware, niezależne od łatek bezpieczeństwa systemu operacyjnego, pozwalające na uruchomienie wyłącznie aplikacji zdefiniowanych na liście “white list” |  |  |
| 14. | Możliwość zarządzania kontami użytkowników poprzez usługę Active Directory oraz tworzenie różnych profili ustawień dla różnych kont użytkowników |  |  |
| 15. | Ekran sterujący min. 12,5” Full HD, dotykowy, zainstalowany pod modułem rejestracji |  |  |
| 16. | Klawiatura |  |  |
| I | Instrumentarium laparoskopowe |
| 1. | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm - 4 szt. |  |  |
| 2. | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego - 8 szt. |  |  |
| 3. | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 12 szt. |  |  |
| 4. | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. kaniuli 10 – 11 mm – 8 szt. |  |  |
| 5. | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. kaniuli 5 – 6 mm – 12 szt. |  |  |
| 6. | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 4 szt. |  |  |
| 7. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 34-37 cm – 4 szt. |  |  |
| 8. | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 34-36 cm – 4 szt. |  |  |
| 9. | Kleszcze preparacyjno - chwytające, bransze typu „Aligator” obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 34-36 cm –4 szt. |  |  |
| 10. | Kleszcze chwytające, bransze obie ruchome; monopolarne, obrotowe, atraumatyczne, okienkowe, ząbkowane, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 34-36 cm – 4 szt. |  |  |
| 11. | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 34-36 cm – 4 szt. |  |  |
| 12. | Elektroda koagulacyjno-preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 34-36 cm – 4 szt. |  |  |
| 13. | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, długość min. 300 cm – 4 szt. |  |  |
| 14. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych, pokrywa perforowana, przeźroczysta, dno kontenera perforowane, wyłożone matą typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] – 535 x 255 x 165 mm (±5 mm) - 4 szt. |  |  |
| 15. | Imadło do szycia, bransze zakrzywione w lewo, rękojeść pistoletowa, śr. 5mm, dł. 33±2 cm – 4 szt. |  |  |
| 16. | Kleszcze chwytające, okienkowe, jedna bransza ruchoma; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 34-36 cm – 4 szt. |  |  |
| 17. | Filtr dymu do zastosowana podczas laparoskopii kompatybilne z proponowanym insuflatorem (opak. – 10 szt.) – 4 opak. |  |  |
| 18. | Morcelator ginekologiczny – 1 zestaw |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wykonywane będą nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.