AE/ZP-27-27/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

Wymagane i oferowane parametry techniczne nadłóżkowych poziomych paneli zasilających

pojedynczych 2 szt., podwójnych 8 szt. oraz potrójnych 2 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania dla panelu zasilającego pojedynczego będacego bazą do budowy paneli wieloelementowych |  |  |  |
|  | Nadłóżkowy poziomy panel zasilający medyczny klasy IIb, fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Nadłóżkowy poziomy panel zasilający dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych, (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Długość belki panelu 160 cm +/-10 cm | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety barw oferowanej przez producenta lub możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety RAL. | TAK Punktacja: Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety barw oferowanej przez producenta - 0 pkt. Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety RAL - 10 pkt. |  |
|  | Miejsce wejścia gazów do panelu w poszczególnych salach ustalone z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Korpus panelu wykonany z monolitycznego minimum dwukomorowego samonośnego profilu aluminiowego lakierowanego o przekroju prostokąta oraz pełnej izolacji instalacji gazowej od instalacji elektrycznej | TAK |  |
|  | Gniazda O₂/tlen/ i VAC/próżnia/ w standardzie AGA z nieścieralnymi oznaczeniami. Korpusy (podstawy) gniazd gazów medycznych wykonane ze stopu metali. Nie dopuszcza się korpusów wykonanych z plastiku | TAK |  |
|  | Korpus urządzenia z zachowaniem mechanicznej separacji instalacji gazów medycznych od instalacji elektrycznej. | TAK |  |
|  | Grubość korpusu jednostki max. 55mm +/-5%. Wysokość urządzenia 300 mm +/-10mm | TAK |  |
|  | Kształt panelu od frontu płaski i gładki, przylegający do ściany bez tworzenia szczeliny– nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych wystających oprócz listwy na wyposażenie dodatkowe o ile występuje | TAK |  |
|  | Dostęp serwisowy do panelu od frontu kanału instalacji gazowych i elektrycznych, szybki bez potrzeby użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Konstrukcja panelu odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia | TAK |  |
|  | Instalacje gazowe wewnątrz panelu wykonane ze sztywnych rur miedzianych z wyraźnym oznaczeniem poszczególnych gazów | TAK |  |
|  | Panel posiadający gniazda elektryczne oraz teletechniczne zlicowane z powierzchnią panelu | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania w kanale instalacyjnym otworów pod urządzenia sygnalizacyjne lub inne wyposażenie – potwierdzić możliwość wykonania według wytycznych Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dolny kanał posiadający oświetlenie miejscowe ledowe min. 1 x 8W o temperaturze min. 4000K i wskaźniku odwzorowania Ra min. 90 | TAK |  |
|  | Górny kanał posiadający oświetlenie ogólne ledowe min. 1 x 10W o temperaturze min. 4000K i wskaźniku odwzorowania Ra min. 90 | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się urządzeń, w których klosze są dzielone i wklejane w korpusy opraw oświetleniowych | TAK |  |
|  | Oświetlenie miejscowe załączane z panelu i z manipulatora pacjenta. | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne załączane przełącznikiem przy drzwiach wejściowych do sali | TAK |  |
|  | Wyposażenie pojedynczego panelu: -gniazda zasilające elektryczne 230V - 2 szt. -gniazdo ekwipotencjalne -1 szt. -manipulator oświetlenia dolnego - 1 szt., -przełącznik oświetlenia dolnego -1 szt. -gniazdo O₂ systemu AGA -1 szt. -gniazdo VAC systemu AGA -1 szt. | TAK |  |
|  | W Sali pacjentów Nr 9 zamontowany 1 panel podwójny bez gniazd gazów medycznych | TAK |  |
|  | W Sali pacjentów Nr 8 zamontowane 2 panele podwójne (4 stanowiska) posiadające dodatkowo na każde stanowisko: - 3 –ie gniazdo do podłączenia monitora 230V, - gniazdo internetowe RJ45 kat.6, - standardową szynę sprzętową do mocowania półek i osprzętu nie obejmującą swoim zasięgiem gniazd gazowych /kolizja dozownika posiadającego szklaną butelkę z szyną/. | TAK |  |
|  | Półka pod kardiomonitor o nośności minimum 10 kg i wymiarach minimum: długość 330mm, szerokość 220 mm w ilości minimum 4 szt. Wszystkie oferowane półki muszą posiadać uchwyty umożliwiające montaż na szynie sprzętowej panelu | TAK |  |
|  | Oferowane półki posiadają szufladkę lub oferowane półki nie posiadają szufladki | TAK/NIE Punktacja: Oferowane półki nie posiadają szufladki - 0 pkt. Oferowane półki posiadają szufladkę - 10 pkt. |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Montaż dostarczonych paneli na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii zgodnie z „Lokalizacją miejsca montażu nadłóżkowych poziomych paneli zasilających stanowiących przedmiot zamówienia” stanowiącą Załącznik Nr 5a do SWZ | TAK |  |
|  | Montaż dostarczonych paneli oraz pomyślne uruchomienie zakończone kompletnymi protokołami pomiarów elektrycznych oraz gazowych wymaganych przepisami. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty