AE/ZP-27-79/20			                                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanego aparatu USG 1 sztuka.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. |  | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne: |  |  |  |  |
|  |  | Przenośny aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  |  | Waga aparatu - poniżej 5 kg | TAK |  |
|  |  | Zakres częstotliwości pracy minimum 2 – 10 MHz zdefiniowany częstotliwościami głowic możliwych do podłączenia do aparatu | TAK |  |
|  |  | Ilość niezależnych gniazd głowic w aparacie przełączanych elektronicznie minimum 2 | TAK |  |
|  |  | Czas od włączenia aparatu całkowicie wyłącznego do stanu gotowości do pracy maksimum 60s | TAK Punktacja: Warunek maksymalny - 0 pkt. Minimalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  |  | Monitor LCD o przekątnej minimum 12 cali | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  |  | Rozdzielczość monitora minimum 1024 x 768 | TAK |  |
|  |  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B minimum 11 000 | TAK |  |
|  |  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym o pojemności nie mniejszej niż 500GB z możliwością eksportowania na nośniki przenośne USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | TAK |  |
|  |  | Minimum 2 porty USB | TAK |  |
|  |  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | TAK |  |
|  |  | Dedykowany wózek pod aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością blokowania minimum 2 z nich, posiadający uchwyty na głowice, półkę na akcesoria i videoprinter | TAK |  |
|  |  | Możliwość ustawienia oprogramowania w j. polskim | TAK |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |
|  |  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
|  |  | Zakres ustawiania głębokości penetracji w zakrtesie minimum od 1cm do 35 cm | TAK |  |
|  |  | Dynamika obrazu 2D wyświetlana na ekranie minimum 220 dB | TAK |  |
|  |  | Ilość map szarości do wyboru – minimum 8 |  |  |
|  |  | Ilość map koloryzacji obrazu 2D – minimum 16 | TAK |  |
|  |  | Nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru minimum: tłuszcz, mięśnie, płyn | TAK |  |
|  |  | Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie, zapewniającą zwiększenie rozdzielczości kontrastowej. | TAK |  |
|  |  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  |  | Możliwość powiększenia obszaru obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK |  |
|  |  | Maksymalna prędkość odświeżania „frame rate” – minimum 380 klatek/s. | TAK |  |
|  |  | Tryb M-mode | TAK |  |
|  |  | Ilość prędkości przemiatania do wyboru – minimum 6 | TAK |  |
|  |  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| ##### GŁOWICE |  |  |  |  |
|  |  | Głowica convex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa do badań j.brzusznej, położniczych i ginekologicznych. | TAK |  |
|  |  | Zakres częstotliwości w zakresie minimum od 2 do 5 MHz | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  |  | Tryb II harmonicznej | TAK |  |
|  |  | Kąt pola obrazowania minimum 70º | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  |  | Rozszerzony kąt pola obrazowania minimum 80º | TAK |  |
|  |  | Minimum 4 wybieralne częstotliwości pracy dla trybu B | TAK |  |
|  |  | Minimum 2 częstotliwości dla II harmonicznej | TAK |  |
|  |  | Głowica liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa do badań małych i powierzchownie położonych narządów, naczyń i innych. | TAK |  |
|  |  | Zakres częstotliwości w zakresie minimum od 5 do10 MHz | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  |  | Szerokość pola obrazowego maksimum 40 mm | TAK |  |
|  |  | Minimum 4 wybieralne częstotliwości pracy dla trybu B | TAK |  |
| ##### OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe minimum: - jama brzuszna - ginekologiczno – położnicze - urologiczne - ortopedyczne - mięśniowo - szkieletowe - narządy małe i powierzchowne | TAK |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |  |
|  |  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  |  | Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  |  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  |  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  |  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  |  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.