54/PNP/DOT/2023
Parametry techniczne – część nr 1
Mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała – 1 szt.
Model: ………………………………………………..
Typ: ……………………………………………………
Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]

Lp.	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny umożliwiający ćwiczenia w obrębie kończyn górnych, dolnych oraz tułowia	TAK
	Jeden robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych	TAK
	Robot umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych.	TAK
	Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne	TAK
	Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi	TAK
	Wbudowana reaktywna elektromiografia	TAK
	Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia	TAK
	Posiada możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom.	TAK
	Umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) jak i sygnał elektromiograficzny	TAK
	Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta;	TAK
	Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów);	TAK
	Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego,	TAK
	Integracja z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego	TAK
	Wyposażenie robota
	Końcówka do kończyny górnej	TAK
	Końcówka do kończyny dolnej	TAK
	Końcówka do stopy	TAK
	Końcówka do przedramienia	TAK
	Końcówka do barku	TAK
	Kierownica	TAK
	Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler	TAK
	Przewód zasilający dł. Min. 10 m (IEC C13, 250V)	TAK, PODAĆ
	2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. Min. 1,5m	TAK, PODAĆ
	Gry rehabilitacyjne	TAK
	Tablet z przekątną ekranu powyżej 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem	TAK, OPISAĆ
	Rozdzielacz USB 4 gniazda USB	TAK
	5 paczek Elektrod EKG/EMG (50 szt.)	TAK
	Fotel z regulacją
	Regulowane podnóżki (prawy i lewy), z możliwością całkowitego złożenia. / Kąt nachylenia podnóżka min.: 15⁰ - 90⁰	TAK, PODAĆ
	5-cio punktowy, magnetyczny system pasów stabilizujących pacjenta	TAK
	Szybkie odpinanie systemu pasów za pomocą dwóch ruchów	TAK
	Uchwyt dłoni z możliwością regulowania wysokości i kąta	TAK
	Stabilizujący pas udowy	TAK
	Boczne barierki, z możliwością całkowitego złożenia	TAK
	Łatwe dostosowanie do różnych pozycji pacjenta	TAK
	Podłokietnik - podpórka przedramienia z pasami stabilizującymi	TAK
	Regulowana głębokość siedziska min. 450-570 mm	TAK
	Szerokość siedziska: minimum 580-650 mm	TAK
	Elektryczna regulacja nachylenie oparcia min. 87⁰ - 0⁰	TAK, PODAĆ
	Elektryczna regulacja nachylenia siedziska min.: 0⁰- 20⁰	TAK, PODAĆ
	Elektryczna regulacja wysokości siedziska min. 490-890 mm	TAK, PODAĆ
	Pilot do sterowania fotelem	TAK
	Możliwość rozłożenia całego fotela tak aby stanowił on stół terapeutyczny	TAK
	Centralny system jezdny – opuszczany lub chowany w celu pełnej stabilności urządzenia	TAK
	Maksymalna masa ciała pacjenta: minimum 135 kg	TAK, PODAĆ
	Wysokość całkowita: minimalny zakres 1320 -1720 mm	TAK, PODAĆ
	Długość całkowita: minimum 1200 mm (złożone podnóżki), minimum 1900 mm w trybie stołu terapeutycznego	TAK, PODAĆ
	Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji
	Elektrostymulacja: max 50V/100mA, 10us-500us dla wszystkich kanałów, 500us-10s dla wybranego kanału. / 4 kanały do użytku z elektrodami powierzchniowymi (z łączem typu snap) 2 kanały do użytku z elektrodami wewnętrznymi (z łączem typu pin 2mm).	TAK, PODAĆ
	Pomiary elektromiograficzne o dokładności +- 0,5 % w pełnym zakresie. / 4 kanały do użytku z elektrodami powierzchniowymi (z łączem typu snap) 2 kanały do użytku z elektrodami wewnętrznymi (z łączem typu pin 2mm).	TAK, PODAĆ
	Poziom podstawowy szumu pomiarowego elektromiografii (baseline noise) < 0,5 uV	TAK
	Próbkowanie sygnału elektromiograficznego co najmniej 1000 próbek / sekundę	TAK
	Pomiar impedancji +-0,5 kOhm	TAK
	Kształty przebiegów elektrostymulacyjnych: prostokątny, trójkątny, sinusoidalny	TAK
	Połączenie poprzez WiFi i/lub Bluetooth	TAK
	Zasilanie bateryjne	TAK
	Pas umożliwiający zamocowanie urządzenia podczas ruchu	TAK
	Możliwość współpracy z elektrodami powierzchniowymi oraz wewnętrznymi (dopochwowe, rektalne)	TAK
	Oprogramowanie umożliwiające: / -Tworzenie profili pacjentów i terapeutów / -Tworzenie, wyświetlanie i edycję kont pacjentów / -Połączenie bezprzewodowe z urządzeniem / -Wyświetlanie listy ćwiczeń / -Ustawianie linii progowej dla elektromiografii i wyzwalanej elektromiografią elektrostymulacji / -Wyświetlanie podsumowania treningu / -Tworzenie dopasowanych do użytkownika ćwiczeń / -Wyświetlanie wykresów aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym / -Korzystanie z predefiniowanych testów diagnostycznych, w tym Test Glazera / -Korzystanie z predefiniowanych ćwiczeń opartych o EMG Biofeedback (programy treningowe włókien mięśniowych typu: I, IIa, IIb) / -Prowadzenie elektrostymulacji funkcjonalnej, korzystając z predefiniowanych programów: / Chwyć i puść / Otwórz i zamknij rękę / Sięganie ręką do twarzy / -Przeprowadzenie elektrostymulacji wyzwalanej poprzez elektromiografię, korzystając z predefiniowanych programów: / Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) dla mięśni powierzchniowych / -Gry rehabilitacyjne min. 2	TAK
	Akcesoria i wyposażenie: / -Prekonfigurowany tablet do obsługi urządzenia / -5 paczek elektrod EKG/EMG (50 szt. każda) / -2 paczki elektrod elektrostymulacyjnych powierzchniowych 5x5 cm oraz 5x10 cm / -Ładowarka baterii z możliwością jednoczesnego ładowania co najmniej 2 baterii jednocześnie	TAK
	Warunki gwarancji:
	Okres gwarancyjny min. 60 miesięcy zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.	TAK, PODAĆ
	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK
	Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .	TAK, PODAĆ
	Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 48 godzin.	TAK
	Szkolenia, instrukcje i certyfikaty
	Certyfikat CE	TAK
	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf)	TAK
	Instruktaż z obsługi urządzenia dla personelu medycznego	TAK
	Paszport techniczny	TAK
	Dostawa, montaż, uruchomienie	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

        ……………………………………………………..
        (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

54/PNP/DOT/2023

Parametry techniczne – część nr 2
Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych – 1 szt.
Model: ………………………………………………..
Typ: ……………………………………………………
Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]

Lp.	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych	TAK
	Ćwiczenia: / - czynne-oporowe, / - czynne-wspomagane, / - wspomagane-elektromiograficzne, / - bierne	TAK
	Ćwiczenia z oporem dynamicznym: / - izokinetyczne, / - izotoniczne, / - izometryczne	TAK
	Wbudowana funkcjonalność generowania zrobotyzowanego ruchu wspomaganego lub czynnego wyzwalanego poprzez aktywność elektryczną mięśni wykrywaną powierzchniowo - elektromiografię (reaktywna elektromiografia)	TAK
	Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: / - siły mięśniowej, / - zakresu ruchu biernego i czynnego, / - aktywności mięśniowej i unerwienia przy pomocy elektromiografii powierzchniowej / - propriocepcji, / - oporów tkankowych (sztywność, spastyczność),	TAK
	Dostosowanie do pacjenta we wszystkich etapach rehabilitacji i w zależności od poziomu siły mięśniowej (Lovett 0-5) : / Ruch czynny - oporowy (Lovett 3-5) / Ruch czynny - wspomagany (Lovett 3) / Ruch wspomagany - wyzwalany elektromiograficznie (Lovett 1-2) / Ruch bierny (Lovett 0-1)	TAK
	Czynna praca z pacjentami zarówno z niedowładem jak i spastycznością	TAK
	Biofeedback – informacja zwrotna dla pacjenta i terapeuty	TAK
	Generowanie raportów z oceny i ćwiczeń pacjenta	TAK
	Możliwość tworzenia bazy danych pacjentów	TAK
	Predefiniowane protokoły ćwiczeń	TAK
	Wbudowany elektromiograf w minimalnych parametrach pomiarowych: / Ilość kanałów elektromiograficznych: co najmniej 4, próbkowane jednoczesne / Szum linii podstawowej: <0,5 μV RMS / Szum odniesienia na wejściu: 10 μVpp (10 sekund danych surowych) / Częstotliwość próbkowania elektromiografii: / 1 000 próbek na sekundę na kanał / Rozdzielczość wewnętrzna:24 bity / Współczynnik CMRR elektromiografii:-73dB / Impedancja wejściowa elektromiografii: 10MΩ / Czułość elektromiografii: 1μV RMS	TAK, PODAĆ
	Dokładność pomiarowa czujników siły lub dynamometrów: / Dokładność pomiaru momentu obrotowego ± 0,2 Nm	TAK, PODAĆ
	Maksymalna prędkość obrotowa: co najmniej 20 °/s	TAK, PODAĆ
	Praca synchroniczna jednoczesna co najmniej 2	TAK
	Monitor dotykowy	TAK
	5 paczek Elektrod do EMG (50 szt.)	TAK
	Dostawa do 30.11.2023r. lub do 14.12.2023r., w przypadku zgody Ministerstwa Zdrowia na wydłużenie terminu dostaw oraz dostarczenia dokumentów dostaw przez Beneficjentów	TAK
	Warunki gwarancji:
	Okres gwarancyjny min. 60 miesięcy zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.	TAK, PODAĆ
	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK
	Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .	TAK, PODAĆ
	Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 2 dni robocze.	TAK
	Szkolenia, instrukcje i certyfikaty
	Certyfikat CE lub deklaracja zgodności	TAK
	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf)	TAK
	Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają	TAK
	Paszport techniczny	TAK
	Dostawa, montaż, uruchomienie	TAK
	Dostawa do 30.11.2023r. lub do 14.12.2023r., w przypadku zgody Ministerstwa Zdrowia na wydłużenie terminu dostaw oraz dostarczenia dokumentów dostaw przez Beneficjentów	TAK
	Uruchomienie urządzenia i szkolenie dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w terminie do 29.04.2024r.	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

        ……………………………………………………..
        (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)