UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Białystok, 16.03.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.14.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego “Dostawa z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej z podziałem na 4 części”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 1 – Aparat do ekstrakcji tłuszczu metodą Soxhleta:

1.	Dotyczy ust. 1, pkt. 2

Czy kupujący dopuści urządzenie, które pozwala pracować z wykorzystaniem trzech metod opisanych w specyfikacji, ale dostarczone urządzenie będzie skonfigurowane pod metodę ekstrakcji Klasycznym Soxhletem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie skonfigurowane pod metodę ekstrakcji klasycznym Soxhletem z możliwością konfiguracji do metod: ekstrakcji gorącej i ekstrakcji ciągłej.

Część nr 2 – Aparat Kjeldahla do oznaczania białka:

Załącznik nr 2 do SWZ – Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne.

1.	Dotyczy ust. 1, pkt. I. – Destylator:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie destylatora z parą wodną posiadającego niedotykowy ekran LCD, ale z oprogramowaniem zawierającym 3 stałe programy pracy – rozgrzanie aparatu, czyszczenie i walidacja procesu, 8 wprowadzonych dedykowanych do określonych produktów programów producenta z możliwością ich konfiguracji oraz 10 miejsc na wprowadzenie własnych programów użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza niedotykowy ekran LCD.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga oprogramowania zawierającego 3 stałe programy pracy – rozgrzanie aparatu, czyszczenie i walidacja procesu, 8 wprowadzonych dedykowanych do określonych produktów programów producenta z możliwością ich konfiguracji oraz 10 miejsc na wprowadzenie własnych programów użytkownika.

2.	Dotyczy ust. 1, pkt. I. – Destylator:

Czy destylator ma być wyposażony w pompę H2O do automatycznego rozcieńczenia próby wodą destylowaną przed destylacją w kolbie destylacyjnej?

Uzasadnienie: Rozwiązanie to znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy, do próbki po mineralizacji w kwasie siarkowym woda do rozcieńczeń przed destylacją jest dodawana w sposób automatyczny z poziomu sterownika destylarki bez konieczności ręcznego dodawania jej przez operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga dodatkowego wyposażenia w postaci pompy H2O do automatycznego rozcieńczenia próby wodą destylowaną przed destylacją w kolbie destylacyjnej.

3.	Dotyczy ust. 1, pkt. II. – Mineralizator:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mineralizatora z blokiem grzewczym z aluminium z cyfrowym ekranem LCD wyświetlającym wartość aktualnej temperatury, nr programu i bieżący segment, z możliwością wprowadzenia 9-ciu programów użytkownika z 18 rampami - segmentami temperaturowo – czasowymi na każdy program?

Uzasadnienie: Blok grzejny z aluminium gwarantuje większą jednorodność temperaturową na wszystkich stanowiskach grzewczych pieca, a możliwość programowania procesu mineralizacji pozwala na pracę pieca bez bezpośredniego nadzoru operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga mineralizatora z: aluminiowym blokiem grzewczym; cyfrowym ekranem LCD wyświetlającym wartość aktualnej temperatury, nr programu i bieżący segment; możliwością wprowadzenia 9-ciu programów użytkownika; 18 rampami - segmentami temperaturowo – czasowymi na każdy program.

4.	Dotyczy ust. 1, pkt. II.5 – Mineralizator:

Czy kupujący zgodzi się, aby mineralizator nie posiadał możliwości opóźnionego startu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, mineralizator bez funkcji opóźnionego startu.

Cześć nr 3 - Automatyczny separator komórkowy:

1.	Dotyczy załącznika nr 2, §2, punkt 5:

Wnosimy o odstąpienie od wymagania dostarczenia instrukcji urządzenia w języku polskim i dopuszczenie w wersji angielskiej, z uwagi na fakt, że urządzenia są przeznaczone dla użytkownika profesjonalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza instrukcję urządzenia w wersji angielskiej.

2.	Dotyczy załącznika nr 5, §1, punkt 3:

Wnosimy o skrócenie okresu rękojmi do 12 miesięcy z uwagi na fakt, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3.	Dotyczy załącznika nr 5, §1, punkt 10:

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy do 48 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z zapisem w pkt. 10: "Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.". Serwis nie jest zobligowany do rozpoczęcia naprawy w wyznaczonym czasie. Jako reakcję można np. umówić wizytę inżyniera serwisu. Z zapisu tego wynika również, że może dojść do zdalnej naprawy, jeśli po trafnej diagnozie serwis może zdalnie (przez połączenie internetowe lub poprzez użytkownika urządzenia będącego w kontakcie telefonicznym z serwisem) naprawić urządzenie.

4.	Dotyczy załącznika nr 5, §1, punkt 11:

Prosimy o wydłużenie dokonania naprawy z 3 do 14 dni roboczych a w przypadku konieczność importu części, prosimy o wydłużenie wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości do 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych a w wyjątkowych sytuacjach w przypadku importu części dopuszcza się wydłużenie naprawy do 30 dni.

5.	Dotyczy załącznika nr 6, §1, punkt 7:

Wnosimy o zmianę zapisu:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji

na

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie zamierza ponosić dodatkowych kosztów w przypadku, gdy okaże się, że poza opisem ogólnym istnieją dodatkowe ”cechy” urządzenia, które wymagają zmiany w instalacji (np. zmiana bezpiecznika na inny amperaż, itp.).

6.	Dotyczy załącznika nr 6, §2, punkt 5a:

Wnosimy o odstąpienie od wymagania dostarczenia instrukcji urządzenia w języku polskim i dopuszczenie w wersji angielskiej, z uwagi na fakt, że urządzenia są przeznaczone dla użytkownika profesjonalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza instrukcję urządzenia w wersji angielskiej.

Cześć nr 4 - Homogenizator komórkowy (dysocjator komórkowy) wraz z rotatorem z możliwością inkubacji w inkubatorze:

1.	Dotyczy załącznika nr 2, Opis przedmiotu zamówienia, II Rotator:

Prosimy o odstąpienie od zapisu Rok produkcji (IV kwartał 2022/2023). Oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nie powystawowy, produkowany seryjnie. Jednocześnie nie mamy możliwości określenia roku produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedmiot umowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.

2.	Dotyczy załącznika nr 2, §2, punkt 5:

Wnosimy o odstąpienie od wymagania dostarczenia instrukcji urządzenia w języku polskim i dopuszczenie w wersji angielskiej, z uwagi na fakt, że urządzenia są przeznaczone dla użytkownika profesjonalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza instrukcję urządzenia w wersji angielskiej.

3.	Dotyczy załącznika nr 5, §1, punkt 3:

Wnosimy o skrócenie okresu rękojmi do 12 miesięcy z uwagi na fakt, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4.	Dotyczy załącznika nr 5, §1, punkt 10:

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy do 48 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z zapisem w pkt. 10: "Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.". Serwis nie jest zobligowany do rozpoczęcia naprawy w wyznaczonym czasie. Jako reakcję można np. umówić wizytę inżyniera serwisu. Z zapisu tego wynika również, że może dojść do zdalnej naprawy, jeśli po trafnej diagnozie serwis może zdalnie (przez połączenie internetowe lub poprzez użytkownika urządzenia będącego w kontakcie telefonicznym z serwisem) naprawić urządzenie.

5.	Dotyczy załącznika nr 5, §1, punkt 11:

Prosimy o wydłużenie dokonania naprawy z 3 do 14 dni roboczych a w przypadku konieczność importu części, prosimy o wydłużenie wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości do 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych a w wyjątkowych sytuacjach w przypadku importu części dopuszcza wydłużenie naprawy do 30 dni.

6.	Dotyczy załącznika nr 6, §1, punkt 7:

Wnosimy o zmianę zapisu:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji

na

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie zamierza ponosić dodatkowych kosztów w przypadku, gdy okaże się, że poza opisem ogólnym istnieją dodatkowe ”cechy” urządzenia, które wymagają zmiany w instalacji (np. zmiana bezpiecznika na inny amperaż, itp.).

7.	Dotyczy załącznika nr 6, §2, punkt 5a:

Wnosimy o odstąpienie od wymagania dostarczenia instrukcji urządzenia w języku polskim i dopuszczenie w wersji angielskiej, z uwagi na fakt, że urządzenia są przeznaczone dla użytkownika profesjonalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza instrukcję urządzenia w wersji angielskiej.

8. Dotyczy SWZ, Część VI -  Termin realizacji zamówienia, ust. 1.

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 60 do 90 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 90 dni.

III. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

IV. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza:

- Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ  w części 1

- Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ w części 2

- Zmieniony załącznik nr 2,5,6 w części 3

- Zmieniony załącznik nr 2,5,6, w części 4.

V. Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.: Część XI Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.06.2023 r.

- Część XIV   Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.03.2023 r., do godz. 09.00.

- Część XV. Termin otwarcia ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2023 r. o godzinie 09.05.

VI. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego:

………………………………………….

mgr Konrad Raczkowski

Kanclerz UMB