## Arkusz1
| Zadanie nr 1 | 24 miesiące |  |  | CPV: 33 14 11 10-4 Opatrunki; PA02-0 Dzierżawa
Opatrunki do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń
Zadanie składa się z dwóch części: 1a oraz 1b Umowa: 24 miesiące
Część 1a: Dzierżawa urządzeń do podciśnieniowej terapii ran w ilości 18 sztuk
Lp. | Opis urządzenia i wymagane parametry | Ilość urządzeń | Jednostka miary | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto | Vat w % | Cena jedn. brutto za sztukę | Wartość brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto | Wartość brutto
|  |  |  | za jedno urządzenie za 1 miesiąc | za 18 urządzeń za 1 miesiąc |  | za jedno urządzenie za 1 miesiąc | za 18 urządzeń za 1 miesiąc |  | za 18 urządzeń za 24 miesiące | za 18 urządzeń za 24 miesiące
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12
1 | Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilne z opatrunkami opisanymi w części 1b, spełniające następujące parametry: | 18 | 1 miesiąc (30 dni) |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
* wytwarzające ujemne ciśnienie o wartościach od 50 do 200 mm/Hg,
* z możliwoscią zmiany wielkości podciśnienia w zależności od potrzeb terapii,
* do stosowania w terapii ciągłej przez 24 godz. na dobę z możliwością zastosowania terapii przerywanej w zależności od leczonej rany,
* z baterią wewnętrzną umożliwiającą pracę urządzenia przez min. 4 godz.,
* wyposażone w filtr hydrofobowy,
* z wewnętrznymi alarmami włączającymi się w razie nieprawidłowości działania systemu,
* z możliwością zawieszenia urządzenia na ramieniu chorego,
* umożliwiające samodzielne poruszanie się chorego,
* waga urządzenia max. 2 kg,
* instrukcja obsługi w języku polskim,
* zgodna z wymogami, posiadająca znak CE,
* gwarancja min. 12 m-cy.
Łączna wartość części 1a | [9 empty] | 0 | 0
Część 1b: Dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii ran
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
-1- | -2- |  | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8 | -9 | -10 | -11
1 | Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii w leczeniu ran składający się z: |  | …….. | 10 x 7-7,5 x 3-3,3cm | 700 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
* opatrunek sterylny o wymiarach 10x7-7,5x3-3,3cm (+/- 10%), | bar: -3-
* opatrunek z gąbki poliuretanowej o otwartych porach celem ewakuacji płynów i wspomagania ziarniny, przeznaczony do stosowania w zakażonych ranach, | bar: -3-
* folia samoprzylepna służąca do mocowania i uszczelniania opatrunku, | bar: -3-
* samoprzylepna nakładka na folię służąca do odprowadzenia wydzieliny z rany do zbiornika za pomocą silikonowego drenu (dren wieloświatłowy) | bar: -3-
2 | Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej w terapii leczenia ran składający się z: |  | …….. | 18-20 x 12-12,5 x 3-3,3cm | 1100 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
* opatrunek sterylny o wymiarach 18-20x12-12,5x3-3,3cm (+/- 10%), | bar: -3-
* opatrunek z gąbki poliuretanowej o otwartych porach celem ewakuacji płynów i wspomagania ziarniny, przeznaczony do stosowania w zakażonych ranach, | bar: -3-
* folia samoprzylepna służąca do mocowania i uszczelniania opatrunku, | bar: -3-
* samoprzylepna nakładka na folię służąca do odprowadzenia wydzieliny z rany do zbiornika za pomocą silikonowego drenu (dren wieloświatłowy) | bar: -3-
3 | Zestaw opatrunkowy mały zawierajacy srebro do podciśnieniowej terapii w leczeniu ran składający się z gąbki poliuretanowej zawierającej srebro lub w postaci osobno pakowanego opatrunku siatkowego impregnowanego srebrem: |  | …….. | 10 x 7-7,5 x 3-3,3cm | 30 | 1 zestaw ze srebrem |  | 0 | 8 | 0 | 0
* opatrunek sterylny o wymiarach 10x7-7,5x3-3,3cm (+/- 10%), | bar: -3-
* opatrunek z gąbki poliuretanowej o otwartych porach celem ewakuacji płynów i wspomagania ziarniny, przeznaczony do stosowania w zakażonych ranach, | bar: -3-
* folia samoprzylepna służąca do mocowania i uszczelniania opatrunku, | bar: -3-
* samoprzylepna nakładka na folię służąca do odprowadzenia wydzieliny z rany do zbiornika za pomocą silikonowego drenu (dren wieloświatłowy) | bar: -3-
4 | Zestaw opatrunkowy średni zawierajacy srebro do podciśnieniowej terapii w leczeniu ran składający się z gąbki poliuretanowej zawierającej srebro lub w postaci osobno pakowanego opatrunku siatkowego impregnowanego srebrem: |  | …….. | 18-20 x 12-12,5 x 3-3,3cm | 30 | 1 zestaw ze srebrem |  | 0 | 8 | 0 | 0
* opatrunek sterylny o wymiarach 18-20x12-12,5x3-3,3cm (+/- 10%), | bar: -3-
* opatrunek z gąbki poliuretanowej o otwartych porach celem ewakuacji płynów i wspomagania ziarniny, przeznaczony do stosowania w zakażonych ranach, | bar: -3-
* folia samoprzylepna służąca do mocowania i uszczelniania opatrunku, | bar: -3-
* samoprzylepna nakładka na folię służąca do odprowadzenia wydzieliny z rany do zbiornika za pomocą silikonowego drenu (dren wieloświatłowy) | bar: -3-
5 | Zbiornik na wydzielinę z żelem bakteriobójczym o pojemności ok. 800 ml połączony z aparatem do podciśnieniowej terapii umozliwiający swobodny ruch pacjentom Zamawiający dopuszcza inne objętości zbiorników z przeliczeniem na mililitry |  | …….. | 800 ml | 1200 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Łącznik Y umożliwiający podłączenie urządzenia do dwóch opatrunków jednocześnie |  | …….. | - | 10 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  | 0 | x | x | 0
SUMA KOSZTÓW za dostawę opatrunków oraz dzierżawę urządzeń do podciśnieniowej terapii ran (suma części 1a oraz 1b)
| Opis |  | -6-: Wartość netto; -9: Wartość brutto
1 | Koszt dzierżawy urządzeń z części 1a - 18 urządzeń przez 24 miesiące |  | -6-: 0; -9: 0
2 | Koszt dostawy opatrunków |  | -6-: 0; -9: 0
3 | Łączna wartość zadania 1 |  | -6-: 0; -9: 0
Wymogi Zamawiającego:
1. Załączenie po 1 sztuce opatrunku do części 1b poz. 1 - 4
2. Oświadczenie o wprowadzeniu wyrobów do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
3. Wszystkie wyroby jednego producenta
4. Na opakowanu: nazwa, producent, numer serii, data ważności, liczba sztuk w opakowaniu.
5. Opatrunki i inne materiały kompatybilne z urządzeniami opisanymi w części 1a