Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 4

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2023. |  |  |  |
|  | Komora o pojemności co najmniej 350 litrów wykonana ze stali nierdzewnej. |  |  |  |
|  | Przechowywanie materiału w oparach ciekłego azotu - brak cieczy w komorze zbiornika. Ciekły azot znajduje się w płaszczu, ścianach zbiornika. |  |  |  |
|  | Wprowadzanie oparów ciekłego azotu do komory poprzez dysze w ścianach bocznych. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna temperatura w przestrzeni roboczej: -180°C. |  |  |  |
|  | Automatyczny system napełniania ciekłym azotem z programowaniem minimalnego i maksymalnego poziomu ciekłego azotu w płaszczu. |  |  |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego poziomu ciekłego azotu w płaszczu. |  |  |  |
|  | Z uwagi na wymiary drzwi wejściowych oraz wymiary pomieszczenia maksymalne wymiary zewnętrzne dewara to: - Szerokość 950 mm. - Głębokość 1300 mm. - Wysokość 1300mm. |  |  |  |
|  | Minimalne wymagane wymiary przestrzeni roboczej: - Wysokość 730 mm. - Średnica 780 mm. |  |  |  |
|  | Możliwość przechowywania nie mniej niż 21 000 szt. kriofiolek o pojemności 2 ml. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
|  | Panel sterowania z podświetlanym, tekstowym wyświetlaczem LCD. |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury w komorze. TABELA OCENY TECHNICZNEJ |  |  |  |
|  | Porty pozwalające na rozszerzenie funkcjonalności urządzenia: - USB - Ethernet - RS-485 (wejście i wyjście) |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcje alarmowe: - Zbyt wysokiego i zbyt niskiego poziomu ciekłego azotu - Zbyt wysokiej temperatury - Opróżnienia zbiornika zasilającego w ciekły azot |  |  |  |
|  | Wymagany system bypass do separacji faz azotu w trakcie napełniania zbiornika. |  |  |  |
|  | Wymagane podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji VIP (Vacuum Insulated Pipeline) – w komplecie pełne potrzebne wyposażenie m.in. wąż przyłączeniowy. |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do zbiornika niezależnej sondy PT. |  |  |  |
|  | Podstawa zbiornika z wbudowanymi min. 4 kółkami samojezdnymi. |  |  |  |
|  | Waga zbiornika napełnionego ciekłym azotem nie większa niż 350 kg. |  |  |  |
|  | Wyposażenie: - Separator faz LN2, minimalizujący ryzyko rozpryskiwania i parowania podczas przelewania ciekłego azotu do pojemników. - Wąż przesyłowy do LN2, kompatybilny z powyższym (wyszczególnionym w punkcie 19a) separatorem faz, z możliwością podłączenia do istniejącej instalacji VIP (Vacuum Insulated Pipeline); długość min. 1,2 m. - Komplet stelaży ze stali nierdzewnej wraz z kompatybilnymi, plastikowymi pudełkami kriogenicznymi. Liczba stelaży i pudełek dopasowana do wielkości zbiornika i pozwalająca na przechowanie co najmniej 21 000 szt. probówek o pojemności 2 ml. - Podest/stopień ułatwiający pracę ze stelażami: - Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo (kolor do ustalenia z Użytkownikiem), wyposażony w 2 stopnice z płyt HPL, narożniki stopni zaokrąglone, stopki z nakładkami antypoślizgowymi. - Wymiary (wys. x szer. głęb.) min.: 39 x 55 x 46 cm. - Stopnice: szerokość min. 50 cm, głębokość min. 23 cm. - Max. obciążenie nie mniejsze niż 140 kg. - Pozwalający na pracę zgodnie z zasadami BHP. |  |  |  |
|  | Zbiornik wyposażony w bezprzewodowy system monitoringu temperatury (kompatybilny z obecnie wykorzystywanym przez Użytkownika), z minimum następującymi funkcjami: - System ma działać na zasadzie łączności radiowej i posiadać możliwość odczytu danych w sposób bezprzewodowy jak również na sposób optyczny i Bluetooth. - System składa się z co najmniej jednego rejestratora temperatury i jednego urządzenia zbierającego dane i wysyłającego alarmy oraz z oprogramowania do analizy danych. - Możliwość rozbudowy o kolejne punkty pomiarowe do min. 20 sztuk, w tym pomiary temperatury: w zamrażarkach niskotemperaturowych, kriostatach oraz temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień w pomieszczaniach. - Wysyłanie powiadomień alarmowych: o przekroczeniu temperatury oraz o braku zasilania, powrocie zasilania i powrocie prawidłowej temperatury w formie SMS-ów na min. 4 numery telefonów bez konieczności ciągłej pracy komputera. - System niezależny od działania sieci LAN lub zasilania prądowego. W razie braku zasilania baza przechodzi na zasilanie bateryjne. Jedynym warunkiem działania systemu ma być sprawna sieć telefonii komórkowej. - System obsługiwany tylko przez jedną kartę SIM, którą opłaca Użytkownik. - Kontrola wszystkich parametrów z poziomu jednego oprogramowania z komputera i urządzeń mobilnych np. tablet czy smartfon. - W zestawie bezpłatne oprogramowanie i aplikacje do wizualizacji i analizy danych oraz generowania wykresów. - Wykonawca zapewni darmowy serwer FTP z oprogramowaniem do sprawdzania danych temperaturowych oraz innych parametrów (np. stanu baterii) do korzystania przez Użytkowników oraz darmową aplikację na tablety, smartphony lub IPhony. - Darmowe aktualizacje oprogramowania. - Rejestrator temperatury z minimum następującymi funkcjami: - Wyświetlacz temperatury LCD z parametrami min: temperaturą, stanem baterii, trybem pracy. - Zakres pomiarowy temperatury nie gorszy od: - 199C do +550C. - Dokładność pomiaru nie gorsza niż:  0,5C. - Zewnętrzny, giętki czujnik temperaturowy o średnicy max. 3 mm, długości nie mniejszej niż 350 cm. - Żywotność baterii rejestratorów nie mniejsza niż 36 miesięcy. - Pamięć każdego rejestratora na minimum 15 000 wartości, - Możliwość ustawienia na każdym z rejestratorów progów alarmowych tzn. dopuszczalnej temperatury min. i max. - Przy wystąpieniu alarmu ma być generowany e-mail lub SMS. - Dane temperaturowe mają być zapisywane w pamięci rejestratorów i nie kasowane w momencie ich wysłania do oprogramowania, aby w razie awarii komputera można je było odtworzyć za dowolny okres czasu. - Urządzenie zbierające dane z rejestratorów z minimum następującymi funkcjami: - Baza odczytowa nie wymaga pracy komputera. - Baza podłączona do prądu i dodatkowo zaopatrzona w baterie. - Baza ma służyć do wysyłania SMS-ów alarmowych lub maili. - Baza bez ingerencji użytkownika (automatycznie) o określonej godzinie będzie wysyłać dane pomiarowe do oprogramowania lub też zapisywać do katalogu na serwerze. - Możliwość sprawdzania temperatury na każdym z rejestratorów z dowolnego komputera poprzez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer). - Oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych oraz możliwością genero-wania wykresów i tabel z wynikami. - Automatyczne odczytywanie wyników ze wszystkich rejestratorów. - Możliwość podpięcia do bazy sygnalizatora dźwiękowego lub optycznego typu syrena alarmowa. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. - Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego przedmiotu zamówienia. - Deklaracja zgodności producenta dotycząca oferowanego dewara. UWAGI: - Funkcje przedmiotu zamówienia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w kryterium „OcenaTechniczna“. - Materiały informacyjne powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania, a zatem Zamawiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia. - Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………………..…………………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3a do SWZ

Część nr 4

TABELA ocenY TECHNICZNEJ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym - oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.

Oferowany parametr i/lub/ funkcja musi być potwierdzona w materiałach informacyjnych.

| Parametry i funkcje oceniane | Parametry i/lub funkcje oferowane*) | Skala oceny w pkt. | Ocena w pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Dysze ulokowane powyżej przestrzeni roboczej tak, aby opary przepływały w kierunku od pokrywy do dna dla zachowania optymalnego rozkładu przestrzennego temperatury. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |
| 10. Możliwość przechowywania ≥ 22 000 szt. kroi-fiolek o pojemności 2 ml. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 6 punktów. |  | 0/6 |  |
| Włącznik zasilania i tryb programowania zabezpie-czone oddzielnymi kluczami. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 4 punkty. |  | 0/4 |  |
| 12. Dwa czujniki temperatury mierzące temperaturę bezpośrednio pod pokrywą oraz w niższych rejo-nach komory. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 4 do SWZ

Część nr 4

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. Okres punktowany od: 24 miesięcy do 36 miesięcy. Uwagi: - Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 24 miesięcy do 36 miesięcy). - W przypadku, gdy Wykonawca: - nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji. - wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. - wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

podpis  Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 4

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie"/system, zestaw rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia / systemu będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maks. w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maks. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 4

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu zamówienia i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Bezpośredniego Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenie/urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzenia było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie (także w odniesieniu do obsługi i pracy z instalacją VIP) oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie urządzeń/systemu musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: Instruktaż stanowiskowy w języku polskim, w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia (termin do uzgodnienia z Bezpośrednim Użytkownikiem) dla liczby osób wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika z zakresu: - Obsługi dostarczonego sprzętu. - Podłączenia do istniejącej instalacji VIP (Vacuum Insulated Pipeline). - Obsługi i pracy z istniejącą instalacją VIP. - Obsługi bezprzewodowego systemu monitoringu temperatury. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; - Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Dokumenty dostarczone do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Pełną instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). - Instrukcję konserwacji urządzenia/systemu w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (jeśli dotyczy). - Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. - Paszport techniczny/karta techniczna. - Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |