        Załącznik nr 1
PAKIET NR 1
Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................
Producent: ............................................................................
Kraj produkcji: ...................................................................
Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

L.p.	OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH	Parametr wymagany	Odpowiedź Wykonawcy / - TAK/NIE / parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać
APARAT OCT – OPTYCZNY TOMOGRAF
1	2	3	4
	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min 2022	TAK
	Technologia pracy: spektralne OCT	TAK
	Szybkość skanowania: minimum 70 000 [Askan/sek.]	70000-79000 – 0ptk / 80 000 i więcej -3 ptk
	Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm]	TAK
	Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm]	TAK
	Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,8 [mm]	TAK
	Maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 11 x 11 [mm].	11x11 – 0 ptk / 12x12 i więcej -3 ptk
	Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 15 x 15 [mm].	15x15- 0 ptk / 16x16 i więcej – 3 ptk.
	Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3,3 [mm].	TAK
	Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): minimum od -25 D do +25 D.	TAK
	Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia.	TAK
	Dostępność analiz siatkówki: / mapa grubości siatkówki; / mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; / mapa deformacji nabłonka barwnikowego.	TAK
	Dostępność analiz w kierunku jaskry: / analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego; / ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; / analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); / analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych.	TAK
	Analiza przedniego odcinka oka: / mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; / pomiar kąta przesączania (wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750); / pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; / automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP);	TAK
	Wbudowana funduskamera z możliwość wykonywania kolorowych zdjęć dna oka i przedniego odcinka oka w rozdzielczości min. 10Mpix	10 Mpix – 0ptk / Powyżej 10Mpix – 3 ptk.
	Możliwość chronologicznego porównania wyników: minimum 6 badań.	TAK
	Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim.	TAK
	Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym.	TAK
	W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, / komputer sterujący tomografem oraz drukarka laserowa, kolorowa.	TAK
	Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia.	TAK
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.	TAK
	Moduł angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchownym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki. / Maksymalny obszar obrazowania: minimum 9 x 9 [mm].	TAK

	Autorefraktometr - 1 szt.
Nazwa:		Autorefraktometr
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2023, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp.	OPIS	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wszystkie ruchy główne głowicy sterowane joystickiem	TAK
2.	Kolorowy ekran ciekłokrystaliczny min. 5,7” z możliwością regulacji w osi poziomej w lewo min. 30° oraz pochylania w pionie min. 40º	TAK
3.	Pomiar średnicy źrenicy: minimalna średnica źrenicy 2 mm	TAK
4.	Zakres pomiaru refrakcji sfery od -30D do +22D z dokładnością 0,12D i 0,25 D (VD 12mm)	TAK
5.	Zakres pomiaru cylindra od -10D do +10D z dokładnością 0,12D i 0,25 D	TAK
6.	Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni, co 1 stopień	TAK-2 ptk. / NIE-0 ptk.
7.	Rozluźnianie akomodacji w trakcie każdego pomiaru	TAK-2 ptk / NIE – 0ptk.
8.	Skotopowy i fotopowy pomiar średnicy źrenicy	TAK
9.	Pomiar rozstawu źrenic i jednoczesny wydruk wyniku do dali oraz do bliży	TAK
10.	Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów	TAK
11.	Średni czas pojedynczego pomiaru refrakcji nie dłuższy niż 0.07 sek.	TAK
15.	W zestawie :Stolik elektryczny dla dwóch urządzeń, z symetrycznie umieszczoną kolumną, podstawa wyposażona w 4 kółka jezdne z hamulcem, wymiary blatu min. 450 x 780 mm	TAK

Nazwa: Lampa szczelinowa
Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2023, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp.	OPIS	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Typu zeiss	TAK
2.	Powiększenie okulara: 13,5x.	TAK
3.	Kąt koregencji: 0°	TAK
6.	Zakres korekcji dioptrażu: minimum +/- 5D.	TAK
7.	Minimum trzy powiększenia bez zmiany okulara: 10x, 16x,25x	3 powiększenia – 0 ptk. / Powyżej 3 – 2 ptk.
8.	Minimalna średnica rzeczywistego pola widzenia - odpowiednio dla powiększeń: 20 mm, 13 mm, 8 mm,	TAK
9.	Wysokość szczeliny regulowana skokowo o wartościach: 0.2 mm / 1 mm / 3 mm / 5 mm / 8mm/ 15mm	TAK
10.	Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie minimum 0 – 15 mm.	TAK
11.	Źródło światła: dioda LED	TAK
12.	Filtry oświetlenia: niebieski, absorbujący ciepło, zielony (bezczerwienny)	TAK
13	Regulacja rozstawu źrenic w mikroskopie w zakresie min. : 45 – 81 mm.	TAK
14	Ciągły obrót szczeliny w zakresie 0º- 180º	TAK-2 ptk / NIE-0 ptk
15	Podbródek zintegrowany z podstawą wózka lampy szczelinowej	TAK
16	Regulacja wysokości podbródka w zakresie minimum 80 mm.	TAK
17	Wbudowana regulacja natężenia światła na korpusie lampy	TAK
18	Zakres ruchu zgrubnego wózka lampy szczelinowej w poziomie: minimum 100 mm.	TAK
19	Zakres ruchu precyzyjnego ( wywołanego joystickiem) wózka lampy szczelinowej w poziomie: minimum 15 mm	TAK
20	Zakres ruchu w pionie: minimum 30 mm.	TAK
21	W zestawie kompatybilny tonometr z apalanacyjny z pryzmatem i adapterem	TAK
22	Zestaw do płukania kanalików łzowych	TAK
23	Zestaw do iniekcji pod spojówkowych i okołogałkowych	TAK
24	W zestawie soczewka do fundoskopii – 90D oraz trójlustro/gonioskop	Tak
25	W zestawie tonomter impresyjny typu Schiötza	TAK

	Optotyp - 1 szt.
Nazwa:		Optotyp
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2023, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp.	OPIS	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wielkość ekranu min. : 23 cala	23 cale – 0ptk / Powyżej 23 – 2 ptk.
2.	Maksymalna jasność min.: 300cd/m2	300 cd/m2 – 0 ptk / Powyżej 300 cd/m2 – 2 ptk
3.	Odległość robocza min. 1,5- 6m	TAK
4.	Testy standardowe: Snelen E, landolt, litery cyfry, dla dzieci, ETDRS,	TAK
5.	Optotypy funkcyjne: tablica Greena, solniczka, test whorta, test Shobera, stereoskopowy, linia pozioma i pionowa.	TAK
6.	Testy i programy dodatkowe: test wrażliwości na kontrast poprzez użycie siatki sinusoidalnej, testy rozpoznawania kolorów, test madoxa , trening ruchów sakadowych, śledzących, wergencyjnych	TAK
7.	Możliwość wyświetalnia pojedynczego rzędu, koluny i pojedynczego znaku	TAK
11.	Maski: czerowon-zilona, niski kontrast, niska jasność,	TAK
11.	Okulary do testów stereoskopowych i czerwono zielonych w zestawie	TAK
12.	Sterowanie pilotem bezprzewodowym	TAK
13	W zestawie test/ książeczka ishihary min. 24 strony	TAK
14	W zestawie kaseta szkieł próbnych z 266 wysokiej jakości soczewekami mineralnymi w metalowych ramkach. Szkła umieszczone w solidnej walizce transportowej z wyjmowanym wkładem drewnianym, który z łatwością można umieścić w szufladzie.	TAK
15	W zestawie lekka i mocna oprawa próbna łatwa w obsłudze i dobrze dopasowana do głowy pacjenta. / • PD - niezależna regulacja dla prawej i lewej strony. / • Regulacja długości i kąta zauszników. / • Nosek - regulacja pionowa i pozioma. / • Płynna regulacja osi. / Miejsce na 5 soczewek: 3 z przodu i 2 z tyłu.	TAK

	Oftalmoskop bezpośredni - 1 szt.
Nazwa:		Oftalmoskop
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2023, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp.	OPIS	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Oftalmoskop z LEDowym źródłem światła. Zasilany akumulatorowo z ładowarką transforamtorową	TAK
2.	OFTALMOSKOP: min. 7 przysłon z oddzielnym filtrem bezczerwiennym dla wszystkich przysłon	TAK
3.	Przysłony: szczelina, gwiazdka punktowa z biegunowymi liniami koordynacyjnymi, niebieski filtr kobaltowy, duże koło, małe kółko, mikro kółko, półkole.	TAK
6.	Zakres soczewek: / (+) co 1 Dioptrię od 1 do 38 / (-) co 1 Dioptrię od 1 do 36	TAK
7.	Okienko wzierne wgłębione i pokryte wielowarstwowo	TAK
8.	Szczelna obudowa, zabezpieczenie przed kurzem.	TAK
9.	Układ optyczny zamontowany na metalowej ramie	TAK
10.	Miękka podpórka brwiowa.	TAK – 2 ptk / NIE – 0ptk.
11.	ZASILANIE: rękojeść z baterią akumulatorową NiMH , pojemność min. 1000mAh	TAK
13	Ładowarka stołowa z dwoma niezależnymi gniazda ładowania. Możliwość jednoczesnego ładowania dwóch rękojeści. / Automatyczne ładowanie. Niezależnie od poziomu naładowania baterii. Gwarantuje długą żywotność baterii akumulatorowej. / Ochrona przed przeładowaniem. Proces ładowania zostanie przerwany natychmiast po całkowitym naładowaniu baterii.	TAK

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	WYMAGANIA TAK/ NIE
USG okulistyczne
Sonda ultrasonograficzna B o częstotliwości pracy 12 MHz podłączana do komputera przez gniazdo USB
1	Przycisk na głowicy włączający sondę	Tak
2	Płynna regulacja Zoom, PAN i wybór obszaru skanowania	Tak
3	Regulacja jasności i kontrastu	Tak
4	Ustawienia współczynników wzmocnienia bliż/środek/dal	Tak
5	Metoda skanowania: sektorowa	Tak
6	Kąt skanowania: 60°, 256 linii, 2000 punktów/linii	60° - 0 ptk. / Powyżej 60° - 2 ptk.
7	Ilość klatek min.:30 fps (max)	30 ftp – 0 / Powyżej 30 ftp- 2 ptk.
8	Regulacja wzmocnienia dla zwiększenia głębokości penetracji (zasięg głowicy: 30-60 mm)	Tak
9	Możliwość nagrywania filmów liczących do 100 klatek w formacie .wmv z możliwością przeglądania klatka po klatce	100 klatek – 0 ptk / Powyżej 100 klatek – 2 ptk.
10	Możliwość pomiarów odległości z dokładnością min.: 0,046 mm oraz kąta z dokładnością 0,5°	Tak
11	256 poziomów skali szarości	256 – 0 ptk. / Powyżej 256- 2 ptk.
12	Oprogramowanie pozwalające na zapisywanie badań w bazie danych pacjentów	Tak

PERYMETR
Lp.	Opis parametrów (wymagania minimalne)	Potwierdzenie spełnienia Tak/Nie	Opis parametrów oferowanych w przypadku zaoferowania urządzenia o wyższych parametrach
I	WYMAGANIA OGÓLNE
A.	PROGRAM BADAŃ
1	Pełna do 50°	Tak
2	Centralne do 30°	Tak
3	Centralne 24° z rozszerzeniem do 30°nosowo	Tak
4	Centralne 22° pionowo i 30°poziomo	Tak
5	Peryferyjne 30° – 50°	Tak
6	Plamkowe do 10°	Tak
7	Jaskrowe 30° do 50° nosowo	Tak
8	Rozszerzone nosowo do 50°, skroniowo do 80°	Tak
9	Przesiewowe do 30°	Tak
10	Test dla kierowcy do minimum 160°	Tak
11	Pole ustawiane przez użytkownika do 50°	Tak
B.	STRATEGIA BADAŃ
1	Nadprogowa	Tak
2	Progowa	Tak
3	Zaawansowana progowa	Tak
4	Szybka progowa	Tak
5	2-strefy	Tak
6	3-strefy	Tak
7	Obuoczna BSV (diplopia)	Tak
8	Flicker (Krytyczna Częstotliwość Fuzji)	Tak
9	BDT (Obuoczny test kierowcy z wynikiem Estermana)	Tak
C.	KONTROLA FIKSACJI
1	Kontrola położenia ślepej plamki 11 punktów (Heijl – Krakau)	Tak
2	Cyfrowa autodetekcja położenia oka
3	Kontrola mrugnięć
4	Rejestracja obrazu podglądu oka	Tak
D.	OPROGRAMOWANIE
	Prezentacja badań – mapy i wykresy:	Tak
	w skali bezwzględnej liczbowej (dB),	Tak
	w skali bezwzględnej skali szarości,	Tak
	w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej	Tak
	w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian	Tak
	w skali względnej w odniesieniu do normy wiekowej z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian	Tak
	mapa zindywidualizowana	Tak
	mapa zindywidualizowana z prawdopodobieństwem wystąpienia zmian	Tak
	kolorowego obrazu 3D z funkcją animacji przestrzennej	Tak – 2 ptk / Nie – 0 ptk.
	krzywa Bebbiego	Tak
	wykres ruchów oka	Tak
2	Parametry zbiorcze:	Tak
	średnia czułość – MS	Tak
	średni defekt – MD	Tak
	odchylenie standardowe od wzorca – PSD	Tak
	fluktuacje krótkoterminowe SF	Tak
	skorygowane odchylenie standardowe od wzorca - Corrected PSD	Tak
3	Archiwizacja danych pacjenta z wynikiem badań	Tak
5	Możliwość exportu i importu wyników badań pomiędzy komputerami	Tak
6	Możliwość tworzenia i zapamiętywania własnych programów badania – pole + strategia	Tak
7	Możliwość zapisu wydruku do pliku JPG, PDF,DCM	Tak
8	Zapis częściowego wyniku badania oraz możliwość jego kontynuacji w późniejszym czasie	Tak
9	Automatyczny kalkulator soczewek korekcyjnych sugerowanych dla badanego pacjenta	Tak
10	Możliwość wykonywania testów powtórnych "folow-up”	Tak
11	Możliwość zmiany kroku progowania w strategiach progowych 3-6 lub 2-4"	Tak – 2 ptk / Nie – 0 ptk.
12	moduł porównania badań z analizą postępu defektów	Tak
13	Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami danych pacjentów MWL systemu DICOM	Tak
14	Możliwość połączenia oprogramowania z serwerami magazynującymi wyniki badań SCP systemu DICOM	Tak
15	Oprogramowanie w języku polskim	Tak
E.	DANE TECHNICZNE
1	Liczna punktów testowych: 168	Tak
2	Zakres pola badania: Góra- 50°, Dół- 50° / Lewa do prawej- 100°( 160° z przesunięciem fiksacji)	TAK
3	Wielkość bodźca: III w/g Goldmanna, kolor zielony	Tak
4	Jasność bodźca: 1000 asb	Tak
5	Oświetlenie tła: 10 asb stabilizowane automatycznie, białe	Tak
6	Czas ekspozycji bodźca regulowany w zakresie 0,1 do 9,9 s lub adaptacyjny	Tak
7	Czas oczekiwania na odpowiedź regulowany w zakresie 0,1 do 9,9 s lub adaptacyjny	Tak
8	Automatyczny pomiar średnicy źrenicy	Tak – 2 ptk / Nie – 0 ptk.
9	Elektroniczna regulacja wysokości podbródka	Tak
10	Funkcja komunikatów głosowych w języku polskim, które ułatwiają operatorowi oraz pacjentowi pracę z urządzeniem	Tak
11	Podgląd oka kamerą CCD	Tak
12	Ergonomiczna budowa czaszy, czasza zamknięta	Tak
13	Czasza sferyczna wg standardu Goldmann'a, promień / 30 cm	Tak
F.	WYPOSAŻENIE
1		Tak
2	Stolik elektryczny pod jedno urządzenie, z symetrycznie umieszczoną kolumną, podstawa wyposażona w 4 kółka jezdne z hamulcem, wymiary blatu 440 x 620 mm.	Tak
3		Tak