## 2.1a - WYPOSAŻENIE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Zmiana 1
DOSTAWA WYPOSAŻENIA GABINATU LEKARSKIEGO
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr graniczny/ Warunek graniczny | Wymagania | Opisać parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa/model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022r. | TAK / Podać
5. | Kozetka lekarska. Rama kozetki wykonan z rur stalowych, malowana proszkowo na kolor biały. Leże kozetki tapicerowane bezszwowo gąbką i skajem w kolorze szarym. Pokrycie ze skaju można dezynfekować. Kozetka wyposażona wchwyt na rolkę podkładu papierowego oraz stopkę umożliwiającą poziomowanie leżanki na nierównym podłożu.Wymiary kozetki: długość 1880 cm, szerokość 560 cm, wysokość 520 cm; kąt regulacji zagłówka +/- 40 ° ; dopuszczalne obciążenie 150 kg. - sztuk 9 | TAK
6. | Stół do pielęgnacji niemowląt/ przewijak. Rama wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor biały. Leże tapicerowane gąbką i skajem w kolorze szarym. Pokrycie ze skaju można dezynfekować. Przewijak wyposażony w stopkę umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu. Wymiary: wysokość całkowita 910 mm, wysokość leża 800 mm, głębokość 860 mm, szerokość 680 mm - sztuk 2 | TAK
7. | Stół do pielęgnacji niemowląt/ przewijak z półką boczną nietapicerowaną. Rama wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor biały.Leże tapicerowane gąbką i skajem w kolorze szarym. Pokrycie ze skaju można dezynfekować Przewijak wyposażony w boczną półkę metalową na wysokości leża o wymiarach : 860mm x 365mm przeznaczoną na wagę niemowlęcą elektroniczną : stopkę umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu.Wymiary przewijaka:wysokość całkowita 910 mm, wysokość leża 800 mm, głębokość leża 860 mm, szerokość leża 680 mm. Dopuszczalne obciążenie 90kg - sztuk 1 | TAK
8. | Stolik zabiegowy metalowy z dwoma półkami metalowymi. Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo, 2 metalowe półki z ogranicznikami (krawędzie zagięte w górę),półki na wysokości 215 mm i 705 mm,4 kółka jezdne w tym dwa kółka po przekątnej wyposażone w hamulec, wykonane z szarej gumy, wymiary stolika: wysokość 800 mm, szerokość 400 mm, długość 600 mm - sztuk 4 | TAK
9. | Schodek 2-stopniowy.Konstrukcja wykonana z rur stalowych malowana proszkowo na kolor biały. Stopnie pokryte materiałem wodoodpornym o właściwościach antypoślizgowych. Gumowe nasadki na nóżkach chronią podłoże oraz zabezpieczają przed przesuwaniem się schodka .Wymiary: wysokość380 mm, głębokość 430 mm, szerokość 380 mm sztuk 1 | TAK
10. | Taboret medyczny z siedziskiem z twardej pianki o grubości 100 mm i średnicy 350 mm odpornej na środki dezynfekcyjne;metalowa podstawa o średnicy 600 mm z kółkami jezdnymi;regulacja wysokości w zakresie 590 mm do 780 mm na sprężynie gazowej przy pomocy dźwigni ręcznej usytuowanej pod siedziskiem.Wyrób posiada znak CE - sztuk 1 | TAK
11. | Taca metalowa przeznaczenia medycznego - duża. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o wymiarach: 280 mm x180 mm x20 mm - sztuk 2 | TAK
12. | Taca metalowa przeznaczenia medycznego - mała. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o wymiarach : 220 mm x120 mm x15 mm - sztuk 1 | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin gwarancji)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskania | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK/NIE
13. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | 24 miesiące - 0 pkt 48 miesięcy - 40 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
Lp | Parametr/ Warunek | Wymagania graniczne TAK/ Podać | Parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
14. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
15. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
16. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
17. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
18. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
19. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
20. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fakasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
21. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
22. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | TAK
23. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
24. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
25. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi | TAK
26. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Oświadczamy że:
- oferowany wyżej sprzęt po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
- oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych
……………………………...…………………

## 2.2a - TYMPANOMETR
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TYMPANOMETRU - SZTUK 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr graniczny/ Warunek graniczny | Wymagania | Opisać parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa/model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022r. | TAK / Podać
5. | Tympanometr do badań przesiewowych | TAK
6. | Poziom i dokładność tonów: 226Hz (+/-2%) | TAK
7. | Poziom i dokładność ciśnienia: +200daPa do -400daPa (+/-10daPa) | TAK
8. | Poziom objętości kanału usznego i dokładność: 0.2 ml do 5ml ( +/-0,1) | TAK
9. | Prędkość przejścia: 200-300daPa / sek | TAK
10. | Limit ciśnienia: +600 do -800daPa | TAK
11. | Pamięć dla 30 pacjentów | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin gwarancji)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskania | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK/ NIE
12. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | 24 miesiące - 0 pkt 48 miesięcy - 40 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
Lp | Parametr/ Warunek | Wymagania graniczne TAK/ Podać | Parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
13. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
14. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
15. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
16. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
17. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
18. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
19. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fakasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
20. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
21. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | TAK
22. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
23. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
24. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi | TAK
25. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Oświadczamy że:
- oferowany wyżej sprzęt po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
- oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych
……………………………...…………..

## 2.3a - FOTEL
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FOTELA LARYNGOLOGICZNEGO - SZTUK 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr graniczny/ Warunek graniczny | Wymagania | Opisać parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa/model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022r. | TAK / Podać
5. | Trzysekcyjny fotel laryngologiczny o regulowanej elektrycznie wysokości leża, sekcji pleców, z pozycją Trendelenburga i laryngologicznym zagłówkiem. | TAK
6. | Funkcje elektryczne realizowane z pilota przewodowego | TAK
7. | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na stabilnej podstawie bez żadnych widocznych przewodów i kabli, z gładką, łatwą do utrzymania w czystości i dezynfekcji pokrywą. | TAK
8. | Leże min. 3 sekcyjne+ zagłówek: sekcja nóg (dodatkowo profilowana), siedzisko, sekcja pleców | TAK
9. | Leże posadowione na kwadratowej kolumnie | TAK
10. | Kozetka tapicerowana bezszwowo, wysokiej jakości materiałem łatwo zmywalnym, antybakteryjnym o właściwościach trudnopalnych. | TAK
11. | Konstrukcja oparta na zakrytej ramie o profilu prostokątnym w jasnym kolorze | TAK
12. | Sekcja pleców o wymiarach 630 x 630 mm (+/- 10 mm) + regulowany zagłówek | TAK
13. | Kąt nachylenia sekcji pleców -15°+85° (+/- 5°), regulacja elektryczna. | TAK
14. | Sekcja środkowa - siedzisko o szerokości 630 mm i długości 450 (+/- 10 mm) mm | TAK
15. | Profilowana sekcja nóg o wymiarach 630 x 340 mm (+/- 10 mm) | TAK
16. | Kąt nachylenia sekcji nóg +15°-85° (+/- 5°), regulacja wspomagana sprężyną gazową. | TAK
17. | Długość całkowita rozłożonego fotela bez zagłówka 1690 mm (+/- 10 mm). | TAK
18. | Fotel laryngologiczny z pozycją Trendelenburga w zakresie min. 15° - regulacja elektryczna. | TAK
19. | Regulacja wysokości: 460 - 860 mm ±30 mm, regulacja elektryczna. | TAK
20. | Nośność min. 190 kg | TAK
21. | Fotel z możliwością rozłożenia do pozycji leżącej – funkcja kozetki | TAK
22. | Zagłówek regulowany, laryngologiczny | TAK
23. | Fotel wyposażony w dwa niezależne systemy: transportowy i stacjonarny do bezpiecznego i stabilnego posadowienia stołu w czasie wykonywania procedur medycznych. | TAK
24. | Uchwyt a rolkę jednorazowego prześcieradła | TAK
25. | Regulowane podpory rąk | TAK
26. | System transportowy oparty na 4 kołach | TAK
27. | System stacjonarny jest oparty na 4 stopach z czego jedna jest wyposażona w specjalny system poziomowania gwarantujący bezpieczne posadowienie nawet przy nierównościach podłogi. System oparty na profilowanej ramie umożliwiającej łatwy dostęp do pacjenta. | TAK
28. | Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta nie dopuszcza się rozwiązania z pojedynczym systemem opartym tylko na kołach lub tylko na stopach. | TAK
29. | Powierzchnie kozetki odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV | TAK
30. | Możliwość wyboru koloru z palety min. 14 kolorów | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin gwarancji)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskania | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK/NIE
31. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | 24 miesiące - 0 pkt 48 miesięcy - 40 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
Lp | Parametr/ Warunek | Wymagania graniczne TAK/ Podać | Parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
32. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
33. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika)- maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
34. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
35. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
36. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
37. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
38. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem faksu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
39. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
40. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | TAK
41. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
42. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
43. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi | TAK
44. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Oświadczamy że:
- oferowany wyżej sprzęt po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
- oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych
……………………………...…………………

## 2.4a - FOTOTERAPIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SYSTEMU DO FOTOTERAPII WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - SZTUK 2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr graniczny/ Warunek graniczny | Wymagania | Opisać parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa/model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022r. | TAK / Podać
5. | Lampa diodowa łóżeczkowa, światłowodowa - zapewniająca fototerapię w inkubatorze otwartym lub zamkniętym, w łóżeczku (również przy łóżku matki) oraz podczas karmienia. | TAK
6. | Źródło światła – diody LED emitujące światło niebieskie | TAK
7. | Zasilanie elektryczne 230V – zasilacz zewnętrzy | TAK
8. | Niski poboru mocy max. 72 W | TAK
9. | Natężenie > 30 μW / cm2 / nm; | TAK
10. | Efektywny zakres długości fali światła niebieskiego maximum: 450 do 475 nm | TAK
11. | Bezpieczne w użyciu diody LED nie emitują znacznej ilości światła w ultrafiolecie (UV) i podczerwieni (IR), co zmniejsza potencjalne ryzyko uszkodzenia skóry i utraty płynów | TAK
12. | Maty naświetlające o opływowym kształcie, dostępne w dwóch rozmiarach: - duży 24.1 cm x 36.8 cm, 734 cm2, całkowitej powierzchni naświetlania dla dzieci donoszonych - mały 17.1 cm x 32.4 cm, 488 cm2 dla wcześniaków | TAK
13. | Powierzchnia efektywnego naświetlania: - podkładka duża 500 cm2 - podkładka mała 250 cm2 | TAK
14. | Długości elastycznego przewodu światłowodowego łączącego matę z urządzeniem max.1,5 m. Przewód zekranizowany (nie emitujący światła dostarczanego do maty) | TAK
15. | Waga urządzenia nie większa niż 1,36 kg | TAK
16. | Urządzenie wyposażone w kontrolkę nadmiernej temperatury, przy przekroczeniu maksymalnej temperatury urządzenie wyłącza się samoczynnie | TAK
17. | Lampa wyposażona w licznik czasu pracy | TAK
18. | Brak konieczności stosowania okularków do fototerapii | TAK
19. | Żywotność diod ponad 20 000 godzin | TAK
20. | Urządzenie automatycznie rozpoznaje, który rodzaj podkładki jest użyty( mały/ duży) | TAK
21. | Lampa w zestawie z becikiem pozwalającym na kangurowanie dziecka podczas fototerapii | TAK
22. | Możliwość instalacji źródła naświetlania bezpośrednio na stojaku | TAK
23. | Lampa w zestawie z jednorazowymi nakładkami na matę w ilości 10 szt. i materacykiem – 1 szt. | TAK
24. | Urządzenie spełniające wymogi AAP | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin gwarancji)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskania | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK /NIE
26. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | 24 miesiące - 0 pkt 48 miesięcy - 40 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
Lp | Parametr/ Warunek | Wymagania graniczne TAK/ Podać | Parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
27. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
28. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
29. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
30. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
31. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
32. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
33. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fakasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
34. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
35. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | TAK
36. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
37. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
38. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi | TAK
39. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Oświadczamy że:
- oferowany wyżej sprzęt po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
- oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych
……………………………...…………

## 2.5a - APARAT
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z SZACOWANIEM WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
DOSTAWA APARATU DO OPERACJI W NIEDKRWIENIU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - SZTUK: 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr graniczny/ Warunek graniczny | Wymagania | Opisać parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
Opis jednostki
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa/model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022r. | TAK / Podać
5. | Aparat do operacji w niedokrwieniu: - Możlwiość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek z niezależnymi ustawieniami ciśnienia i czasu zabiegi - Automatyczne ustalenie minimalnego cśnienia okluzji przy pomocy czujnika zewnętrznego, podłączonego do pacjenta - Awaryjne zasilanie zapoewniające całkowite bezpieczeństwo operacji do 6 godzin - Weewnętrzny, wizulany i głosowy elektroniczny alarm powiadamiający o zmiane ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji - Kolorowy ekran dotykowy min. 8,4" - Wyświetlenie zdalnej wartości ciśnienia i bieżącej na jednym wyświetlaczu - Dwa niezależne kanały: pomiar ciśnienia i insuflacji - Operacje w bloku Biera - Opcja zastosowania sterylnych, jednorazowych opasek np wskazanych w przypadku nośicieli żółtaczki i HIV - Autodiagnostyka podczas włączenia - Zakres ciśnienia w opaskach 50-600mmHg w przyrostach co 1mmHg - Waga maksymalna 7,5 kg W zestawie konsola główna, dreny połączeniowe konsola-mankiet, czjnik ciśnienia okluzji LOP | TAK
Wyposażenie min:
6. | Mankiet wielorazowy konturowany 30 cm x 76 cm długość, szerokość 15 cm, dwa porty pojedyncza komora - sztuk 4 | TAK
7. | Mankiet wielorazowy cylindryczny 20 cm x 70cm, 30 x 0 cm oraz 46-107 cm długość i 10 cm szerokość, dwa porty, pojedyńcza komora - sztuk 4 | TAK
8. | Przewód sieciowy, sztuk: 1 | TAK
9. | Stojak na aparat zasilający, sztuk: 1 | TAK
10. | Koszyk na akcesoria - sztuk: 1
11. | Zapasowe uszczelki, o-ringi do portów mankietów i przewodów 1 op (25 szt)
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin gwarancji)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskania | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK/ NIE
12. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | 24 miesiące - 0 pkt 48 miesięcy - 40 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
Lp | Parametr/ Warunek | Wymagania graniczne TAK/ Podać | Parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
13. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wysyłkę firmą kurierską narzędzi do naprawy , wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
14. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
15. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
16. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
17. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia usterki nie dającej się naprawić | TAK
18. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
19. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fakasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
20. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | Podać
21. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
22. | Gruntowny, bezpłatny przegląd narzędzi w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
23. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
24. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK
25. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Szacunkowa wartośc zamówienia netto: 35 185,00 zł

## 2.6a - SYSTEM
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z SZACOWANIEM WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SYSTEMU PNEUMATYCZNEGO UCISKU SEKWENCYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM- 3 KPL
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr graniczny/ Warunek graniczny | Wymagania | Opisać parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
Opis jednostki
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa/model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022r. | TAK / Podać
5. | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego. Sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie i udo z zachowaniem predefiniowanego, automatycznego gradientu ciśnień: dolna część podudzia – 45mmHg; łydka – 40mmHg; udo – 30mmHg. Czas trwania cyklu kompresji – 11s. Czas trwania przerw pomiędzy kompresjami regulowany automatycznie za pomocą sytemu wykrywającego ponowne wypełnienie naczyń, umożliwiającego dostosowanie częstotliwości kompresji do fizjologii pacjenta, automatyczna rekalkulacja czasu trwania przerw – co 30 min. Regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla uda i podudzia w zakresie: 20-60s. Równomierny ucisk na stopę z predefiniowanym ciśnieniem 130mmHg. Czas trwania cyklu kompresji – 5s. Regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla stopy w zakresie: 30-60s. Współpracujący z: mankiety uciskowe udowe dostępne w rozmiarach: bardzo małe, małe, średnie, duże; mankiety uciskowe goleniowe dostępne w rozmiarach: małe, średnie, duże; mankiety uciskowe stopowe dostępne w rozmiarach: zwykłe, duże. | TAK
Wyposażenie min:
6. | Mankiet kończynowy (udowy), trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze M, kompatybilny z wyżej opisanym systemem - 3 opakowania po 5 szt | TAK
7. | Mankiet kończynowy (udowy), trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze S, kompatybilny z wyżej opisanym system - 3 opakowania po 5 szt | TAK
8. | Mankiet kończynowy (udowy), trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze L, kompatybilny z wyżej opisanym systemem - 3 opakowania po 3 szt | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin gwarancji)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskania | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK/NIE
9. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | 24 miesiące - 0 pkt 48 miesięcy - 40 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
Lp | Parametr/ Warunek | Wymagania graniczne TAK / Podać | Parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/warunek)
10. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wysyłkę firmą kurierską narzędzi do naprawy, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
11. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
12. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
13. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
14. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia usterki nie dającej się naprawić | TAK
15. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
16. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fakasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu | Podać
17. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | Podać
18. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
19. | Gruntowny, bezpłatny przegląd narzędzi w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
20. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
21. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK
22. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie) | TAK
Szacunkowa wartość zamówienia netto: 19 470,00 zł

## 2.7a - HEMO
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z SZACOWANIEM WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MONITORA HEMODYNAMICZNEGO - SZTUK 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr graniczny/ Warunek graniczny | Wymagania | Opisać parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
Opis jednostki
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa/model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022r. | TAK / Podać
5. | Aparat przeznaczony do małoinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych z zastosowaniem przezprzełykowych sond Dopplera, jednorazowego użytku | TAK
6. | Dostępne sondy Dopplera, o czasie działania min. 72 h i 240h | TAK, wymienić
7. | Minimalne parametry układu krążenia stale monitorowane medodą Dopplera, przez aparat z możlwiością wyświtlania ich na ekranie: - rzut serca i pojemność minutowa serca (CO i CI) - częstość akcji serca (HR) - objętość wyrzutowa i wskażnik objętości wyrzutowej serca (SV i SI) - zmienność objętości wyrzutowej (SVV) - opór naczyń obwodowych i wskaźnik oporu naczyń obwodowych (SVR i SVRI) - dostarczenie tlenu i wskaźnik dostarczenia tlenu (DO2 i DO2I) - odległość wyrzutowa (SD) - zmiana odległości wyrzutowej (SDV) - prędkość szczytowa (PV) - zmiana prędkości szczytowej (PVV) - skorygowany czas przepływu (FTc) | TAK, wymienić
8. | Opcjonalna integracja z pomiarem ciśnienia inwazyjnego z użytkowanych przez Zamawiającego monitorów parametrów fizjologicznych | TAK
9. | Minimalne parametry układu krążenia stale monitorowane w oparciu o pomiar ciśnienia : - rzut serca i pojemność minutowa serca (CO i CI) - zmiana ciśnienia tętna (PPV) | TAK, wymienić
10. | Trendy mierzonych parametrów | TAK
11. | Powiadomianie o wystąpieniu alarmu sygnałem dźwiękowym i wizualnym | TAK
12. | Kolorowy ekran z wyświetlaczem LCD TFT, przekątna ekranu min. 10" | TAK, podać
13. | Aparat wyposażony w: - port USB - port RS232 | TAK
14. | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | TAK
Wyposażenie min:
15. | Na wyposażeniu monitora 25 sond dopplerowskich (5 sond o czsie działania 72h i 20 sond o czasie działania 240h) | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin gwarancji)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskania | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK/NIE
16. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | 24 miesiące - 0 pkt, 48 miesięcy - 40 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
Lp | Parametr/ Warunek | Wymagania graniczne TAK / Podać | Parametry oferowane (opisać / podać oferowany parametr/warunek)
17. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wysyłkę firmą kurierską narzędzi do naprawy, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
18. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia- maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
19. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
20. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
21. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia usterki nie dającej się naprawić | TAK
22. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
23. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fakasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu | Podać
24. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | Podać
25. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
26. | Gruntowny, bezpłatny przegląd narzędzi w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
27. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
28. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK
29. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK
Szacunkowa wartośc zamówienia netto: 91 000,00 zł