## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- ZMIANA 1
Dostawa kardiomonitorów modułowych z modułem transportowym (7 szt.) i stacji centralnego monitorowania (1 szt.)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp. | Parametr graniczny/ Warunek graniczny | Wymagania | Opisać parametry oferowane (opisać / podać oferowany parametr/warunek)
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa/model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2022r. | TAK, podać
5. | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do gniazda modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK
6. | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. | TAK
7. | Możliwość aktualizacji oprogramowania kardiomonitora o nowsze rewizje. Możliwość wgrania oprogramowania dedykowanego dla oddziałów realizujących procedury wysoce specjalistyczne (anestezjologia, kardiologia, blok operacyjny). Kardiomonitor automatycznie dopasowuje dostępne funkcje i ustawiania w odniesieni do specjalizacji oddziału uwzględniając specyfikę i charakter pracy. | TAK
8. | Bateria wewnętrzna wymienna z minimalnym czasem pracy 4 godziny. Monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia. | TAK
9. | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET lub FAST - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał - ciśnienie krwi metodą inwazyjną 1 kanał | TAK
10. | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 12 cali (rozdzielczość min. 1280 x 800), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora i modułu transportowego. | TAK
11. | Ekran wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu do warunków otoczenia. | TAK
12. | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK
13. | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. Stopień ochrony przed ciałami stałymi oraz wnikaniem wody min. IP21. | TAK
14. | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, pozwalające na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia max 35°C. | TAK
15. | Zasilanie sieciowe min 230 V, 50 Hz. | TAK
16. | Osobny uchwyt do każdego kardiomonitora i modułu transportowy. | TAK
17. | Monitor wyposażony w moduł transportowy o maksymalnej wadze 1,5 kg, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanałów IBP zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta. Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin pracy (przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP co 15 min.). Akumulator wymienny przez użytkownika, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi i wzywania serwisu. Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2000mAh ze zintegrowanym wskaźnikiem naładowania. | TAK
18. | Moduł transportowy odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki z wysokości min. 1,0 m. Wysoki stopień ochrony IP modułu transportowego zabezpieczający przed ciałami stałymi i wnikaniem wody na poziomie min. IP32. Moduł wyposażony w rączkę do przenoszenia z możliwością zadokowania w kardiomonitorze. Moduł transportowy może być używany w środowisku takim jak ambulans drogowy, samolot lub śmigłowiec. | TAK
19. | Moduł transportowy dostosowany do pracy w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej, a ekran automatycznie dostosowuje się do wybranego ustawienia. Moduł transportowy wyposażony w czujnik światła dostosowujący poziom podświetlenia ekranu do warunków otoczenia. | TAK
20. | Moduł transportowy musi umożliwiać przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin). | TAK
21. | Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz pojemnościowy min. 6” z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie). Ekran wykonany w technologii minimalizującej ryzyko przenoszenia infekcji. | TAK
22. | Monitor wyświetla jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 3 różne krzywe dynamiczne. | TAK
23. | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | TAK
24. | Możliwość tworzenia własnych ekranów z rozmieszczeniem wszystkich elementów wg zaleceń Użytkownika. Pełna dowolność konfiguracji krzywych i parametrów cyfrowych. Możliwość dodawania zegarów, stoperów, histogramów, trendów słupkowych, trendów graficznych w dowolnym miejscu na ekranie. Usługa może być dostępna poprzez serwis. | TAK
25. | Wbudowany min. 1 port USB, port RS-232, port DVI, gniazdo sieciowe. Zamawiający dopuszcza kardiomonitory z wbudowanymi portami wymienionymi w poz. 25 ale bez portu RS-232. | TAK
26. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. Możliwość generowania różnych typów raportów (min. 5 typów) z możliwością przypisania dedykowanych przycisków do drukowania umieszczonych na pasku skrótów. | TAK
27. | Możliwość rozbudowy o funkcjonalność pozwalającą na drukowanie na lokalnej i sieciowej drukarce zgodnej ze specyfikacją HP Universal Printer Driver. Drukowanie do pdf oraz drukowanie do plików graficznych (także obu równocześnie). Możliwość zdefiniowania przycisku szybkiej obsługi do drukowania jednym kliknięciem wybranego przez Użytkownika raportu. | TAK
28. | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 48 godzin. Możliwość ustawienia różnych rozdzielczości trendów w tym co najmniej trend o rozdzielczości 1 min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach | TAK
29. | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | TAK
30. | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi | TAK
31. | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. Oddzielne przyciski do uciszania aktywnego alarmu oraz do pauzowania wszystkich alarmów. | TAK
32. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK
33. | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | TAK
34. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | TAK
35. | Pomiar EKG we wrzystkich monitorach | TAK
36. | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 15 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | TAK
37. | Granice alarmowe EKG min. od 20 do 300 [ud./min.]. | TAK
38. | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | TAK
39. | Analiza odcinka QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG dostępna także jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | TAK
40. | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe) Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK
41. | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | TAK
42. | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Klasyfikacja minimum 20 różnych rodzajów różnych zaburzeń rytmu wraz z alarmami, w tym: wykrywanie migotania przedsionków. | TAK
43. | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora lub pompy kontrpulsacyjnej. | TAK
44. | Możliwość rozbudowy monitora o funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz o monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG. | TAK
45. | Pomiar respiracji metodą impedancji we wszystkich monitorach | TAK
46. | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | TAK
47. | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | TAK
48. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną we wszystkich monitorach | TAK
49. | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawienia 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | TAK
50. | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej przez cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK
51. | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg. | TAK
52. | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii we wszystkich monitorach – technologia Masimo Rainbow SET lub FAST | TAK
53. | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 1 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | TAK
54. | Pomiar tętna w zakresie min. od 25 do 240 ud./min. Zamawiający dopuszcza kardiomonitory z zakresem pomiarowym tętna od min. 30 do 240 ud./min. | TAK
55. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | TAK
56. | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | TAK
57. | Dotyczy technologii pomiaru Masimo - możliwość przyszłej rozbudowy każdego z zaoferowanych modułów do pomiaru SpO2 (dot. modułów transportowych) o pomiar poziomu hemoglobiny (SpHb), zawartości tlenu (SpOC) i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej PVI, przy czym wszystkie te pomiary dokonywane będą z tego samego czujnika co pomiar SpO2. Dodatkowo możliwość rozbudowy o pomiar RRa. | TAK
58. | Pomiar temperatury 1-kanałowy we wszystkich monitorach | TAK
59. | Pomiar temperatury, zakres pomiarowy minimum 0 – 45oC. | TAK
60. | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | TAK
61. | Możliwość wyboru min. 6 różnych etykiet dla temperatury. | TAK
62. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi we wszystkich monitorach | TAK
63. | Inwazyjny pomiar ciśnienia w min. 1 kanale. Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. Możliwość używania 2 kanałów przy dokupieniu odpowiednich kabli. | TAK
64. | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | TAK
65. | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 ud/min. | TAK
66. | Możliwość pomiaru SPV oraz ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Zamawiający akceptuje pomiar PPV zamiast pomiaru SPV. | TAK
67. | Możliwość przyszłej rozbudowy monitorów o co najmniej następujące parametry pomiarowe: • Pomiar ciągły tcpO2/tcpCO2 we krwi włośniczkowej metodą nieinwazyjną • Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji przez płucnej • Drugi pomiar temperatury • Dodatkowy kanał do pomiaru ciśnienia inwazyjnego • Pomiar kapnografii w strumieniu głównym lub bocznym z możliwością pracy w transporcie wraz z modułem transportowym • Pomiar temperatury w błonie bębenkowej ucha dostarczający wyniki w czasie < 2 sekundy | TAK
68. | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na jednoczesne podłączenie przynajmniej 2 różnych typów urządzeń jak respiratory oraz pompy (wymienić co najmniej 2 różnych producentów wraz z modelami). Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora oraz przekazywanie tych danych do centrali (w przypadku monitorów podłączonych do stacji centralnego monitorowania). | TAK, podać
69. | Możliwość rozbudowy o obsługę za pomocą pilota zdalnej obsługi (przewodowo oraz bezprzewodowo). Wsparcie dla skanera kodów kreskowych. | TAK
70. | Możliwość rozbudowy o funkcjonalność pozwalającą na gromadzenie i przechowywanie parametrów życiowych pacjenta (dane numeryczne) w zewnętrznej bazie danych (SQL). Brak ograniczeń czasowych przechowywania danych oraz możliwość analizy zgromadzonych danych przez specjalistyczne oprogramowanie analityczne. | TAK
71. | Możliwość rozbudowy o zewnętrzny ekran o przekątnej od min. 15” do 27” z możliwością niezależnego wyświetlania danych oraz jeden ekran kopiujący ekran kardiomonitora. | TAK
72. | Możliwość rozbudowy o zewnętrzne urządzenie do powielenia sygnałów dźwiękowych oraz wizualnych dla alarmów kardiomonitora. | TAK
73. | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin z edycją kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację do monitorowania sepsy oraz aplikację typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów - możliwość uruchomienia kalkulatora lekowego, parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych oraz utlenowania | TAK
74. | Na wyposażeniu dla każdego kardiomonitora mocowanie ścienne zapewniające ruch w min. 3 płaszczyznach lub podstawa jezdna | TAK
75. | Moduł / rozszerzenie wieloparametrowe umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności kardiomonitorów posiadanych przez Zamawiającego o pomiar kapnografii oraz do dwóch pomiarów ciśnienia krwawego, temperatury. Łącznie 2 sztuki | TAK
76. | Możliwość podłączenia czujników do kapnografii w strumieniu głównym oraz w strumieniu bocznym. Zamawiający wymaga dostarczenia w komplecie 4 szt. czujników w strumieniu bocznym w technologii Respironics. | TAK
77. | Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg, zakres pomiarów oddechów min. 2-150 rpm, dokładność min. +/-1 oddech na minutę. | TAK
78. | Akcesoria pomiarowe | TAK
79. | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - wielorazowy przewód główny EKG 5-odpr. x 1 szt. + odprowadzenia wielorazowe x1 - wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 1 szt. - zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych w 2 rozmiarach x1 - wielorazowy przewód do podłączenia czujników SpO2 x 1 szt. (gdy sensor ma <2m.) + wielorazowy sensor SpO2 dla dorosłych x1 - przewód do ciśnienia krwawego do wybranych przetworników x1 - sensor wielorazowy do temperatury (zewnętrzny lub wewnętrzny) x1 - przewód do linii pomiarowych etCO2 łącznie 2 szt. - 4 szt. czujników w strumieniu bocznym w technologii Respironics. | TAK
80. | Stacja centralnego monitorowania na min. 7 stanowisk – 1 szt. | TAK
81. | Licencja na 9 stanowisk
82. | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii (opisać proponowane rozwiązanie). | TAK
83. | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | TAK
84. | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | TAK
85. | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK
86. | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK
87. | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK
88. | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK
89. | Alarmy min 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK
90. | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK
91. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK
92. | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK
93. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK
94. | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK
95. | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK
96. | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK
97. | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK
98. | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK
99. | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK
100. | Oprogramowanie centrali w języku polskim. | TAK
101. | Możliwość rozbudowy o autoryzowany dostęp w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. | TAK
102. | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | TAK
103. | Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. | TAK
104. | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK
105. | Możliwość rozbudowy systemu o opisaną funkcjonalność: możliwość automatycznego. tworzenia długoterminowego archiwum z przebiegu monitorowania pacjenta na czas minimum 12 miesięcy. System tworzenia archiwum pracuje z wykorzystaniem transakcyjnej bazy danych, umożliwiając w łatwy sposób odtworzenie i przeglądania zarchiwizowanych zapisów poprzez dedykowane dla rozwiązania oprogramowanie instalowane na stacjach roboczych lub poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkowo funkcjonalność eksportu zgromadzonych danych do zewnętrznego serwera archiwizującego lub udostępnionego dysku sieciowego z możliwością późniejszego przeglądania. System musi umożliwiać min: • automatyczne zbieranie parametrów liczbowych oraz rejestrowanych krzywych (zawsze minimum 2 krzywe EKG) dla poszczególnych parametrów życiowych pacjenta; • automatyczne zbieranie i zapisywanie zdarzeń oraz alarmów • automatyczne zbieranie zapisu trendów • generowanie raportów na żądanie dla poszczególnych pacjentów z zebranymi parametrami liczbowymi i graficznymi (np. krzywe EKG, SPO2, inne) w dowolnie wskazanym przedziale czasowym na osi czasu. • podgląd danych z możliwością generowania raportów dla poszczególnych pacjentów z zebranymi parametrami liczbowymi i/lub graficznymi (np. krzywe EKG, SPO2, inne) w dowolnie wskazanym przedziale czasowym na osi czasu. | TAK
106. | Możliwość rozbudowy systemu o opisaną funkcjonalność: system archiwizacji i analizy badań EKG. Rozwiązanie musi składać się z systemu do archiwizacji, analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG. Opis funkcjonalności systemu: - ponowne analiza zarchaizowanych badań (przechowanie zapisów cyfrowych w formacji XML) oraz w formacie PDF - przechowywanie co najmniej 50 000 źródłowych badań EKG, bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie oraz nieograniczona ilość aparatów EKG i Kardiomonitorów, pracujących jednocześnie w systemie - funkcje pomiarowe: filtry pozwalające na wygładzenie linii przebiegów EKG, zwiększenie lub zmniejszenie prędkości przesuwu, manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego, pomiar odcinka PR, czas trwania QRS, QT, pomiar interwałów RR. System oparty na bazie danych (np. MS SQL server, Oracle). | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK/NIE
107. | Termin dostawy- maksymalnie 10 tygodni | dostawa do 5 tygodni- 40 pkt dostawa do 10 tygodni- 0 pkt
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
Lp. | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK / Podać | Parametry oferowane (opisać/ podać oferowany parametr/ warunek)
108. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
109. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
110. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych | TAK
111. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 5 dni (liczone w dniach roboczych) | TAK |  | `
112. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
113. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
114. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fakasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
115. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
116. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | TAK
117. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
118. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
119. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi | TAK
120. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie) | TAK
Oświadczamy że:
* oferowany wyżej sprzęt po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednorazowego materiału pozwalającego na jego uruchomienie ilości minimalnej wyszczególnionego OPZ.
* oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych