**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymogi minimalne” oraz zostać dostarczone na warunkach określonych poniżej.Wykonawca wypełnia Załącznik Nr 1 do SWZ **opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego urządzenia,** które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oferowanego urządzenia oraz warunki realizacji zamówienia. **Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę urządzenia z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ**. **W opisie oferowanego sprzętu należy podać producenta, model i rok produkcji urządzenia oraz jednostki sterującej (jeżeli dotyczy**).

**Część I. Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS – 1 zestaw**

| **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanego sprzętu** |
| --- | --- |
| **Charakterystyka:**  Chromatograf gazowy z detektorem FID do destylacji symulowanej produktów naftowych HT SIMDIS wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia metody w laboratorium*.*   * możliwość oznaczania rozkładu wrzenia w zakresie od 174°C do 700°C zgodnie z normą ASTM D6352-19 oraz przeprowadzenia korelacji do destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym wg ASTM D86-20 i destylacji próżniowej ASTM D1160 * możliwość wyboru pracy wg norm ASTM D2887, ASTM D3710, ASTM D5307 (Internal Standard), ASTM D7169, ASTM D7096, ASTM D7500 * gotowy do pracy z kolumną metalową HT SIMDIS zapewniającą prawidłową separację, kolejność elucji i identyfikację z wypełnieniem spełniającym wymagania normy ASTM D6352-19, o wymiarach: (5 m x 0,53 mm x 0,15 μm) * Piec:   - temperatura pracy max. 450°C (z przyrostem max. 0,1°C),  - z kominkiem kierującym wydmuch gorącego powietrza do góry,  - szybkość grzania pieca minimum 120 °C/min.,  - czas schładzania w zakresie od 450 °C do 50 °C max. 4 minuty,   * zintegrowany układ kontroli pneumatyki umożliwiający dostrajanie ciśnienia na czole kolumny celem odtwarzania czasów retencji niezależnie od długości kolumny oraz ilości powtórzeń nastrzyków lub rozwiązanie równoważne oparte o indeks retencji umożliwiający odtwarzania czasów retencji * Dozownik:   - wielofunkcyjny typu PTV,  - umożliwiający pracę z programowaną temperaturą odparowania rozpuszczalników w trybie split/splitless,  - z układem elektronicznej kontroli pneumatyki w zakresie  0-100 psi z dokładnością min. 0,001 psi,  - umożliwiający programowanie temperatury w minimum  7 krokach,  - temperatura pracy dozownika max. 450 °C,  - współczynnik podziału min. 9000:1,  - elektroniczna kontrola przepływu przedmuchiwania membrany,  - wymagany system uszczelniania dozownika z odkręcaną górną jego częścią w celu szybkiej i łatwej wymiany liner’a.   * Detektor FID:   - umożliwiający elektroniczne sterowanie pneumatyką dla trzach gazów:  powietrze, wodor, make up,  - detekcja min. 10 g C/s.  - dynamiczny zakres liniowy detektora min. 106  - częstotliwość próbkowania min. 500 Hz  - maksymalna temperatura pracy detektora co najmniej 450°C   * Autosampler z tacą na minimum 150 fiolek o poj. 2 ml,   - umożliwiający rozbudowę o czytnik kodów kreskowych,  - umożliwiający rozcieńczanie i mieszanie próbek,  - umożliwiający sporządzanie wzorców,  - posiadający szybkość dozowania min. 0,1 s,  - kompatybilny ze strzykawkami 5µL, 10µL, 50µL, od 100µL do 250 µL,   * zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy: strzykawka o pojemności 10μL do autosamplera (1szt.), zakręcane fiolki z septą z PTFE 2ml do autosamplera (100szt.), septy (10szt.), wkładki szklane do dozowników (2szt.), ferrule (10szt.), * uniwersalne filtry doczyszczające linię gazową helu z tlenu, wilgoci  i węglowodorów zamontowane na tylnej obudowie chromatografu, * reduktor do butli z helem z przyłączem W21,80x1/14 wg DIN 477 nr 6 oraz z manometrem w zakresie od 0 do 250psi * Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych o parametrach wystarczających do pełnej obsługi chromatografu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie, obrabianie, porównywanie i analizę danych. Minimalne parametry: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php, dysk twardy o pojemności minimum 1 TB, co najmniej 16 GB RAM, monitor LCD o przekątnej ekranu co najmniej 27 cali, monochromatyczna drukarka laserowa: z możliwością druku dwustronnego A4, z prędkością wydruku nie mniejszą niż 10 stron/min., karta sieciowa LAN, co najmniej 2 porty USB, gniazdo RJ45 pozwalające na stałe podłączenie całego systemu do sieci, klawiatura, myszka. Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych powinien być wyposażony w system operacyjny w języku polskim lub angielskim odpowiedni dla dostarczonego oprogramowania dedykowanego do obsługi aparatu * dedykowane oprogramowanie do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz symulowanej destylacji dla wgranej przez producenta metody analitycznej wg. ASTM D6352. Możliwość ustawiania własnych punktów destylacji przy korelacji do destylacji atmosferycznej wg ASTM D86. Analiza  i nakładanie chromatogramów. Eksport wyników analizy do MS Excel. Obliczanie średniej i odchylenia standardowego przy porównywaniu wyników. Obliczanie indeksu cetanowego i temperatury zapłonu  z danych rozkładu wrzenia * możliwość zintegrowania z systemem LIMS * zasilanie 230V, 50 Hz * Materiały odniesienia do sprawdzenia poprawności działania aparatu  i odbioru na miejscu w laboratorium:   - mieszanina kalibracyjna n-parafin: Boiling Point Calibration Sample No.1, 1 op. (6x1ml) wraz z certyfikatem  - mieszanina kalibracyjna n-parafin: Low Boiling Calibration Sample No.2, 1 op. (6x1ml) wraz z certyfikatem  - materiał referencyjny 5010: Reference Gas Oil Sample No.1, 1x1ml wraz z certyfikatem  - Polywax 655, 1 op. (1g) wraz z certyfikatem  **Wyposażenie dodatkowe:**   * strzykawki o pojemności 5μL do autosamplera (2 szt.) * fiolki do autosamplera 2ml z zakrętkami i septami z PTFE (500szt.) * septy do dozownika (20 szt.) * wkładki szklane do dozowników (5szt.) * kolumny chromatograficzne metalowe HT SIMDIS zapewniające prawidłowy rozdział i identyfikację z wypełnieniem spełniającym wymagania normy ASTM D6352:  o wymiarach (30m x 0,32mm x 0,25µm) – 1 sztuka, o wymiarach (5m x 0,53mm x 0,15µm) – 1 sztuka. |  |
| **Ilość – 1 zestaw** |  |
| Warunki realizacji zamówienia:   1. Odbiór przyrządu nastąpi po sprawdzeniu poprawności identyfikacji jakościowej i ilościowej z wykorzystaniem materiałów odniesienia:   - mieszanina kalibracyjna n-parafin: Boiling Point Calibration Sample No.1, wraz z certyfikatem  - mieszanina kalibracyjna n-parafin: Low Boiling Calibration Sample No.2,  - materiał referencyjny 5010: Reference Gas Oil Sample No.1,  - Polywax 655   1. Przyrząd fabrycznie nowy, kompletny 2. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę  w zakresie dokładności i precyzji pomiarów 3. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy 4. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej 5. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu 6. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu  2 dni robocze (min. 16h) 7. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE |  |
| **Serwis po sprzedaży:** wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę przyrządu po okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w dwudziestym czwartym miesiącu licząc od daty odbioru przyrządu bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania i identyfikacji jakościowo-ilościowej z użyciem materiałów odniesienia: mieszaniny kalibracyjnej n-parafin: Boiling Point Calibration Sample No.1, mieszaniny kalibracyjnej n-parafin: Low Boiling Calibration Sample No.2, materiału referencyjnego 5010: Reference Gas Oil Sample No.1 oraz Polywax 655. Wszystkie zastosowane w trakcie sprawdzeń przyrządy powinny zapewnić spójność pomiarową. |  |
| **Gwarancja:** minimum 36 miesięcy |  |
| **Producent/Model/Rok produkcji urządzenia i komputera** |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:**  Laboratorium w Bydgoszczy,  ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz. |  |

**Część II. Chromatograf gazowy z detektorem FID - 1 zestaw**

| **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanego sprzętu** |
| --- | --- |
| **Charakterystyka:**  Chromatograf gazowy dwukanałowy z dozownikiem typu PTV oraz detektorem płomieniowo-jonizacyjnym wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia metody identyfikacji ilościowej związków organicznych obecnych w próbkach produktów naftowych według ASTM D3524-14 (2020)  i ASTM D3525-20.   * urządzenie gotowe do pracy z zestawem kolumn spełniających wymagania norm w zakresie odpowiedniego rozdziału w kolejności rosnących temperatur wrzenia, zapewniające odpowiednią rozdzielczość i gwarantujące stabilność linii bazowej, kolumny  o wymiarach:   (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm) i (15 m, 0,25 mm, 0,25 µm).   * zapewniający czułość detektora wystarczającą do wykrycia 1,0% dekanu z wysokością piku co najmniej 10% pełnej skali chromatogramu * Piec:   - minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy,  - zakres temperatur pracy od +4°C do 450°C (z przyrostem max. 0,1 °C),  - z kominkiem kierującym wydmuch gorącego powietrza do góry,  - szybkość grzania min. 120 °C/min,  - czas schładzania w zakresie od 450 °C do 50 °C max. 4 minuty,   * zintegrowany układ kontroli pneumatyki umożliwiający pełną elektroniczną możliwość sterowania ciśnieniem i przepływami, kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym lub rozwiązanie równoważne oparte o indeks retencji umożliwiający odtwarzania czasów retencji * układ elektronicznej kontroli pneumatyki dozownika i detektorów  w zakresie 0-100 psi z dokładnością min. 0,001 psi z możliwością programowania do min. 3 narostów przepływu i ciśnienia * Dozownik:   - wielofunkcyjny typu PTV  - umożliwiający pracę z programowaną temperaturą w trybie  split/splitless,  - umożliwiający programowanie do 7 zmian temperatury dozownika,  - zapewniający pracę dozownika w temperaturze poniżej 0°C,  - temperatura pracy dozownika max. 450 °C  - współczynnik podziału min. 9000:1  - dokładność ustawienia ciśnienia dozownika max. 0,001psi   * Detektor płomieniowo-jonizacyjny:   - umożliwiający elektroniczne sterowanie pneumatyką dla trzech gazów: powietrze, wodor i make up,  - dynamiczny zakres liniowy detektora min. 106  - częstotliwość próbkowania min. 500 Hz  - maksymalna temperatura pracy detektora co najmniej 450°C   * Autosampler z tacą na minimum 150 fiolek, o poj. 2 ml,   - umożliwiający rozbudowę o czytnik kodów kreskowych,  - umożliwiający rozcieńczenie i mieszanie próbek,  - szybkość dozowania min. 0,1 s  - możliwość programowania głębokości próbkowania,  - kompatybilny ze strzykawkami 5 μL, 10 μL, 50 μL, od 100 μL   do 250 μL,   * zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy: strzykawka o pojemności 10μL do autosamplera (1szt.), zakręcane fiolki z septą 2 ml do autosamplera (100szt), septy do dozownika (10szt.), wkładki szklane do dozowników (2szt.), ferrule (10szt.), * uniwersalne filtry doczyszczające linię gazową helu z tlenu, wilgoci i węglowodorów zamontowane na tylnej obudowie chromatografu, * reduktor do butli z helem z przyłączem W21,80x1/14 wg DIN 477 nr 6 oraz z manometrem w zakresie od 0 do 250psi * Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych o parametrach wystarczających do pełnej obsługi chromatografu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie, obrabianie, porównywanie i analizę danych. Minimalne parametry: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php, dysk twardy o pojemności minimum 1 TB, co najmniej 16 GB RAM, monitor LCD o przekątnej ekranu co najmniej 27 cali, monochromatyczna drukarka laserowa: z możliwością druku dwustronnego A4, z prędkością wydruku nie mniejszą niż 10 stron/min., karta sieciowa LAN, co najmniej 2 porty USB, gniazdo RJ45 pozwalające na stałe podłączenie całego systemu do sieci, klawiatura, myszka. Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych powinien być wyposażony w system operacyjny w języku polskim lub angielskim odpowiedni dla dostarczonego oprogramowania dedykowanego do obsługi aparatu * dedykowane oprogramowanie do sterowania przyrządem i autosamplerem z zewnętrznego komputera i do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz * możliwość zintegrowania z systemem LIMS * Materiały odniesienia do sprawdzenia poprawności działania przyrządu i odbioru na miejscu w laboratorium:   - standardowy olej silnikowy/napędowy - Diesel motor oil,1op.(1ml),  - czysty bazowy olej mineralny, 2 ppm, w oleju mineralnym 75 cSt, 1op. (500ml)  **Wyposażenie dodatkowe:**  kolumny chromatograficzne zapewniające prawidłowy rozdział i identyfikację z wypełnieniem spełniającym wymagania norm ASTM D3524-14 (2020) i ASTM D3525-20:  o wymiarach (30m x 0,25mm x 0,25µm) – 1 sztuka, o wymiarach (15m x 0,25mm x 0,25µm) – 1 sztuka. |  |
| **Ilość – 1 zestaw** |  |
| Warunki realizacji zamówienia:   1. Odbiór przyrządu nastąpi po sprawdzeniu poprawności identyfikacji jakościowej i ilościowej materiałów odniesienia: - standardowy olej silnikowy/napędowy - Diesel motor oil   - czysty bazowy olej mineralny, 2 ppm, w oleju mineralnym 75 cSt,   1. Przyrząd fabrycznie nowy, kompletny 2. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę w zakresie dokładności i precyzji pomiarów 3. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy 4. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej 5. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, 6. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu - 2 dni robocze (nie mniej niż 16h), 7. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE. |  |
| **Serwis po sprzedaży:** wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę przyrządu po okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w dwudziestym czwartym miesiącu licząc od daty odbioru przyrządu bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania, w tym poprawności wskazań przepływów gazów i dokładności nastrzyków oraz sprawdzenia standardowego oleju silnikowego/napędowego- Diesel motor oil – uzyskany wynik musi mieścić się w granicach odtwarzalności. Wszystkie zastosowane w trakcie sprawdzeń przyrządy powinny zapewnić spójność pomiarową. |  |
| **Gwarancja:** minimum 36 miesięcy |  |
| **Producent/Model/Rok produkcji urządzenia i komputera** |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:**  Laboratorium w Bydgoszczy,  ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz. |  |

**Część III. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw**

| **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanego sprzętu** |
| --- | --- |
| **Charakterystyka:**  Chromatograf gazowy z dozownikiem split/splitless oraz detektorem mas,  z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w laboratorium metody identyfikacji eteru butylowo - fenylowego (BPE)   * gotowy do pracy z zestawem kolumn:   - DB-17HT o wymiarach: 15m x 0.25mm, 0.15µm;  - VF-WAXms o wymiarach: 30m x 0.25mm, 1.0µm)  - kolumna restrykcyjna z wypełnieniem krzemionkowym o wymiarach 0.64m x 0.1mm   * z limitem detekcji detektora max. 1,2 pg C/s dla tridekanu, * zintegrowany układ kontroli pneumatyki umożliwiający pełną elektroniczną możliwość sterowania ciśnieniem i przepływami, kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego i temperatury otoczenia w czasie rzeczywistym lub rozwiązanie równoważne oparte o indeks retencji umożliwiający odtwarzania czasów retencji * Piec:   - posiadający minimum 20 ramp temperaturowych,  - temperatura pracy max. 450°C z przyrostem max. 0,1°C,  - szybkość grzania min. 120 °C/min,  - czas schładzania pieca od 450 °C do 50 °C max. 4 minuty,  - z kominkiem kierującym wydmuch gorącego powietrza do góry,   * Dozownik:   - wielofunkcyjny typu PTV,  - umożliwiający pracę z programowaną temperaturą w trybie   split/ splitless,  - temperatura pracy dozownika max. 400 °C,  - współczynnik podziału min. 9000:1,  - z układem elektronicznej kontroli pneumatyki w zakresie 0-100psi   z dokładnością ustawienia ciśnienia dozownika min. 0,001psi   * Detektor mas:   - kwadrupolowy analizator mas z jonizacją elektronową EI  z ekstraktorem i kontrolerem pneumatyki,  - czułość detekcji max. 10fg IDL potwierdzona pisemnym raportem w trakcie instalacji,  - zawierający 2 filamenty w źródle jonów,  - regulacja temperatury źródła jonów w zakresie 150 - 300 °C  - pompa wstępna i pompa turbomolekularna o wydajności min. 255 L/s dla gazu nośnego,  - szybkość skanowania co najmniej 20 000 amu/s,  - zakres dynamiczny detektora min.106,  - zakres masowy detektora od 1,6u do 1050u,  - regulowana energia jonizacji w zakresie co najmniej od 5 do 200 eV   * Detektor FID   - umożliwiający elektroniczne sterowanie pneumatyką dla trzech gazów: powietrze, wodór i make up,  - maksymalna temperatura pracy detektora co najmniej 450°C,  - automatyczny zapłon palnika,  - częstotliwość próbkowania min. 500Hz,  - liniowy zakres dynamiczny min. 106   * Autosampler z tacą na minimum 150 fiolek, o poj. 2 ml:   - umożliwiający rozbudowę o czytnik kodów kreskowych,  - umożliwiający programowanie tempa dozowania, pobierania  i nastrzyku próbki,  - umożliwiający rozbudowę tacy o moduł chłodzenia,  - umożliwiający rozcieńczanie i mieszania próbek,  - kompatybilny się strzykawkami o pojemności: 1, 2, 5, 10, 25µL   * Zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy: strzykawka o poj. 5µl (1szt.) i 10µl (1szt.) do autosamplera, zakręcane fiolki z septą z PTFE 2ml do autosamplera (100szt.), septa do dozownika (10szt.), wkładki szklane do dozowników (2szt.), ferrule (10szt.), * uniwersalne filtry doczyszczające linię gazową helu z tlenu, wilgoci  i węglowodorów zamontowane na tylnej obudowie chromatografu, * reduktor do butli z helem, z przyłączem W21,80x1/14 wg DIN 477 nr 6 oraz z manometrem w zakresie od 0 do 250psi * Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych o parametrach wystarczających do pełnej obsługi chromatografu wraz  z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie, obrabianie, porównywanie i analizę danych. Minimalne parametry: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php, dysk twardy  o pojemności minimum 1 TB, co najmniej 16 GB RAM, monitor LCD  o przekątnej ekranu co najmniej 27 cali, monochromatyczna drukarka laserowa: z możliwością druku dwustronnego A4, z prędkością wydruku nie mniejszą niż 10 stron/min., karta sieciowa LAN, co najmniej 2 porty USB, gniazdo RJ45 pozwalające na stałe podłączenie całego systemu do sieci, klawiatura, myszka. Komputer do sterowania urządzeniem  i analizy danych powinien być wyposażony w system operacyjny  w języku polskim lub angielskim odpowiedni dla dostarczonego oprogramowania dedykowanego do obsługi aparatu * dedykowane oprogramowanie do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz,  z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki * moduł oprogramowania do dekonwolucji pików chromatograficznych * najnowsza (na dzień podpisania umowy), dostępna biblioteka widm  i struktur związków NIST, * możliwość zintegrowania z systemem LIMS * miernik próżni zapewniający dostęp do informacji o prawidłowym ciśnieniu w module MS * zasilanie 230V, 50Hz * **Wyposażenie dodatkowe:**   **-** strzykawki o pojemności 5μL i 10µL do autosamplera (2szt.)  **-** fiolki do autosamplera 2ml z zakrętkami i septami z PTFE (500szt.)  **-** septy do dozownika (20 szt.)  **-** wkładki szklane do dozowników (5szt.)  **-** kolumny chromatograficzne:  DB-17HT o wymiarach (15m x 0,25mm x 0,15µm) – 1 sztuka, VF-WAXms o wymiarach (30m x 0,25mm x 1,0µm) – 1 sztuka  kolumna restrykcyjna z wypełnieniem krzemionkowym o wymiarach 0.64m x 0.1mm. |  |
| **Ilość – 1 zestaw** |  |
| Warunki realizacji zamówienia:   1. Odbiór przyrządu nastąpi po sprawdzeniu poprawności identyfikacji jakościowej i ilościowej próbki odniesienia przygotowanej w laboratorium. 2. Przyrząd fabrycznie nowy, kompletny 3. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę  w zakresie dokładności i precyzji pomiarów 4. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy 5. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej 6. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, 7. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu 3 dni robocze (nie mniej niż 24h), 8. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE. |  |
| **Serwis po sprzedaży:** wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę przyrządu po okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w dwudziestym czwartym miesiącu licząc od daty odbioru przyrządu bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania chromatografu (m.in. przepływ gazów, ustawienia ciśnienia i temperatury, zużycie kolumny, kalibracja autosamplera)  i poprawności identyfikacji na próbce rzeczywistej oleju napędowego. Wszystkie zastosowane w trakcie sprawdzeń przyrządy powinny zapewnić spójność pomiarową. |  |
| **Gwarancja:** minimum 36 miesięcy |  |
| **Producent/Model/Rok produkcji urządzenia i komputera** |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:**  Laboratorium w Bydgoszczy,  ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz. |  |

**Część IV. Waga nieautomatyczna – 1 sztuka**

| **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanego sprzętu** |
| --- | --- |
| **Charakterystyka:**  Waga analityczna wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w laboratorium:   * klasa dokładności I * dwuzakresowa, zakres ważenia do 220g, * działka elementarna w zakresie od 0 do 80g nie większa niż d=0,01mg, powyżej 80g nie większa niż d=0,1mg, * powtarzalność przy całkowitym obciążeniu max ± 0,2mg, * liniowość ±0,2mg, * czas stabilizacji max 3s, * temperatura pracy +10 do +40°C, * zakres tary od 0 do 220g , * automatyczna adjustacja wewnętrzna z możliwością programowania jej uruchomienia, * wbudowane odważniki wewnętrzne referencyjne – 2 szt., * automatyczna kontrola wypoziomowania wagi, * wyświetlacz LCD z podświetleniem, * szalka o konstrukcji kratki- grilla podwieszana na ścianie komory wagowej, * uchwyty umożliwiające odważanie:   - do kolb pomiarowych o max poj. 10ml, 50ml, 100ml oraz probówek,  - sączków,  - strzykawek o max poj. 10ml,   * wymagana legalizacja pierwotna wagi wraz ze świadectwem legalizacji, * wzorcowanie wagi w siedzibie laboratorium przez usługodawcę akredytowanego wg PN-EN ISO 17025 lub GUM,  w następujących punktach:   - 100mg, 200mg, 1g, 5g z błędem dopuszczalnym wraz z niepewnością jego wyznaczenia w całym zakresie +/- 0,5mg;  -20g, 50g, 100g, 200g z błędem dopuszczalnym wraz z niepewnością jego wyznaczenia w całym zakresie +/- 1,0mg;   * zasilanie 230 V, 50 Hz, * oprogramowanie w polskiej wersji językowej. |  |
| **Ilość – 1 sztuka** |  |
| Warunki realizacji zamówienia:   1. Odbiór przyrządu nastąpi po przestawieniu dowodów na : legalizację, wzorcowanie wagi w punktach 100mg, 200mg, 1g, 5g, 20g, 50g, 100g, 200g 2. Przyrząd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., kompletny, gotowy do pracy 3. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę  w zakresie dokładności i precyzji pomiarów, 4. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy. 5. Instrukcja obsługi w języku polskim, 6. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, 7. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu  4 godziny, 8. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE. |  |
| **Serwis po sprzedaży:** wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| **Gwarancja:** minimum 12 miesięcy |  |
| **Producent/Model/Rok produkcji urządzenia** |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:**  Laboratorium w Bydgoszczy,  ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz. |  |

**Część V. Inkubator z chłodzeniem – 1 sztuka**

| **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanego sprzętu** |
| --- | --- |
| **Charakterystyka:**   * z wymuszonym obiegiem powietrza, * zakres temperaturowy od max -80C do +400C, * pojemność użytkowa: min. 110L, * wymiary zewnętrzne max:   - szerokość 640 mm,  - głębokość 700 mm,  - wysokość 1250 mm,   * Wymiary wewnętrzne komory min:   - szerokość 450 mm,  - głębokość 450 mm,  - wysokość 540 mm,   * Wskaźnik temperatury zewnętrzny, dotykowy, cyfrowy, * Regulacja temperatury min co 0,10C, * Drzwi podwójne – wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne   ze stali malowanej proszkowo,   * Wnętrze komory wykonane ze stali kwasoodpornej, * Półki regulowane wykonane ze szkła wzmocnionego, * Rozstaw pomiędzy półkami min.180 mm, * Obciążenie półek nie mniej niż 45kg, * Drzwi prawostronne z możliwością przestawnego mocowania, * Sygnalizacja otwartych drzwi, * Funkcja automatycznego odszraniania, * Max waga do 95kg, * Zasilanie 230 V, 50-60M Hz, * Zgodna z wymaganiami CE, * Moc urządzenia max do 500W |  |
| **Ilość – 1 sztuka** |  |
| **Warunki realizacji zamówienia:**   * urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, * termin dostawy – nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy, * instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| **Serwis po sprzedaży:** wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| **Gwarancja:** minimum 24 miesiące |  |
| **Producent/Model/Rok produkcji urządzenia** |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:**  Laboratorium w Bydgoszczy,  ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz. |  |

# 

\*\*w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”

**Załącznik Nr 4 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Urząd Ochrony Konkurencji   
i Konsumentów**

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**(składane na wezwanie Zamawiającego)**

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia   
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji   
i Konsumetów”** (nr. post. BF-2.262.25.2022), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oświadczam, co następuje:

□ **nie należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu\*),

□ **należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębną ofertę w tym postępowaniu\*):

…………………………………………………………

**W związku z powyższym do oświadczenia załączam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.**

*\*) przekreślić nieodpowiednie*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

……………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel. ....................................................

REGON .............................................

NIP ....................................................

**Urząd Ochrony Konkurencji**

**i Konsumentów**

**pl. Powstańców Warszawy 1**

**00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**BF-2.262.25.2022**

**Część I zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

|  |
| --- |
| **Marka, model oferowanego urządzenia** |
| **Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS**  ............................................................................................................  (marka)  ...........................................................................................................  (model) |

**Kwota netto - ............................................. zł**

**Kwota VAT - …………………………………………….. zł**

**Kwota brutto - ………………………………………….. zł**

**Oświadczam/y,** że powyższa kwota brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy, że** udzielamy **…...….... miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie   
na warunkach określonych w SWZ. (minimum 36 miesiący)

**Oświadczam/y,** że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS posiada następujące parametry:

**a)** możliwość eksportu i importu plików pomiędzy oprogramowaniem sterującym chromatografem   
a systemem LIMS  **– TAK/NIE\***

**b)** możliwość ustawienia chromatografu na blacie stołu w odległości pomiędzy tylną pokrywą przyrządu   
a ścianą poniżej 20 cm **– TAK/NIE\***

**(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem   
o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).**

**Oświadczam/y,** że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS posiada następujące parametry:

1. częstotliwość próbkowania detektora FID jest lepsza niż 500 Hz i wynosi …………. Hz
2. współczynnik podziału dozownika mieści się w przewdziale 9001:1 – 10000:1 i wynosi ……………………
3. współczynnik podziału dozownika jest nie mniejszy niż 10001:1 i wynosi …………………

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   
**w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone   
w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy* ***będzie prowadził*** *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …………………………. zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczam**, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia   
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

1. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
   o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,   
   o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.   
   o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3   
   ww. ustawy.
4. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem   
   z siedzibą w Rosji;
5. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
6. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

* obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą   
  w Rosji lub
* osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio   
  w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej   
z powyższych kategorii podmiotów

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy,** że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy,   
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ……………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

**Dane kontaktowe Wykonawcy**:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………...………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………..……….

Telefon/Fax:

………….……………………………………………………………..…………………………

Adres e-mail:

............................................................................................................................

„Rodzaj Wykonawcy *(zaznaczyć właściwe):*

* mikroprzedsiębiorstwo
* małe przedsiębiorstwo
* średnie przedsiębiorstwo
* jednoosobowa działalność gospodarcza
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* inny rodzaj

(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami *i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR*).”

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

* .............................................................................................................................................................................. Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
* ..............................................................................................................................................................................

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

……………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel. ....................................................

REGON .............................................

NIP ....................................................

**Urząd Ochrony Konkurencji**

**i Konsumentów**

**pl. Powstańców Warszawy 1**

**00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**BF-2.262.25.2022**

**Część II zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

|  |
| --- |
| **Marka, model oferowanego urządzenia** |
| **Chromatograf gazowy z detektorem FID**  ............................................................................................................  (marka)  ...........................................................................................................  (model) |

**Kwota netto - ............................................. zł**

**Kwota VAT - …………………………………………….. zł**

**Kwota brutto - ………………………………………….. zł**

**Oświadczam/y,** że powyższa kwota brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy, że** udzielamy **…...….... miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie   
na warunkach określonych w SWZ. (minimum 36 miesiący).

**Oświadczam/y,** że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID posiada następujące parametry:

a)możliwość eksportu i importu plików pomiędzy oprogramowaniem sterującym chromatografem   
a systemem LIMS  **– TAK/NIE\***

b)możliwość ustawienia chromatografu na blacie stołu w odległości pomiędzy tylną pokrywą przyrządu   
a ścianą poniżej 20 cm **– TAK/NIE\***

**(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem   
o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).**

**Oświadczam/y,** że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID posiada następujące parametry:

1. częstotliwość próbkowania detektora FID jest lepsza niż 500 Hz i wynosi …………. Hz
2. współczynnik podziału dozownika mieści się w przewdziale 9001:1 – 10000:1 i wynosi ……………………
3. współczynnik podziału dozownika jest nie mniejszy niż 10001:1 i wynosi …………………

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   
**w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone   
w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy* ***będzie prowadził*** *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …………………………. zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczam**, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia   
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

1. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
   o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,   
   o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.   
   o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
4. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
5. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
6. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

* obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą   
  w Rosji lub
* osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio   
  w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega,  
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej   
z powyższych kategorii podmiotów

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy,** że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy,   
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ……………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

**Dane kontaktowe Wykonawcy**:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………...………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………..……….

Telefon/Fax:

………….……………………………………………………………..…………………………

Adres e-mail:

............................................................................................................................

„Rodzaj Wykonawcy *(zaznaczyć właściwe):*

* mikroprzedsiębiorstwo
* małe przedsiębiorstwo
* średnie przedsiębiorstwo
* jednoosobowa działalność gospodarcza
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* inny rodzaj

(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami *i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR*).”

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

* ................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

* ................................................................................................................................................................................................................................................

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

……………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel. ....................................................

REGON .............................................

NIP ....................................................

**Urząd Ochrony Konkurencji**

**i Konsumentów**

**pl. Powstańców Warszawy 1**

**00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**BF-2.262.25.2022**

**Część III zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

|  |
| --- |
| **Marka, model oferowanego urządzenia** |
| **Chromatograf gazowy GC-MS**  ............................................................................................................  (marka)  ...........................................................................................................  (model) |

**Kwota netto - ............................................. zł**

**Kwota VAT - …………………………………………….. zł**

**Kwota brutto - ………………………………………….. zł**

**Oświadczam/y,** że powyższa kwota brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy, że** udzielamy **…...….... miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie   
na warunkach określonych w SWZ. (minimum 36 miesiący).

**Oświadczam/y,** że oferowany chromatograf gazowy GC-MS posiada następujące parametry:

1. częstotliwość próbkowania detektora FID jest lepsza niż 500 Hz i wynosi …………. Hz
2. współczynnik podziału dozownika mieści się w przewdziale 9001:1 – 10000:1 i wynosi ……………………
3. współczynnik podziału dozownika jest nie mniejszy niż 10001:1 i wynosi …………………

**Oświadczam/y,** że oferowany chromatograf gazowy GC-MS posiada następujące parametry:

**a)** zastosowanie kwadrupola pokrytego złotem pozwalającego na usunięcie zanieczyszczeń w analizatorze mas **– TAK/NIE\***

**b)** za możliwość wygrzewania kwadrupolowego analizatora mas w temperaturze od 110°C do 190°C pozwalające na usunięcie w nim zanieczyszczeń **– TAK/NIE\***

**(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem   
o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).**

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   
**w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone   
w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy* ***będzie prowadził*** *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …………………………. zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczam**, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia   
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

1. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
   o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,   
   o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.   
   o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji   
   w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
4. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem   
   z siedzibą w Rosji;
5. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
6. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

* obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą   
  w Rosji lub
* osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio   
  w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej   
z powyższych kategorii podmiotów

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy,** że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ……………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

**Dane kontaktowe Wykonawcy**:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………...………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………..……….

Telefon/Fax:

………….……………………………………………………………..…………………………

Adres e-mail:

............................................................................................................................

„Rodzaj Wykonawcy *(zaznaczyć właściwe):*

* mikroprzedsiębiorstwo
* małe przedsiębiorstwo
* średnie przedsiębiorstwo
* jednoosobowa działalność gospodarcza
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* inny rodzaj

(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami *i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR*).”

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

* ................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

* ................................................................................................................................................................................................................................................

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

……………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel. ....................................................

REGON .............................................

NIP ....................................................

**Urząd Ochrony Konkurencji**

**i Konsumentów**

**pl. Powstańców Warszawy 1**

**00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**BF-2.262.25.2022**

**Część IV zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

|  |
| --- |
| **Marka, model oferowanego urządzenia** |
| **Waga nieautomatyczna**  ............................................................................................................  (marka)  ...........................................................................................................  (model) |

**Kwota netto - ............................................. zł**

**Kwota VAT - …………………………………………….. zł**

**Kwota brutto - ………………………………………….. zł**

**Oświadczam/y,** że powyższa kwota brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy, że** udzielamy **…...….... miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie   
na warunkach określonych w SWZ. (minimum 12 miesięcy).

**Oświadczam/y,** że reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu wynosić będzie **……..h**. (maksimum 48h).

**Oświadczam/y,** że oferowana waga nieautomatyczna posiada następujące parametry:

możliwość ważenia poza pomostem wagowym (ważenie podszalkowe) **– TAK/NIE\***

**(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem   
o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).**

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   
**w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone   
w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy* ***będzie prowadził*** *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …………………………. zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczam, że** nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia   
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

1. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
   o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,   
   o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.   
   o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji   
   w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
4. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
5. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
6. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

* obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą   
  w Rosji lub
* osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio   
  w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega,   
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej   
z powyższych kategorii podmiotów

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy,** że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy,   
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ……………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

**Dane kontaktowe Wykonawcy**:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………...………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………..……….

Telefon/Fax:

………….……………………………………………………………..…………………………

Adres e-mail:

............................................................................................................................

„Rodzaj Wykonawcy *(zaznaczyć właściwe):*

* mikroprzedsiębiorstwo
* małe przedsiębiorstwo
* średnie przedsiębiorstwo
* jednoosobowa działalność gospodarcza
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* inny rodzaj

(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami *i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR*).”

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

* ................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

* ................................................................................................................................................................................................................................................

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

……………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel. ....................................................

REGON .............................................

NIP ....................................................

**Urząd Ochrony Konkurencji**

**i Konsumentów**

**pl. Powstańców Warszawy 1**

**00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**BF-2.262.25.2022**

**Część V zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

|  |
| --- |
| **Marka, model oferowanego urządzenia** |
| **Inkubator z chłodzeniem**  ............................................................................................................  (marka)  ...........................................................................................................  (model) |

**Kwota netto - ............................................. zł**

**Kwota VAT - …………………………………………….. zł**

**Kwota brutto - ………………………………………….. zł**

**Oświadczam/y,** że powyższa kwota brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy, że** udzielamy **…...….... miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie   
na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące)

**Oświadczam/y,** że oferowany inkubator z chłodzeniem posiada następujące parametry:

**a)** możliwość odczytu temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym z dokładnością do 0,10C **– TAK/NIE\***

**b)** możliwość regulacji temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym co 0,050C  **– TAK/NIE\***

**(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem   
o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).**

**Oświadczam/y,** że szerokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ………. mm (minimum 450 mm).

**Oświadczam/y,** że wysokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ………. mm (minimum 540 mm).

**Oświadczam/y,** że głębokośc wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ………. mm (minimum 450 mm).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   
**w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone   
w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy* ***będzie prowadził*** *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …………………………. zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczam**, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia   
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

1. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
   o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,   
   o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
    o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji   
   w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
4. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem   
   z siedzibą w Rosji;
5. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
6. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

* obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą   
  w Rosji lub
* osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio   
  w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej   
z powyższych kategorii podmiotów

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy,** że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy,   
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ……………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

**Dane kontaktowe Wykonawcy**:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………...………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………..……….

Telefon/Fax:

………….……………………………………………………………..…………………………

Adres e-mail:

............................................................................................................................

„Rodzaj Wykonawcy *(zaznaczyć właściwe):*

* mikroprzedsiębiorstwo
* małe przedsiębiorstwo
* średnie przedsiębiorstwo
* jednoosobowa działalność gospodarcza
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* inny rodzaj

(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami *i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR*).”

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

* ................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

* ................................................................................................................................................................................................................................................

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Załącznik Nr 6 do SWZ**

**Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji   
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

Oświadczam, że na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

……..………………………………………………………………………………………….…

*(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*

niezbędne, niżej wymienione, zasoby na potrzeby wykonania zamówienia publicznego pn**. „Zakup   
i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”**(nr. post. BF-2.262.25.2022)

1. zdolność techniczna lub zawodowa \*

W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi zasobami na potrzeby realizacji ww. zamówienia, informuję że:

1. zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów to:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

……..…………………………………………………………………………………...…….…

1. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę, przy wykonaniu ww. zamówienia będzie polegał na \*\*:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

1. charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z Wykonawcą, będzie polegał na:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

1. mój zakres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

1. mój okres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie wynosił:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

\* niepotrzebne skreślić

\*\* np. konsultacje, doradztwo, podwykonawstwo.

Kwestię udostępniania zasobów przez inne podmioty reguluje szczegółowo Oddział 3 w Dziale II Rozdział 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy (podmiotu udostępniającego zasoby) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Załącznik Nr 7 do SWZ**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Wykaz dostaw**

**potwierdzający spełnianie wymagań określonych w pkt 2.4 lit. A Części II SWZ**

**(nr post. BF-2.262.25.2022 część …….)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Terminy wykonania**  **(od-do)** | **Wartość dostawy brutto w zł** | **Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie**  **(nazwa, adres, telefon)** | **Sposób**  **dysponowania zasobami** |
| **1.** |  |  |  |  | **własne / podmiotu trzeciego\*** |
| **2.** |  |  |  |  | **własne / podmiotu trzeciego\*** |
| **…** |  |  |  |  | **własne / podmiotu trzeciego\*** |

***Uwaga:***

*Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.*

**\* niepotrzebne skreślić**

Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektroniczny*

**Załącznik nr 8 do SWZ**

**Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania**

**Zamawiający:**

**Urząd Ochrony Konkurencji   
i Konsumentów**

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**(składane na wezwanie Zamawiającego)**

o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **„Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”** (nr. post. BF-2.262.25.2022), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów*,* oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji   
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

1. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu   
   na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593   
   i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
   i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji   
   w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1   
   pkt 3 ww. ustawy;
3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września   
   1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony   
   w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
4. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem   
   z siedzibą w Rosji;
5. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
6. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

* obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą   
  w Rosji lub
* osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega,   
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym*