## 1.
Modyfikacja z dnia 22.07.2021 r.
Pakiet 1. Dzierżawa dwóch automatycznych aparatów do morfologii krwi obwodowej wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej i podłączeniem do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego
Przewidywana ilość oznaczeń na 36 miesiące dwóch aparatów łącznie -116 000 szt.
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2015 | Podać
Lp. | PARAMETRY | [8 empty] | PARAMETRY GRANICZNE |  | POTWIERDZENIE (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1. | Analizatory powinny oznaczać analitycznie (nie wyliczać z innych parametrów) co najmniej następujące parametr: erytrocyty, płytki, hemoglobinę, leukocyty . Analizator powinien rozdzielać leukocyty na co najmniej 5 populacji: na neutrofile, limfocyty, momocyty, eozynofile i bazofile (aparat 5 diff) z możliwością szybkiego i łatwego przejścia na opcję wykonywania badania bez rozdziału leukocytów na 5 populacji, pozwalającą na zaoszczędzenie odczynników. Liczba wszystkich podawanych parametrów hematologicznych nie nie może być mniejsza niż 24 parametry. Mozliwośc oznaczenia retikulocytów na co najmniej jednym aparacie | [8 empty] | TAK
2. | Wydajność w przypadku każdego z analizatorów co najmniej 50 oznaczeń na godzinę | [8 empty] | TAK
3. | Automtyczne flagowanie patologii, podawanie histogramów dla erytrocytow, leukocytow i płytek w obu analizatorach | [8 empty] | TAK
4. | Różnicowanie leukocytów metodą cytometrii przepływowej z rozdzialem 5 diff | [8 empty] | TAK
5. | W pełni automatyczna konserwacja i automatyczne mycie sondy pobierającej krew | [8 empty] | TAK
6. | W przynajmniej jednym analizatorze wymagane jest aby minimalna ilość pobieranej krwi była nie większa niż 30 ul | [8 empty] | TAK
7. | Automatyczne zczytywanie kodów paskowych z probówek w obu analizatorach | [8 empty] | TAK
8. | Bezcyjankowa metoda pomiarowa dla hemoglobiny w obu analizatorach | [8 empty] | TAK
9. | Dwukierunkowa komunikacja z podłączeniem obu analizatorów z systememami informatycznymi w laboratorium zamawiającego | [8 empty] | TAK
10. | Automatyczny podajnik probówek z możliwością przekłuwania korków probówek w obu analizatorach | [8 empty] | TAK
11. | Oprogramowanie obejmujace wewnętrzny system kontroli jakości | [8 empty] | TAK
12 | Obsługa serwisowa w cenie dzierżawy | [8 empty] | TAK
13 | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w razie awarii maksymalnie do 5 godzin a usunięcie awarii do 24 godzin w dni robocze w przypadku awarii jednego aparatu a w przypadku awarii dwóch apatatów jednocześnie -usunięcie awarii do 10 godzin przez cały tydzień | [8 empty] | TAK
14 | Zewnętrzyny UPS dla obu analizatorów | [8 empty] | TAK
15 | Zapewnienie odpowiednich warunków pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego | [8 empty] | TAK
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | parametry oceniane |  |  | Ilość punktów w kryterium parametry techniczne |  |  | oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) - należy wpisać oferuję lub nie oferuję
1 | Przynajmniej dwa odczynniki - diluent i jeden inny - wspólny dla obu analizatorów |  |  | zaoferowanie: 40,00 pkt niezaoferowanie: 0,00 pkt
Lp. | nazwa odczynnika stanowiącego przedmiot zamówienia niezbędnego do wykonania określonych powyżej badań na oferownym analizatorze | opis sposóbu konfekcjonowania odczynników | ilość odczynnika zużywana na jedno oznaczenie | Termin przydatności do użycia po otwarciu opakowania | Numer katalogowy | Cena netto za 1 opakowanie | cena 1-oznaczenia netto | ilość opakowań przewidziana do zrealizowania na 36 miesięcy | wartość netto (kol. 7 x 9) | Vat % | wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1.
2.
3.
4.
n.
krew kontrolna z wartościami "normalnymi" (fizjoloficznymi) przewidziana na co najmniej 1000 oznaczeń / 36 m-ce
krew kontrolna z wartościami "patologicznymi , niskimi w ilości na 600 oznaczeń na 36 m-ce
S1 | suma cen poszczególnych odczynników | x | x | x | x | x | x | x |  | x
Odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne z dzierżawionymi aparatami do morfologii krwi obwodowej.
Termin ważności odczynników od momentu dostawy - min. 6 m-cy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy
Udział w zewnątrzlaboartoryjnej kontroli jakości przynajmniej 2 razy w roku.
Zapewnienie odpowiedniej temperatury pracy dla analizatora poprzez instalację klimatyzatora
Dzierżawa dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej
| x |  |  | cena netto |  | vat % | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiąc
| cena czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy |  |  |  |  | x
Wartość netto ogółem Pakietu 1:
Wartość brutto ogółem Pakietu 1:
Wartość netto ogółem pakietu 1= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników netto )+ cena netto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej na 36 m-cy
Wartość brutto ogółem pakietu 1= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników brutto )+ cena brutto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej na 36 m-cy
.