Kraków, dnia 07.06.2023 r.

ZZP-271-23-20/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-20/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 06.06.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający posiada sprawną instalację PPOŻ w pracowni?

Odpowiedź:

Zamawiający w pracowni nie posiada instalacji ppoż.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający będzie wymagał rozbudowy instalacji PPOŻ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał rozbudowy instalacji ppoż., ponieważ nie posiada w/w instalacji w pracowni. Wykonawca zrealizuje prace dostosowawcze pracowni w zgodzie z wymaganymi przepisami.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający będzie wymagał rozbudowy i podłączenia się do systemu BMS?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 4

Czy zamawiający posiada wolne miejsca do wpięcia się z kablami internetowymi?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5

Jakiej mocy kabel elektryczny jest doprowadzony do pracowni RTG?

Odpowiedź:

Moc 60kW

Pytanie nr 6

Czy zamawiający będzie wymagał wymiany kabla elektrycznego do zasilania aparatu RTG?

Odpowiedź:

Jeżeli nowy aparat RTG nie przekroczy mocy 60 kW, wymiana istniejącego kabla zasilającego

nie będzie wymagana.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający zrezygnuje z dostosowania pomieszczeń do aktualnych przepisów PPOŻ wprowadzenie tego zapisu na tym etapie znacznie podraża inwestycję a nie jest wymagane przepisami do uzyskania odbioru pracowni RTG

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga uzyskania wszystkich niezbędnych odstępstw, uzgodnień (m.in. z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Pożarowych), a także wykonania ekspertyzy ppoż. dla obszaru objętego adaptacją jeżeli będzie to wymagane.

W związku z powyższym Zamawiający nie rezygnuje z dostosowania pomieszczeń do wymaganych przepisów ppoż.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający zrezygnuje z wymiany kabli elektrycznych w pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany kabli elektrycznych w pomieszczeniach w zakresie niezbędnym celem prawidłowej realizacji zamówienia, montażu, uruchomienia i eksploatacji aparatu RTG oraz innego wyposażenia towarzyszącego.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający zrezygnuje z wymagania dostarczenia dokumentacji projektowej ?

Takie wymaganie nie jest poparte przepisami a znacznie podraża koszty inwestycji?

Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie sanepidu niezbędny jest tylko projekt osłon stałych

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia i odebrania pracowni RTG przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz dopuszczenia aparatu RTG do użytkowania.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)