Szp-241/ZP – 039/       /2024                                                                           Wrocław, dnia  27.05.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA APARATU USG Z WYPOSAŻENIEM”

Dotyczy pkt 72 „Głowica bezprzewodowa”

W związku z faktem, iż Zamawiający zamierza zakupić głowicę bezprzewodową sektor-linia, zwracam się z zapytaniem czy nie doszło do pomyłki i pkt 76-79 nie powinien opisywać głowicy liniowej?

Jeżeli tak to zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę bezprzewodową sektor-linia:

Liniowa:

•	192 kryształy

•	Szerokość czoła 40 mm

•	Zakres częstotliwości 3-12 MHz

•	Głębokość skanowania 8 cm

Sektorowa Single Crystal:

•	64 kryształy

•	Kąt skanowania 90 stopni

•	Zakres częstotliwości 1.6-3.7MHz

•	Głębokość skanowania 24 cm?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące parametrów technicznych głowicy w Załącznik nr 7 - zestawienie wymaganych minimalnych parametrów w następujący sposób:

Było:

|  | Głowica bezprzewodowa sektor-linia Obrazowanie 2D, kolor doppler, doppler PWD | TAK, podać typ |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK |
|  | Waga 210 g | TAK |
|  | Głowica do współpracy z telefonem/tabletem | TAK |
|  | Convex: |  |
|  | 128 kryształów | TAK |
|  | Kąt pola obrazu 60 stopni | TAK |
|  | Zakres częstotliwości 2-5 MHz | TAK |
|  | Głębokość skanowania 24 cm | TAK |
|  | Sektorowa w technologii Single Crystal : |  |
|  | 64 kryształy | TAK |
|  | Kąt skanowania 90 stopni | TAK |
|  | Zakres częstotliwości 1.6 -3.7 MHz | TAK |
|  | Głębokość skanowania 24 cm | TAK |

Jest:

|  | Głowica bezprzewodowa sektor-linia Obrazowanie 2D, kolor doppler, doppler PWD – 1 Szt. | TAK, podać typ |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK |
|  | Waga 210 g | TAK |
|  | Głowica do współpracy z telefonem/tabletem | TAK |
|  | Liniowa: |  |
| 76 | 192 kryształów | TAK |
| 77 | Szerokość czoła 40mm | TAK |
| 78 | Zakres częstotliwości 3-12 MHz | TAK |
| 79 | Głębokość skanowania 8 cm | TAK |
|  | Sektorowa w technologii Single Crystal : |  |
|  | 64 kryształy | TAK |
|  | Kąt skanowania 90 stopni | TAK |
|  | Zakres częstotliwości 1.6 -3.7 MHz | TAK |
|  | Głębokość skanowania 24 cm | TAK |

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 w załączeniu.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.