Załącznik nr 3 do Zaproszenia

do złożenia oferty cenowej

Znak: Z/HG/11/22

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| Producent |  |
| --- | --- |
| Model |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie wymagań granicznych TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy lub refabrykowany ale nie starszy niż 2013 r., objęty gwarancją i bezpłatnym serwisem przez cały okres umowy |  |
| 2 | Zasada pomiaru oparta na metodzie wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) |  |
| 3 | Precyzja pomiaru HbA1c: CV,2,0% |  |
| 4 | Pomiar HbA1c wystandaryzowany względem metody referencyjnej IFCC/NGSP oraz aparat uczestniczy w badaniach kontroli zewnętrznej NGSP – dołączyć odpowiednie dokumenty (certyfikaty) |  |
| 5 | Możliwość wyboru jednostek wg metod DCCT lub IFCC |  |
| 6 | Wydajność analizatora min. 35 HbA1c/h |  |
| 7 | Żywotność kolumny min. 4 000 inj. |  |
| 8 | Identyfikacja próbek na podstawie kodów kreskowych |  |
| 9 | Pozycja STAT |  |
| 10 | Liniowość pomiaru: min. 2,5 – 22% |  |
| 11 | Oznaczanie HbF z każdym badaniem HbA1c |  |
| 12 | Chromatogram o wysokiej rozdzielczości, bez zakłóceń ze strony CoHb i L-A1c |  |
| 13 | Możliwość wykonania oznaczenia z krwi kapilarnej |  |
| 14 | Wszystkie bufory stabilne co najmniej 3 miesiące po zainstalowaniu w aparacie |  |
| 15 | Automatyczny podajnik na co najmniej 80 próbek |  |
| 16 | Możliwość dostawiania próbek w czasie pracy analizatora |  |
| 17 | Pełna kompatybilność aparatu ze wszystkimi rodzajami probówek firmy SARSTEDT wykorzystywanymi do oznaczeń HbA1c (pojemność 1,2ml, 2,7ml: EDTA-K) |  |
| 18 | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością podłączenia aparatu bezpośrednio do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego bez użycia zewnętrznej jednostki sterującej |  |
| 19 | Podłączenie aparatu do systemu MARCEL na koszt Oferenta |  |
| 20 | Instrukcja w języku polskim |  |
| 21 | Minimalny termin ważności odczynników – 6 miesięcy liczone od daty dostarczenia ich do siedziby zamawiającego |  |
| 22 | Minimalny czas stabilności materiałów kontrolnych po rekonstytucji – 7 dni |  |

Wymienione  powyżej parametry i opisy są warunkami minimalnymi, niespełnienie wymaganych powyżej parametrów minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry oceniane | Potwierdzenie wymagań TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność kolumny > 4 000 inj. |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Liniowość pomiaru <3% i >20% |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 3 | Czynności konserwacyjne w pełni automatyczne, brak specyficznego harmonogramu takich czynności (dzienne, tygodniowe, miesięczne) |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Możliwość jednoczesnego użycia w czasie jednego cyklu różnego rodzaju próbek (hemolizat, EDTA, heparyna, cytrynian, NAF) |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.