Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty_ZMIANA

Część 1. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Specyfikacja odczynników

#### przewidzianych do wykonania 34 000 badań/oznaczeń oraz codziennej kontroli na jednym poziomie

#### (Wykonawca zestawi i wyceni kalibratory, kontrole oraz wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonywania określonej wyżej ilości testów/badań w okresie 24 miesięcy)

| Nazwa towaru | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiały zużywalne | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| Razem materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| Razem akcesoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory i kontrole | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| Razem kalibratory i kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa analizatora |  |  | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Ilość miesięcy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| RAZEM: Wartość netto, VAT i brutto Wpisać w Formularzu oferty –pkt 4.3. Część 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe oferowanego analizatora

| Lp. | Parametry/cechy wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny typu CBC-5DIFF, fabrycznie nowy lub używany, kompletny, z UPS-em. Nie dopuszcza się analizatora demonstracyjnego lub testowego. Rok produkcji analizatora: 2020 lub nowszy |  |
| 2. | Automatyczny pomiar i analiza minimum 28 parametrów raportowanych na wyniku, w tym: WBC,RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, NEUT-%,#, LYMPH-%,#, MONO-%,#, EO-%,#, BASO-%,#,IG-%,#, MicroR, MacroR oraz aplikacja do analizy cytologicznej płynów z jam ciała. |  |
| 3. | Łatwy wybór trybu oznaczenia CBC lub CBC/Diff z ograniczeniem ilości użytych odczynników |  |
| 4. | Ilość odczynników roboczych koniecznych do wykonania pełnego badania w trybie nie może przekroczyć 5 |  |
| 5. | Automatyczne sprawdzanie poziomu zlewek i odczynników |  |
| 6. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdej analizie |  |
| 7. | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub czytnika wymiennego. |  |
| 8. | Stabilność odczynników i materiału kontrolnego po otwarciu min. 1 miesiąc |  |
| 9. | Objętość aspirowanego materiału do wykonania pełnego badania morfologii krwi nie więcej niż 25 µl oraz 70 µl dla płynów z jam ciała |  |
| 10. | Wydajność aparatu min. 60 oznaczeń / godzinę |  |
| 13. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii. |  |
| 14. | Tryb pracy automatyczny i manualny |  |
| 15. | Podajnik na min 20 probówek |  |
| 16. | Wewnętrzny czytnik kodów |  |
| 17. | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych |  |
| 18. | Możliwość podłączenia analizatora do sieci komputerowej poprzez wbudowana kartę ETHERNET z protokołem TCP/IP. |  |
| 19. | Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno - eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i wykresami Levy – Jenningsa. Dopuszczamy oprogramowanie w języku angielskim (obrazkowe) intuicyjne |  |
| 20. | Minimalne zakresy liniowości dla parametru : WBC 0 – 440 x 103/mm 3 RBC 0 - 8,6 x 106/mm 3 HGB 0 - 26 g/dl HCT 0 – 75 % PLT 0 – 5000 x 103/mm 3 |  |
| 21. | Wymagana precyzja (%CV) dla parametru : WBC do 3% RBC do 2,0 % HGB do 1,5% PLT do 5% |  |
| 22. | Zamawiający dopuszcza zaproponowanie analizatora wraz z komputerem w jednej obudowie lub analizatora wraz z dedykowanym do niego zestawem komputerowym Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aparatu wraz z niezbędnym wyposażeniem tak by mógł on w pełni wykonywać zakres badań i być podpięty pod system informatyczny Zamawiającego. W przypadku zaoferowania analizatora wraz z komputerem Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczania dodatkowego zestawu. Oferowany zestaw komputerowy powinien być nowy. |  |
| 23. | Wykonawca dostarczy elementy dodatkowe zapewniające właściwą pracę analizatora – biurko/stół pod aparat w przypadku analizatora innego jak wolnostojący. |  |
| 24. | Kolorowy ekran pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami i skattegramem bez konieczności sporządzania wydruku. Ekran nie musi być wbudowany w aparat |  |
| 25. | Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce komputerowej |  |
| 26. | Automatyczne wykonywanie powtórek zgodnie z ustawieniami użytkownika |  |
| 27. | Dostawa odczynników w ciągu 2 dni roboczych od daty zamówienia |  |
| 28. | Możliwość wprowadzenia minimum 7 zakresów referencyjnych i 1 uniwersalnego |  |
| 29. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 30. | Archiwizacja danych w analizatorze min. 10000 wyników |  |
| 31. | Możliwość oceny frakcji niedojrzałych granulocytów (promielocyty, mielocyty, metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach (IG%, IG#)- parametr raportowany. |  |
| 32. | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym. Czas uruchomienia analizatora z pozycji czuwaj do podjęcia pracy nie dłuższy niż 5 minut |  |
| 33. | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego podłączenia oferowanego analizatora do sieci szpitalnej |  |
| 34. | Wykonawca dostarczy protokół komunikacji analizatora oraz dokumentację w wersji elektronicznej |  |
| 35. | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z aparatem |  |
| 36. | Bezpłatna obsługa serwisowa (naprawy, przeglądy techniczne) analizatora w czasie trwania umowy. |  |
| 37. | Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie do 2h, w tym telefonicznie. Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) max. 24h od zgłoszenia w dni robocze |  |
| 38. | W przypadku trzykrotnej istotnej awarii analizatora Wykonawca wymieni analizator na tożsamy, sprawny i w pełni funkcjonujący przy niezmienionych pozostałych warunkach umowy. |  |
| 39. | Bezpłatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
| 40. | Przy instalacji wykonawca dostarczy paszport techniczny |  |
| 41. | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim, wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej i papierowej lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:…………….. Co pół roku Wykonawca zobowiązany jest do dosyłania zaktualizowanych kart charakterystyki. |  |
| 42. | Możliwość zdalnego dostępu do analizatora przez inżyniera serwisowego. |  |
| 43. | Aparat musi realizować automatyczną dwukierunkową komunikację z laboratoryjnym systemem informatycznym wdrożonym w szpitalu |  |
| 44. | Bezpłatne wsparcie serwisowe w zakresie konfiguracji integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym wdrożonym w szpitalu |  |
| 45. | W sytuacji dłuższej awarii aparatu, Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty badań odsyłanych do wskazanego przez Wykonawcę Kontrahenta/bądź zapewni aparat zastępczy, celem zachowania ciągłości wykonywanych badań. |  |
| 46. | Znak CE na urządzenie |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Rok produkcji: ......................................  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………

Ogółem wartość zamówienia w okresie 24 m-cy

| Poz. | Nazwa | Ilość m-cy | Wartość netto w okresie 24 m-cy | VAT % | Wartość brutto w okresie 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wartość dzierżawy sprzętu | 24 |  |  |  |
| II. | Wartość odczynników | 24 |  |  |  |
| OGÓŁEM: (Kwoty ogółem wpisać do Formularza oferty) |  |  |  |  |  |