**Gdynia, dnia 13.06.2022**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: w postępowania: ***„*Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja obszaru Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni” *Nr sprawy -*** D25M/252/N/9-22rj/22

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

**Zadanie nr 2 – Stół operacyjny   ‐ 1 sztuka**

**Pytanie nr 1  pozycja nr 6**  Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu  blokowanego do podłoża za pomocą centralnego hamulca kół zlokalizowanego w podstawie stołu  od strony   segmentu głowy pacjenta .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Obowiązują zapisy SWZ.

**Pytanie nr 2 pozycja nr 10**  Prosimy o dopuszczenie  pilota przewodowego do sterowania stołem  aktywnego  non‐stop tj. po naciśnięciu jakiekolwiek przycisku oraz automatycznie wyłączającego się gdy nie jest używany dłużej niż ok 15 sek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3 pozycja 12**  Prosimy o dopuszczenie  dodatkowego panelu sterującego nieodejmowalnego , umieszczonego na kolumnie stołu w osi długiej stołu : czyli na prawym lub lewym boku kolumny stołu  co jest lepszym rozwiązaniem gdyż gwarantuje  personelowi łatwy dostęp do panelu awaryjnego. Natomiast w celu sterowania poza obrębem stołu z 2 dodatkowym pilotem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Obowiązują zapisy SWZ.

**Pytanie nr 4 pozycja 15**  Prosimy o dopuszczenie :   Blat stołu dzielony  4 segmentów: ‐ podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy ‐ segment plecowy ‐ siedzisko z wycięciem  ginekologicznym. ‐ segment nożny dzielony

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Obowiązują zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5 pozycja 17** Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z  zakresem regulacji segmentu nóg wspomaganego sprężyną gazową ‐90°/+0°  co pozwala na przeprowadzenie wszystkich zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6 pozycja 22** Prosimy o dopuszczenie stołu z zakresem regulacji wysokości blatu bez materacy od 622 mm  do 1072 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Obowiązują zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7  pozycja 23**  Prosimy o dopuszczenie stołu z  regulacja nachylenia wzdłużnego pozycja Trendelenburga w zakresie  25° oraz   anty‐Trendelenburga w zakresie 35° co jest lepszym rozwiązaniem technologicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 pozycja nr 27** Prosimy o dopuszczenie stołu z system antykolizyjnym zatrzymującym  ruch blatu w przypadku przeciążenie stołu oraz wykluczającym możliwość  kolizji pomiędzy elementami blatu i kolumną stołu.

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9  pozycja 30**  Prosimy o dopuszczenie ‐  Mocowanie materacy do stołu przy pomocy rzepów.

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Obowiązują zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10  pozycja 31** Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego  z  możliwość  awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu za pomocą  panelu sterowania awaryjnego .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Obowiązują zapisy SWZ.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem Beata Maryn Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej