## Parametry
Załącznik nr 1B do SIWZ
Aparat do termoablacji mikrofalowej - kpl.1
L.P | Specyfikacja
1 | Generator mikrofalowy do termoablacji tkanki miękkiej łącznie z częściową lub pełną ablacją nieoperowalnych guzów wątroby
2 | Możliwość wykonywania ablacji przezskórnie , śródoperacyjnie , laparoskopowo
3 | Wyświetlacz i pokrętła czasu i mocy na panelu przednim
3 | System zawierający generator o masie poniżej 4,5 kg, niezintegrowaną z generatorem pompę perystaltyczną o masie poniżej 2 kg , wózek z blokadą kół
4 | Możliwość podłączenia 1 anteny i 1 czujnika temperatury z panelu przedniego
5 | Połączenie anteny z generatorem za pomocą wielorazowego , wysokoenergetycznego kabla o długości 190 cm i średnicy 14 mm
6 | Poziom mocy max 100 W
7 | Włącznik nożny umożliwiający aktywacje ablacji
8 | Anteny jednorazowego użytku o dł: 15 cm - szt. 5, 20 cm- 15 szt.,, 30 cm- 5 szt, ze strefą radiacyjną 2,8 cm w kolorze innym niż osłona anteny z 2 klipsami stabilizującymi antenę na obłożeniu pacjenta
9 | Chłodzona osłona anten ze znacznikami co 1 cm
L.P | Parametry generatora | Ocena techniczna | Zakres wymagań | Parametry oferowane
1 | Panel Przedni
2 | Przycisk włączania/wyłącznia |  | Tak
3 | Przycisk reset | tak 5 ptk, nie 0 ptk | Tak/Nie
4 | Przycisk start/stop |  | Tak
5 | Wyswietlanie czasu - minuty i sekundy |  | Tak
6 | Wyświetlanie nastawy wyjściowej ( WAT ) |  | Tak
7 | Wyswietlanie temperatury zdalnego czujnika temperatury |  | Tak
8 | Gniazdo połączenia zdlanego czujnika temperatury |  | Tak
9 | Zintegrowane gniazdo mikrofalowe i danych ( do podłączania przewodu do ablacji wielokrotnego użytku ) |  | Tak
10 | Pokrętło sterujące nastawy mocy wyjściowej mikrofalowej ( w krokach co 5 W ) - górny limit max 100 W | tak 5 pkt, nie 0 pkt | Tak/Nie
11 | Pokretło sterujące nastawy czasu leczenia (minuty i sekundy ) |  | Tak
12 | Panel alarmów |  | Tak
13 | Panel tylny
14 | Gniazdo servisowe |  | Tak
15 | Gniazdo podłączenia przełącznika nożnego |  | Tak
16 | Uchwyt bezpiecznikowy |  | Tak
17 | Gniazdo elektryczne |  | Tak
18 | Parametry techniczne
19 | Masa mniej niż 4,5 kg | tak 10 pkt, nie 0 pkt | Tak/Nie
20 | Wyswietlacz 7-segmentowy numeryczny LED |  | Tak
21 | Max. moc 100 W |  | Tak
22 | Częstotliwość wyjścia 2,45 GHz |  | Tak
23 | Impedencja wyjściowa nominalna 50 Ω |  | Tak
24 | Tempertura blokady wzmacniacza 75 st. C |  | Tak
L.P | Parametry
1 | Pompa
2 | Pompa niezintegrowana z generatorem | tak 10 pkt, nie 0 pkt | Tak/Nie
3 | Przełącznik zasilania sieciowego na przedni panelu |  | Tak
4 | Klocek dociskowy ze strzałkami informującymi o kierunku przepływu płynu |  | Tak
5 | Masa mniej niż 3 kg. |  | Tak
6 | Obudowa aluminiowa |  | Tak
7 | Przełącznik nożny
8 | Masa mniej niż 2 kg |  | Tak
9 | Kabel przełącznika noznego dł 4,6m |  | Tak
10 | przewód wielorazowy do ablacji
11 | długość 190 cm | tak 5 pkt, nie 0 pkt | Tak/Nie
12 | średnica 14mm |  | Tak
13 | waga 500 g |  | Tak
14 | antena/elektroda
15 | Jednorazowa |  | Tak
16 | Długości 15cm, 20 cm, 30 cm | tak 10 pkt, inne 0 ptk | Tak/Nie
17 | Długość strefy radiacyjnej 2,8 cm |  | Tak
18 | Ceramiczna końcowka |  | Tak
19 | Chłodzona osłona ze znacznikami co 1 cm |  | Tak
20 | Na przewodzie elektrody 2 klipsy umozliwiające jego stabilizację przez podpięcie do materiału, którym obłożony jest pacjent | tak 10 pkt, nie 0 ptk | Tak/Nie
21 | Zacisk "S" | tak 5 pkt, nie 0 pkt | Tak/Nie
22 | Przewody rurkowe podłączane do pompy ze znacznikami kierunku przepływu cieczy |  | Tak
Pozostałe wymagania
1 | Gwarancja min. 24 mies. |  | Tak/podać