FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

- Przedmiot zamówienia:

Aparat elektrochirurgiczny monopolarny i bipolarny

| L.p. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI |  | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat elektrochirurgiczny |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | Urządzenie typ, model | Podać |  |
|  |  | Producent/ Firma | Podać |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  |  | Rok produkcji | 2022 |  |
|  |  | Oznakowanie CE | Tak |  |
| I |  | Wymagania: |  |  |
|  |  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 500kHz±10% | Tak, podać |  |
|  |  | Panel sterowania jednym kolorowym ekranem dotykowym LCD | Tak |  |
|  |  | Funkcje monopolarne minimum: - cięcie czyste bez koagulacji - cięcie z koagulacją - cięcie endoskopowe do polipektomii - cięcie dla TUR - koagulacja forsowna i miękka - koagulacja dla TUR | Tak, podać |  |
|  |  | Funkcje bipolarne minimum: -koagulacja bipolarna -cięcie i koagulacja dla TUR - funkcja zamykanie naczyń | Tak, podać |  |
|  |  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu | Tak |  |
|  |  | Zmiana głośności pracy aparatu poprzez pokrętło na tylnym panelu aparatu | Tak |  |
|  |  | System kontroli przylegania elektrody biernej | Tak |  |
|  |  | Regulacja wysokości dźwięków aparatu | Tak |  |
|  |  | Ilość gniazd przyłączeniowych minimum: - monopolarne uniwersalne dla wtyków 3-pinowych i 1-pinowych typ Martin -1 -bipolarne dla wtyków 2-pinowych,5-pinowych i typ Martin -1 -elektrody biernej – 1 -sterowników nożnych -1 | Tak, podać |  |
| - . |  | Moc dla cięcia monopolarnego czystego 200W ±10 W | Tak, podać |  |
|  |  | Moc funkcji koagulacji monopolarnej miękkiej i forsownej 140W±10W | Tak, podać |  |
|  |  | Moc koagulacji natryskowej(spray) 60W±10W | Tak, podać |  |
|  |  | Moc dla cięcia w polipektomii 80W±10W z mocą chwilową do 160W | Tak, podać |  |
|  |  | Moc cięcia w środowisku wodnym dla TUR 200W±10W | Tak, podać |  |
|  |  | Moc koagulacji w środowisku wodnym dla TUR 140W±10W | Tak, podać |  |
|  |  | Moc koagulacji bipolarnej 100W±10W | Tak, podać |  |
|  |  | Moc cięcia bipolarnego w środowisku wodnym dla TUR140W±10W | Tak, podać |  |
|  |  | Moc koagulacji bipolarnej w środowisku wodnym dla TUR 140W±10W | Tak, podać |  |
|  |  | Moc funkcji zamykania naczyń 120W±10W z chwilową do 200W | Tak, podać |  |
|  |  | Funkcja auto-stop dla funkcji bipolarnych | Tak |  |
| - . |  | Funkcja auto-delay | Tak |  |
|  |  | Posiadanie przez aparat minimum 9 programów do zapamiętywania nastaw i blokowania nastaw przed nieuprawnioną zmianą oraz funkcja samodzielnego opisu programów za pomocą klawiatury na ekranie sterującym | Tak, podać |  |
|  |  | Nominalne zużycie mocy do 18VA | Tak, podać |  |
|  |  | Możliwość podłączenia sterownika nożnego bezprzewodowego | Tak |  |
|  |  | Zasilanie aparatu 220-230V,50-60Hz,zużycie energii nominalne 275±5W,zużycie energii bez obciążenia 30VA | Tak, podać |  |
|  |  | Waga aparatu 7,5±0,5kg | Tak |  |
| II |  | Wyposażenie |  |  |
|  |  | Sterownik nożny dwu-przyciskowy z kablem o dł. 4,5 m ,wtyk do aparatu 6 pin – 1 szt. | Tak |  |
|  |  | Kabel wielorazowy do elektrod jednorazowych dzielonych, wtyk typu Valleylab, dł. 5 m – 2 szt. | Tak |  |
|  |  | Elektroda bierna jednorazowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, żelowa, owalna, pow. ogólna 168cm2, powierzchnia czynna 103cm2, grubość hydrożelu 0,69 mm pakowana pojedynczo – 10 szt. | Tak |  |
|  |  | Kabel bipolarny, wtyk 2-pinowy, wtyk do narzędzi okrągły, dł. 5 m – 2 szt. | Tak |  |
|  |  | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin,długość kabla 300cm +/- 10cm,długość uchwytu 191mm +/- 3mm,,z wymiennym nożykiem dł. 70mm+/- 1mm, wtyk 2,36±0,02mm ,z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokomapytybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz – 10 szt. | Tak |  |
|  |  | Kabel bipolarny do narzędzi wielorazowych do zamykania naczyń, dł. 5,0-5,5m, wejście do diatermii 2-pinowe, dwie końcówki do wtyku narzędzi – 2 szt. | Tak |  |
|  |  | Kleszcze do zamykania naczyń, zakrzywione, szerokość końcówki 3.0 mm, dł. 16 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  |  | Kleszcze do zamykania naczyń, zakrzywione, szerokość końcówki 4.0 mm, dł. 18 cm – 1 szt. | Tak |  |
| - . |  | Gwarancja na aparat minimum 24m-ce | Tak, podać |  |
|  |  | Szkolenie personelu zamawiającego w miejscu instalacji | Tak |  |
|  |  | Karty katalogowe potwierdzające oferowane parametry | Tak |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak, przy dostawie |  |

*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia     spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt  B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat elektrochirurgiczny | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Sterownik nożny 2-przyciskowy, 6-pinowy, dł.4,5 | 1 szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę ………………………………. złotych, słownie złotych………………………………………….

………………….. dnia                                                  ……………………………………

podpis  osoby  lub  osób  										    upoważnionych

do  reprezentowania  wykonawcy