## Asortyment 29_ZP_2020
PAKIETY, NA KTÓRE WYKONAWCA NIE SKŁADA OFERTY, NALEŻY USUNĄĆ Z ARKUSZA
PAKIET Nr 1 - sprzęt do tamowania krwawień GOPP i DOPP w tym opaskowania żylaków przełyku
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, dostępny w długościach pozwalających na stosowanie w gastro- i kolonoskopie, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm | szt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Igły do skleroterapii - z teflonową osłonką odporną na załamania, wewnętrzny kateter o przekroju w kształcie gwiazdy, zapewniający prawidłowe manewrowanie wewnątrz krętych zmian nawet po załamaniu kateteru igły, posiadające zabezpieczenie położenia igły, o długości roboczej 200 cm i 240 cm, o różnych, co najmniej dwóch długościach ostrza igły np. 4 i 6 mm, o różnych średnicach ostrza igły 23 i 25 G, stosowane w endoskopach z kanałem roboczym o średnicy 2.8 mm (długość ostrza i średnicę ostrza igły Zamawiający każdorazowo określi w zapotrzebowaniu) | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 2 - sprzęt do tamowania krwawień kompatybilny z endoskopami o różnej długości GOPP i DOPP – klipsy jednorazowe bez możliwości otwarcia i zamknięcia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Klipsownica endoskopowa (ładowany aplikator klipsów); z funkcją rotacji; jednoelementowa; długość narzędzia 1650 mm ,1950mm lub 2300mm do wyboru przez Zamawiającego ; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta podczas zabiegu; sterylna; 10 szt/op. | opak. | 3 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne), kompatybilne z wielorazowym narzędziem do hemostazy posiadanym przez Zamawiającego ; możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); klipsy pakowane w plastikowe nasadki (kardridge), prosty system montażu i uwalniania, długość ramion klipsa 7,5 mm, kąt zagięcia ramion 90 lub 135° do wyboru przez Zamawiającego /opak.40szt/ | opak. | 120 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne) , kompatybilne z wielorazowym narzędziem do hemostazy posiadanym przez Zamawiającego ; możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); klipsy pakowane w plastikowe nasadki (kardridge), prosty system montażu i uwalniania, długość ramion klipsa 9 mm, kąt zagięcia ramion 90 lub 135° do wyboru przez Zamawiającego /opak.40szt/ | opak. | 120 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku Coagrasper G; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | Igły endoskopowe jedn. użytku; dł. ostrza 5mm, średnica 19G, dł. robocza 230cm, min. śr. kanału roboczego 2,8mm. Opakowanie-10sztuk | opak. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Igły endoskopowe jednorazowego użytku; dł. ostrza 5mm, średnica 22G, dł. robocza 180cm, min. śr. kanału roboczego 2,8mm. Opakowanie-10sztuk | opak. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 3 - zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull” - w rozmiarach 20 Fr i 24 Fr, wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), z portem typu „Y” z niezależnymi drogami-portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Wymagane w zestawie: dren PEG, igła z mandrynem, pętla do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, serweta do obłożenia z otworem, komplet gazików naciętych z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean | kpl. | 70 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 4 - Papilotomy, cewniki, balony do pracy także w zmienionych warunkach anatomicznych (tzw. długa pętla), protezy z różnym zagięciem do dróg żółćiowych i trzustkowych wraz z zestawami do ich wprowadzania, szczypce, koszyki, igły bopsyjne i do podawania leków oraz koszyki do trudnych złogów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Jednorazowy cewnik V-System do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych do stosowania z użyciem enteroskopu, do zabiegów na drogach żółciowych u pacjentów o zmienionej anatomii; końcówka dalsza narzędzia zwężana; średnica końcówki 4Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 2700mm; narzędzie kompatybilne z V-Systemem firmy Olympus; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycia; 1 sztuka w opakowaniu; | opak. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 2400mm; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu | opak. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku do zabiegów wykonywanych enteroskopem; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną CleverCut® zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 2400mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | opak. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Koszyk jednorazowy do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem i litotryptorem awaryjnym BML, MAJ-441 posiadanym przez Zamawiającego; posiada port iniekcyjny; sterylny gotowy do użytku; | opak. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Koszyk FlowerBasket V do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych podczas zabiegów wykonywanych enteroskopem; jednorazowego użytku; typ 8-drutowy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 2700mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; narzędzie z funkcją rotacji; kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | opak. | 40 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Jednorazowe szczypce chwytające (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 7,2mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1745mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu | opak. | 70 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | SWING TIP Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Proteza trzustkowa typ : S-kształtna ; wykonana z miękkiego plastiku , redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego ;zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację ; otwory boczne ułatwiajace drenaż na całej długości protezy , listki mocujące na końcu proksymalnym i dystalnym | szt. | 22 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | Zestaw do wprowadzania protez plastikowych o średnicy 8,5Fr, 10Fr, 12Fr (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb) zawiera cewnik wprowadzający z końcówką widoczną w RTG i popychacz; z pokrętłem umożliwiającym ustawienie i blokadę długości cewnika prowadzącego; minimalna długość narzędzia 1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm (dla 8.5Fr), 3,7mm (dla 10Fr), 4,2mm (dla 12Fr); kompatybilny z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,035; jednorazowego użytku; sterylny z możliwością wyboru przez zamawiającego | kpl. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | Zestaw do wprowadzania protez plastikowych o średnicy 7Fr; minimalna długość robocza narzędzia1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; kompatybilny z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,035; jednorazowego użytku; sterylny | kpl. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | Proteza plastikowa do dróg żółciowych; dobrze widoczna w RTG; prosta, z zagięciem środkowym, z zagięciem dwunastniczym (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); boczny otwór wspomagający drenaż; listki proksymalne i dystalne; średnica: 7Fr - minimalna średnica wewnętrzna 1,35mm, 8,5Fr - minimalna średnica wewnętrzna 1,91,mm, 10Fr - minimalna średnica wewnętrzna 2,34mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); długość: 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm (w zależności od wersji protezy, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); minimalna średnica kanału roboczego: 2,8mm (dla protezy 7Fr), 3,2 (dla protezy 8.5 Fr), 3,7mm (dla protezy 10Fr); jednorazowego użytku, sterylna | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | Proteza plastikowa do dróg żółciowych; dobrze widoczna w RTG; prosta, z zagięciem środkowym, z zagięciem dwunastniczym (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); boczny otwór wspomagający drenaż; listki proksymalne i dystalne; średnica 12 Fr (minimalna średnica wewnętrzna 2,64mm); długość: 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm (w zależności od wersji protezy, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb; minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm; jednorazowego użytku, sterylna | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | Sterylny balon do usuwania złogów;jednorazowy, trójkanałowy; współpracuje z prowadnicą 0,035", trzystopniowa możliwość napełnienia balonu o szerokości 8,5 - 11,5 - 15mm lub 15-18-20mm do wyboru przez Zamawiającego ; napełniane za pomocą jednej z trzech skalibrowanych strzykawek dołączonych do opakowania; możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu, długość robocza narzędzia 1900 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 3,2 w zależności od rozmiaru balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; narzędzie wprowadzane po prowadnicy na całej jego długości ; posiada zintegrowany haczyk w kształcie litery C, oddzielne kanały do prowadnicy 0,035" i podawania kontrastu | opak. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14. | Jednorazowe igły do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą aparatu endoultrasonograficznego (EUS-FNA); długość narzędzia 1400mm, regulowana w zakresie stopnia wysunięcia osłonki między 1354mm-1407mm; maksymalna długość wysunięcia ostrza igły 80mm (cały zakres 0-80mm), średnica ostrza igły 19, 22 i 25G, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,85mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; na końcu dystalnym igły znajdują się otworki, które wzmacniają echogeniczność igły; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany nitinolowy mandryn zapewniający stałą drożność igły; posiada blokadę stopnia wysunięcia igły z osłonki (pokrętło) oraz blokadę wysunięcia osłonki (pokrętło) w zakresie 0-55mm ; na cześci sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia igły oraz oddzielna skala pozwalająca określić stopien wysunięcia osłonki; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; posiada metalowe złącze typu luer lock, które umożliwia stabilne zamocowanie igły na endoskopie; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; | opak. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15. | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosia 0,14mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16. | Igła iniekcyjna endoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; z portem do podawania leków; usztywniona osłonka zabezpieczająca przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem; uchwyt umożliwiający obsługę narzędzia jedną ręką; minimalna długość robocza narzędzia 2300mm; trójstronne ścięcie ostrza igły; długość ostrza igły: 1,8mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm (w zależności od typu, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); średnica igły: 23G, 25G, 26G (w zależności od typu, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); kąt ścięcia ostrza igły 22 stopnie; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; jednorazowego użytku; sterylna, gotowa do użycia ; op.5 szt. | opak. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 5 - Koszyki do usuwania złogów lub polipów i sprzęt do znakowania i pobierania materiału biologicznego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Koszyk do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, skrętny, twardy monofilament z pamięcią kształtu, cewnik 7 FR dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, rozmiary 1.5x3.5, 2x4, 2.5x5 lub 3x6 cm. Minimalny kanał roboczy 2,8mm. Do użytku jednorazowego. Wielkośc koszyka uzalezniona od decyzji zamawiającego | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Kosz do ekstrakcji złogów z dróg trzustkowych. Cewnik 5 FR dł. 200 cm. Rozmiary 5 x 13 mm. Do użytku jednorazowego. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Koszyk do usuwania złogów i ciał obcych, miękki multifilament z pamięcią kształtu, cewnik 7 FR dł. 220 cm, obrotowa rękojeść, rozmiary 1.5x3.5, 2x4 lub 3x6 cm, kompatybilny z awaryjnym litotryptorem Soehendra. Minimalny kanał roboczy 2,8mm. Do użytku jednorazowego | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Igły do biopsji aspiracyjnej wysokiej rozdzielczości. Do wykonywania biopsji podśluzówkowych zmian żołądkowo-jelitowych poprzez kanał dostępowy endoskopu ultrasonograficznego. Średnica narzędzia w zależności od rozmiaru 5,2 - 4,2 Fr Wysoce echogeniczna igła z mandrynem ze ściętą końcówką lub końcówką kulową Średnica igły: 19 G: 22 G; 25G. Pierścień zabezpieczający przedłużoną igłę Nastawne przedłużenie igły 0-8 cm Nastawne przedłużenie koszulki 0-5 cm Do użycia przy minimalnym kanale roboczym 2,0 mm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Igły do biopsji histologicznej wysokiej rozdzielczości. Średnica narzędzia w zależności od rozmiaru 7,95 - 4,8 Fr. Wysoce echogeniczna igła z mandrynem ze ściętą końcówką lub końcówką kulową. Specjalna końcówka igły zwiększająca wydajność pobierania próbek do badania histologicznego. Do pobierania histologicznych próbek rdzenia. Średnica igły: 19 G; 20G; 22 G; 25G. Pokrętło zabezpieczające przedłużoną igłę. Nakłuwany wzór wysokiej rozdzielczości. Nastawne przedłużenie igły 0-8 cm. Nastawne przedłużenie koszulki 0-5 cm. Do użycia przy kanale roboczym 2,0-3,7mm. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Igła aspiracyjna, średnica igły 22 G, cewnik 5.2 Fr, minimalny kanał roboczy 2.0 mm, wysunięcie igły 0-8 cm, strzykawka próżniowa 10 cc | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | Szczotka cytologiczna do dróg żółciowych 2,5 cm na cewnik 6 i 8 Fr długości 200cm na prowadnik 0,021 i 0,035 miękki koniec 1,5 i 3,5 cm (Zamawiający określi rozmiar przy składaniu zamówienia). | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Endoskopowy węglowy marker do oznaczania miejsc przed lub po wycięciu polipów. Opakowanie zawiera 10 ampułkostrzykawek 5cm3 | opak. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | Koszyk dwukanałowy pozwalający na wprowadzenie prowadnicy 0,035' podczas jego użycia do usuwania złogów, jednorazowy - średnica 2 x 4 cm, cewnik 8 Fr, dł 200 cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 6 - Protezy plastikowe, koszyki, sfinkterotomy i prowadniki, balony do ekstrakcji złogów, balony do poszerzania także dróg żółciowych i igły do biopsji celowanej i narzędzia do pobierania materiału biologicznego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych - z możliwością wyboru określonej protezy przy zakupie - wymagany endoskopowy znacznik od strony dwunastnicy.● średnica 7 Fr (śr. wewnętrzna 1,7 mm), długości protez: 5,7,9,12,15cm; ● średnica 8,5 Fr (śr wewnętrzna 2,1 mm), długości protez: 5,7,9,12,15 cm;● średnica 10 Fr (śr. wewnętrzna 2,3 mm), długości protez: 5,7,9,12,15 cm; | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Protezy do dróg żółciowych cienkościenne typu podwójny pigtail.- z możliwością wyboru określonej protezy przy zakupie - średnica protez 7 Fr - 10 Fr, długości protez 3,5,7cm | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Balon do ekstrakcji złogów - z możliwością wyboru określonej średnicy balonu przy zakupie - zmienna średnica, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, kompatybilność z prowadnikiem 0,035” , wymagana skalibrowana strzykawka w komplecie do inflacji | kpl. | 300 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Prowadnik endoskopowy z jedną 5 cm końcówką roboczą z możliwością wyboru średnicy do ERCP, średnica: 0.025” i 0.035”, dostępne długości: 260 i 450 cm, dostępne w wersji z końcówką o długości 5 i 10 cm oraz z końcówkami na obydwu końcach jednego prowadnika (długość końcówek 5 i 10 cm), końcówki wykonane z materiału zapewniającego widoczność w obrazie RTG, sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne kształty końcówek: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia, rodzaj sztywności prowadnika identyfikowany kolorem | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Balony do poszerzania zwężeń przełykowo-jelitowych oraz DASE - z możliwością wyboru określonej średnicy balonu przy zakupie - balony o zmiennej średnicy, możliwość inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, możliwość wprowadzania balonu po prowadniku (zalecany prowadnik w zestawie z balonem), długość balonu: 5 – 6 cm, średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; długość robocza 240 cm, kompatybilny z kanałem endoskopu o śr. 2,8mm, | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Strzykawka 60 cc z manometrem do napełniania balonu, strzykawka pozwala na pracę w granicach ciśnień 0-12 atm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | Urządzenie do inflacji w/w balonów, kompatybilne ze strzykawkami 60 cc, pozwalające na inflację i deflację przy użyciu jednej ręki | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Koszyki do ekstrakcji złogów - z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, trapezoidalny; czterodrutowy, współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035”, kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3.2 mm, wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | Igła wykonana z nitinolu - sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania,na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość osłonki igły i długość wysunięcia igły, średnica igły: 19 Gauge | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): Igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, Igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), Igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, Osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, Dostępne średnice: 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku -Wykonane z plecionego drutu, - Dostępne w wersji sztywnej, półsztywnej i miękkiej; - Dostępne kształty: owalny, okrągły, półksiężycowy i heksagonalny, - Dostępne średnice otwartej pętli od 10 do 33 mm, - Długość robocza: 240 cm, - Średnica zewnętrzna osłonki: 2.4 mm; do wyboru przez zamawiającego | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | Szczypce biopsyjne gastro i kolonoskopowe: - Długość robocza 160 i 240 cm, - Łyżeczki z podwójnym okienkiem i ząbkami na całym obwodzie - Posiadające możliwość w możliwością biopsji stycznej, - W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, - Z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, - Dostępne w wersji z igłą i bez igły, - Dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm), opakowanie 5 szt | opak. | 700 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | Pętle tylko do zimnej polipektomii jednorazowego użytku: okrągła, 10 mm, sztywna, osłonka 2,4 mm, długość 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, opakowanie 10 szt | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14. | Balony do wysokociśnieniowej dylatacji dróg żółciowych: • Wykonane w pełni przezroczystego materiału, • Z zaokrąglonymi końcami, • Wyposażone w markery RTG określające położenie balonu, • Długość balonu 2 i 4 cm, • Średnica balonu 4, 6, 8 i 10 mm, • Współpracujący z prowadnikiem o długości 260 oraz 450 cm i średnicy 0,035” | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15. | Szczypce biopsyjne pediatryczne: • Długość robocza 160 cm • Łyżeczki z ząbkami na całym obwodzie • W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, • Dostępne w wersji z igłą i bez igły, • szczęki o średnicy 1.8 mm do kanału 2.0 mm opakowanie 5 szt | opak. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16. | żel do unoszenia warstwy podśluzówkowej , strzykawka 10 ml , z końcówką luer lock, napełniona żelem gotowym do użycia w kolorze niebieskim, opakowanie 10 szt | opak. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
17. | Prowadnik endoskopowy 025": Długość 450 cm, z końcówką o długości 5 cm, Dostępne kształty końcówek: prosta i zagięta, Z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania,pokryte tworzywem zmniejszającym tarcie, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
18. | Trójkanałowy sfinkterotom jednorazowego użytku: •Z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, •Długość robocza 200 cm, •Długość noska 5 i 20 mm, •Długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, •Współpracujący z prowadnikiem 0.035” | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
19. | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku • Z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360 stopni), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru • Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika • Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu • Długość robocza 200 cm • Długość noska 5 mm • Dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm • Dostępne średnice końcówki dystalnej: - 4,9 Fr i 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.035”) - 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.025”) • Dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
20. | Igła wykonana ze stali kobaltowo-chromowej, na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Osłonki igły o średnicach, zależnych od średnicy igły. Zaokrąglone końcówki osłonki. Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły i długość wysunięcia igły, średnice: 25/ 22/19 Gauge | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 7 - Urządzenia do czasowego i stałego rozszerzania i zabezpieczenia zwężęń w przewodzie pokarmowym, drenażu endoskopowego, usuwania złogów i diwerticulotomii oraz umożliwiające wprowadzenie endoskopu do jamy ustnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Balon do achalazji jednorazowy - widoczne znaczniki w RTG, średnica balonu po rozszerzeniu minimum 30 mm, do użycia z odpowiednim prowadnikiem - 0,035", nie przeznaczony do użycia z endoskopem. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Balon do poszerzania zwężeń przełyku jednorazowy , odźwiernika, dwunastnicy i jelita grubego lub okrężnicy. Trzystopniowy, wprowadzany na prowadniku przez kanał endoskopu o wymiarach balonu 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13.5-15mm, 15-16.5-18 oraz 18-19-20mm. Dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki umożliwiające jego umiejscowienie. | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Urządzenie do inflacji balonów | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Rozszerzadła sztywne Savary-Gillard o stopniowanej średnicy 7 mm , 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 15mm - rozmiar do wyboru | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Ustnik jednorazowy do wprowadzania endoskopu. Regulowana nielateksowa opaska; miękki polietylen; pozwala na użycie rozszerzadła o średnicy do 48 Fr (16 mm); Otwory boczne 2 cm x 2 cm. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Balon do poszerzania dróg żółciowych, cewnik 6.8 Fr temperowany do 5.5 Fr, długość 180 cm, wymagane średnice balonu 4, 6, 8 i 10 mm. Długość 3 cm. Do użytku jednorazowego. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | Prowadnica metalowa do rozszerzadeł Savary – Gillard o dł. 250 cm z miękką końcówką widoczna w skopii | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Protezy trzustkowe typu Zimmon bez zaczepów z pojedyńczym pigtailem. Używane do drenażu zaczopowanych dróg trzustkowych. Średnica stentu 3 Fr długość stentu: 4, 6, 8, 10, 12 i 18 cm. Średnica stentu 5 Fr długość stentu: 3, 5 i 7 cm. Średnica stentu 7 Fr długość stentu: 3 i 5 cm. Odpowiednie na prowadnik: 0,018" (3Fr) lub 0,035" (5 i 7Fr). | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec dla rozmiaru 7 Fr. Średnica 3, 5 i 7 Fr, długość od 3 do 15 cm. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | Diverticuloskop do leczenia uchyłka Zenkera, średnica 22 mm, dł. 30 cm | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | Cystotom do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki. Ostrze tnące o średnicy 0,038 cali. Cewnik zewnętrzny 10 Fr dł. 165 cm, cewnik wewnętrzny 5 Fr dł. 190 cm. Pierścień diatermiczny 10 Fr, na prowadnik 0,035". Do użytku jednorazowego. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | Plastikowe stenty typu Amsterdam do drenażu zablokowanych dróg żółciowych. Średnica: 7; 8,5; 10; 11,5; Długość: 5; 7; 9; 12; 15 cm. | szt. | 65 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | Poszerzadło do dróg żółciowych, sztywne, dostępne w rozmiarach 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6 i 11.4-7Fr. Temperowany na dł. 3 cm. Dł. 195 cm. Na prowadnik 0,035". Do użytku jednorazowego. | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14. | Poszerzadło do dróg trzustkowych sztywne, dostępne w rozmiarze 6.9 Fr temperowany od 5 do 4 FR na dł. 2 cm, dł. 195 cm, na prowadnik 0,025". | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15. | Szczotka do czyszczenia rozszerzadeł Savary-Gilliard, średnica 3 mm, długość 110 cm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16. | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł. 480 i 260 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, dostępna w rozmiarach 0,021", 0,025" i 0,035", końcówka prosta lub zagięta (w przypadku średnicy 0,035" i długości 480 cm). Do użytku jednorazowego. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
17. | Prowadnik do zabiegów ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm., atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4cm, dająca cień w promieniach RTG prosta lub zagięta. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 260 lub 450 cm, średnica 0,025” lub 0,035”. Do użytku jednorazowego. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
18. | Prowadnik do trudnych zabiegów ERCP, stosowany do pomocy w kaniulacji i przechodzenia przez trudne zwężenia dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. Platynowa końcówka 3 cm, ze sprężynową owijką, widoczną w skopii. Średnica 0,018"dł. 260 lub 480 cm, końcówka prosta lub zagięta. Do użytku jednorazowego. | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
19. | Stent samorozprężalny nitinolowy do dwunastnicy, niepokrywany, śr. kołnierzy 27mm, śr. wewn. 22mm. Uwalniany z rękojeści umożliwiającej wysuwania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy do 80%, cewnik 10Fr, na prowadnik 0,035", kanał roboczy 3.8mm. Rozmiary 6, 9, 12cm, | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
20. | Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego i okrężnicy, niepokrywany, śr. kołnierzy 30mm, śr. wewn. 25mm. Uwalniany z rękojeści umożliwiającej wysuwania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy do 80%, cewnik 10Fr, na prowadnik 0,035", kanał roboczy 3.8mm. Rozmiary 6, 8, 10cm, | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
21. | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron w wersji częściowo i całkowicie pokrywanej, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: dla stentu częściowo pokrywanego 8, 10, 12,5 i 15cm; dla stentu całkowicie pokrywanego 8, 10, 12 cm. Średnice: 20-25 mm dla stentu częściowo pokrytego i 18-23 lub 20-25 mm dla stentu całkowicie pokrytego. Cewnik wprowadzający 24Fr. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 8 - Pętle i sprzęt do polipektomii i endosonografii,sfinkerotomy, prowadnice do wprowadzania instrumentarium do zabiegów ECPW i atraumatyczne protezy także do wprowadzania równoległego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, kształt standardowy owalny o średnicy 10,15,25 mm do wyboru przez Zamawiającego, wykonane z drutu plecionego o grubości 0,40 mm i 0,47 mm do wyboru Zamawiającego , zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową skalowaną co 10 mm, długość robocza narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm ;minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; pakowane po 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach | opak. | 200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowa jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm lub 15 mm do wyboru przez Zamawiającego; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; sterylna, gotowa do użycia opak.min. 5 szt. | opak. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Pętla elektrochirurgiczna do resekcji śluzówki i płaskich polipów z ząbkami zmniejszającymi ześlizgiwaniem, 15 i 25 mm średnicy w wymiarze poprzecznym, min. kanał 2,8 mm, dł 2300 mm, średnica drutu 0,43 mm | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Nasadki do EMR na końcówkę endoskopu, skośne z wewnętrzną krawędzią dla ułatwienia ufiksowania pętli, rozszerzana do średnicy maksymalnej 16,1 mm, pasująca do endoskopu GIF-Q145, wielorazowego użytku | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Chwytak kolonoskopowy do wyjmowania usuniętych polipów, 3 lub 5 ramienny, osłonka pokryta teflonem, ramiona zaokrąglone zapobiegające kaleczeniu tkanki, rozpiętość ramion od 20 - 24 mm, długość narzędzia minimum 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Zestaw do kolonoskopowego podwiązywania szypuł polipów (teflonowa osłonka i korpus narzędzia: metalowy prowadnik z zaczepem do mocowania pętelek, uchwyt i 10 odczepianych pętelek o średnicy 30 mm), maksymalna długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Przeznaczone do wielokrotnego mycia i dezynfekcji w myjce ultradźwiękowej, oraz przeznaczone do sterylizacji w autoklawie | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | Pętelki nylonowe zaciskowe duże o średnicy minimalnie 30 mm (jednorazowego użytku) do zakładania na szypuły polipów, do zastosowania z narzędziem do podwiązywania (1 op a 10 szt) | opak. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Pętelki nylonowe zaciskowe małe o średnicy maksymalnie 20 mm (jednorazowego użytku) do zakładania na szypuły polipów, do zastosowania z narzędziem do podwiązywania (1 op a 10 szt) | opak. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | Cewnik gastroskopowy typu spray, do rozpylania barwnika, maksymalna długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | Zestaw (jednorazowego użytku) do wykonania endoskopowej resekcji śluzówkowej w górnym odcinku przewodu pokarmowego, zawierający: cewnik do rozpylania barwnika, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną i prostą nasadkę na endoskop; maksymalna długość narzedzia 165 cm ; odpowiednia do gastroskopu GIF-Q145 | kpl. | 40 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | Sterylna prowadnica giętka , jednorazowego użytku, średnica 0,025"lub 0,035''do wyboru przez Zamawiającego ; długość robocza 4500mm, końcówka prosta pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | Sterylna prowadnica giętka , jednorazowego użytku, średnica 0,025"lub 0,035''do wyboru przez Zamawiającego , długość robocza 4500mm, końcówka prosta pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | Jednorazowa proteza plastikowa typu pig-tail wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości; średnica 7Fr, odległość między ogonkami protezy 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 112, 150mm; atraumatyczne zagięcie minimalizuje efekt dotykania końcem protezy ściany przewodów żółciowych i ściany dwunastnicy; atraumatyczna, doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14. | Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, wprowadzana przez endoskop; wykonana z metalu, pokrywana silikonem (z otworami w silikonowej powłoce); kołnierze; lasso; długość protezy: 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); średnica protezy po rozprężeniu: 8mm i 10mm (do wyboru przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb); długość aplikatora ok.1800mm; średnica aplikatora 8Fr; znaczniki na końcach i w środkowej części protezy; podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; proteza kompatybilna z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,035"; jednorazowego użytku, sterylna; | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15. | Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, wprowadzana przez endoskop; wykonana z metalu niepowlekana; do protezowania równoległego; znaczniki na końcach i w środkowej części protezy; długość protezy: 40mm, 60mm, 80mm, 100mmm, 120mm (do wyboru przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb); średnica protezy po rozprężeniu: 6mm i 8mm (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); długość aplikatora ok.1800mm, średnica aplikatora 5.9 Fr.; proteza kompatybilna z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,025"; jednorazowego użytku, sterylna; | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16. | Papilotom trójkanałowy; oddzielne kanały dla prowadnicy, drutu tnącego i podaży środka cieniującego; znaczniki graficzne na końcówce dystalnej; końcówka dobrze widoczna w RTG; powłoka ochronna cięciwy; długość narzędzia 1700mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; kompatybilny z prowadnicą 0.035; długość cięciwy 20mm ,30 mm przy długości końcówki 3mm ; długość cięciwy 20, 25,30 mm przy długości końcówki 7mm (w zależności od typu, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); jednorazowego użytku; sterylny | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 9 - Samorozprężalne protezy do przełyku i dróg żółciowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Samorozprężalne stenty przełykowe - wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu, uwalniane od końca dystalnego i proksymalnego, wykonane z nitinolu, z możliwością repozycji lub usunięcia bezpośrednio po zaimplantowaniu, wersja pokrywana z niepokrytymi końcami, różnej długości, różnej średnicy, posiada system uwalniający dający możliwość uwolnienia stentu do co najmniej 75% jego długości i w razie konieczności jego repozycji, możliwość implantacji stentu bez użycia aparatu RTG | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Samorozprężalne stenty przełykowe całkowicie pokrywane - Wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu, uwalniane od końca dystalnego i proksymalnego, wykonane z nitinolu, z możliwością repozycji lub usunięcia bezpośrednio po zaimplantowaniu, wersja pokrywana z pokrytymi końcami z przeznaczeniem do zamykania przetok i poszerzania zwężeń o niezłośliwym charakterze, różnej długości: minimum 10 cm, różnej średnicy, posiada system uwalniający dający możliwość uwolnienia stentu do co najmniej 75% jego długości i w razie konieczności jego repozycji, możliwość implantacji stentu bez użycia aparatu RTG | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych - możliwość stosowania w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, możliwość usunięcia po implantacji, wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, dobrze widoczna w obrazie RTG, różnej długości: minimum 4 cm, różnej średnicy: 8 i 10 mm, wersja całkowicie pokrywana, zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr | szt. | 42 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych - Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, dobrze widoczna w obrazie RTG, różnej długości: minimum 4 cm, różnej średnicy: 8 i 10 mm, wersja pokrywana częściowo, zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 10 - Balony pomiarowe i kateteryi klipsy do ablacji i tamowania krwawień o dużym stopniu trudności i protezy do prewencji OZT
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Balon do oznaczania średnicy przełyku | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Katetery w kształcie walca o różnej średnicy do ablacji nabłonka Barretta | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Katetery ‘płaskie’ do ablacji nabłonka Barretta | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Hemospray do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr dł. 220 cm. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa 16 mm, funkcja rotacji 360° i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122 cm, nasadka OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarze 8.6mm-9.2mm, 9.5mm-11.5mm, 9.5mm-13mm, 11mm-14mm. | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 11 - Oprzyrządowanie do enteroskopu (tuby i baloniki, zawory)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Tuby zewnętrzne do enteroskopu - średnica wewnętrzna tuby minimum 13 mm, długość minimum 150 cm, tuba bez lateksu | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Baloniki endoskopowe wraz z podwiązkami do mocowania balonów - średnica balonu po napompowaniu – 30 mm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Zawory woda – powietrze pasujące do posiadanego enteroskopu dwubalonowego firmy Fujinon | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Zawór ssący – pasujący do posiadanego enteroskopu dwubalonowego firmy Fujinon | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Zawory biopsyjne z zatyczkami pasujące do posiadanego enteroskopu dwubalonowego firmy Fujinon | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Zestaw drenów przyłączeniowych z zakończeniem Luer – Lock do enteroskopu dwubalonowego firmy Fujinon | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 12 - Sprzęt jednorazowy do enteroskopii dwubalonowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Igły do skleroterapii - długość igły minimum 5 mm, średnica igły minimum 0,5 mm, długość narzędzia minimum 250 cm | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Pętle do polipektomii -długość narzędzia minimum 250 cm, teflonowy korpus o średnicy minimum 1,8 mm, uchwyt kompatybilny ze standardowym przyłączem do pętli polipektomijnych i papilotomów do diatermii ERBE, pętle o różnej średnicy, różnego kształtu – zalecane sześciokątne | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Elektrody do argonu - długość minimum 300 cm, średnica minimum 1,5 mm | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Koszyki do usuwania polipów - długość minimalna narzędzia – 250 cm, korpus teflonowy o średnicy 1,8 mm, średnica koszyka 25 mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 13 - Sprzęt jednorazowy do ECPW również kompatybilny z enteroskopem dwubalonowym
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Sfinkterotom do enteroskopii z zagiętą i temperowaną końcówką. Dwukanałowy. Długość cewnika - 320 cm, Średnica cewnika -5.0-6.0 Fr, Długość cięciwy tnącej - 25 mm, Rodzaj cięciwy tnącej - Monofilament. Na prowadnik - 0,035". Przeznaczony do jednorazowego użycia. | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Cewnik do ERCP 5.5 Fr, temperowany do 4.5 Fr. Dł. 320 cm, na prowadnik 0,035". Minimalny kanał roboczy 2.8 mm. Jednorazowego użytku | szt. | 16 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Prowadnik do enteroskopii, spiralne ułożenie kolorów. 5 cm powłoka hydrofilna i prosta, radiocieniująca końcówka. Rdzeń odporny na załamania. Średnica - 0,035", Długość - 600 cm. Przeznaczony do jednorazowego użycia. | szt. | 26 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Jednofazowy system do wprowadzania stentu w drogach żółciowych. Do stosowania podczas enteroskopii. 4 cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm. Średnica cewnika popychającego - 8.5 Fr, Średnica cewnika prowadzącego - 5 Fr-6 Fr, Długość cewnika prowadzącego - 320 cm. Na prowadnik 0,035". Minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm. Przeznaczony do jednorazowego użycia. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Sfinkterotom igłowy typu Zimmon. Posiada trzy wytrawione znaczniki na dystalnym, cieniodajnym końcu. Średnica cewnika - 5 Fr, Długość cewnika - 320 cm, Długość cięciwy tnącej - 7 mm. Na prowadnik 0,035". Przeznaczony do jednorazowego użycia. Minimalny kanał roboczy 2,0 mm | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Balon do poszerzania dróg żółciowych. Do stosowania podczas enteroskopii. Średnica cewnika 6.8-5.5 Fr. Długość cewnika - 320 cm. Długość balonu - 3 cm. Średnica balonu 6mm, 8mm lub 10mm. Na prowadnik 0,035". Przeznaczony do jednorazowego użycia. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | Poszerzadło do dróg żółciowych Soehendry, cewnik 6.9 Fr temperowany do 4 Fr na długości 3 cm. Długość 320 cm, po prowadniku 0,035", minimalny kanał roboczy 1.8 mm. Jednorazowego użytku | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Wielostopniowy cieniodajny balon do usuwania złogów żółciowych. Do stosowania podczas enteroskopii. Średnica cewnika 6.6 Fr. Długość cewnika - 275 cm. Średnica balonu 8.5-12-15 mm. Port iniekcyjny ponad balonem. Na prowadnik 0,035". Minimalna średnica kanału roboczego - 3.2 mm. Przeznaczony do jednorazowego użycia | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | Samorozprężalny stent nitinolow do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu.Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia.Przeznaczony do jednorazowego użytku. | szt. | 22 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych typu Fusion średnica 6,6 mm, długość narzędzia 200 cm. Balon dostosowany do osiągnięcia 4 średnic podczas zabiegu (8,5; 10; 12; 15 mm lub 12-15-18-20 mm), możliwość podawania kontrastu nad i pod balonem. Do współpracy z prowadnikiem o średnicy 0,035", doskonale widoczny w RTG. Wyposażony w rdzeń blokujący prowadnik i usztywniający cewnik, port do prowadnicy na 6 cm od odcinka dystalnego widoczny w RTG | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | Zestaw do wprowadzania stentów w drogach żółciowych. Do stosowania podczas enteroskopii. Średnica cewnika popychającego - 7 Fr, Długość cewnika popychającego - 320 cm. Na prowadnik 0,035". Minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Przeznaczony do jednorazowego użycia. | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | Jednorazowe igły do ostrzykiwania żylaków i błony śluzowej. Do stosowania podczas enteroskopii. Możliwość regulacji długości wysuniętej igły za pomocą pokrętła w rączce. Półprzezroczysty cewnik zewnętrzny z TFE z białym cewnikiem wewnętrznym do potwierdzenia posunięcia igły. Średnica igły 23 lub 25 Gauge. Średnica cewnika - 7 Fr. Długość cewnika - 320 cm. Długość przedłużenia igły - 4 mm. Przeznaczony do jednorazowego użycia. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | Sfinkterotom obrotowy z zagiętą i cieniodajną końcówką. Rozdzieralny kanał dla prowadnika uszczelniający się po rozerwaniu umożliwiając dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu. Przeładowany prowadnicą o długości 260 lub 480 cm, średnica 0,035”. Długość cewnika 190 cm, Średnica 7Fr. Do użytku jednorazowego. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14. | Sfinkterotom igłowy do precutingu, trójkanałowy, na prowadnik 0,035", wysunięcie igły 4 mm. Temperowany koniec dystalny. Średnica cewnika 7-5 Fr. Długość cewnika 200 cm. Do użytku jednorazowego. | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 14 - Protezy samorozprężalne przełykowe z systemem antymigracyjnym+protezy do górnej części przełyku
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Proteza samorozprężalna do przełyku całkowicie pokrywana. Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywane, atraumatyczne zakończenia, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny o średnicy 16 Fr. i długości 70 cm lub dystalny o średnicy 16 Fr. i długości 70 cm lub przez endoskop (TTS) o średnicy 10,5 Fr. i długość systemu 180 cm. | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Proteza samorozprężalna do przełyku częściowo pokrywana. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, nagie, atraumatyczne zakończenia, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny o średnicy 16 Fr. i długości 70 cm lub dystalny o średnicy 16 Fr. i długości 70 cm lub przez endoskop (TTS) o średnicy 10,5 Fr. i długość systemu 180 cm. | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonany z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinoloweg. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Proteza samorozprężalna do górnej części przełyku umieszczana w pobliżu górnego zwieracza (UES). Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, koniec proksymalny krótki, koniec dystalny długi, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16,18 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70cm. | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 15 - Protezy samorozprężalne do złośliwych i łagodnych zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych i do drenażu torbieli trzustki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna usuwalna, wykonana z nitinolu, o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem, z atraumatycznymi końcami,z 2 lassami do usunięcia stentu w części proksymalnej i dystalnej, o średnicy 6,8 lub 10 mm, długości w zakresie 4-12 cm, co 1 cm ( dla każdego rozmiaru). Znaczniki na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG, Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr max 8Fr, długość zestawu do wprowadzania 180 cm, możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania. Możliwośc zastosowania krótkiego lub długiego i długiego prowadnika do zakładania protezy. | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna całkowicei pokryta, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni. Nitinolowy splot na zewnątrz i od środka, przedzielone membraną z PTFE. stent o średnicy 6,8 lub 10 mm, długości w zakresie 4-12 cm, co 1 cm ( dla każdego rozmiaru). Znaczniki platynowe na obu końcach widoczne w RTG, Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm. | szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Proteza do dróg żcłciowych i trzustkowych przeznaczona do łagodnych zwężeń, usuwalna, samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni pokrywana PTFE w środku i silikonem na końcach. Komórki stentu o nieregularnych kształtach. Rozmiary stentu: średnica 6, 8 lub 10 mm, długości w zakresie 4-12 cm, co 1 cm ( dla każdego rozmiaru). Znaczniki platynowe na obu końcach widoczne w RTG, Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8,5 Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm, | szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Proteza drenażu torbieli trzustki, samorozprężalna, całkowicie pokrywana, usuwalna. Na obu końcach duże kołnierze zapobiegajace przemieszczaniu się stentu. Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 12 , 14 lub 16mm, długość 16 mm, średnica kołnierza odpowiednio 24, 26 lub 28 mm. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 10,5 Fr i dł. 180 cm. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, do aplikacji pod kontrolą EUS przez ścianę żołądka, w połowie pokrywana w połowie niepokrywanam, od strony żołądka powinna posiadać kołnierz, znaczniki na obu końcach i w środku widoczne pod RTG, długość protezy 8 i 10cm, średnica protezy 8 i 10mm, aplikator o długości max 180cm i średnicy 8,5Fr | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 16 - urządzenia do leczenia przetok, nieszczelności po operacjach bariatrycznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieszczelności po zabiegach chirurgicznych. Proteza powinna mieć poniżej górnego kołnierza dwie jedna pod drugą w odległości 5 - 25mm od siebie dodatkowe pokrywane silikonem siatki (mocowane do właściwej protezy tylko w górnej części) zabezpieczające protezę przed migracją oraz przetokę. Proteza pokrywana w całości, prosta w dolnej części, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na końcach i w środku. Średnica protezy od 18 do 28 mm, długość protezy w zakresie 10 - 23 cm. Średnica aplikatora max 22Fr, długość 70cm. | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieszczelności po gastrektomii typu Sleeve. Proteza pokrywana w całości, prosta, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na końcach i w środku. Średnica protezy 22,24 i 28 mm, długość protezy w zakresie 18 lub 23 cm. Średnica aplikatora max 22Fr, długość 70cm. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 17 - zestaw do zamykania perforacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Zęby do wyboru końcówki tępe, krótkie ostre lub długie ostre. Długośc robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 9,5-11,0 mm | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Zęby do wyboru końcówki tępe, krótkie ostre lub długie ostre.Długośc robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5-12,0 mm | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Zęby do wyboru końcówki tępe, krótkie ostre lub długie ostre. Długośc robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach, długosć robocza 165 lub 220 cm | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. Długość 165 lub 220cm. | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 18 - Stenty nitylonowe do leczenia paliatywnego niedrożności jelit i tamowania krwawień z żylaków przełyku
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Stenty nitinolowe do paliatywnego leczenia niedrożności i zwężeń wywołanych złośliwymi zmianami nowotworowymi w odbytnicy, esicy i zstępnicy, przeznaczone w wersji pokrywanej do zaopatrywania przetok między jelitem grubym i cienkim o różnej średnicy i długości posiadające: - 3 cieniujące znaczniki na obu końcach stentu i jeden w środkowej części - lasso w części proksymalnej umożliwiające repozycjonowanie stentu | szt. | 17 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Stenty nitinolowe do paliatywnego leczenia zwężeń nowotworowych dwunastnicy o różnej średnicy i długości posiadające: - 3 cieniujące znaczniki na obu końcach stentu i jeden w środkowej części - lasso w części proksymalnej umożliwiające repozycjonowanie stentu - możliwosć wprowadznia stentu przez kanał roboczy duodendoskopu - możliwość poszerzonej cześci kotwiczącej stentu | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Stenty nitinolowe do leczenia ostrych krwawień z żylaków przełyku : - pokrywane na całej długości poliuretanem - z łagodnymi brzegami zapobiegającymi uszkodzeniom ściany przełyku - z cieniującymi znacznikami na końcach i w środku stentu - z urządzeniem do usuwania stentu składającego się z metalowego ekstraktora do uchwycenia stentu wprowadzonego przez kanał roboczy endoskopu i kaniuli zewnętrznej chowającej stent wprowdzanej po ekstraktorze po usuniwęciu endoskopu | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 19 - Sprzęt jednorazowy do usuwania licznych polipów oraz do zabiegów ECPW także na pętli Roux-Y
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z funkcją litotrypsji, jednorazowego użytku. W stalowym pancerzu pokrytym tworzywem. Kosz czteroramienny o sferycznym kształcie, współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035”. Kosz zintegrowany z rękojeœcią posiadającą pokrętło przeznaczone do zamykania kosza w trakcie litotrypsji. Narzędzi powinno mieć możliwość podawania kontrastu. Długość narzędzia 200cm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2mm. Średnica kosz po otwarciu min 25mm. | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Igła endoskopowa jednorazowa, długość robocza 180cm, średnica narzędzia 2,3mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość ostrza igły 5mm, średnica ostrza igły 0,9mm, końcówka osłony metalowa, końcówka igły w pozycji schowanej nie powinna być dalej niż 1mm od metalowego zakończenia osłony, możliwość stosowania z histoakrylem | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Siatka do usuwania polipów o wymiarach min 3 x 6 cm, wykonana z materiału nie zawierającego latexu, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica robocza 2,5mm, oczka siatki 1,2mm. Jednorazowa. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych, zwężany na końcu, posiadający markery widoczne w RTG, długość robocza min 260cm, średnica kanału roboczego 2,0mm, średnica narzędzia 1,8mm, akceptujący prowadnicę 0,035”, opakowanie zawiera 2sztuki pakowane w niezależne sterylne pakiety, narzędzie dedykowane do użycia z enteroskopem | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Papillotom dwukanałowy typu B II jednorazowy , posiadający markery widoczne w RTG, długość cięciwy 20mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza min. 260cm, akceptujący prowadnicę 0,021”,opakowanie zawiera 2sztuki pakowane w niezależne sterylne pakiety, narzędzie dedykowane do użycia z enteroskopem | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Papillotom dwukanałowy jednorazowy, posiadający markery widoczne w RTG, długość cięciwy 30mm, krótki nosek, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza min. 260cm, akceptujący prowadnicę 0,021”,opakowanie zawiera 2sztuki pakowane w niezależne sterylne pakiety, narzędzie dedykowane do użycia z enteroskopem | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | kosz do usuwania kamieni z dróg żółciowych jednorazowy, czteronitkowy, częściowo skręcony, średnica kosza min. 20mm, średnica drutu 0,3mm, długość robocza min. 260cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm,opakowanie zawiera 2sztuki pakowane w niezależne sterylne pakiety, narzędzie dedykowane do użycia z enteroskopem | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Igła do ostrzykiwania o długości roboczej min. 260cm, długość igły 5mm średnica igły 0,7mm, metalowe zakończenie osłony zewnętrznej,opakowanie zawiera 10 sztuk pakowanych w niezależne sterylne pakiety, narzędzie dedykowane do użycia z enteroskopem | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | Pętla do polipektomii jednorazowa, owalna o średnicy 30mm, drut pętli pleciony, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, długość robocza max. 260cm, opakowanie zawiera 10 sztuk pakowanych w niezależne sterylne pakiety, narzędzie dedykowane do użycia z enteroskopem . | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 20 - Jednorazowy sprzęt do cholangioskopii i narzędzia jednorazowego użytku (pętle, kleszce, sfinkterotomy, balony, żele endoskopowe)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Jednorazowego użytku terapeutyczny choledochoskop cyfrowy: • Pole widzenia 120° • Średnica końcówki dystalnej 10.5 F (3.5 mm) • Maksymalna średnica robocza 10.8 F (3.6 mm) • Długość robocza 214 cm • Średnica kanału roboczego 1.2 mm (3.6 F) • Z możliwością zagięcia końcówki w czterech kierunkach oraz funkcją blokady wygięcia, • Z podwójnym kanałem do irygacji, • Z cyfrowym chipem CMOS • Z systemem oświetlenia typu Dual-LED | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku: • Długość robocza 286 cm • Średnica zewnętrzna 1.0 mm • Średnica szczęk 1.0 mm • Rozwarcie szczęk 4.1 mm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Zestaw drenów do irygacji: • Współpracujące z endoskopową pompą perystaltyczną • Ze złączem typu „Luer-Lock” • Zanurzalna końcówka drenu wyposażona w obciążnik opakowanie zawiera 15 szt. | opak. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Sonda do dróg żółciowych kompatybilna z elektrohydraulicznym bipolarnym systemem kruszenia kamieni w drogach żółciowych, długość 375 mm, średnica 1.9 Fr, | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | pętla do cholangioskopu jednorazowego użytku | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | koszyk do ekstrakcji złogów do cholangioskopu - koszyk jednorazowego użytku | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 21 - Narzędzia do niszczenia zmian w drogach żółćiowych i trzustce metodą RFA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Jednorazowa elektroda typu igłowego, monopolarna przeznaczona do ablacji zmian w trzustce pod kontrolą EUS. Wyposażona w system chłodzenia pancerza wymuszonym obiegiem cieczy. Regulowana głębokość wprowadzenia ostrza do zmiany. Przeznaczona do generatora VIVA Combo. | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Jednorazowa elektroda typu walcowatego, bipolarna przeznaczona do ablacji zwężeń dróg zółciowych , w trakcie ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury tkanki. Przeznaczona do generatora VIVA Combo. | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 22 - Klipsy oraz akcesoria pomocnicze do klipsów dla sysyemu OTSC
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 9,5-11,0 mm | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5-12,0 mm | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 23 - Noże do zabiegów ESD
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny z końcówką ceramiczną, do znakowania, nacięcia, hemostazy i rozwarstwianie tkanki w różnych kierunkach przy mniejszym ryzyku perforacji, możliwość użycia z nasadką dystalną, średnica elektrody 0,4 mm, długość elektrody 4 mm, średnica przewodu 2,4 mm, długość robocza narzędzia: 1820 mm i 2300 mm, stosowany do endoskopów z kanałem roboczym o śr. min 2,8 mm. Typ „O” | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny z zaokrągloną końcówką, z funkcją water-jet, ze znacznikiem na końcu roboczym, do znakowania, nacięcia, hemostazy i rozwarstwianie tkanki w różnych kierunkach, możliwość użycia z nasadką dystalną, średnica elektrody 0,4 mm, długość elektrody 1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 3 mm, średnica przewodu 2,4 mm, długość robocza narzędzia: 1820 mm i 2300 mm, stosowany do endoskopów z kanałem roboczym o śr. min 2,8 mm. Typ „J” | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny z końcówką w kształcie haczyka, haczyk w kształcie litery L, długość elektrody 4,0 mm; haczyk ułatwia nacinanie i rozwarstwianie tkanki w różnych kierunkach, możliwość użycia z nasadką dystalną, możliwość rotacji końcówki, stosowany do endoskopów z kanałem roboczym o śr. min 2,8 mm; długość robocza narzędzia 1820 mm i 2300 mm. Typ „L” | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny z elektrodą prostą, do nacięcia i rozwarstwianie tkanki w różnych kierunkach, możliwość użycia z nasadką dystalną, średnica elektrody 0,4 mm, długość elektrody 1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 3 mm, średnica przewodu 2,4 mm, długość robocza narzędzia: 1820 mm i 2300 mm, stosowany do endoskopów z kanałem roboczym o śr. min 2,8 mm. Typ ”I” | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny z elektrodą prostą, zakończoną płytką w kształcie gwiazdy, do znakowania, nacięcia, hemostazy i rozwarstwiania tkanki w różnych kierunkach, możliwość użycia z nasadką dystalną, średnica elektrody 0,4 mm, długość elektrody 4 mm, średnica przewodu 2,4 mm, długość robocza narzędzia: 1820 mm i 2300 mm, stosowany do endoskopów z kanałem roboczym o śr. min 2,8 mm. Typ „Q” | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 24 - Specjalistyczny sprzęt do żywienia pozajelitowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit służący do połączenia butelki z dietą ze złączem En-Plus ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego ( metoda grawitacyjna ) | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Zgłebnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia , wyposazony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka, z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Przeźroczysty z 3 cieniodajnymi liniami widocznymi w promieniach RTG. Rozmiar zgłąbnika CH 14/110 cm. Nie zawiera lateksu. | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Zgłebnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką na zgłębniku ułatwiający kontrolę zakładania, o rozmiarze CH 18, CH 20 | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
PAKIET Nr 25 - Inny sprzęt (możliwość składania ofert na poszczególne pozycje pakietu)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Producent / Numer katalogowy/ Nazwa handlowa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Wielorazowe Jednorazowe sondy do APC - kompatybilne z minimalną średnicą kanału roboczego – 2,8 mm (kompatybilne z koagulacją argonową ERBE) Zamawiający określi rodzaj sondy przy składaniu zamówienia | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Litotryptor awaryjny z możliwością kruszenia złogów bez usuwania aparatu | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Balon do redukcji masy ciała wykonany z silikonu zwinięty i otoczony koszulką również z silikonu, połączony z cewnikiem mocującym ułatwiającym implantację, cewnik ułatwiający napełnienie balonu z zastawką. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Prowadniki włosowe 0,18 | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Szczotki jednorazowego użytku: do czyszczenia kanałów endoskopów w zakresie szerokości 2 - 4,2 mm, minimalna długość robocza 220 cm, oraz szczoteczki do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Balon bariatryczny z medycznego silikonu, zakładany na maksimum 12 miesięcy, możliwość wypełnienia balonu solą fizjologiczną z wymaganym zakresem równym 450 ml (min. 400 ml - max 850 ml), średnica po napełnieniu 11 cm. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów ( max. 1 dzień w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania):
Deklarowany termin płatności (min. 30 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT):
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 3 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji):
► | WYMAGANIA:
► | Spełnienie wszystkich wymagań w SIWZ i załącznikach do SIWZ
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), h), j) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) cena jedn. netto i zaakceptować bądź zmienić stawkę VAT, aby uzyskać cenę oferty.
Uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0