AE/ZP-27-10/20			                                                                             ZAŁĄCZNIK NR 6.1

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego respiratora stacjonarnego 2 sztuki.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia 2 szt. | TAK |  |
| ##### WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2020 | TAK |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową. | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK |  |
|  | Minimalna waga pacjenta maksimum 4 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie tlenem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 1 godzina pracy | TAK |  |
| - TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Preprogramowane parametry wentylacji dla dzieci i dorosłych – wybór na panelu czołowym lub ekranie dotykowym lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną funkcję - 5 pkt. |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist-IPPV | TAK |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wdechowe/ ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | TAK |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC lub AutoFlow lub APV lub VC+ lub VG. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub trecheotomijnej typu ATC, TC, TRC | TAK |  |
|  | Wentylacja Wspomagana Adaptacyjnie z automatycznym dostosowaniem poziomu PEEP i FiO2 oraz wentylacji minutowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych pacjenta synchronizująca wentylację poprzez analizę krzywych do każdego respiratora wraz z kalkulacją ciśnienia przezpłucnego lub Wentylacja NAVA z minimum 50 akcesoriami do każdego respiratora niezbędnymi do zastosowania trybu i modułem do każdego respiratora lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta – w każdym respiratorze lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywania wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support w każdym respiratorze, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego lub Wentylacja Wspomagana Adaptacyjnie w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a typ ASV/AMV dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo lub Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby regulowanym alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość lub brak możliwości rozbudowy o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta, jak i w postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym, jak i restrykcyjnym. Pomiar przy pomocy modułu kompatybilnego z respiratorem – parametry sterowane z poziomu respiratora i wyświetlane na ekranie respiratora | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną możliwość - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość lub brak możliwości rozbudowy o pomiar i prezentację parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym, pomiar VO2 przy pomocy czujnika paramagnetycznego. Pomiar przy pomocy modułu kompatybilnego z respiratorem - wyświetlanie danych (VCO2, VO2, RQ, EE) na ekranie respiratora lub funkcja realizowana z urządzenia zewnętrznego. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną możliwość - 5 pkt. |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |
|  | Parametry nastawialne | TAK |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszych niż od 4 do 99 na minutę | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30ml do 2000ml | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 l/min do 120 l/min | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1:8 do 3:1 | TAK |  |
|  | Czas wdechu Ti w zakresie nie mniejszym niż od 0.25s do 6.0s | TAK |  |
|  | Czas plateu w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0s | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 85 cmH20 | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 cmH2O do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 cmH2O do 35 cmH20 | TAK |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 70% | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 1,0 l/min do 9,0 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od -0,25 cmH2O do -10 cmH2O | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie od 21 do 100% ze skokiem co 1%. | TAK |  |
| - MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu za pomocą czujnika | TAK |  |
|  | Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego). | TAK Punktacja: Pomiar realizowany za pomocą innego czujnika niż niezużywalny czujnik (nie galwaniczny) - 0 pkt. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego) - 5 pkt. |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |
|  | Pomiar podatności płuc pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar oporności dróg oddechowych pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
|  | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK |  |
|  | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja:. Zaoferowany respirator nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną funkcję - 5 pkt. |  |
|  | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności lub pomiar objętości minutowej przecieku lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada żadnej z opisanych funkcji - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada jedną z opisanych funkcji - 5 pkt. |  |
| ### MONITOROWANIE |  |  |  |
|  | Dotykowy, kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Funkcja obrotu monitora w osi pionowej lub w osi pionowej i poziomej w stosunku do respiratora. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość lub przepływ-objętość. | TAK |  |
| ### ALARMY |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | # TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów, minimum 100 zdarzeń. | TAK |  |
| - POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji lub włączona na stałe. | TAK |  |
|  | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien rozpocząć wentylację z parametrami z przed rozłączenia lub Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora. | TAK |  |
|  | Wentylacja bezpieczeństwa polegająca na zachowaniu ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemu wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada opisaną funkcję - 5 pkt. |  |
|  | 1. Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów. lub 2. Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i wymaga do włączenia respiratora do pracy podania maksimum 2 parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów. | TAK Punktacja: Zaoferowany respirator nie posiada funkcji opisanych w punkcie 1 i 2 - 0 pkt Zaoferowany respirator posiada funkcję opisaną w punkcie 2 - 5 pkt Zaoferowany respirator posiada funkcję opisaną w punkcie 1 - 10 pkt. |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie danych pacjenta | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych minimum 25 kpl. | TAK |  |
|  | 1.Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę (MMAD <4.0µm) lub 2. Nebulizator wielorazowy do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę (MMAD <4.0µm) | TAK Punktacja: Zaoferowany resirator posiada funkcję opisaną w punkcie 2 - 0 pkt. Zaoferowany respirator posiada funkcję opisaną w punkcie 1 - 5 pkt. |  |
| - POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. 0 pkt. Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.