## Zadanie 1
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 1 – Narzędzia endoskopowe
1. | Balon do ekstrakcji złogów o skwadratowionych ramionach ; balony o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm; dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu; Współpracujące z prowadnikiem 0,035” o długości 450 cm; w komplecie z jedną skalibrowaną strzykawką do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika 7-5Fr. | szt. | 10
2. | Samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z petlą do repozycji, średnica stentu; 10mm- dł: 4,6,8, 10,12 cm oraz 8mm- dł: 6,8, 10, 12cm, średnica zestawu wprowadzającego 8,5 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Zalecany prowadnik: średnica 0.035"; długość 260/450 cm. Możliwość usuniecia stentu w wersji całkowicie krytej od 12 miesięcy od implantacji. | szt. | 10
3. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 oraz 17 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długość 235cm, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. Potwierdzony klinicznie czas retencji min 4 tygodnie. | szt. | 100
4. | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, uwalniany dystalnie, znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym, wykonany z grubego drutu nitinolowego- dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75% znacznik repozycyjny na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm ,12cm, 15cm, średnica robocza: 18mm i 23mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25/23, 28/28mm, prowadnik .038" W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwa jest jego implantacja w zwężeniach łagodnych. W takim przypadku może on być implantowany na okres do 8 tygodni a następnie bezpiecznie usunięty. | szt. | 2
5. | Prowadnik endoskopowy:dostępne średnice: 0.025, 0.035 i 0.038”, dostępne długości: 260 i 450 cm; dostępne trzy wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 5 cm, 10 cm, 5 cm i 10 cm (po obu stronach prowadnika), sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prostą i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie,dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. | szt. | 60
6. | Cewnik jednorazowy do ERCP dwu lub trzykanałowy ; długość 210cm i średnicy od 5Fr; końcówka prosta lub zakrzywiona. | szt. | 100
7. | Sfinkterotom igłowy jednorazowego użytku trzykanałowy - z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, długość robocza - min. 200 cm, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4-6 mm, z końcówką widoczną w promieniach RTG, współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035" | szt. | 15
8. | Balony do poszerzania zwężeń jelitowych (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 240 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm. | szt. | 20
9. | Balony do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy (mocowany na drucie), z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 8 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 6 Fr i długości 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, ; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm | szt. | 5
10. | Zestaw do drenażu nosowo – żółciowego: w zestawie; cewnik drenujący, rurka nosowa i złącze. Cewnik drenujący w dystalnej części ( 35cm) wykonany z miękkiego, biokompatybilnego tworzywa widocznego w RTG, odpornego na okluzję ( mięknącego pod wpływem temperatury ciała pacjenta ). Dystalnej 5cm cewnika pokryte powłoką redukującą opory podczas wprowadzania,z zagięciem typu pigtail o śr. 18mm ( w obrębie zagięcia 8 otworów drenujących), dł. 250cm, śr. 6; 7.5 i 8.5mm | szt. | 4
11. | Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, z możliwością rotacji i zmiany ustawienia orientacji cięciwy tnącej; średnica koncówki 3.9; 4.4 i 4.9 Fr; z cięciwą monofilamentową o długości 20 mm; długość noska 5 mm uzbrojony w prowadniki do ERCP, z 5 i 10 cm końcówką hydrofilną zawierającą wolfram; z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie; dwukolorowy; średnice: 0,25" i 0.035" - końcówka prosta i zagieta; sztywność standardowa i usztywniona; długość 260, 450 cm | szt. | 5
12. | Pompka do pompowania balonów w zakresie 0-26ATM. Wyposażona jest w gwintowany tłok z blokadą, której zwolnienie pozwala na szybką inflację lub deflację. | szt. | 6
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Zadanie 2
Lp. | Asortyment | szt. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 2 – Narzędzia endoskopowe
1. | Prosta proteza plastikowa wykonana z kopolimeru etylenu z octanem winylu, średnica 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, 12 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm (co 10 mm). | szt | 150
2. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm . | szt | 2
3. | Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 2700mm i 4500mm giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej ; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe;Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 2700mm i 4500mm giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej ; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; | szt. | 150
4. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowany i gotowy do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny | szt. | 10
5. | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; | szt | 2
6. | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; 4-drutowy i 8-drutowy; szerokość rozłożonego koszyka 20-22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; po prowadnicy lub obrotowy. | szt | 100
7. | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm i 6mm, długość balonu 20 mm i 40mm; do prowadnicy 0,035 mm | szt | 4
8. | Proteza trzustkowa S-kształtna, 7Fr, dł. 6, 8, 10 i 12 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt | 15
9. | Jednorazowy zestaw elementów do wprowadzania protez 8,5,10,12 Fr. długość narzędzia 1900mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; | szt | 150
10. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 20mm, 30mm; średnica końcówki narzędzia 4,5Fr; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm | szt | 100
11. | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12mm,14mm, 16mm ; długość całkowita 30mm i 40mm; szerokość kołnierzy 3,5mm-4mm, średnica kołnierzy 24mm - 28mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 10,5Fr, posiada 9 znaczników; podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | szt | 4
12. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; długość całkowita 40, 60, 80, 100 i 120mm, średnica 6 i 8mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 5.9 Fr.; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025" | szt | 10
13. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych pokrywana lub niepokrywana o długości 60,80, 100mm , średnica 10mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180cm i średnicy 7Fr lub 8Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; | szt | 10
14. | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO; | szt | 2
15. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku łyżeczki owalne lub szczęki aligatora, z igłą lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), o powiększonej objętości (pojemność łyżeczek 8,3mm³) ; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt | 1800
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Zadanie 3
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 3 – Narzędzia endoskopowe
1. | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o zróżnicowanej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 13mm; 16mm: Śr. cewnika: 7Fr. Długość narzędzia: 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”. | szt. | 15
2. | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5Fr; 10Fr. Długość 220cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | szt. | 50
3. | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typu podwójny pigtail, posiadająca 2 pętle mocujące. Śr. 8,5Fr; 10Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego | szt. | 50
4. | Stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, niepokryty. Dł. stentów: 40mm; 60mm; 80mm; 100mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 185cm, śr. 8Fr, współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. | szt. | 10
5. | Stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł. stentów: 40mm; 60mm; 80mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 185cm, śr. 8,5Fr, współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. | szt. | 10
6. | Stent samorozprężalny przełykowy: nitinolowy, pokrywany silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, kołnierz niepokrywany, w giętkim zestawie do aplikacji o dł. 70cm, śr. 24Fr. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. stentów: 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, śr. 20 mm, 24 mm z kołnierzami o średnicy odpowiednio 24 mm oraz 28 mm. Na obu kołnierzach dobrze widoczne w obrazie endoskopowym nylonowe pętle umożliwiające usunięcie, lub korekcję położenia stentu po jego uwolnieniu. Zestaw do aplikacji współpracujący z prowadnikiem max. 0,035” | szt. | 2
7. | Cewnik ECPW do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, zakończony metalową kulką, do prowadnika 0,035", średnica cewnika 1,8 mm, łącznik typu Y trwale połączony z rękojeścią, umożliwia podanie kontrastu bez usunięcia prowadnika | szt. | 10
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Zadanie 4
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa / kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 4 – Narzędzia endoskopowe
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza160 i 240cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru : z igłą i bez igły, współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm. | szt. | 1800
2. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii | szt. | 600
3. | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 200 i 240cm; dodastkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnątrzny kateter o przekroju gwiazdy. | szt. | 400
4. | Ustnik jednorazowy do endoskopii w rozmiarze 54 Fr (dostępny w wersji z rantem lub bez rantu), 60Fr; z gumką mocującą. | szt. | 3500
5. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm | szt. | 40
6. | Siatka do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm; rozmiar 3x5,5cm | szt. | 20
7. | Czterokomorowa pułapka na polipy | szt. | 100
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Zadanie 5
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 5 – Narzędzia endoskopowe
1. | Kosz do chwytania ciał obcych 5Fr/7Fr- czterodrutowy i ośmiodrutowy z obrotową rękojeścią- spiralny. | szt. | 2
2. | Protezy trzustkowe proste lub pojedynczy pigtail.Protezy do dróg trzustkowych średnicy 5Fr lub 7Fr dł.5/7/9/12/15 cm | szt. | 40
3. | Zestaw do wprowadzania protez plastikowych średnicy 5-7Fr, zestaw składający się z cewnika prowadzącego-popychacz,dł 160cm+/- 20 cm,otwór boczny na końcu do prowadnika0,035” | szt. | 40
4. | Endoskopowy węglowy tatuaż do trwałego oznaczania miejsc w ukł. Pokarmowym | op | 2
5. | Kosz do litotrypsji awaryjnej, jednorazowy o średnicy 1,5-3,0 cm i dł.3,5-6,0 cm , kompatybilny z litotryptorami.Aluminiowa rękojeść do litotrypsji awaryjnej | szt. | 10
6. | Balon 7,0-5,0 Fr do usuwania złogów z dróg żółciowych. Balon dostosowany do poszerzania w drogach zółciowych w zakresie trzech średnic podczas rozprężania (8,5-12-15mm),znacznik widoczny w rtg i obrazie endoskopowym | szt. | 10
7. | Cewnik 6-8 do 10 Fr do dróg żółciowych z końcówką typu rampa do prowadnic 0,035/0,025 . Długość narzędzia 450-480 cm , możliwość włożenia trzech prowadnic jednocześnie . | szt. | 20
8. | Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych , dwukanałowe do prowadnika 0,035 , długość szczotki 25mm | szt. | 10
9. | Cystotom o średnicy pierścienia diatermicznego 10 Fr , dł zewnętrznego cewnika 165 cm , wewnętrzny 190 cm z igłą tnącą 5Fr | szt. | 2
10. | Prowadnice do dróg żółciowych/trzustkowych z hydrofilną radiologicznie widoczną giętką 4 lub 5 cm końcówką . Srednica 0,035/0,025 , proste i zagięte o długości 450 cm | szt. | 40
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Zadanie 6
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 6 – Akcesoria endoskopowe
1. | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -180 | szt. | 1
2. | Zawór woda-powietrze do endoskopów Olympus | szt. | 2
3. | Zawór ssacy do endoskopów Olympus | szt. | 2
4. | Zakrywka do butelki Maj-901 | szt. | 1
5. | Zaworki biopsyjne do endoskopów Olympus | szt. | 80
6. | Filtry do ssaka KV-5 (1 op-10 szt) | op | 1
7. | Szczotka endoskopowa do czyszczenia dudenoskopu | szt. | 5
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.