Postępowanie nr 38 Z TP 23

Załącznik nr 1-1 do SWZ

(po modyfikacji)

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………….

Opis przedmiotu zamówienia

- PAKIET 1: Koflator – 3 kpl. (CPV: 33100000-1)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2023

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Minimum 3 różne profile nastaw wstępnych | Tak | - | - |
| 2 | Minimum 3 tryby pracy: ręczny i automatyczny oraz automatyczny synchronizowany | Tak | - | - |
| 3 | Menu urządzenia oraz kliniczna instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | - | - |
| 4 | Urządzenie zasilane sieciowo oraz poprzez zintegrowany akumulator | Tak | - | - |
| 5 | Urządzenie wyposażone w tryb pracy przyspieszający przepływ wydechowy możliwy do zastosowania przy oczyszczaniu dróg oddechowych u pacjentów spontanicznie oddychających w przebiegu mukowiscydozy, POChP, rozstrzenia oskrzeli. Dostosowany do aplikacji poprzez ustnik, maskę oraz rurkę tracheostomijną. | Nie | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | - |
| 6 | Możliwość ustawienia pauzy pomiędzy cyklami kaszlu w trybie synchronizowanym w zakresie czasu od 0,5 – 5 s z przyrostem co 0,1 s oraz możliwością jej wyłączenia. | Tak | - | - |
| 7 | Ciśnienie wdechu regulowane w zakresie min. 0 – 70 cmH2O z przyrostem co 1 cmH2O | Tak | - | - |
| 8 | Minimum 3 różne wartości przepływu wdechu: Niska/Średnia/Wysoka | Tak | - | - |
| 9 | W trybie automatycznym czas wdechu regulowany w zakresie min. 0,5 – 5 s, z przyrostem co 0,1 s | Tak | - | - |
| 10 | Ciśnienie wydechu regulowane w zakresie min. -70 – 0 cmH2O z przyrostem co 1 cmH2O | Tak | - | - |
| 11 | W trybie automatycznym czas wydechu regulowany w zakresie 0,5 – 5 s, z przyrostem co 0,1 s | Tak | - | - |
| 12 | W trybie automatycznym czas pauzy regulowany w zakresie 0,5 – 5 s, z przyrostem co 0,1 s | Tak | - | - |
| 13 | Możliwość włączenia funkcji oscylacji, ułatwiającej mobilizację wydzieliny z opcjach tylko na wdechu, tylko na wydechu oraz na wdechu i wydechu w każdym cyklu | Tak | - | - |
| 14 | Częstotliwość oscylacji regulowana w zakresie min. 1 – 20 Hz, z przyrostem co 1 Hz | Tak | - | - |
| 15 | Amplituda oscylacji regulowana w zakresie min. 1 – 10 cmH2O, z przyrostem co 1 cmH2O | Tak | - | - |
| 16 | Opcja terapeutyczna ciśnieniem CPAP w zakresie 4-20 cmH2O | Tak |  |  |
| 17 | Urządzenie wyposażone w uchwyt ułatwiający przenoszenie | Tak | - | - |
| 18 | Archiwizacja danych na zewnętrznym nośniku pamięci | Tak | - | - |
| 19 | Ekran umożliwiający wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym, min. szczytowy przepływ kaszlowy, objętość oddechowa | Tak | - | - |
| 20 | Urządzenie wyposażone w akumulator | Tak | - | - |
| 21 | Maksymalna waga urządzenia wraz z akumulatorem 4 kg | Tak | poniżej 4 kg – 10 pkt 4 kg – 0 pkt |  |
| - WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 22 | Jednorazowy układ oddechowy do asystora kaszlu - zestaw składający się z układu, łącznika, filtra i maski rozmiar 4 (M) – 45 sztuk | Tak | - | - |
| 23 | Jednorazowy układ oddechowy do asystora kaszlu - zestaw składający się z układu, łącznika, filtra i maski rozmiar 5 (L) – 45 sztuk | Tak | - | - |
| - GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 24 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - |