## SAR
Załącznik nr 2 po zmianie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. | Parametry wymagane*
SYSTEM ANALIZY RUCHU ( 1 komplet)
Lp.
I | PARAMETRY WYMAGANE - SYSTEM ANALIZY RUCHU
Kompletny system składający się z:
1 | Rejestracja danych za pomocą kamer GigE
2 | Możliwość analizy przy wykorzystaniu markerów, analizy bezmarkerowej oraz hybrydowej bez zmiany ustawień kamery
3 | Kamery wykorzystujące światło widzialne
4 | Możliwość nałożenia wektora sił z platform na obraz w czasie rzeczywistym
5 | Dokładny pomiar parametrów związanych z dynamiką i kinematyką ruchu dla dowolnych ruchów
6 | Możliwość określenia obszaru zainteresowania pomiarem na zarejestrowanym obrazie
7 | Rejestracja przy pomocy markerów refleksyjnych z wykorzystaniem kamer z pierścieniami LED (światła widzialnego) oraz markerów aktywnych (LED)
8 | Możliwość ustawienia triggera sprzętowego
9 | Generowanie obrazu 3D z danych
10 | Wyznaczanie trajektorii ruchu punktów lub segmentów
11 | Przedstawia wykresy zmierzonych wartości tj. prędkości, przyspieszenia, kątów, środka ciężkości, analiza częstotliwościowa, automatyczne wykrywanie faz chodu
12 | Współpraca z platformami do pomiaru siły zgodnie z lp. II poniżej
13 | Współpraca z systemami do pomiaru EMG zgodnie z lp. III poniżej
14 | Współpraca z systemami do pomiaru nacisku na podłoże
15 | Automatyczne śledzenie i wykrywanie aktywnych markerów LED w czasie rzeczywistym
16 | Śledzenie obrazu i analiza na podstawie sylwetki (analiza bezmarkerowa) z modelem min. 40 stopni swobody
17 | Możliwość pracy hybrydowej (połączenie modelu z markerami i pracy bezmarkerowej)
18 | Analiza Inverse Kinematics 3D
19 | Współpraca z szybkimi kamerami pracującymi w wysokiej rozdzielczości min. (180 kl/s; 4MPx)
20 | Generowanie przejrzystych raportów (pdf, excel)
21 | Analiza statyczna pojedynczych klatek w obrazie 2D i 3D
22 | Możliwość wyznaczania parametrów ruchu takich jak: prędkość, kadencja, czas fazy, zakres ruchomości, rotacji, środek ciężkości,
23 | Możliwość wykonania projekcji wektora siły reakcji podłoża na obrazie wideo podczas pomiaru w czasie rzeczywistym
24 | Możliwość pracy z modelem szkieletu
25 | Możliwość wykonywania badań w oparciu o dokładność na poziomie 0,1 mm
26 | Automatyczne wykrywanie faz chodu
27 | Możliwość wykonywania analiz opartych o FFT
28 | Możliwość nakładania filtracji oraz interpolacji na surowych danych
29 | Testy do analizy chodu, biegu, skoku, jazdy na rowerze, pływania
30 | Możliwość tworzenia interaktywnych raportów w oparciu o xml/html
31 | Możliwość eksportowania danych do formatu ASCII, C3D i innych formatów 3D
32 | Kalibracja obrazu z wykorzystaniem techniki WAND
33 | Możliwość kalibracji dystorsji obrazu
34 | Wyposażenie systemu: - 8 szybkich kamer przemysłowych 105 kl/s 2 MP, - 8 statywów do kamer z opcją tilt, - 8 pierścieni LED z min. 32 diodami, - 8 obiektywów 4-11 mm, - 8 kabli do triggera sprzętowego, - Moduł do synchronizacji kamer, - Okablowanie do zasilania kamer (min. 20 m dla każdej kamery), - Stacja robocza o wysokiej wydajności, kompatybilna z systemem oraz ekranem min. 27” (w zestawie mysz oraz klawiatura, UPS), - Min. 1000 szt. pasków samoprzylepnych do markerów LED, - 60 markerów refleksyjnych 12 mm, - 60 markerów refleksyjnych 6 mm, - Pałeczka WAND do kalibracji, - oprogramowanie.
II | PARAMETRY WYMAGANE - PLATFORMA
35 | Pomiar reakcji sił podłoża
36 | Stalowy wierzch platformy zwiększający stabilność
37 | Platforma do pomiaru siły do systemu wideoanalizy ruchu do zabudowania w podłożu
38 | Wymiary platformy min. 400x600 mm
39 | Wysokość platformy max. 100 mm
40 | Waga max. 30 kg
41 | Maksymalne obciążenie Fz min. 10000 N
42 | Maksymalne obciążenie Fx i Fy min. 5000 N
43 | Maksymalne obciążenie Mx 5000 Nm
44 | Maksymalne obciążenie My 2000 Nm
45 | Maksymalne obciążenie Mz 1500 Nm
46 | Częstotliwość próbkowania Fz min. 430 Hz
47 | Częstotliwość próbkowania Fx Fy min. 580 Hz
48 | Rozdzielczość pomiaru max. +/- 1N
49 | Linowość % FSO max. 0.2
50 | Platforma wyposażona w system izolacji od zewnętrznych źródeł zakłóceń
51 | Do platformy dołączony wzmacniacz z min. 4 poziomami wzmocnienia 1,2,5,10.
52 | Wzmacniacz 6 kanałowy
53 | Zakres pomiarowy wzmacniacza min. 500 Hz
54 | Wejście wzmacniacza złącze 9 pinowe D-Sub
55 | Wyjście wzmacniacza złącze 15 pinowe D-Sub
56 | Platforma wyposażona w zestaw kabli do podłączenia wzmacniacza min. 10 metrów
57 | Platforma wyposażona w przewód BNC do podłączenia wzmacniacza do wyjścia analogowego
58 | Platforma wyposażona w zestaw montażowy do jej przytwierdzenia do podłoża
59 | wyposażenie systemu: - 4 platformy pomiarowe, - 4 wzmacniacze do platform, - komplet przewodów i zasilaczy, - oprogramowanie.
III | PARAMETRY WYMAGANE - EMG
60 | System do rejestracji i analizy sygnału EMG pozwalający na całkowicie bezprzewodowe zebranie i kompletną analizę sygnału EMG i IMU zarejestrowanego w czasie rzeczywistym w trakcie czynności ruchowej (tzw. dynamiczne EMG) i przesłanie tego sygnału w sposób bezprzewodowy do dalszej analizy i archiwizacji.
61 | Minimalne wymagania techniczne: - rejestracja z 8 kanałów EMG lub innych czujników biomechanicznych (goniometr, czujnik siły, akcelerometr, czujnik nacisku, dynamometr, marker faz chodu tzw. „footswitch”), - możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących sygnał EMG w trakcie pracy dynamicznej, - pasma rejestracji sygnału: minimum 10-500Hz dla rejestracji powierzchniowej EMG i minimum 10-1000Hz dla EMG śródmięśniowego (zgodność z wytycznymi ISEK i SENIAM), - bezprzewodowa transmisja danych drogą radiową, - zasięg do minimum 30m (w obszarze kontaktu bezpośredniego – bez przeszkód), - do 32 analogowych wyjść, po rozbudowaniu systemu o moduł wyjść analogowych, - zasilanie systemu bateryjne (bateria litowo-jonowa) – min. 8 godzin ciągłej pracy z zasilania z baterii, - system musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania.
62 | Szczegółowe dane techniczne systemu: - cyfrowe filtrowanie danych na każdym kanale, - próbkowanie: 2000 +/-10% lub 4000 +/-10% dla kanału, - waga czujnika EMG nie przekraczająca: 20g, - filtr sygnału: high-pass do wyboru: 5/10/20Hz +/- 10% cut-off, Low-pass do wyboru 500/1000/1500Hz +/- 10%, - rozdzielczość pomiarowa rejestrowanego sygnału: 24bit.
63 | Szczegółowe dane dla rejestracji EMG: - szum: < 1µV RMS +/- 5%, - oporność (wejście): >1000MOhm +/- 5%,
64 | Możliwości oprogramowania: - obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback'u podczas treningu, - synchronizacja rejestracji obrazu video, - kompleksowa analiza sygnału, - tworzenie raportów własnych lub według wzorca, - baza gotowych protokołów, - rejestracja i przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez oprogramowanie (oczyszczenie, wygładzenie, normalizacja sygnału do maksymalnego napięcia izometrycznego MVC)
65 | Analiza w czasie rzeczywistym spektrum rzeczywistości
66 | Animacja biofeedback'u, w tym dźwiękowego i wizualnego
67 | Kreator protokołów pozwalający na stworzenie sekwencji czynności ruchowych w jednym zapisie sygnału.
68 | Synchronizacja obrazu z kamery video (podłączenie USB) umożliwiające identyfikację faz czynności ruchowych w trakcie oceny i treningu.
69 | Tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy)
70 | Eksport danych do innych narzędzi obróbki statystycznej
71 | Obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów)
72 | Współpraca z środowiskiem MS Windows 10 lub równoważny ** Zamawiający wymaga dostarczenia legalnej licencji na system operacyjny, uprawniającej Zamawiającego do nieograniczonego czasowo używania oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza odsprzedaży używanych licencji. Niedopuszczalne jest dostarczenie licencji, dla których niemożliwe jest spełnienie warunków ich używania. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonego systemu operacyjnego u Producenta oprogramowania jako element procedury odbioru. **za równoważny uważa się system operacyjny spełniający standardy jakościowe systemu wymaganego przez Zamawiającego oraz współpracujący bez zakłóceń z systemami i oprogramowaniem: Microsoft Windows, Microsoft AD, Microsoft WSUS, umożliwiający uruchomienie bez emulatorów i nakładek oprogramowania stosowanego przez Zamawiającego, w szczególności: Microsoft Office 2019, 2021, aplikacja InfoMedica, AMMS firmy Asseco S.A.
73 | Możliwość wykorzystania gotowych protokołów pomiarowych w tym m.in.: standardowa analiza emg, ocena symetrii i koordynacji aktywności mięśni, ocena wzorców aktywności, zmęczenia, spektrum częstotliwości
74 | Czujniki z wbudowaną pamięcią flash 2GB, 8h zapisu.
75 | Czujniki ze zintegrowanym czujnikiem IMU o parametrach nie gorszych niż: +/- 16 g akcelerometer +/- 2000 stopni/sekundę żyroskop +/- 4800 µT magnetometr
76 | Czujniki z możliwością odzyskania danych w sposób bezprzewodowy jak i poprzez stację dokującą/ładującą
77 | Czujniki z wbudowanym miernikiem impedancji
78 | Czujniki ze wskaźnikiem niskiego poziomu naładowania baterii za pomocą diody LED wbudowanej w czujnik oraz komunikatu w oprogramowaniu w przypadku rejestrowania danych online
79 | Czujniki z łatwą identyfikacją poprzez sygnalizację LED
80 | Czujniki z możliwość działania czujnika jako (po podłączeniu odpowiedniego elementu pomiarowego do czujnika) sEMG, czujnik kontaktu stopy z podłożem lub wkładka do butów z pomiarem ciśnienia podeszwowego, emg cienkoigłowe, ręczny czujnik ścisku dłoni, goniometr 2D, wejście analogowe (minimum 3 kanały), czujnik nacisku punktowego, czujnik oddechu/uderzeń serca, akcelerometr, czujnik siły
81 | Czujniki z automatyczną detekcją rodzaju podłączonego czujnika
IV | POZOSTAŁE PARAMETRY WYMAGANE
82 | W cenie oferty należy uwzględnić przeglądy okresowe w okresie zaoferowanej w ramach kryterium nr 2 gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi i zalecanymi przez producenta. Obowiązkowy przegląd na każdy rok udzielanej gwarancji
83 | Sprzęt będzie pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny podmiot niż Wykonawca, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że po okresie gwarancji zostaną przekazane kody serwisowe do poziomu serwisowego odblokowujące użytkownikowi dostęp do oprogramowania aplikacyjnego i systemowego w celu wykonywania podstawowych czynności serwisowych.
84 | Deklaracja Zgodności
85 | Sprzęt winien posiadać Certyfikat CE
86 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz w formacie PDF
87 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 10 godzin łącznie, ilość osób - max. 6; - przy rozpoczeciu pracy - max. 30 godzin łącznie, ilość osób - max. 10.
88 | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 20 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika
89 | Wykonawca zapewnia merytoryczne wsparcie przez Aplikanta systemu podczas prowadzenia badań przez Użytkownika w siedzibie (max. 40 godzin łacznie)
90 | Po stronie Wykonawcy obowiązek dostarczenia sprzętu, instalacji oraz wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia sprzętu.
91 | W ramach umowy, Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt
92 | Czujniki EMG objęte programem wymiany baterii w okresie 10 lat (w okresie gwarancji całość usługi wliczona w ceneęoferty)
93 | W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania
94 | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2023
* Jeżeli oferowane przez Wykonawcę w treści oferty sprzety, nie spełnią parametrów wyszczególnionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art.. 226 ust. 1 pkt. 5) Pzp.