Węgrów, dnia 10.12.2021 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, Znak: ZP/SJ/15/21 (BZP z dnia 08.12.2021 r. nr 2021/BZP 00305890/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy**

**Pakiet 1**

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,40x19mm zamiast 0,40x18mm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza igły iniekcyjne w rozmiarze 0,40x19 mm zamiast 0,40x18mm***

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,4x20mm zamiast rozmiaru 0,4x18mm? Pozostałe rozmiary bez zmian.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza igłę o rozmiarze 0,4x20mm zamiast rozmiaru 0,4x18mm***

**Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 1,1x40 mm oraz 1,2x40 mm z pominięciem pozostałych rozmiarów?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na pominięcie innych rozmiarów***

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza wycenę w opakowaniach a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości***

**Pakiet 2**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę tępą do pobierania leków w rozmiarze 18G x40mm (1,20x40mm), spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igłowe nakłuwacze automatyczne w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igłowych nakłuwaczy automatycznych w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości***

**Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń PP w rozm. 24G (0,40x88mm), spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 9-10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a’2szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod w opakowaniu a’2szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości***

**Poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port posiadający przezroczystą obudowę i niebieską membranę?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową j.u 1ml w rozmiarze 0,33x13mm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na cylindrze była nazwa własna?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu aby na cylindrze była nazwa własna***

**Poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę TBC z podziałka co 0,01ml?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową TBC z wbudowaną igłą 0,4x13mm, spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 28,29,30,31**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych strzykawek***

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą ograniczającą w pełni chroniącą przed wypadnięciem tłoka?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych strzykawek***

Czy zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego oznaczenia na opakowaniu jednostkowym strzykawki? Strzykawki, które chcemy Państwu zaoferować posiadają duże i wyraźne oznaczenie pojemności wyrażone liczbą. Ponadto, każda strzykawka jest widoczna przez foliową część opakowania i jest natychmiastowo identyfikowana przez personel medyczny, wobec czego wymóg kolorystycznego oznakowania opakowania jednostkowego uznajemy za bezzasadny i ograniczający uczciwą konkurencję?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu***

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem jak poniżej?



***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 31**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki dwuczęściowe o pojemności 20 ml w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe o pojemności 20 ml pakowane a’50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań***

**Poz. 35-36**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych z jednostronna skalą pomiarową, jednocześnie spełniając pozostałe wymagania SWZ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 40**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu wykonaną ze stali nierdzewnej z plastikową stopką,
w rozmiarówce MacIntosh 0-5 Miller 00, Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 105 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (155 mm /130 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm), pozostałe wymogi zgodne z SWZ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 41**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu wykonaną ze stali nierdzewnej z plastikową stopką, w rozmiarówce Miller, pozostałe wymogi zgodne z SWZ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 42**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, potwierdzającym zgodność z ISO 7376 z diodą LED?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 47-49**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedź:

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania o długości komory kroplowej w części przezroczystej 55 mm? Z igłą biorczą dwudrożną z dwustronnym podcięciem bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 49**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osobno pakowanego przyrządu i worka?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie osobno pakowanego przyrządu i worka***

**Poz. 51**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez opaski lub gumki stabilizującej dren wewnątrz opakowania?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 53**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z filtrem bakteryjnym 0,1μm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do wielokrotnego aspirowania płynów i leków bez zastawki bezzwrotnej?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Pakiet 3**

**Poz. 1**

Czy Zmawiający dopuści Kaniule dożylne 24 G (długość 19mm, przepływ 15mm) bez portu ze skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu, igła wykonana ze stali nierdzewnej , cewnik wykonany z teflonu FEP, wyposażona w skrzydełka, bez portu bocznego, 2 linie RTG, brak lateksu, z zastawką antyzwrotną ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu. Zamawiający wymaga kaniul z portem***

Czy Zmawiający dopuści Kaniule dożylne 24 G (długość 19mm, przepływ 15mm) z portem
i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne sterylizowane tlenkiem etylenu, igła wykonana ze stali nierdzewnej, osłona igły wykonana polipropylenu, cewnik wykonane z teflonu FEP, wyposażone w skrzydełka, z portem bocznym, 2 linie RTG, brak lateksu, z zastawką antyzwrotną?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 24G posiadającą ręcznie domykany koreczek portu górnego?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli z koreczkiem portu bocznego zamykanym standardowo?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przepływu 22ml/min.

Odpowiedź:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu.

Odpowiedź:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli ze standardowym zaworem portu górnego.

Odpowiedź:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 2**

Czy Zmawiający dopuści Kaniule dożylne 26 G (długość 19mm, przepływ 13mm) bez portu ze skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu, igła wykonana ze stali nierdzewnej , cewnik wykonany z teflonu FEP, wyposażona w skrzydełka ,bez portu bocznego, 2 linie RTG, brak lateksu, z zastawką antyzwrotną ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu. Zamawiający wymaga kaniul z portem***

Czy Zmawiający dopuści Bezpieczne kaniule dożylne 24 G (długość 19mm, przepływ 15mm) z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu, z igłą wykonaną ze stali nierdzewnej cewnik, wykonane z poliuretanu PUR, zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe, wyposażone w skrzydełka, z portem bocznym, 2 linie RTG oraz wyposażone w zastawkę antyzwrotną?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu. W tej pozycji Zamawiający wymaga kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 26G x 19 mm wykonanej z FEP***

Czy Zmawiający dopuści Kaniule dożylne 26 G (długość 19mm, przepływ 13mm) z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne sterylizowane tlenkiem etylenu, igła wykonana ze stali nierdzewnej, osłona igły wykonana polipropylenu, cewnik wykonane z teflonu FEP, wyposażone w skrzydełka, z portem bocznym, 2 linie RTG, brak lateksu, z zastawką antyzwrotną?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści zaoferowaniu kaniulę bezpiecznej 24Gx19mm?

Odpowiedź:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu. W tej pozycji Zamawiający wymaga kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 26G x 19 mm (przepływ 17 ml/min.)***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wyposażonej w metalowy element bezpieczeństwa. ***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu posiadającego plastikowy element bezpieczeństwa.***

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania nazwy producenta na kaniuli. Nie wpływa to w żadnym stopniu na działanie kaniuli.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie odstępuje od wymogu posiadania nazwy producenta na kaniuli. Parametr ten umożliwia szybką identyfikację producenta wyrobu w przypadku ewentualnych zdarzeń losowych***

**Poz. 3**

Czy Zmawiający dopuści Kaniule dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne sterylizowane tlenkiem etylenu, igła wykonana ze stali nierdzewnej, osłona igły wykonana polipropylenu, cewnik wykonane z teflonu FEP – wyposażone w skrzydełka, z portem bocznym, 2 linie RTG, brak lateksu , zastawka antyzwrotna, o poniższych przepływach?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cewnik** |
| **Rozmiar Gauge** | **Kolor**  | **Rozmiar** **(mm.)** | **Długość (mm.)** | **Przepływ (ml./min.)** |
|
| 14 | Pomarańczowa | 2.1 | 45 | 300 |
| 16 | Szara | 1.8 | 45 | 200 |
| 17 | Biała | 1.5 | 45 | 140 |
| 18 | Zielona | 1.3 | 45 | 90 |
| 20 | Różowa | 1.1 | 33 | 61 |
| 22 | Niebieska | 0.9 | 25 | 36 |
| 24 | Żółta | 0.7 | 19 | 15 |
| 26 | Fioletowa | 0.6 | 19 | 13 |

***Odpowiedź***:

***Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższych kaniul.***

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PUR, spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższych kaniul. Wymaga kaniul wykonanych z PTFE lub FEP***

Czy Zamawiający w dopuści wycenę kaniul z koreczkiem portu bocznego zamykanym standardowo, wykonanych z FEP, widocznych w promieniach RTG w rozmiarze i przepływie wymaganych w SIWZ, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następujących przepływów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kolor**  | **Rozmiar kaniuli (GAUGE)**  | **Rozmiar cewnika w mm**  | **Przepływ ml/min**  |
| Pomarańczowy  | 14 G  | 2,20 x 45  | 310  |
| Szary  | 16 G  | 1,70 x 45  | 200  |
| Biały  | 17 G  | 1,50 x 45  | 140  |
| Zielony  | 18 G  | 1,20 x 45   | 100 |
| Różowy  | 20 G  | 1,00 x 32  | 64  |
| Niebieski  | 22 G  | 0,80 x 25  | 38  |
| Żółty  | 24 G  | 0,70 x 19  | 22  |

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu. Zamawiający wymaga przepływów określonych w opisie przedmiotu zamówienia***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli ze standardowym portem zaworu bocznego.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następujących przepływów. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod koloru** | **Rozmiar ( GAUGE)** | **Rozmiar w mm** | **Przepływ** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 | 343 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 ml/min  |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 128 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 331,3 x 45 | 103 ml/min90 ml/ min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 | 61 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 1. l/min
 |

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu. Zamawiający wymaga przepływów określonych w opisie przedmiotu zamówienia***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następujących przepływów. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod koloru** | **Rozmiar ( GAUGE)** | **Rozmiar w mm** | **Przepływ** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,05 x 45 | 270 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 180 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,4 x 45 | 126 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 45 | 80 ml/min |
| Różowy |  20 G  | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |

Odpowiedź:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu. Zamawiający wymaga przepływów określonych w opisie przedmiotu zamówienia***

**Poz. 4**

Czy Zmawiający dopuści Bezpieczne kaniule dożylne z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylizowane tlenkiem etylenu, z igłą wykonaną ze stali nierdzewnej cewnik, wykonane z poliuretanu PUR, zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe, wyposażone w skrzydełka, z portem bocznym, 2 linie RTG oraz wyposażone w zastawkę antyzwrotna?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cewnik** |
| **Rozmiar Gauge** | **Kolor** | **Rozmiar** **(mm.)** | **Długość (mm.)** | **Przepływ (ml./min.)** |
|
| 14 | pomarańczowy | 2.1 | 45 | 300 |
| 16 | szary | 1.8 | 45 | 200 |
| 17 | biały | 1.5 | 45 | 140 |
| 18 | zielony | 1.3 | 45 | 90 |
| 20 | różowy | 1.1 | 33 | 61 |
| 22 | niebieski | 0.9 | 25 | 36 |
| 24 | żółty | 0.7 | 19 | 15 |

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu. Zamawiający wymaga 4 lub więcej pasków kontrastujących w RTG***

Czy Zamawiający w Pakiecie dopuści wycenę kaniul o parametrach: „Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna, z elastycznymi skrzydełkami stabilizującymi kaniulę w żyle, z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask o gładkich krawędziach zabezpieczający personel przed zakłuciem, zadrapaniem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Posiadająca wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia oraz 6 pasków radiocieniujących. Opakowanie odporne na przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości. Koreczek z trzpieniem standardowym, zapewniający pełne zamknięcie światła kaniuli, nazwa producenta na koreczku portu bocznego oraz opakowaniu jednostkowym. Rozmiary od 24G dł. 19mm - przepływ 23ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 32mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 32mm. - przepływ 105ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 100ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 142ml/min; 16G dł. 45mm. - przepływ 200ml/min; 14G dł. 45mm. - przepływ 305ml/min”, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z dwoma paskami.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu. Zamawiający wymaga 4 lub więcej pasków kontrastujących w RTG***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o następującej specyfikacji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod koloru** | **Rozmiar ( GAUGE)** | **Rozmiar w mm** | **Przepływ** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min  |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G18 G | 1,3 x 451,3 X 32 | 100 ml/min95 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania blokady aktywowanej po obrocie koreczka o 180 stopni.

Odpowiedź:

***Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania blokady aktywowanej po obrocie koreczka o 180 stopni.***

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania nazwy producenta na kaniuli na rzecz posiadania nazwy producenta na opakowaniu. Posiadanie nazwy producenta na kaniuli w żadnym stopniu nie wpływa na jej funkcjonowanie.

Odpowiedź:

***Zamawiający nie odstępuje od wymogu posiadania nazwy producenta na kaniuli. Parametr ten umożliwia szybką identyfikację producenta wyrobu w przypadku ewentualnych zdarzeń losowych.***

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania badań producenta na rzecz oświadczenia Producenta z jakiego materiały są wykonane.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania badań producenta na rzecz oświadczenia Producenta z jakiego materiały są wykonane***.

**Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym? Wymóg nazwy producenta bezpośrednio na koreczku jest bezzasadny ponieważ nie wpływa na walory użytkowe

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu. Zamawiający wymaga, aby trzpień zamykający światło kaniuli znajdował się poniżej krawędzi korka.***

**Poz. 1 – 6**

Czy Zamawiający wymaga wyceny produktów jednego Producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wymaga wyceny produktów jednego Producenta***.

**Poz. 5,6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 5,6 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości***

**Poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści korek luer-lock do dezynfekcji, który utrzymuje zdezynfekowaną powierzchnię zaworu przez 1 dzień?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***.

**Pakiet 4**

**Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą wykonaną z FEP, pakowaną w blister papier-folia, wyposażoną w zawór odcinający „on/off” w kolorze czerwonym, umożliwiający zamknięcie lub otwarcie światła kaniuli?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

**Pakiet 5**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 14G z regulacją w zakresie 10-50mm

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 14G z regulacją w zakresie?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Pakiet 6**

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Petzzer’a wykonane z lateksu pokrytego warstwą silikonu?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści dren T-KEHR wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu, o wymiarach 450x180 mm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemanna posiadający nieprzezroczysty kolorowy konektor?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu satynowej (zmrożonej) powierzchni cewnika i dopuści standardową przezroczystą?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu***

**Poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton posiadający nieprzezroczysty kolorowy konektor?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu satynowej (zmrożonej) powierzchni cewnika i dopuści standardową przezroczystą?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu***

**Poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści dren z Trocarem o długości 34 cm?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z gumową zastawką?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu***

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Ch 21?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu***

**Poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z wysokiej jakości PE (polietylenu) pozbawionego PCV oraz ftalanów?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z wysokiej jakości PE (polietylenu) pozbawionego PCV oraz ftalanów?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 17,18**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z otworem Murphy’ego?

Odpowiedź:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki intubacyjne posiadały barwny znacznik na zakończeniu rurki?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu***

**Poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu skalowane co 1 cm, posiadające podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki intubacyjne posiadały barwny znacznik na zakończeniu rurki?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w następujących rozmiarach:

- 6 Fr (średnica 2,0 mm, długość całkowita 310 mm, do rozmiarów rurki 2,0 do 4,0);

- 10 Fr (średnica 3,3 mm, długość całkowita 390 mm, do rozmiarów rurki 4,5 do 6,5);

- 14 Fr (średnica 4,7 mm, długość całkowita 390 mm, do rozmiarów rurki 7,0 do 10,0)?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w następujących rozmiarach:

- 6 Fr (średnica 2,0 mm, długość całkowita 310 mm, do rozmiarów rurki 2,0 do 4,0);

- 10 Fr (średnica 3,3 mm, długość całkowita 390 mm, do rozmiarów rurki 4,5 do 6,5);

- 14 Fr (średnica 4,7 mm, długość całkowita 390 mm, do rozmiarów rurki 7,0 do 10,0)?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku, pakowane w opakowanie papier/folia, w zakresie rozmiarów 3,3/600 mm oraz 3,8/800 mm z pominięciem rozmiaru 3,3/1000 mm?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści rurkę krtaniową LTSD o parametrach:

- Dwukanałowa rurka z kanałem przełykowym umożliwiającym odsysanie treści zmniejszając ryzyko aspiracji

- Wykonana z PVC

- Dwa cienkościenne mankiety zapewniające uszczelnienie oraz stabilizację rurki

- Na korpusie rurki znacznik głębokości (na wysokości zębów) ułatwiający weryfikację położenia rurki

- Łączniki 15 mm kodowane kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru

- Jednorazowego użytku

- Nie zawiera lateksu

- Nie zawiera ftalanów

- Sterylna?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby do rurki LTSD była dopakowana strzykawka?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 29**

Prosimy o wydzielenie pozycji.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji***

**Poz. 30**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aerozoloterapii z nebulizatorem, ustnikiem prostym i drenem?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 33**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z 4 otworami bocznymi, bez powierzchni satynowej i bez wkładki redukcyjnej?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 34**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 105 cm, posiadające 4 otwory boczne?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 39-40**

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożny wykonane z poliwęglanu?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny posiadający wyraźny optyczny identyfikator pozycji „otwarty/zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 41**

Czy Zamawiający dopuści rampy 3-kranikowe posiadające 3 kolory kraników: niebieski, biały, czerwony?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 41-42**

Czy Zamawiający dopuści rampy wykonane z poliwęglanu?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

Czy Zamawiający dopuści rampy posiadające zamiast wyczuwalnego optyczny indykator położenia otwarty/zamknięty

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

Czy Zamawiający dopuści rampy zintergowane z przezroczystą podstawą umożliwiające ich mocowanie?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakich „leków bardzo agresywnych” ma zamiar używać?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 42,43**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji otwarcia - zamknięcia?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków***

**Poz. 45**

Czy Zamawiający dopuści kateter o pojemności balonu napełnionego płynem 3 ml?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 46**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską o poniższych parametrach:





***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści kateter o pojemności balonu napełnionego płynem 1,5 ml?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

Czy Zamawiający dopuści kateter o pojemności balonu napełnionego płynem 5 ml?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 44,45,46,47,48**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu***

**Poz. 48**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej z trzeba igłami 14, 16, 19 G o długości 80 mm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veressa o długości 100 mm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 49**

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu osobno dla chłopców i dla dziewczynek, pakowane po a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 5?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 50**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę YANKAUER typu POOLE TIP prostą o średnicy wewnętrznej 3,8 mm, zewnętrznej 7,8 mm, długość końcówki 30 cm, nasadki 17,5 cm?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 51**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków pakowane a’90 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 750?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 52**

Czy Zamawiający dopuści termometr którego ciecz pomiarowa to: mieszanina kilku nietoksycznych metali ciekłych: stop galu, indu i cyny?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 54**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości całkowitej 5,3 cm?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny pakowany a’50 sztuk oraz jego wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 10?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 55**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla niemowląt z wkładaną karteczką?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

Czy Zamawiający oczekuje opasek indentyfikacyjnych dla niemowląt w dwóch kolorach?

***Odpowiedź***:

***Pytanie nie dotyczy pozycji wskazanej w Formularzu cenowym***

**Poz. 56**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne pakowane a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 2 opakowań?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 57**

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50 cm w rozmiarach Ch 30, Ch 33, Ch 36?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 59**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne z blokadą położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby)? Z igłą blokującą jak na zdjęciu:



***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 61**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne pakowane a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 25?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 62**

Czy Zamawiający dopuści golarkę medyczną z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem, w rozmiarze 6,5x4,5 cm, rozmiar ostrza 0,8x3,6x0,01 cm?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 63**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do chirurgicznego mycia rąk której włosie jest wykonane z polietylenu natomiast gąbka z poliuretanu?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 67**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby bezpieczne skalpele posiadały miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Czy Zamawiający dopuści skalpele ze stali nierdzewnej w czerwonej osłonce, w zakresie rozmiarów: 10,15,20,21,22,23,24,25A?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 68**

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”. Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Wyrób klasy I niesterylnej?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny pakowane po a’20 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 175 opakowań?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 70**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny pakowany a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 71**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony, co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g.?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 72**

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm. Składająca się z 2 warstw: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE?

 ***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 73**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony, co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg.?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 74**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 75**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze w kolorze zielonym?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 77**

Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę wykonaną z polipropylenu o gramaturze 17g/m2?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 78**

Czy Zamawiający dopuści kołdrę jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny. Rozmiar 110 x 210 cm?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 83**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała wykonane z włókien 100% celulozy skondensowanych przy użyciu technologii Airlaid, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60g/m2?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała wykonane z wysokiej jakości celulozy o gramaturze materiału - 50g/m2, w rozmiarze 40 cm x 70 cm?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 84**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Nie zawierają lateksu, niesterylne. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’8szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości sztuk w opakowaniu oczekuje Zamawiający?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 86**

Czy Zamawiający dopuści piankę do oczyszczania skóry zawierającą substancje nawilżające i pielęgnujące (m.in. triklosan oraz dimetikon), które minimalizują podrażnienia tworząc warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 87, 88, 89**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o grubości folii ok 16μm?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 88**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o szerokości 50cm?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 89**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o długości 40m?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 90**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z perforacją co 37,5cm?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 91**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny w rozmiarze 60cm x 90cm?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny bez taśm samoprzylepnych?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o chłonności 1177ml?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 92**

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową jednorazowego użytku w rozmiarze 245x115x50 mm?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 93**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,2 l?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Poz. 96**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 3,5 l i wysokości 130 mm, średnica górna 230 mm, średnica dolna 200?

***Odpowiedź:***

***W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji***

**Pakiet 7**

**Poz. 1**

Czy Zmawiający dopuści wycenę kieliszków pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, zaokrąglając ilość opakowań w górę?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, zaokrąglając ilość opakowań w górę***

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w opakowaniu a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

***Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków pakowanych po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości***

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości 50mm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny z blokadą wziernika za pomocą szpilki blokującej (blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby), jednocześnie spełniając pozostałe wymagania SWZ?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 10**

„Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745”.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający informuje iż nie wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych.***

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 7 poz. 10? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu***

**Poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne w opakowaniu a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu*** ***w opakowaniu a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.***

**Pakiet 8**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o składzie: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższych rękawic***

Czy Zamawiający dopuści rękawice o wymiarze 17 x 23,5 cm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych wymiarach***

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 15 cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (30 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’8szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek o składzie m.in.: simetikon, prowitamina B5, wyciąg z aloesu, witamina E, chlorheksydyna?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego czepka***

Czy Zamawiający dopuści czepek z niewielką ilością substancji zapachowych?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepka z niewielką ilością substancji zapachowych***

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy z zewnętrzną warstwą polietylenową, wewnętrzną warstwą włókniny nasączonej substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Nie zawiera latexu. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści piankę posiadającą w swoim składzie składniki aktywne, takie jak:

- Biokompleks lniany – działa odżywczo, wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka i podwyższa odporność skóry na czynniki drażniące.

- Pantenol - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka. Szczególnie ważny składnik w przypadku skóry łatwo ulegającej podrażnieniom.

- Kwas mlekowy - wpływa na nawilżenie i nawodnienie skóry, utrzymując prawidłowy poziom wilgoci w naskórku. Skutecznie odbudowuje pH skóry i przywraca jej naturalny, fizjologiczny odczyn. Wykazuje działanie antybakteryjne.

- Oliwa z oliwek – koi i łagodzi podrażniony naskórek. Wzmacnia naturalną odporność skóry, likwiduje jej szorstkość.

- Sinodor - pochłania nieprzyjemny zapach np. moczu czy kału?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższej pianki***

Czy Zamawiający dopuści oczyszczającą, nie zawierającą mydła piankę do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwiającą wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe

zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Zarejestrowana jako produkt kosmetyczny?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści piankę w opakowaniu a 400ml z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Pakiet 9**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 40ml

- Waga: 30g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego filtra***

**Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz – martwą przestrzeń o długości 150 mm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 15 cm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedłużacza o długości 15 cm***

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o objętości wewnętrznej +/-10% od podanych wartości?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

- Przestrzeń martwa: 16ml

- Waga: 9g

- Objętość oddechowa: 200-1000ml

- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

- Złącza: 15F

- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

- Port tlenowy: tak

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw anestezjologiczny o długości do 180 cm i rurą dodatkową rozciągliwą do 120 cm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z drenem do napełniania mankietu połączonym wyłącznie z mankietem?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną bez użebrowania wewnętrznego? Konstrukcja maski oraz mankietu pozwala na uzyskanie szczelności bez użebrowania.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator wytwarzający cząsteczki o średnicy 2,0 – 2,2mikrona?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PCV, nie posiadającą ftalanów?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski wykonanej z medycznego PCV, nie posiadającej ftalanów***

Czy Zamawiający dopuści maskę bez możliwości stosowania w środowisku MRI (posiada aluminiowy zacisk na nos)?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści maskę z pojedynczym uszczelnieniem mankietu na brodzie?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PCV, nie posiadającą ftalanów?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski wykonanej z medycznego PCV, nie posiadającej ftalanów***

Czy Zamawiający dopuści maskę bez możliwości stosowania w środowisku MRI (posiada aluminiowy zacisk na nos)?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści maskę z pojedynczym uszczelnieniem mankietu na brodzie?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PCV, nie posiadającą ftalanów?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski wykonanej z medycznego PCV, nie posiadającej ftalanów***

Czy Zamawiający dopuści maskę posiadającą aluminiowy zacisk na nos?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski posiadającej aluminiowy zacisk na nos***

Czy Zamawiający dopuści maskę dla dorosłych w rozmiarze L i XL?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski dla dorosłych w rozmiarze L i XL***

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch filtrów na kopule masce?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu***

**Poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę wykonaną z dwóch oddzielnie wykonanych technologicznie części i połączonych ze sobą trwale w sposób zapobiegający wyczepianiu się włosia ze szczoteczki?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego produktu***

**Pakiet 12**

**Poz. 2**

Czy Zamawiający ma na myśli uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z nożem?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający potwierdza, iż ma na myśli uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z nożem***

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty z trzonkiem o średnicy 2,4mm?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytów z trzonkiem o średnicy 2,4mm***

Czy ze względu na to, że uchwyty jednorazowe pakowane są po 10 szt. w opakowaniu handlowym, Zamawiający dopuści do zaoferowania ilość 20 szt.?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 20 szt. czyli 2 opakowań handlowych***

**Pakiet 15**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 200ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60 N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, posiadający tłoczek do wyzwalania woreczka, sterylny?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na worki o pojemności 200ml lub 800ml?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 800ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60 N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, posiadający tłoczek do wyzwalania woreczka, sterylny?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego produktu***

**Pakiet 17**

**Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę z chlorheksydyną zarejestrowaną jako wyrób biobójczy?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza gąbkę z chlorheksydyną zarejestrowaną jako wyrób biobójczy***

**Poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści myję o gramaturze 60g/m2?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza myjkę o gramaturze 60g/m2***

**Pakiet 25**

**Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków o dł. 180cm, zawierających 3 etykiety do dokumentacji medycznej z nr lot, datą ważności i nr katalogowym, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym, dł. łyżeczek 3mm, rozwarcie łyżeczek 6,7mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższych kleszczy***

**Poz. 1, 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, z łyżeczkami o długości 4,0 mm.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższych kleszczy, wymaga powleczenia PE.***

**Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków o dł. 230cm, zawierających 3 etykiety do dokumentacji medycznej z nr lot, datą ważności i nr katalogowym, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym, dł. łyżeczek 3mm, rozwarcie łyżeczek 6,7mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższych kleszczy***

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy narzędzia 2,5 mm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klipsownicy o średnicy narzędzia 2,5 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.***

Prosimy o dopuszczenie równoważnych klipsownic hemostatycznych o średnicy narzędzia 2,5mm, rozwarciu ramion klipsa 12mm lub 16mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej klipsownicy***

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,36 mm, długość oczka pętli maksimum 40,0 mm?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,36 mm, długość oczka pętli maksimum 40,0 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ***.

Prosimy o dopuszczenie równoważnych pętli zawierających 3 etykiety do dokumentacji medycznej z nr lot, datą ważności i nr katalogowym, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych pętli***

**Poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych ustników z otworem centralnym o średnicy 22mmx25mm.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza ustniki z otworem centralnym o śr. 22x25 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.***

**Poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie równoważnych igieł o grubości igły 0,6mm lub 0,7mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o grubości igły 0,6mm lub 0,7mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ***

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy***

 ***Podpisał:***

***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

***Lek. med. Artur Skóra***