ZP/220/50/23						                                                  Załącznik 7 do SWZ
Dostawa odczynników do barwienia metodą Grama oraz barwienia hematologicznego wraz z dzierżawą barwiarek na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 	Wymogi minimalne w zakresie cytowirówki będącej przedmiotem dzierżawy	
 	Podstawowe dane dotyczące urządzenia do barwienia metodą Grama	
2	Nazwa/model urządzenia	NAZWA …………………………………………………………………………………………………
MODEL ………………………………………………………………………………………………... 	
3	Producent	…………………………………………………………………………………………………………… 	
4	Kraj pochodzenia	……………………………………………………………………………………………………………… 	
5	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2015)	……………………………………………………………………………………………………………… 	
 	Podstawowe dane dotyczące urządzenia do barwień hematologicznych z cytowirówką	
6	Nazwa/model urządzenia	NAZWA …………………………………………………………………………………………………
MODEL ………………………………………………………………………………………………... 	
7	Producent	…………………………………………………………………………………………………………… 	
8	Kraj pochodzenia	……………………………………………………………………………………………………………… 	
9	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2015)	……………………………………………………………………………………………………………… 	
 	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń do barwienia (należy potwierdzić TAK oraz wskazać wymaganą wartość/parametr) 	
10	Zasilanie z sieci 100-240V	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
11	Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość 60cm; wysokość 25cm: głębokość 60cm	Należy wskazać wymiary urządzenia: szerokość………….cm, wysokość…………cm, głębokość………..cm	
12	Prędkość cytowirówki 100 - 2000 obrotów/min. (+/-5%) z możliwością programowania przez użytkownika	Należy wskazać zakres obrotów cytowirówki: od……………do…………..obrotów/min.	
13	Maksymalna waga urządzenia 16,0 kg	Należy wskazać wagę urządzenia: ……………kg	
14	Możliwość użycia rotora o pojemności 1-12 lub 1-30 próbek; Wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie do każdego urządzenia rotora zapasowego w ramach czynszu dzierżawnego	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
15	Automatyczny system barwienia metodą Grama i Hemato Pro przy użyciu dysz rozpylających, zapewniających równomierne nakładanie barwnika	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
16	Brak wzajemnej kontaminacji próbek dzięki stosowaniu za każdym razem świeżej porcji odczynników	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
17	Funkcja cytowirówki o pojemności 8 preparatów (dotyczy barwień hematologicznych)	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
18	Możliwość barwienia do 12 lub 30 szkiełek	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
19	Maksymalny czas barwienia metodą Grama poniżej 7 minut	Należy wskazać czas barwienia metodą Grama:  ………….minut	
20	Maksymalny czas barwienia hematologicznego poniżej 5 minut	Należy wskazać czas barwienia hematologicznego ……………minut	
21	Suszenie szkiełek umożliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
22	Możliwość niezależnego ustawienia 3 poziomów dla każdego barwnika	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
23	Możliwość ustawienia 9 poziomów odbarwienia w zależności od grubości rozmazów	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
24	Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia bez interwencji użytkownika	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
25	Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym z możliwością zapisywania własnych programów i nadawania im nazw	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
26	Możliwość ochrony oprogramowania i ustawień hasłem indywidualnego użytkownika	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
27	Automatyczne przypominanie o konserwacji lub QC (kontrola)	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
28	System monitorowania wszystkich odczynników sygnalizujący przekroczenie ich terminu ważności	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
29	System monitorujący poziom odczynników	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
30	System umożliwiający zapis ID badanych próbek, danych o odczynnikach, ID operatora, historii cykli barwienia	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
31	Możliwość wprowadzania danych o odczynnikach i próbkach manualnie przy użyciu klawiatury	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	
32	Pojemnik na ścieki o pojemności 10 litrów 	TAK należy potwierdzić-  ……………………..	

W miejscu wykropkowanym (…) należy wskazać oferowany parametr