## Arkusz1
Załącznik nr 1 - Formularz oferty szacunkowej
FORMULARZ OFERTY SZACUNKOWEJ
na dostawę drobnych akcesoriów eksploatacyjnych do: znieczularki, diatermii, ssaków medycznych, akcesoriów do gastroskopów i kolonoskopów dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Realizacja zamówienia przebiegać będzie sukcesywnie, przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego
Dostawa zamówionego asortymentu wraz z jego wniesieniem do Magazynu ogólnego Zamawiającego znajdującego się przy ul. Skarbowej 4 w Krakowie w cenie oferty.
Termin dostawy nie dłuższy niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że:
- | oferowany towar (każdy z osobna), spełniaja wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności, że jest on tożsamy pod względem charakterystyki technicznej.
- | oferowany towar (każdy z osobna), spełniaja wszelkie standardy, wymagania pozwalające na kontynuacje pracy urządzenia, do którego są akcesoriami, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), sprawdzających jakość zaoferowanych akcesoriów oraz będzie korelował z parametrami oznaczonymi na oryginalnych akcesoriach.
- | oferowany towar nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych akcesoriów lub innych materiałów zużywalnych.
- | zastosowanie zaoferowanych towarów nie spowoduje uszkodzenia użytkowanego urządzenia
- | przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku używania zaoferowanego towaru.
Pakiet nr 1 - Akcesoria anestezjologiczne CPV 33140000-3 Materiały medyczne Zamawiający wymaga produktów będących wyrobami medycznymi
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Cena jednostkowa brutto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Łyżka laryngoskopowa, jednorazowego użycia - do laryngoskopu typu Macintosh. Łyżki w rozmiarach: • 2 (dł. 114 x szer. 24 mm) • 3 (dł. 133 x szer. 24 mm) • 4 (dł. 151 x szer. 25 mm), w ilościach i rozmiarach do wyboru według potrzeb Zamawiającego. Wykonana z szarego plastiku ABS o gładkiej i matowej powierzchni. Łyżka zapewniająca łatwą intubację o optymalnej, anatomicznej krzywiźnie i sztywności. | 2 000 szt.
2. | Rękojeść do łyżek laryngoskopowych wielokrotnego użycia- stalowa, rowkowana, w standardzie tzw. ZIELONYM, zgodnie z ISO 7376-3. Rękojeść kompatybilna z łyżkami jednorazowymi j.w. | 12 szt.
3. | Maska nadkrtaniowa z żelowym mankietem, integralnym blokerem zgryzu, kanałem gastrycznym w rozmiarach: 3, 4 i 5 w ilościach i rozmiarach do wyboru według potrzeb Zamawiającego. | 50 szt.
4. | Maska nadkrataniowa z żelowym mankietem, integralnym blokerem zgryzu, kanałem gastrycznym oraz dodatkowym portem tlenowym, drenem i lubrykantem,w rozmiarach: 3, 4 i 5 w ilościach i rozmiarach do wyboru według potrzeb Zamawiającego. | 6 szt.
5. | Zestaw do nebulizacji z nieuszczelniającym się łącznikiem T. | 5 szt.
RAZEM:
Pakiet nr 2 - Akcesoria do diatermii ERBE CPV 33140000-3 Materiały medyczne Elementy wyposażenia podane w tabeli muszą być kompatybilne z diatermią firmy ERBE. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne dla asortymentu takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających parametry określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym. W przypadku oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym, że oferowany produkt jest równoważny z podaniem jego producenta oraz numeru katalogowego producenta, jak również załączyć do oferty specyfikacje zaoferowanych produktów równoważnych (dla każdego z osobna) w formie certyfikatu, analizy jakościowej lub dokumentu równoważnego, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z wymaganym przez Zamawiającego . Zamawiający wymaga we wszystkich pozycjach produktów będących wyrobami medycznymi.
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Cena jednostkowa brutto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Czyścik do elektrod jednorazowego użytku sterylny. | 200 szt.
2. | Jednorazowa dzielona elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych. Dzielona powierzchnia przewodząca 90 cm2. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry. Elektroda dzielona po obwodzie. | 2 000 szt.
3. | Kabel bipolarny do szczypiec BOWA lub ERBE, kompatybilny z Diatermią ERBE, o długości 4-4,5 m | 20 szt.
4. | Szczypce bipolarne, proste dł. 190-195 mm, 8 mm x 2 mm., kompatybilne z zastosowanym kablem do Diatermii firmy ERBE (poz. nr. 3) | 4 szt.
5. | Szczypce bipolarne, proste dł. 210-220 mm, 8 mm x 2 mm., kompatybilne z zastosowanym kablem do Diatermii firmy ERBE (poz.nr. 3). | 6 szt.
6. | Szczypce bipolarne, proste dł. 100-110 mm, 6 mm x 0,5 mm., kompatybilne z zastosowanym kablem do Diatermii firmy ERBE (poz.nr. 3) | 4 szt.
7. | Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. min. 4,2 m: wtyczka 1 bolcowa standard ERBE ICC/ACC/VIO. Kabel oznakowany kolorowym znaczkiem wzdłuż przewodu- zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4 mm. Przycisk do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające przed obrotem. Ilość cykli sterylizacji min. 200. | 2 szt.
8. | Uchwyt monopolarny szeroki dł. uchwytu min. 170 mm, z kablem przyłączeniowym o dł. min. 4,2m.: wtyczka 1 bolcowa standard ERBE ICC/ACC/VIO. Kabel oznakowany kolorowym znaczkiem wzdłuż przewodu- zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4 mm. Przycisk do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające przed obrotem. Ilość cykli sterylizacji min. 200. | 2 szt.
9. | Kabel, jednorazowa elektroda neutralna do diatermii ERBE, kabel o długości 4-4,5 m. | 10 szt.
10. | Przedłużka elektrody wielorazowego użycia, dł. 175 mm, trzonek o średnicy 4 mm, do elektrod z trzonkiem o średnicy 4 mm. Przeznaczenie do minimum 75 cykli sterylizacji. | 1 szt.
RAZEM:
Pakiet nr 3 - Akcesoria do znieczularki firmy Dräger CPV 33140000-3 Materiały medyczne Elementy wyposażenia podane w tabeli muszą być kompatybilne z aparatem do znieczuleń operacyjnych DRAGER PRIMUS. Zamawiający wymaga we wszystkich pozycjach produktów będących wyrobami medycznymi.
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Cena jednostkowa brutto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Filtr – elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Mikrobiologicznie czysty filtr z kolorystycznym kodem, wolny od lateksu i PCV. Czas stosowania 24 godz. Zawiera elektrostatyczny filtr bakteryjno-wirusowy oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci, zaopatrzony w port Luer-Lock, usytuowany pod kątem 45 stopni, zabezpieczony korkiem. Skuteczność filtracji bakteryjnej nie mniej niż 99,99%, skuteczność nawilżania nie mniej niż 36,8 mgH2O/1000ml, ultra wilgotność do 7,2 mg/l przy Vt=500 ml. Waga filtra nie więcej niż 28 g, opór przepływu 2,0 cmH2O/60 l/min. Objętość wnętrza 55 ml, przy zakresie objętości 300-1500 ml. Średnica złączy 22M/15F, 22F/15M, złącza proste. | 1 700 szt.
2. | Filtr mechaniczny do zabezpieczenia maszyny- Mikrobiologicznie czysty filtr z kolorystycznym kodem. Wolny od lateksu i PCV, czas stosowania 24 godz. Zawiera hydrofobowy, mechaniczny, filtr membranowy, bakteryjno-wirusowy typu HEPA, o skuteczności filtracji bakteryjnej nie mniejszej niż 99,9999% i wirusowej 99,9999%. Zakres objętości 300-1500 ml, średnica złączy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port Luer-Lock do monitorowania gazów oddechowych i/lub anestezjologicznych, usytuowany pod kątem 45 stopni, zabezpieczony zintegrowanym koreczkiem. Waga filtra nie więcej niż 47 g, opór przepływu 3,2 cmH2O/60 l/min. Objętość wewnętrzna 80 ml, złącza proste. | 2 000 szt.
3. | Układ anestetyczny - jednorazowy zestaw anestetyczny, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału typu; EVA, PE, bez lateksu, składający się z dwóch karbowanych rur o stałej dł. 150 cm, łącznika Y oraz obrotowego, odłączanego łącznika kolankowego, zaopatrzonego w port Luer-Lock, zabezpieczony zintegrowanym koreczkiem, trzecia rura o długości 80 cm- średnica złączy 22 mm, worek bezlateksowy o poj. 2 l zaopatrzony w uchwyt mocujący oraz koszyczek, zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni. | 1 700 szt.
4. | Zestaw worka oddechowego składający się z karbowanej rury o długości stałej 1,2 m, średnicy 22 mm, prostego łącznika oraz bezlateksowego worka o objętości 2 l. Worek wyposażony w koszyczek zapobiegający sklejaniu jego powierzchni oraz uchwyt. | 20 szt.
5. | Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek /pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorpcję CO2 min 178 litrów CO2/1 litr wapna posiadające wskaźnik zużycia ( zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie: * 78-84 % Ca(OH)2; * 2-4 % NaOH; * 14-18%H2O * Fiolet etylowy Wapno musi charakteryzować się dużą odpornością na transportowanie, zawierającą tym samym minimalną ilość pyłu, Wapno w jednorazowych clikach - 1,2 L (+/-10%). Okres trwałości min. 4 lata | 144 szt.
6. | Maska twarzowa anestezjologiczna - Jednorazowa maseczka w kształcie kropli, zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przeźroczysty korpus umożliwia stałą obserwacje stanu pacjenta, a kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym. Rozmiary kodowane kolorami etykiet. Maseczki muszą być dostępne w rozmiarach : 4(S), 5(M), 6(L), 7(XL) ( dla dorosłych). Rozmiar do uzgodnienia przy zamawianiu. | 1 700 szt.
7. | Jednorazowy polietylenowy ( PE) dren o długości 2m, zakończony zintegrowanym , schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania. Dren kompatybilny z systemem ssącym VACU SMART. | 100 szt.
8. | Zestaw do układu ssącego VacuSmart, zawierający: * 25 szt. Jednorazowych , polietylenowych (PE), wkładów do systemu ssącego typu VacuSmart, VariVac, przeznaczonych do aspiracji wydzieliny z dróg oddechowych , objętość 700 ml. Pokrywa pojemników wyposażona w zabezpieczenie antyprzelewowe- zintegrowany hybrydowy filtr antybakteryjny, separujący układ ssaka od butli na wydzieliny. * 25 szt. Jednorazowych polietylenowych (PE) drenów o długości 2 m, zakończonych zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem | 10 szt.
9. | Linia próbkowania - do modułu gazowego Scio, służąca do pomiaru ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla, długość 2,5 m, końcówka męsko-męska. | 40 szt.
10. | Pułapka wodna – Typu WaterLock 2 , służąca zabezpieczeniu modułu gazowego Scio, kompatybilna z aparatem firmy Drager. | 24 szt.
11. | Przedłużacz do układów oddechowych ErgoStar ułatwiający pozycjonowanie pacjentów CM 50, łącznik kątowy z rozciągliwą przedłużką do 15 cm. | 100 szt.
12. | Układ oddechowy VentStar, współosiowy- jednorazowy współśrodkowy układ oddechowy pacjenta ( układ rura w rurze), mikrobiologicznie czysty , bez lateksu, o długości od 150 do 180 cm, zawierający karbowana bezbarwna rurę zewnętrzną oraz kolorową rurę wewnętrzną o gładkiej powierzchni, odłączany , obrotowy łącznik kolankowy z portem Luer Lock zabezpieczony elastycznym kapturkiem oraz rozciągliwą rurę karbowana , pozwalająca na odprowadzenie gazów. Wykonany z materiałów EVA, PE, PP, bez lateksu. | 20 szt.
13. | Filtr do próżni- filtr jednorazowego użytku o maksymalnej pojemności 90 ml, filtracji bakteryjnej 99,99998% i filtracji wirusowej 99,9998%, wykonany z PS, filtrujący w sposób mechaniczny i hydrofobowy, spełniający normy filtra do cząstek zawieszonych (HEPA i ULPA). Opór maksymalny 15 mbar. | 120 szt.
14. | Zbiornik na wydzieliny wielokrotnego użytku o pojemności 700 ml, służący do zabezpieczenia wkładów 1 x użycia, wykonany z tworzywa umożliwiającego sterylizację w autoklawie temp. Do 134 oC. Zbiornik musi być kompatybilny ze ssakiem marki DRAGER. | 4 szt.
RAZEM:
Pakiet nr 4 - Akcesoria i elementy wymienne do ssaków medycznych różnego typu CPV 33140000-3 Materiały medyczne Zamawiający wymaga poza poz. 10 produktów będących wyrobami medycznymi. W poz. 10 Zamawiający dopuszcza produkt nie będący wyrobem medycznym.
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Cena jednostkowa brutto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Wkłady workowe jednorazowego użytku, z trwale dołączoną pokrywą, dostarczane w formie całkowicie skompresowanej przeznaczone do zbiorki odsysanej wydzieliny. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu do kanistra z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Wkład musi posiadać duży otwór do pobierania próbek oraz musi posiadać w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany jest króciec obrotowy typu schodkowego), pojemność odsysanej wydzieliny 1000-1200 ml. | 600 szt.
2. | Wkłady workowe jednorazowego użytku, z trwale dołączoną pokrywą, dostarczane w formie całkowicie skompresowanej przeznaczone do zbiorki odsysanej wydzieliny. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu do kanistra z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Wkład musi posiadać duży otwór do pobierania próbek oraz musi posiadać w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany jest króciec obrotowy typu schodkowego), pojemność odsysanej wydzieliny 2000-2200 ml. | 2 500 szt.
3. | Wkłady workowe jednorazowego użytku, z trwale dołączoną pokrywą, dostarczane w formie całkowicie skompresowanej przeznaczone do zbiorki odsysanej wydzieliny. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu do kanistra, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni. Wkład musi posiadać duży otwór do pobierania próbek oraz musi posiadać w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany jest króciec obrotowy typu schodkowego), pojemność odsysanej wydzieliny 3000-3200 ml. | 600 szt.
4. | Wkład jednorazowy do pojemnika SEP-T-VAC 2l wraz z pokrywą. | 2 szt.
5. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni. Pojemność pojemnika 1000-1200 ml, kształt spłaszczony przystosowany do aparatów anestezjologicznych. | 2 szt.
6. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni. Pojemność pojemnika 2000-2200 ml. | 2 szt.
7. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni. Pojemność pojemnika 3000-3200 ml. | 2 szt.
8. | Uchwyt uniwersalny do mocowania pojemników na szynie wąskiej ze sprężynową regulacją rozstawu uchwytu. | 2 szt.
9. | Filtr antybakteryjny i hydrofobowy do ssaka NEW HOSPIVAC 350 i 400. | 240 szt.
10. | Ssak podłogowy Splash-Vac przeznaczony do zbierania płynów z podłogi. Dreny ssaka wykonane z plastiku | 6 szt.
11. | Zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego 2000 ml i drenu łączącego od 180-210 cm wyposażonego w łącznik stożkowy schodkowany i przesuwny regulator siły ssania , wkład i dren tego samego producenta zapakowany fabrycznie w jednym opakowaniu folia-papier. | 2 szt.
12. | Wymienny łącznik schodkowany do podłączenia próżni na pojemniku wielorazowym. | 20 szt.
13. | Dren łączący 290-300 cm, średnica 7 mm, zakończony z obu stron elastyczną doklejaną końcówką żeńską posiadającą wewnętrzne rowkowania zapewniające szczelne połączenia, sterylny. | 20 szt.
RAZEM:
Pakiet nr 5 - Elementy wyposażenia i akcesoria do gastro i kolonoskopów CPV 33140000-3 Materiały medyczne Elementy wyposażenia podane w tabeli muszą być kompatybilne z gastroskopami i kolonoskopami firmy Olympus (odpowiednio: modele GIF H190 i CF H190L). Zamawiający wymaga, poza poz. 3,10,11,13,14 produktów będących wyrobami medycznymi. W poz. 3,10,11,13,14 Zamawiający dopuszcza produkt nie będący wyrobem medycznym.
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Cena jednostkowa brutto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Dreny jednodniowe- rurki wody do kanału pomocniczego pompy OFP- 1, OFP-2 MAJ - 1608 | 220 szt.
2. | Elektroda neutralna dla dzieci i dorosłych | 60 szt.
3. | Antybakteryjny filtr hydrofobowy przeznaczony do ssaka medycznego KV5 | 200 szt.
4. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego) , długość narzędzia 2300 mm, igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. | 300 szt.
5. | Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, sterylna, rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni lub 90 stopni (do wyboru przez Zamawiającego) | 60 szt.
6. | Klipsownica hemostatyczna ładowalna jednorazowego użytku z załadowanym, gotowym do użycia klipsem,w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym opakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta. długość narzędzia 2300mm , rozwarcie ramion klipsa 11mm- stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni (do wyboru przez Zamawiającego) | 60 szt.
7. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z plecionego drutu o średnicy 0,24 mm, średnica cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica otwartej pętli 10mm lub 15mm do wyboru przez Zamawiającego. | 600 szt.
8. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, wykonana z plecionego drutu o średnicy 0,30 mm, średnica cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica otwartej pętli 10mm lub 15mm do wyboru przez Zamawiającego. | 100 szt.
9. | Pułapka na polipy 5-komorowa, jednorazowego użytku, do zabiegów endoskopowych polipektomii, przeznaczona na tkanki wycięte podczas badań endoskopowych | 600 szt.
10. | Zestaw szczotek do czyszczenia gniazd i kanału endoskopu składający się z: - szczotka długa 230 cm +/- 10 cm, dwustronna, śr. włosia 6/6 mm, śr. cewnika 1,8 mm, dł. główki 20 mm, - szczotka krótka 20 cm +/- 2 cm, dwustronna, śr. włosia 5/12 mm, dł. główki 40 mm. | 1000 szt.
11. | Gąbka do mycia endoskopu, długość min. 120mm, średnica min. 50mm. | 100 szt.
12. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm, owalne gładkie, Kleszcze elastyczne z funkcją biopsji stycznych,średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 1800mm lub 2300mm do wyboru przez Zamawiającego, | 6000 szt.
13. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm +/-2mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną z otworami dającymi możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika, nie zawierający lateksu. Ustnik wyposażony w silikonową osłonę uzębienia pacjenta. | 6000 szt.
14. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku kompatybilny z endoskopami firmy Olympus | 40 szt.
RAZEM: