Załącznik nr 1f – Pakiet nr 6

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw pola magnetycznego zawiera: sterownik, leżanka, aplikator 60cm, aplikator 35cm , półka pod sterownik mocowana do leżanki | TAK |  |
|  | Sterownik do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi | TAK |  |
|  | Kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy | TAK |  |
|  | Emisja : ciągła i impulsowa | TAK |  |
|  | Parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s | TAK |  |
|  | Spektrum częstotliwości 0-50 Hz | TAK |  |
|  | W zestawie leżanka z aplikatorem szpulowym min. CS60cm | TAK |  |
|  | W zestawie aplikator szpulowy min.CS35cm ze stolikiem | TAK |  |
|  | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów - 4 | TAK |  |
|  | Zabiegi w Trybie Dualnym | TAK |  |
|  | Wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza | TAK |  |
|  | Nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej | TAK |  |
|  | Nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej | Dokładność do 1 s – 20 pkt Mniejsza 0 pkt |  |
|  | 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |
|  | Tryb pracy: programowy/ manualny | TAK |  |
|  | Baza wbudowanych programów zabiegowych | TAK – 20 pkt NIE 0 pkt |  |
|  | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK – 20 pkt NIE 0 pkt |  |
|  | Ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK |  |
|  | Podręczna lista programów ulubionych | TAK – 20 pkt NIE 0 pkt |  |
|  | Statystyki przeprowadzonych zabiegów | TAK |  |
|  | 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS60 | TAK |  |
|  | 28 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS35 | TAK |  |
|  | 44 wbudowanych programów zabiegowych dla Trybu Dualnego | TAK |  |
|  | Sekwencje do ustawienia dla użytkownika min 10 | TAK – 20 pkt NIE 0 pkt |  |
|  | wymiary sterownika min. 30 x 25 x 10 cm ±4 cm | TAK |  |
|  | Masa sterownika max 7kg | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).