## Formularz_asortymentowo-cenowy_
	Załącznik nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-52/24
Tabeli A
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeśli dotyczy)	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	F	G	H	I	J=FxI	K	L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1.	Transferyna	ozn	1 500
2.	Ferrytyna	ozn	12 000
3.	Rozpuszczalny receptor transferyny	ozn	120
4.	β-2-mikroglobulina	ozn	9 000
5.	Immunoglobulina G /IgG/	ozn	1 500
6.	Immunoglobulina M /IgM/	ozn	750
7.	Immunoglobulina A /IgA/	ozn	750
8.	Immunoglobulina E /IgE/	ozn	1 200
9.	Czynnik reumatoidalny /RF/	ozn	2 100
10.	FLC kappa /wolne lekkie łańcuchy/	ozn	2 400
11.	FLC lambda wolne lekkie łańcuchy/	ozn	2 400
						łącznie

Lp.	Tabela B - Informacje uzupełniające, w tym dotyczące materiałów dodatkowych służących wykonaniu testów
1.	Ilość opakowań odczynników służących przygotowaniu materiału genetycznego i materiałów zużywalnych (jednorazowych pipet) i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w skazanych w Tabeli C musi być bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń określonych w kolumnie „ D” Tabeli A oraz trwałości odczynników. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację materiałów niezbędnych do wykonywania badań podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań.
2.	Wskazane w Tabeli A ilości badań nie zawierają kalibracji i kontroli jakości.
3.	W cenie oferty Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu udział w zewnętrznej porównawvczej kontroli jakości badań przy czym grupa kontrolna musi liczyć minimum 15 uczestników. Kontrola winna odbywać się 1x w miesiącu, materiały kontrolne dla kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.Kontrole jakości będą wykonywane 1x w tygodniu na dwóch poziomach wartości - materiały kalibracyjne dla oznaczeń 1x co 3 miesiące
4.	Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 10 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia analizatora do sieci LIS. Analizator musi posiadać dwukierunkową komunikację systemu z LIS. Zamawiający informuje, iż pracuje w systemie e-LAB. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć analizator umożliwiając dwukierunkową transmisję danych.

	Tabela C - (Wzór tabeli) - Specyfikacja odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w kolumnie „D” w Tabeli A – typu kalibratory, bufory, dilulenty, materiały kontrolne, kuwety (próbówki), kontrole, środki myjące, płyny systemowe,materiały zużywalne etc.
L.p.*	Nazwa handlowa	Zawartość opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w Tabeli A	Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A	B	C	D	E	F	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	J	K
1
2
3
..
…
				łącznie
	*- należy utworzyć tyle kolejnych pozycji ile będzie konieczne

	Tabela D – Najem analizatora oraz sprzętu dodatkowego
L.p.	Opis zestawu	jedn. m.	ilość zestawów	okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy *	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto	nazwa	nr katalogowy (jeśli dotyczy) Nazwa handlowa / Producent
A	B	C	D	D	E	F=(DxE)	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	I	J
1.	Najem analizatora opisanego w Tabeli E oraz Zestawu komputerowego o min. Parametrach HD-200GB, monitor min 22 cali z ekranem dotykowym sterujący pracą analizatora, drukarka laserowa,operacyjny MS Windows 10 PRO , UPS	miesiąc	1	42*
				* liczba miesięcy z uwzględnieniem maksymalnego czasu trwania umowy przedłużonego na warunkach opisanych w paragrafie 5 ust. 5.

Tabela E – AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO OZNACZANIA BIAŁEK SPECYFICZNYCH METODĄ IMMUNONEFELOMETRII
L.p	wymagania Zamawiającego		Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B
A	B		C
1.	Analizator fabrycznie nowy z 2024r. Pierwsza instalacja w siedzibie zamawiającego
2.	Analizator wykonujący badania w technice immunoturbidymetrycznej
3.	Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenia do zasilania awaryjnego/UPS/, komputerową stację roboczą z monitorem,klawiaturą oraz skanerem kodów
4.	Analizator musi posiadać zdolność wykonywania oznaczeńw różnych płynach ustrojowych tj. w surowicy,osoczu,PMR,moczu
5.	Wydajność minimalna analizatora to 100 testów/godz
6.	Analizator musi mieć możliwość na umieszczenie jednorazowo min. 50 próbek na pokładzie
7.	Identyfikacja próbek na pokładzie analizatora za pomocą kodów kreskowych
8.	Dwukierunkowa komunikacja między analizatorem a LIS
9.	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora wraz z możliwością ich przechowywania
10.	Wielopunktowa kalibracja odczynników
11.	Możliwość archiwizowania w pamięci analizatora krzywych kalibracji,wyników kontroli jakości,ilości odczynników dostępnych na pokładzie
12.	Automatyczna detekcja poziomu antygenu oraz automatyczne rozcieńczanie próbki w celu uzyskania ostatecznego wyniku
13.	Automatyczna korekta reakcji/powtórzenie/ w przypadku braku liniowości jej przebiegu
14.	Zainstalowany program kontroli jakości badań

TABELA F
L.p.	Przedmiot zamówienia
1	Opisany w Tabeli A	…………… zł brutto
2	Opisany w Tabeli C	…………… zł brutto
3	Opisany w Tabeli D	…………… zł brutto
				łącznie	…….. zł brutto

	Oferowany Termin wykonywania dostaw			………………………….dni roboczych
	Termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu			………………………….godzin

Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym