Realizacja zadania pn. : „Zakup sprzętu i aparatury” – poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2022-2023 lub z największą pediatryczną aktywnością donacyjną w 2023r.”

Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/66/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Wózek reanimacyjny - 3 szt.

Typ/Model (podać):……………………………………………………………

Producent (podać):………………………………………………………………………………………..

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny , wolny od wad fabrycznych i prawnych, wyprodukowany w 2024r.. | TAK |  |
| 2 | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - szerokość: 650 mm - głębokość: 550 mm - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm | TAK (podać) |  |
| 3 | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm - głębokość: 500 mm - wysokość: 805 mm | TAK (podać) |  |
| 4 | Wózek wyposażony w 4 szuflady o wysokości frontów: - 3 x 156mm - 1 x 234mm | TAK (podać) |  |
| 5 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflad (szerokość x głębokość x wysokość): - przy wysokości frontu 156mm: 525mm x 440mm x 141mm - przy wysokości frontu 234mm: 525mm x 440mm x 209 mm | TAK (podać) |  |
| 6 | Blat szatki stalowy lakierowany proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów), z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości min. 50 mm | TAK (podać) |  |
| 7 | Fronty szuflad stalowe lakierowane proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów), szuflady z samodociągiem | TAK |  |
| 8 | Uchwyty do otwierania szuflad w kształcie litery C, anodowane lub lakierowane proszkowo (kolor do wyboru rzez Zamawiającego - min. 21 kolorów) | TAK |  |
| 9 | Szafka stalowa lakierowana proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów), wyposażona w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK |  |
| 10 | Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia lakierowany proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów) | TAK |  |
| 11 | Podstawa stalowa lakierowana proszkowo (kolor do wyboru rzez Zamawiającego - min. 21 kolorów) , z odbojami w kształcie litery L, wyposażona w koła antystatyczne w obudowie o średnicy 125mm, w tym dwie blokady | TAK (podać) |  |
| 12 | Wyposażenie dodatkowe wózka: - 1x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo o wymiarze min. 430mm x 430mm - 1x stelaż nadstawki lakierowany proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego - min. 21 kolorów), z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów - 1x nadstawka z 6 uchylnymi pojemnikami - 3x odcinek szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem - 2x odcinek szyny instrumentalnej na stelażu nadstawki (w tym 1 do zamocowania uchylnych pojemników) - 1x uchwyt z pojemnikiem na narzędzia o wymiarach: 325mm x 175mm x 40mm, całość wykonana ze stali kwasoodpornej, gat. OHI 8N9 - 1x uchwyt ze stali kwasoodpornej, gat. OH18N9 z tworzywowym pojemnikiem na zużyte igły - 1x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej, gat. OHI 8N9 o wymiarach: 115mm x 115mm x 500mm - 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości - 1x kosz kolanowy - płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO - uchwyt na butlę z tlenem - 1x zamek centralny - 1x półka pod defibrylator z prawej strony o wymiarze min. 345mm x 295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, z pasami mocującymi - 2x pojedynczy pojemnik na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej, gat. OHI 8N9, obudowany z trzech stron - 2 x podziałki do górnej szuflady z możliwością dowolnej konfiguracji (tzw. grzebienie) | TAK (podać) |  |
| 13 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54mm x 40 mm (wysokość x szerokość), z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10mm x 30 mm | TAK (podać) |  |
| 14 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001 lub równoważne | TAK (podać) |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga czestszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym