## Zadanie 2. Zestaw do badań wysiłkowych składający się z oprogramowania wraz                      z centralą monitorującą, trzech bezprzewodowych modułów EKG, dwóch cykloergometrów,  oraz bieżni

| Lp. | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | System do nadzorowanej rehabilitacji kardiologicznej zawierający: Oprogramowanie sterujące wraz z centralą, moduł EKG – 3 sztuk, cykloergometr rehabilitacyjny – 2 sztuki bieżnia rehabilitacyjna – 1 sztuki | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE WRAZ Z CENTRALĄ |
| Wymagane urządzenie fabrycznie nowe Należy wypełnić: Producent ………………………………………………………………………………………… Model ……………………………………………………………………………………………. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… |
|  | Licencja umożliwiająca monitorowanie treningu min. 8 pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy do 16 stanowisk | TAK |  |
|  | Monitorowanie 2 kanałowe krzywej EKG | TAK |  |
|  | Wbudowany filtr artefaktów i linii bazowej | TAK |  |
|  | Możliwość wybory liczby i rodzaju wyświetlanej krzywej EKG na ekranie systemu | TAK |  |
|  | Możliwość skalowania krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 0,1-15 mV/cm | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 12,5 / 25 mm/s | TAK |  |
|  | Monitorowanie saturacji z modułów SpO2 zainstalowanych w urządzeniach obciążających | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia krwi z wykorzystaniem modułów BP zainstalowanych w urządzeniach obciążających | TAK |  |
|  | Prezentacja aktualnej wartości HR, BP, SpO2, MET | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku zapisu EKG w trakcie prowadzonego treningu | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku raportu z dotychczasowej części treningu w trakcie sesji | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania wskaźnika Borga RPE | TAK |  |

|  | Alarmy wizualne i audio dla rytmu serca, ciśnienia krwi, saturacji | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wskaźnik poziomu baterii nadajników bezprzewodowych EKG na ekranie centrali | TAK |  |
|  | Zaimplementowane protokoły treningowe dla bieżni i ergometrów | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów treningowych | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania protokołów typu interwałowy, RAMP, PWC, kontrolowany rytmem serca | TAK |  |
|  | Dla treningów sterowanych rytmem serca możliwość określenia stałego rytmu serca, % wartości maksymalnego rytmu serca dla danego pacjenta lub użycia formuły Karvonen | TAK |  |
|  | Możliwość określenia maksymalnego dopuszczonego obciążenia dla danego pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej korekty parametrów treningu (prędkość, nachylenie, moc) w czasie sesji treningowej | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wystartowania sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnego uruchamiania sesji treningowej wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej jednoczesnej zmiany etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wstrzymania zmiany etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego jednoczesnego zakończenia sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczne wyzwalanie pomiaru ciśnienia w zdefiniowanych momentach protokołu treningowego. | TAK |  |
|  | Możliwość dodatkowych wyzwalanych ręcznie pomiarów ciśnienia | TAK |  |
|  | Analiza przeprowadzonej sesji treningowej w zakresie osiągniętego HR, mocy, obrotów, indeksu PWC w danym momencie sesji treningowej | TAK |  |
|  | Raportowanie wyników sesji treningowej z możliwością dodawania własnych komentarzy | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i porównywania treningów dla wybranego pacjenta w trakcie trwania sesji treningowej z wizualizacją zmiany parametrów | TAK |  |
|  | Porównanie tabelaryczne przeprowadzonych treningów dla wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia grup treningowych | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania wysokości siodełka ergometru z poziomu oprogramowania sterującego | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie i odtworzenia nastaw ergometru dla wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia profili użytkowników zabezpieczonych hasłem | TAK |  |
|  | Profil administratora systemu z możliwością zakładania profili i nadawania uprawnień | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych oraz możliwość skonfigurowania zewnętrznej bazy danych SQL | TAK |  |
|  | Możliwość integracji HL7 z systemem szpitalnym Zamawiającego w zakresie komunikatów QRY, QBP_Q21, ORU_R01 | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy o parametrach równoważnych bądź wyższych (Intel i5, RAM 8GB, 1 TB HDD, Win 10 Pro) - monitor Dell 24” - drukarka kolorowa laserowa Lexmark - zasilacz UPS | TAK |  |
|  | Mobilny wózek do instalacji zestawu komputerowego | TAK |  |
| MODUŁ EKG – 3 sztuk |
| Wymagane urządzenie fabrycznie nowe Należy wypełnić: Producent ………………………………………………………………………………………… Model ……………………………………………………………………………………………. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… |
|  | Bezprzewodowa komunikacja modułu EKG z centralą monitorującą systemu rehabilitacji | TAK |  |
|  | Czteroelektrodowy kabel pacjent do monitorowania 2 kanałowego EKG- odprowadzenia kończynowe I, II | TAK |  |
|  | Wyjście TTL do synchronizacji z modułem automatycznego pomiaru ciśnienia | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Nadajnik wodoodporny – klasa odporności IP68 | TAK |  |
|  | Kabel USB do ładowania akumulatora do każdego nadajnika EKG | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania stacji dokującej umożliwiającej jednoczesne ładowanie baterii nadajników | TAK |  |
|  | Dioda LED sygnalizująca stan pracy nadajnika | TAK |  |
|  | Wbudowany znacznik zdarzeń | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż: 105x45x35mm | TAK |  |
|  | Waga < 50 g | TAK |  |
| CYKLOERGOMETR REHABILITACYJNY – 2 sztuki |
| Wymagane urządzenie fabrycznie nowe Należy wypełnić: Producent ………………………………………………………………………………………… Model ……………………………………………………………………………………………. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… |
|  | Elektromagnetyczny system hamowania | TAK |  |
|  | Konsola sterująca z ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min. 7” | TAK |  |
|  | Wbudowany w konsolę moduł automatycznego pomiaru ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł do pomiaru saturacji SpO2 | TAK |  |
|  | Parametry wyświetlane na ekranie: prędkość obrotowa, obciążenie, dystans, moment obrotowy, moc, energia, czas | TAK |  |
|  | Sterowanie obciążeniem ręczne z konsoli lub zewnętrzne z komputera | TAK |  |
|  | Możliwość programowania własnych protokołów z poziomu konsoli | TAK |  |
|  | Zakres regulacji obciążenia: 7-1000W | TAK |  |
|  | Tryby pracy: - hiperboliczny (niezależny od prędkości obrotowej) - liniowy (zależny linowo od prędkości obrotowej) - ze stałym momentem obrotowym - przy stałym rytmie HR (opcja) | TAK |  |
|  | Utrzymywanie stałego obciążenia w zakresie: 30 – 150 obr/min | TAK |  |
|  | Dokładność utrzymywania obciążenia: - poniżej 100 W 3W, - od 100 W-500 W 3% - od 500 W - 1000 W 5% | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości siodełka nie mniejsza niż 30 cm | TAK |  |
|  | Regulacja kierownicy w zakresie 360° | TAK |  |
|  | Niska podstawa ergometru maks. 2 cm | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 180 kg | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w dodatkową konsolę sterującą dla terapeuty | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w elektryczną regulację wysokości siodełka | TAK |  |
|  | Wymiary ergometru maks. 110 x 50 x 120 cm | TAK |  |
|  | Waga ergometru min. 60 kg | TAK |  |

| BIEŻNIA REHABILITACYJNA – 1 sztuka |
| --- |
| Wymagane urządzenie fabrycznie nowe Należy wypełnić: Producent ………………………………………………………………………………………… Model ……………………………………………………………………………………………. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… |
|  | Zakres prędkości: min. 0 – 12 km/h | TAK |  |
|  | Skok zmiany prędkości 0,1 km/h | TAK |  |
|  | Zakres kąta nachylenia 0-25% | TAK |  |
|  | Skok zmiany nachylenia co 0,5 % | TAK |  |
|  | Konsola sterująca z ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min. 7” | TAK |  |
|  | Wbudowany w konsolę moduł automatycznego pomiaru ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowany w konsolę moduł do pomiaru saturacji SpO2 | TAK |  |
|  | Parametry wyświetlane na ekranie: prędkość, nachylenie, dystans, energia, czas | TAK |  |
|  | Sterowanie obciążeniem ręczne z konsoli lub zewnętrzne z komputera | TAK |  |
|  | Bieżnia sterowana komputerowo przez port LAN | TAK |  |
|  | Możliwość programowania własnych protokołów z poziomu konsoli | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik grawitacyjny zapewniający za automatyczną kalibrację kąta nachylenia | TAK |  |
|  | Nośność bieżni min. 225 kg | TAK |  |
|  | Długość pasa ruchowego min. 150 cm | TAK |  |
|  | Szerokość ruchowego pasa min. 50 cm | TAK |  |
|  | Odległość ruchomego pasa od podłoża maks. 17 cm | TAK |  |
|  | Wymiary podstawy bieżni maks. 215 x 80 | TAK |  |
|  | Waga bieżni min. 140 kg | TAK |  |
|  | Moc silnika 1,8 kW | TAK |  |
|  | Poręcze boczne na całej długości pasa | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w poręcze z regulacją wysokości i rozstawu | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia bieżni w funkcję automatycznej regulacji prędkości w zależności od tempa chodu pacjenta | TAK |  |