## Arkusz1
Zasłącznik nr 1 SIWZ do Pakietu nr 3 - Zestawienie parametrów i warunków technicznych.
SPECJALISTYCZNE ŁÓŻKO OIOM - szt.5
| Wymagania, parametry techniczne | Zakres wymagań | Parametry oferowane | Ocena techniczna
1 | Łóżka przeznaczone na Oddział Intensywnej Terapii | TAK |  | bez punktacji
2 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Dopuszcza się również kontrukcje oparte na rozwiązaniach kolumnowych. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. | TAK |  | bez punktacji
3 | Łóżko w pełni (nie same barierki) zgodne z normą IEC 60601-2-52 | TAK/NIE |  | TAK 10pkt. Nie - 0pkt
4 | Konstrukcja łóżka/materaca umożliwiająca wykonanie przechyłów bocznych na każdej wysokości leża min. 20° | TAK |  | bez punktacji
5 | Przechyły boczne wykonywane za pomocą materaca powietrznego zintegrowanego z leżem | TAK/NIE |  | TAK 10pkt. Nie - 0pkt
6 | Wbudowany akumulator (min. 2 szt.) do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz osobny do funkcji ratunkowej CPR. | TAK/NIE |  | Dodatkowy akumulator dedykowany tylko funkcji CPR - TAK 10pkt. Nie - 0pkt
7 | Długość łóżka minimum 230-250cm (+-5cm) | TAK |  | bez punktacji
8 | Szerokość zewnętrzna minimum 102-104cm (+-2cm) | TAK |  | bez punktacji
9 | Konstrukcja łóżka/materaca umożliwiająca wykonanie zdjęć RTG | TAK |  | bez punktacji
10 | Barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | TAK |  | bez punktacji
11 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki. | TAK |  | bez punktacji
12 | Od strony wewnętrznej dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w barierkach od strony głowy pacjenta. | TAK |  | bez punktacji
13 | Od strony zewnętrznej, zlokalizowane w barierkach bocznych: panel do sterowania funkcjami wagi (po obu stronach łóżka), panel centralny do sterowania funkcjami elektrycznymi łóżka wraz z selektywną blokadą funkcji (po obu stronach łóżka) oraz panel zlokalizowany w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców obsługujący podstawowe funkcje elektryczne łóżka, po obu stronach, min.: regulacja wysokości, krzesło kardiologiczne. | TAK |  | bez punktacji
14 | Możliwość przedłużenia leża o minimum 12cm | TAK |  | bez punktacji
15 | Łóżko wyposażone w rozwiązanie uzupełniające leże po jego wydłużeniu. | TAK |  | bez punktacji
16 | Leże łóżka – minimum 4-sekcyjne | TAK |  | bez punktacji
17 | Liczba ruchomych segmentów leża minimum 3 | TAK |  | bez punktacji
18 | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga, chroniący przed kolizją ze ścianą bądź otaczającą łóżko infrastrukturą medyczną. | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt Nie -0pkt
19 | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia pleców 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia po osiągnięciu kąta 30°. | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt Nie -0pkt
20 | Przyciski elementów sterujących łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne | TAK
21 | Łóżko wyposażone w panel do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów. | TAK
22 | Pojedyńcze koła o średnicy 150mm | TAK
23 | Regulacja elektryczna wysokości leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm 34-80cm (+- 2cm) | TAK
24 | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm 34cm, ułatwiająca zejście z łóżka nawet niskim osobom oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt Nie -0pkt
25 | Regulacja elektryczna części plecowej min. 0-62° | TAK |  | bez punktacji
26 | Regulacja elektryczna segmentu podudzia min. 0-16° | TAK |  | bez punktacji
27 | Regulacja elektryczna segmentu uda min. 0-20° | TAK |  | bez punktacji
28 | Panel funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga | TAK |  | bez punktacji
29 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 12° | TAK |  | bez punktacji
30 | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga min. 12° | TAK |  | bez punktacji
31 | Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię manualnego uruchamiania funkcji CPR polegającą na wypoziomowaniu segmentu pleców leża i obniżeniu leża. Dźwignia łatwo dostępna, także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych elementów łóżka. | TAK |  | bez punktacji
32 | Spuszczenie powietrza z materaca jednym ruchem za pomocą manualnej dźwigni CPR | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt Nie -0pkt
33 | Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR. | TAK |  | bez punktacji
34 | Elektryczna funkcja CPR, łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów leża z każdej pozycji i jednoczesnym obniżeniu oraz na szybkim spuszczeniu powietrza z komór materaca. Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych i uruchamiana jest jednym przyciskiem. | TAK/NIE |  | Spuszczenie powietrza z materaca przy użyciu elektrycznej funkcji CPR - Tak 10pkt Nie 0pkt
35 | Łóżko wyposażone w gniazda na akcesoria. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po min. dwa uchwyty na narożnik np. w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik np. w celu zamontowania ramy ortopedycznej lub innych akcesoriów. | TAK/NIE |  | Od strony głowy pacjenta dwa uchwyty na narożnik - Tak 10pkt Nie 0pkt
36 | Wyposażenie: wieszak kroplówki łamany 1szt. Uchwyt na butlę z tlenem 1szt. | TAK |  | bez punktacji
37 | Wyposażenie: wieszak kroplówki łamany 1szt. Uchwyt na butlę z tlenem 1szt. Wysięgnik pacjenta z uchwytem 1szt. | TAK |  | bez punktacji
| system pozwalający na dodawanie/odejmowanie akcesoriów w obrębie leża bez wpływu na odczyt wagi pacjenta. | TAK |  | bez punktacji
| - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do 100g lub 500g | TAK |  | bez punktacji
| - przycisk zerowania wagi. | TAK |  | bez punktacji
38 | Łóżko wyposażone w precyzyjny system ważenia pacjenta min. III klasy certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  | bez punktacji
39 | Łóżko wyposażone w czujniki antyzgnieceniowe działające na podczerwień wykrywające przedmioty lub osoby mogące znajdować się pod platformą leża | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt Nie -0pkt
40 | Łóżko wyposażone w system sygnalizacji wyjścia/ruchu pacjenta z łóżka tzw. alarm opuszczenia łóżka z regulacją jego czułości | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt Nie -0pkt
41 | Łóżko wyposażone w dodatkowe, pomocnicze źródło zasilania oraz przewód zasilający, umożliwiające podłączenie i pracę zaawansowanych pokrowców do zarządzania mikroklimatem pacjenta | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt Nie -0pkt
42 | Łóżko wyposażone w napęd w postaci napędzanego elektrycznie piątego koła. System wspomagający transport pacjenta, redukujący siły potrzebne do transportowania pacjentów (wsparcie dla personelu, bezpieczeństwo dla pacjenta). System zintegrowany z łóżkiem. Prędkość maksymalna 5 km/godz. Zasięg do 5km. Funkcja wykrywania nachylenia powierzchni (zjazdy i podjazdy). Łatwa aktywacja i dezaktywacja funkcji poprzez drążek hamulca, sygnalizacja wizualna aktywnego koła. | TAK |  | bez punktacji
43 | Drążek centralnego hamulca w części nożnej łóżka. | TAK |  | bez punktacji
44 | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża min. 250kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje. | TAK, podać |  | powyżej 250kg 10pkt, poniżej lub równo 250kg - 0pkt
45 | Narożne zderzaki ochronne w każdym rogu łóżka – krążki odbojowe | TAK |  | bez punktacji
46 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy wyposażony w pompę z modułem sterowania | TAK |  | bez punktacji
47 | Materac zintegrowany z leżem łóżka | TAK/NIE |  | tak 10pkt nie 0pkt
48 | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 225 kg | TAK |  | bez punktacji
49 | Materac pracujący w trybie stałego niskiego ciśnienia, z możliwością przełączenia na tryb zmiennociśnieniowy, automatycznie regulowane ciśnienie w komorach materaca przy zmianach pozycji ciała z możliwością dodatkowej regulacji ciśnienia w wybranych strefach materaca | TAK/NIE |  | możliwością dodatkowej regulacji ciśnienia w wybranych strefach materaca Tak 10pkt Nie 0pkt.
50 | Budowa materaca umożliwiająca jego przedłużenie np. po wydłużeniu leża. Materac poprzez wbudowane przewody powietrzne dopompowuje dodatkowe komory materaca. | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt Nie -0pkt
51 | Poziom głośności pompy materaca poniżej 36 dB | TAK |  | bez punktacji
52 | Pokrowiec materaca wodoodporny, przepuszczający wilgoć, z powłoką przeciwgrzybiczą pozwalającą ograniczyć zanieczyszczenia mikrobiologiczne | TAK |  | bez punktacji
| Na wyposażeniu dodatkowe, zasilane elektrycznie, pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujące nadmierną potliwości oraz zmniejszające podatność tkanek na siły ścinające i tarcie, pokrycie wspomagające zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalności pary wodnej (MVTR) na poziomie min. 130 (g/m2)/godz.) | TAK |  | bez punktacji
53 | Funkcja transportowa, która pozwala na utrzymaniu ciśnienia w komorach materaca w czasie gdy łóżko zostaje odłączone od zasilania w czasie do 12 godz. | TAK/NIE |  | tryb transportowy do 12 godz Tak - 10pkt., nie - 0pkt.
54 | Pompa wyposażona w indywidualny przycisk utwardzenia całego materaca (natychmiastowe napompowanie). | TAK
55 | Materac zintegrowany z leżem, umożliwiający wykonanie przechyłów bocznych na każdej wysokości leża min. 20° | TAK
56 | Możliwość programowania czasowego terapii ciągłej rotacji bocznej pacjenta (przechyły boczne) | TAK
57 | Łóżko posiadające system bezpieczeństwa uniemożliwiający wykonanie przechyłów bocznych np. gdy barierki są opuszczone lub gdy kąt podparcia pleców jest zbyt duży. | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt. Nie - 0pkt.
58 | Materac z funkcją wspomagającą krążenie limfy, z możliwością ustawienia nasilenia i czasu pracy pulsacji. | TAK/NIE |  | Tak - 10pkt. Nie - 0pkt.
59 | Pompa materaca z alarmem niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca (wizualny i akustyczny) | TAK |  | bez punktacji
60 | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza | TAK |  | bez punktacji
61 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK, podać |  | Ocena na podSTAWIE przyjetych kryteriów w SIWZ.
62 | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy | TAK |  | bez punktacji
Data………………………Podpis Wykonawcy………………
INNE WYMAGANIA:
1. | Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | bez punktacji
2. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 48 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | bez punktacji
3. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | bez punktacji
4. | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawa urządzenia. | TAK |  | bez punktacji
5. | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie pracy lub raporcie serwisowym. | TAK |  | bez punktacji
6. | W okresie gwarancji naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy. | TAK |  | bez punktacji
7. | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  | bez punktacji
8. | Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy, w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, oraz wykona bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji). | TAK |  | Podać ilość zalecanych przez producenta przeglądów
9. | Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram przeglądów. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi protokołem i przekaże go Zamawiającemu | TAK |  | bez punktacji
10. | Wraz z aparatem instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | bez punktacji
11. | Szkolenie/ instruktaż personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi przeprowadzone w miejscu instalacji systemu. | TAK |  | bez punktacji
Miejscowość ....................................... data ...................................................
...................................................................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)