Realizacja zadania pn. : „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – Zakup sprzętu i aparatury medycznej”

Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/65/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Mikroskop laboratoryjny

Typ/Model (podać):……………………………………………………………

Producent (podać):………………………………………………………………………………………..

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, wyprodukowany nie później niż w 2024 roku | TAK |  |
| 2 | STATYW MIKROSKOPU |  |  |
| a | Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji przesuwu preparatów, wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia | TAK |  |
| b | Współosiowa śruba mikro i makro | TAK |  |
| c | Wbudowany regulator siły nacisku dla śrub makro | TAK |  |
| d | Układ blokady wysokości stolika w lewym pokrętle śruby mikro/makro | TAK |  |
| 3 | OPTYKA |  |  |
| a | W systemie korekcji do nieskończoności | TAK |  |
| b | Długość optyczna obiektywów 45mm | TAK (podać) |  |
| 4 | OŚWIETLENIE |  |  |
| a | Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz LED o mocy 2,4W czas życia 60 000 godzin | TAK (podać) |  |
| b | Oświetlenie wg systemu Koehlera | TAK |  |
| c | Pokrętło regulacji oświetlenia w przedniej części statywu | TAK |  |
| d | Kondensor obrotowy, siedmiopozycyjny — dostępne oznaczone pozycje dla następujących technik obserwacji: jasne pole, jasne pole dla małych powiększeń, fluorescencja, ciemne pole, kontrast fazowy typu 1, 2 i 3 | TAK |  |
| 5 | Uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla co najmniej 5 obiektywów. | TAK |  |
| 6 | STOLIK |  |  |
| a | Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 211mm x 154mm | TAK (podać) |  |
| b | Stolik bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie | TAK |  |
| c | Z uchwytem na dwa preparaty | TAK |  |
| d | Przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych | TAK |  |
| e | Zakres przesuwu co najmniej 76mm na 52mm. | TAK (podać) |  |
| 7 | NASADKA OKULAROWA |  |  |
| a | Ergonomiczna nasadka okularowa o zmiennym kącie nachylenia 5-35 stopni | TAK |  |
| b | Pole widzenia FN=22 | TAK (podać) |  |
| c | Z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76 mm | TAK (podać) |  |
| 8 | OKULARY |  |  |
| a | Okulary szerokopolowe o FN=22 | TAK |  |
| b | Powiększenie 10x | TAK (podać) |  |
| c | Zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi | TAK |  |
| d | Korekcja dioptryjna dla każdego oka (na okularze lub na nasadce): +/- 5 dioptrii | TAK |  |
| 9 | Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD): - 10x. Odległość robocza 10,6 mm, apertura numeryczna NA=0,25 - 20x. Odległość robocza 1,2 mm, apertura numeryczna NA= 0,40 - 40x. Odległość robocza 0,6 mm, apertura numeryczna NA=0,65 - 50x. Odległość robocza 0,2 mm, zmienna apertura numeryczna w zakresie 0,5-0,9, obiektyw imersyjny - 100x.Odległość robocza 0,13 mm, apertura numeryczna NA=1,25 obiektyw imersyjny | TAK |  |
| 10 | Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny, olejek imersyjny | TAK |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga czestszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |
| 12 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym