ZAŁĄCZNIK NR  2 E do SWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Lampa bezcieniowa do sal zabiegowych – 1 szt.
Nazwa oferenta:
Producent:
Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa bezcieniowa do sal zabiegowych |
| 1 | Lampa bezcieniowa do sal zabiegowych, fabrycznie nowa, rok produkcji 2022/2023 r. | Tak |  |
| 2 | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |
| 3 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym, przynajmniej jedno koło z hamulcem, wyposażona w oprawę oświetleniową z min. 8 diodami LED | Tak |  |
| 4 | Płaska i gładka powierzchnia kopuły ułatwiająca dezynfekcję | Tak |  |
| 5 | Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy | Tak |  |
| 6 | Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy | Tak |  |
| 7 | Ilość źródeł światła – min. 8 | Tak |  |
| 8 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | Tak |  |
| 9 | Natężenie światła w odległości 1 m: min. 30.000 lux | Tak |  |
| 10 | Promieniowe rozmieszczenie soczewek w celu zapewnienia eliminacji cieni i oświetlenia przestrzennego. | Tak |  |
| 11 | Temperatura barwowa – min. 4.400 K | Tak |  |
| 12 | Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96 | Tak |  |
| 13 | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100% | Tak |  |
| 14 | Pobór mocy max.15 W (+/- 10%) | Tak |  |
| 15 | Waga max. 12 kg (+/- 10%) | Tak |  |
| 16 | Żywotność źródła światła min. 50.000 godz. | Tak |  |
| 17 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | Tak |  |
| 18 | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | Tak |  |
| 19 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |
| 20 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
| 21 | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
| 22 | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
| 23 | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 24 | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
| 25 | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 26 | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
| 27 | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
| 28 | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 29 | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
| 30 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | Tak |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.