## Parametry
L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET I - Wideobronchoskop ultrasonograficzny - 3 sztuki |  |  |  | CPV: 33168000-5
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | –
5 | pełna kompatybilność oferowanego sprzętu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, tj.: system serii Evis Exera III 190 | TAK |  | –
6 | kąt obserwacji, min. 80 [°] | TAK, podać |  | –
7 | kierunek obserwacji skośnie, min. 20 [°] | TAK, podać |  | [1,3]
8 | głębia ostrości, min. 2-50 [mm] | TAK, podać |  | –
9 | średnica zewnętrzna wziernika, max. 7,0 [mm] | TAK, podać |  | [3,1]
10 | średnica kanału roboczego, min. 2,2 [mm] | TAK, podać |  | –
11 | kąty zagięcia końcówki endoskopu w górę/dół, min. 120 [°]/70 [°] | TAK, podać |  | –
12 | długość robocza wziernika, min. 600 [mm] | TAK, podać |  | –
13 | częstotliwość skanowania, min. 5; 6; 7,5; 10; 12 [MHz] | TAK, podać |  | [1,2]
14 | kąt skanowania, min. 60 [°] | TAK, podać |  | [1,2]
15 | zawór ssania demontowalny, jednorazowego użytku | TAK, podać |  | –
Wyposażenie dodatkowe do oferowanych w pakiecie wideobronchoskopów ultrasonograficznych (EBUS)
16 | w zestawie z oferowanymi wideobronchoskopami, do każdego oferowanego wideobronchoskopu ultrasonograficznego, dedykowane zawory biopsyjne jednorazowego użytku - po 40 sztuk | TAK, podać nr katalogowy oraz producenta |  | –
Warunki gwarancji i serwisu dla oferowanych w pakiecie aparatów EBUS
17 | okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
18 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
19 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
20 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
21 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
22 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
23 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
24 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
PAKIET II - Wózek załadowczy do użycia w posiadanej przez Zamawiającego myjni Uniclean PL II 15-2 - 1 sztuka |  |  | CPV: 33191000-5
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | wózek załadowczy dedykowany do użycia w posiadanej przez Zamawiającego myjni do narzędzi, model: Uniclean PL II 15-2, producent: MMM Group | TAK |  | –
6 | wózek załadowczy do mycia pojemników sterylizacyjnych o pojemności 6 pojemników 1/2 STU z pokrywami | TAK |  | –
7 | wymiary: W 640 x H 620 x D 830 (mm) ± 20 mm | TAK |  | –
8 | waga pustego wózka, max. 20 kg | TAK, podać |  | [2,1]
9 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
10 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
PAKIET III - Głowice przezprzełykowe do aparatów Epiq i CX50 posiadanych przez Zamawiającego |  |  | CPV: 33112340-3
Głowica przezprzełykowa - typ I - 1 sztuka, do podłączenia do aparatu Epiq
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | –
5 | oferowana głowica: przezprzełykowa, wielopłaszczyznowa, matrycowa | TAK |  | –
6 | szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz | TAK |  | –
7 | liczba elementów min. 2 500 | TAK, podać |  | [1,2]
8 | regulacja płaszczyzny skanowania w zakresie min. 0°-180° | TAK, podać |  | –
9 | praca w trybach min.: 2D, CD, CW Doppler, PW Doppler, TDI, harmonicznym | TAK, podać |  | –
10 | obsługa funkcji: 3D live (4D), 3D live (4D) color | TAK |  | –
11 | dostępna funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy, np. zaprogramowanie mozliwości nagrywania | TAK |  | –
Głowica przezprzełykowa - typ II - 1 sztuka, do podłączenia do aparatu CX50
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | –
5 | oferowana głowica: przezprzełykowa, wielopłaszczyznowa, matrycowa | TAK |  | –
6 | częstotliwość pracy (obrazowania) min. w zakresie od 2,0 [MHz] do 7,0 [MHz] | TAK, podać |  | –
7 | regulacja płaszczyzny skanowania w zakresie nie mniejszym niż od 0° do 180 [°] | TAK |  | –
8 | ilość elementów, min. 2 500 | podać |  | [1,2]
9 | praca w trybach, min. 2D, CD, PW, CW, harmonicznym | TAK, podać |  | –
10 | głowica wielopłaszczyznowa, matrycowa | TAK |  | –
11 | obsługa opcji 3D live(4D), 3D live (4D) Color (lub stosownie do nomenklatury producenta) | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu dla każdej z oferowanych w pakiecie głowic
12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | –
13 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
14 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
15 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
16 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
18 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
PAKIET IV - Agregometr dla Pracowni Biologii molekularnej - 1 sztuka |  |  | CPV: 38000000-5
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | oferowany agregometr fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośne, rok produkcji, min. 2024 | TAK, podać |  | –
Parametry agregometru
5 | cztery niezależne kanały pomiarowe | TAK |  | –
6 | wyjście analogowe niezależne dla każdego kanału do podłączenia rekordera analogowego | TAK/NIE |  | 2/0
7 | wyjście cyfrowe RS232 do podłączenia do komputera PC | TAK |  | –
8 | wbudowany, niezależny dla każdego kanału, inkubator dla prób mierzonych z temperaturą 37°C | TAK |  | –
9 | wbudowany, niezależny dla każdego kanału, inkubator dla prób w przygotowaniu z min. 2 miejscami na probówki z temperaturą 37°C | TAK |  | –
10 | niezależny dla każdego kanału wskaźnik temperatury inkubacji | TAK |  | –
10 | kanały optyczne z otworami na probówki szklane 450 µl dla osocza bogatopłytkowego PRP i ubogopłytkowego PPP | TAK |  | –
11 | możliwość badania min. dwóch prób osocza bogatopłytkowego jednocześnie z jedną próbą odniesienia z osoczem ubogopłytkowym | TAK |  | –
12 | wbudowane niezależne dla każdego kanału mieszadło magnetyczne | TAK |  | –
13 | funkcja kalibracji pomiaru za pomocą jednego przycisku | TAK/NIE |  | 3/0
14 | pomiar czterech prób jednocześnie, objętość próby 450 µl | TAK |  | –
15 | możliwość pomiaru zmniejszonej ilości próby przy 250 µl | TAK/NIE |  | 2/0
16 | pomiar prób w kuwetach szklanych, silikonowanych o objętości 450 µl | TAK/NIE |  | 1/0
17 | wymiary agregometru (szer.x gł. x wys.), max. 400 x 500 x 250 mm, waga max. 12 kg | TAK |  | –
18 | zasilanie: 230 V/50 Hz | TAK |  | –
18 | praca pod kontrolą komputera klasy PC lub laptopa | TAK |  | –
19 | możliwość rozbudowy agregometru o kolejne 4 kanały pomiarowe obsługiwane z poziomu dołączonego oprogramowania | TAK/NIE |  | 2/0
20 | w pakiecie z oferowanym agregometrem oprogramowanie do komunikacji z komputerem, akwizycji danych oraz ich obróbki o minimalnych parametrach jak opisano poniżej | TAK |  | –
21 | w zestawie z oferownym agregometrem oprogramowanie do badania współczynnika von Willebrand’a | TAK |  | –
22 | w pakiecie z oferowanym agregometrem dołączony zestaw startowy (opisany poniżej) pozwalający na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania dostarczonego agregometru | TAK |  | –
Wyposażenie - dedykowane oprogramowanie sterujące
23 | praca oprogramowania w systemie min. Windows 8 lub nowszym | TAK, podać |  | –
24 | możliwość akwizycji danych z min. 4 kanałów pomiarowych | TAK, podać |  | [1,3]
25 | podgląd krzywych agregacji w czasie rzeczywistym | TAK |  | –
26 | przedstawienie na ekranie, z możliwością wydruku, krzywych agregacji (dla każdego kanału niezależnie, dla wybranych kanałów) | TAK |  | –
27 | wbudowana baza danych pacjentów oraz wyników | TAK |  | –
28 | obliczenia parametrów agregacji, min.: %agregacji, amplituda, nachylenie krzywej, czas do wstrzyknięcia agonisty, pole pod krzywą | TAK, podać |  | –
29 | ustawianie parametrów obliczeń na krzywych agregacji za pomocą kursorów oraz w oknie ustawień czasowych | TAK |  | –
30 | możliwość łączenia wyników z różnych pomiarów w jedną całość (wykres skumulowany) | TAK |  | –
31 | możliwość eksportu danych do innych programów systemu w powszechnie używanych formatach | TAK, podać |  | –
32 | możliwość eksportu danych z pomiaru do pliku tekstowego w celu obróbki w innych programach użytkowych (np. statystycznych) | TAK |  | –
33 | możliwość wydruku raportów z pomiarów z uwzględnieniem danych pacjenta (wraz z krzywą agregacji) | TAK |  | –
34 | możliwość wydruku raportu zbiorczego, z min. 24 pomiarów (wraz z krzywymi agregacji) | TAK, podać |  | [1,2]
Wyposażenie - laptop
35 | komputer przenośny, z ekranem o matrycy min. 15 [''] w technologii LED, matowa, szeroki kąt widzenia typu IPS lub WVA, rodzielczość FullHD; z procesorem min. 10 rdzeniowym, o pamięci RAM min. 16 [GB] DDR4; z dyskiem twardym min. 512 [GB] SSD M.2; z zintegrowaną karta graficzną korzystającą ze współdzielonej systemowej pamięci RAM; wyposażony w złącza min. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2, 1 x USB typu C, 1 x HDMI 1.4, 1 x czytnik kart pamięci SD, 1 x RJ-45, 1 x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, 1 x DC-in; z wbudowana kartą sieciową pracująca w standardzie ac/b/g/n; z modułem Bluetooth; baterią lito-jonową; z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows 11 lub równoważnym w zakresie min.: - pełna integracja z domeną Active Directory posiadaną przez Zamawiającego, - zarządzanie poprzez Zasady Grupy (GPO) Active Directory posiadaną przez Zamawiającego, - współpraca z procesorami o architekturze x86-64, - możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych, - dostępność aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, - możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji min. Microsoft Office 2019, - możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. Wykonawca oferując równoważny system operacyjny zobowiązany jest wykazać jego równoważność do wyżej wymienionych kryteriów oraz dokonać przeszkolenia użytkowników w wymiarze 10 godzin w siedzibie Zamawiającego. Okres udzielonej gwarancji na laptop min. 36 [miesięcy] | TAK, podać okres udzielonej gwarancji [mies.] |  | –
Wyposażenie - zestaw startowy
36 | jedna pipeta o regulowanej pojemności, w zakresie od 0,5 µl do 10 µl z opakowaniem min. 95 końcówek | TAK, podać |  | –
37 | jedna pipeta o regulowanej pojemności od 10 µl do 100 µl z opakowaniem min. 95 końcówek | TAK, podać |  | –
38 | kuwety szklane 450 µl – min. 140 sztuk | TAK, podać |  | –
39 | gumowe, dedykowane podkładki do kuwet szklanych – min. 140 sztuk | TAK, podać |  | –
40 | jedno opakowanie kolagenu o objętości 1 ml | TAK, podać |  | –
41 | jedno opakowanie epinefryny - 1 ml a 10 UI | TAK, podać |  | –
42 | jedno opakowanie kwasu arachidonowego (10 mg kwasu + 100 ml albuminy) | TAK, podać |  | –
43 | jedno opakowanie ristocetyny (liofilizatu o koncentracji 125mg/ml) | TAK, podać |  | –
44 | jedno opakowanie ADP (2,5mg liofilizatu) | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu dla oferowanych w pakiecie - agregometru i jego oprogramowania
45 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
46 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
47 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
48 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
49 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
50 | Wykonawca dokona instalacji dostarczonego: oprogramowania sterującego i agregometru na dostarczonym laptopie oraz dokona połaczenia fizycznego i użytkowego dostarczonych: agregometru i oprogramowania wraz z ich wzajemną konfiguracją | TAK |  | –
51 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
52 | agregometr posiada min. deklarację zgodności - w języku polskim lub angielskim, dostarczona Zamawiającemu max. w dniu podpisania protokołu odbioru | TAK |  | –
53 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
54 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
55 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –