Lublin, dnia 14.04.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa sprzętu chłodniczego-wyposażenie niemedyczne

(znak postępowania: SZP.26.2.58.2023)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Cześć nr 1:
Poz. 1
1. Czy Zamawiający może doprecyzować czy w punkcie 1 chodzi o zapis:” Urządzenie fabrycznie nowe, oznaczone znakiem CE”?

Tak. Zamawiający potwierdza  ,oznaczenie urządzenia znakiem CE.
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości zewnętrznej 2040 mm? W tego typu urządzeniach wysokość zewnętrzna nie powinna mieć dla Zmawiającego znaczenia zwłaszcza, że układ chłodzący jest u góry urządzenia, co nie ma wpływu na łatwość wyjmowana z urządzenia materiału przez Personel. Prosimy o dopuszczenie naszego parametru.

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości zewnętrznej 2040 mm.
3. Czy Zamawiający w punkcie 14 wymaga sterowników z wyświetlaniem temperatury i nastawy z podziałką 0,1 C? Dzięki temu można ustawiać i odczytywać dokładniejszą temperaturę w urządzeniu.

Zamawiający wymaga  zgodnie z SWZ.
Pozycja nr 2
1. Czy Zamawiający wymaga urządzenia o pojemności: 361 l brutto i 345 l netto (chodziarka 254 l brutto, zamrażarka 107l brutto i chodziarka 240 l netto, zamrażarka 105 l netto)?

Zamawiający wymaga  zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający może doprecyzować czy w punkcie 1 chodzi o zapis:” Urządzenie fabrycznie nowe, oznaczone znakiem CE”?
Tak. Zamawiający potwierdza  ,oznaczenie urządzenia znakiem CE.

Pozycja nr 3:
1. Czy Zamawiający może doprecyzować czy w punkcie 1 chodzi o zapis:” Urządzenie fabrycznie nowe, oznaczone znakiem CE”?

Tak. Zamawiający potwierdza  ,oznaczenie urządzenia znakiem CE.
2. Czy Zamawiający może w tej pozycji zrezygnować z wymogu posiadania autoryzacji dla tej pozycji?
Tak. Zamawiający zmienia SWZ w tym zakresie, poprzez wykreślenie punktu 15:

„Autoryzowany serwis na terenie Polski”.

Część 2
Pozycja 3:
1. Prosimy o wykreślenie w punkcie 10 zapisu: „ Zawiasy drzwi z możliwością montażu po prawej i lewej stronie urządzenia.”

Z opisu wynika, że wyspecyfikowane jest urządzenie dwudrzwiowe, więc nie ma znaczenia i właściwie technicznej możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi.

Zamawiający  dopuszcza brak możliwości  montażu drzwi po prawej i lewej stronie urządzenia.

2. Czy Zamawiający w tej części również wymaga 9 przegród w każdej z szuflad?

Zamawiający zgodnie z SWZ  dopuszcza 9  przegród  w każdej z szuflad.
Pozycja 4:
1. Czy w punkcie 4 Zamawiający wymaga wymiarów wewnętrznych każdej z komór 600 x 650 x 690 mm (SxGxW)?

Tak. Zamawiający potwierdza w/w wymagania   w zakresie wymiarów wewnętrznych każdej z komór.
2. Czy Zamawiający w punkcie 12 miał na myśli :” Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0.1°C?”

Tak. Zamawiający potwierdza.
3. Czy Zamawiający w punkcie 19 ma na myśli otwory walidacyjne dla każdej z komór?

Tak. Zamawiający potwierdza.
4. Czy Zamawiający w punkcie 22 dopuści urządzenie z komunikatami wyświetlane na sterowniku w postaci kodów błędów i instrukcji w języku polskim gdzie te kody są opisane?

Tak. Zamawiający  dopuszcza urządzenie z komunikatami wyświetlane na sterowniku w postaci kodów.
Pozycja 5:
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem regulacji temperatury w zakresie od +2st.C do +8st.C?

Tak. Zamawiający  dopuszcza urządzenie z w/w  zakresem regulacji temperatury.
2. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki jeżeli chodzi o zapis w poz. 2: „Pojemność: 120l +/- 10% dla każdego wymiaru”? Czy w związku z niejasnością Zamawiajacy wymaga urządzenia o pojemności 117 litrów i wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość : 600x600x835 mm?

Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.
Pozycja 6:
1. Prosimy Zamawiającego o wykreślnie wymogu autoryzacji dotyczącej pozycji nr 6.
Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga autoryzacji dla poz.6 .

Część 3:
1. Czy zamawiający w tej pozycji wymaga urządzenia skalsyfikowanego jako laboratoryjne ze stawką VAT 23%, czy jako medyczne ze stawką VAT 8%?

Zamawiający wymaga urządzenia skalsyfikowanego jako laboratoryjne.
2. Czy Zamawiający w punkcie 13 wymaga „Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawienia temperatury co 0,1 st.C? Dzięki temu można ustawiać i odczytywać dokładniejszą temperaturę w urządzeniu.

Zamawiający wymaga  zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający wymaga urządzenia z nastawą temperatury w zakresie: od -15st.C do -42st.C?
Zamawiający wymaga  zgodnie z SWZ.

Dotyczy wszystkich części
Pyt.1 
a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?

Odp. Na parterze  
b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku?

Odp. Nie ma windy.
c. Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarek, zamrażarek po schodach ?

Odp. Tak.
d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Odp. Otwory drzwiowe: 200,5 cm  x 94cm i 204 cm x 95  cm                                                       
e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Odp. Jak wyżej.

Część 4 
Pyt.2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki skrzyniowej o następujących parametrach:
a.    Poj. Netto/ brutto  360/360 , wymiary wew.  (SxGxW) 1500x450x680 
b.    Poj. Netto/ brutto  416/416 , wymiary wew.  (SxGxW) 1705x450x680

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Część 3.
Pyt.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki gdzie funkcja alarmu awarii zasilania jest realizowana  poprzez dołączenie do zamrażarki zewnętrznego rejestratora np. Efento . 
Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 2
Prosimy o zgodę na menu sterownika w postaci kodów. Sterownik jest stosowany powszechnie w urządzeniach chłodniczych a do zamrażarki dołączona jest instrukcja obsługi sterownika.

Odp. Zamawiający  dopuszcza urządzenie z komunikatami wyświetlanymi na sterowniku w postaci kodów.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które potwierdzać będą między innymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zakres oraz formę dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, określa rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Katalog dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który został określony w rozporządzeniu, jest katalogiem zamkniętym i nie przewiduje takiego dokumentu jak potwierdzenie posiadania autoryzacji serwisu. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku dotyczącego uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania są: koncesje, zezwolenia i licencje - dokumentów tych można wymagać w postępowaniach, których przedmiot wymaga od prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie posiadania odpowiednich zezwoleń zgodnie z przepisami prawa, np. licencja uprawniająca do świadczenia usług ochrony mienia; pozwolenia na wywóz i składowanie odpadów, koncesja zezwalająca na obrót paliwami itd.-autoryzacja serwisu nie posiada definicji z powyższych, a jest tylko elementem wskazującym na jednego Dostawcę .

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie wymogu posiadania autoryzacji serwisu na terenie Polski a zamiana tego wymogu na posiadanie serwisu o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  poprzez wykreślenie  wymogu autoryzacji serwisu na terenie Polski, przy pozostawieniu autoryzowanego serwisu  w pozycjach wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ.

Pytanie dot. Część 4 - Zamrażarka skrzyniowa do przechowywania FFP (5 szt.)
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności netto 358l?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych: 1308 x 465 x 651mm (szer. x gł. x wys.)?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością pracy w zakresie temperatur -20℃ do -40℃.?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające obudowę zewnętrzną metalową pokrytą powłoką epoksydową, ściany komory chłodniczej wykonane ze stali nierdzewnej?

Odp. Zamawiający dopuści  urządzenie posiadające obudowę zewnętrzną metalową pokrytą powłoką epoksydową, ściany komory chłodniczej wykonane ze stali nierdzewnej

Część 1:
1. Czy Zamawiający wymaga urządzenia z zakresem ustawianej temperatury w chłodziarce w zakresie od+1°C do +7°C i w zamrażarce od -15°C do -23°C?
Odp. Zamawiający dopuści  urządzenie o w/w  zakresie temperatur- dotyczy pozycji nr 3.
Część 2: 
1. Czy Zamawiający wymaga urządzenie o pojemności 320 litrów netto i 350 litrów brutto?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ 350 l brutto- dotyczy pozycji nr 6.
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 
60 x 60 x 173 cm?

Odp. Zamawiający dopuści  urządzenie o w/w wymiarach -dotyczy pozycji nr 6.
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyświetlacza ze sterowaniem mechanicznym?
Odp. Zamawiający dopuści  urządzenie bez wyświetlacza ze sterowaniem mechanicznym- dotyczy pozycji nr 6.
Część 3:
1. Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści urządzenie z komunikatami wyświetlane na sterowniku w postaci kodów błędów i instrukcji w języku polskim gdzie te kody są opisane?

Odp. Zamawiający dopuści  urządzenie z komunikatami wyświetlane na sterowniku w postaci kodów.
2. Czy Zamawiający wymaga urządzenia o pojemności 580 litrów netto i 610 litrów brutto?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ przynajmniej 600 l brutto.
3. Czy Zamawiający w punkcie 8 pisząc „Stałe monitorowanie parametrów pracy” miał na myśli nie ciągły monitoring temperatury w urządzeniu, ale monitorowanie statusu pracy urządzenia tzn. informowanie na wyświetlaczu o stanach alarmowych: zbyt wysokiej /zbyt niskiej temperaturze, otwartych drzwiach, alarm zabrudzonego skraplacza, alarm uszkodzonego czujnika temperatury, alarm braku zasilania?

Odp. Zamawiający   dopuści  w/w sposób monitorowania parametrów pracy.
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szufladami ze stali nierdzewnej wyposażonych w 2 przegrody podłużne bez przegród poprzecznych? Ze względu na fakt, iż wysokość szuflad wynosi 150 mm jest to rozwiązanie wystarczające, stasowane w stacjach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Odp. Zamawiający   dopuści  urządzenie z szufladami ze stali nierdzewnej wyposażonych w 2 przegrody podłużne bez przegród poprzecznych.

Część 4: Proszę o dopuszczenie zamrażarki o wymiarach wewnętrznych 1392 x 440 x 635 mm, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Część 4: Proszę o dopuszczenie zamrażarki o wysokości wewnętrznej 670 mm. Proponowane urządzenie jest tylko o 1,5 cm niższe od wymaganego.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia SWZ w zakresie:

- Zmiana  w Załączniku nr 3 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) poprzez wykreślenie w część 4 , pkt 12 ” Podtrzymywany bateryjnie alarm co najmniej dźwiękowy przekroczenia zakresu ustawionej temperatury.”

- Zmiana w Załączniku nr 3 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w części 1 poz.3  poprzez wykreślenie pkt 15.

- Zmiana w Załączniku nr 3 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),  poprzez wykreślenie  wymogu autoryzacji serwisu na terenie Polski, przy pozostawieniu autoryzowanego serwisu  w pozycjach wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ.

- Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) w n/w zakresie:

- §2 ust.1

- §2 ust.3 pkt 2

- § 3 ust.7

- §4  ust.3 pkt 4 i pkt 5

- § 9

W załączeniu:

- zmieniony  załącznik nr 1 do SWZ

- zmieniony załącznik nr 3 do SWZ

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Załącznik nr 1 ze zmianami

Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ………

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji  i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003874; NIP: 712-24-27-252; REGON: 431029412, zwanym w dalszej treści Aneksu „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora- lek. med. Małgorzatę Orzeł

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”

a

………………...………………………………………………………………………………………………………….

zarejestrowaną w …..............…., pod nr KRS …...............…., NIP: ….................…., Regon: ….............….

którą reprezentuje ……………………………………………………………………………..

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

Zamówienie jest dofinansowane  w ramach projektu: pn. „Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej służby krwi ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

§1

- Przedmiotem Umowy jest zakup wraz z dostawą ………………………….., zwanej/go w dalszej części Umowy przedmiotem zamówienia, urządzeniem, towarem lub sprzętem, na warunkach określonych w niniejszej umowie i  zgodnie ze złożoną ofertą , która stanowi załącznik Nr 1 oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 2  do niniejszej Umowy. Załączniki o których tu mowa stanowią integralną część niniejszej Umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych.

3.	Termin dostawy przedmiotu zamówienia ustala się na – ……….. miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy.

§2

    - Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie …………….. lub we wskazaną przez Zamawiającego lokalizację tj.  Oddział Terenowy – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 2 do Umowy). *- (jeżeli dotyczy )

    - Dostawa potwierdzona zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:

- pełna instrukcja obsługi wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta;

- dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym*- (jeżeli dotyczy )

    - Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym personel Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku wystąpienia wady fizycznej, w szczególności dostarczenia towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

§3

1.	W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia, wymieni wadliwy sprzęt na sprzęt sprawny.

2.	Reklamacje Zamawiającego składane będą na adres e-mail: ……………………. Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony adres e-mail.

3.	Wystawienie i dostarczenie faktur korygujących nastąpi wraz z dostarczeniem towaru wolnego od wad.

4.	Jeżeli po odbiorze sprzętu zostały stwierdzone w nim wady, a nie nastąpiła jeszcze zapłata za przedmiot zamówienia, termin płatności za przedmiot zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia jego wymiany na wolny od wad i instalacji w siedzibie Zamawiającego.

5.	Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w Kodeksie Cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.

- Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej odnawialnej gwarancji na okres ….……. min. miesięcy (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 2 do Umowy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym czasie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przez autoryzowany serwis przeglądów technicznych w okresach zgodnych z wymaganiami producenta*-(jeżeli dotyczy).

- W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczone będą w ramach zawartej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do napraw gwarancyjnych w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia telefonicznego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego – zgłoszenie potwierdzone e-mail’em.

§4

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.

  - Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: ………….. PLN (słownie: …………….………).

  - Wartość, wskazana w ustępie poprzedzającym, obejmuje całość realizacji zamówienia, w szczególności:

- koszt urządzenia,

- koszty transportu przedmiotu dostawy do Zamawiającego,

- koszt ubezpieczenia transportu części do Zamawiającego,

- koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia*- jeżeli dotyczy,

- koszty wszystkich prac związanych z instalacją i uruchomieniem przedmiotu zamówienia przez serwis posiadający autoryzację*-jeżeli dotyczy,

- koszty wszystkich prac serwisowych związanych z diagnostyką, naprawami oraz wymianą części – w ramach gwarancji,

- inne koszty związane z realizacją Umowy.

  - Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę brutto, wskazaną w ust. 1, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot Umowy przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

  - Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.

  - Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r.   o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

  - Wykonawca oświadcza, że nie posiada/posiada *( niepotrzebne skreślić)  statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych .Wykonawca oświadcza, że do określenia statusu przedsiębiorcy, zostały przyjęte dane zgodnie  z zasadami ujętymi w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

  - Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłoczne dosłanie oryginału pocztą a także przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym .

§5

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia w całości od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny konieczności odstąpienia z następujących powodów:

- w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie zwłoki w dostawie przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni lub dostawy towaru wadliwego, niezgodnego z treścią oferty Wykonawcy lub z zamówieniem i braku wymiany przedmiotu Umowy na wolny od wad i / lub zgodny z wymaganiami Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o konieczności wymiany;

- braku spełnienia norm jakościowych, norm technicznych UE lub polskich dla danych produktów lub, gdy produkt bądź jakakolwiek część przedmiotu Umowy jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia;

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie, likwidacja Wykonawcy;

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§6

1.	Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy po stronie Zamawiającego jest …………………. (imię i nazwisko), tel:..................., e-mail: ………………….

2.	Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy po stronie Wykonawcy jest……………………………. (imię i nazwisko), tel…………….. e-mail……………………

§7

1.	Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

2.	Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu.

§ 8

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

- 0,5 % wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie przedmiotu Umowy lub jego części;

- 0,5% wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu Umowy lub jego części na wolną od wad;

- 2% wartości Umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w przystąpieniu do diagnostyki, , naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia według szczegółowych warunków gwarancji i serwisu zawartych § 3niniejszej Umowy;

- w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości Umowy brutto.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne na wypadek gdyby wartość szkody okazała się wyższa od należnych kar umownych. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto kwoty określonej w § 4 ust. 2.

3.	Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę na konto Zamawiającego wskazane w wezwaniu.

4.	Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

1.    Wykonawca realizuje umowę samodzielnie, z należytą starannością przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, z uwzględnieniem postępu w danej dziedzinie, z zachowaniem obowiązków określonych   w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych w niniejszej umowie.

2.     Każda ze Stron, jako administrator danych osobowych uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych / RODO), w tym do zrealizowania obowiązków informacyjnych określonych w jego art. 13 i 14 (dalej również jako przekazanie klauzuli informacyjnej).

3.    W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodziło do przekazywania sobie przez Strony danych osobowych (między administratorami danych).

4.    W związku z realizacją niniejszej umowy dochodzi także do przekazywania przez Strony danych osobowych:

- Osób reprezentujących drugą Stronę przy podpisaniu niniejszej umowy;

- Osób upoważnionych przez Wykonawcę do wystawiania faktury;

- Osób uprawnionych przez Strony do wykonywania, koordynowania i nadzoru prac objętych niniejszą umową.

5.    Z administratorem danych osobowych RCKiK w Lublinie , można kontaktować się listownie na podany w części wstępnej umowy adres, zaś z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez e-mail: iod@rckik.lublin.pl

6.     Z administratorem danych osobowych ……………..można kontaktować się listownie na podany w części wstępnej umowy adres, zaś z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez e-mail: ………………

7.     Każda z osób wymienionych w punkcie 4 niniejszego paragrafu posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

8.     Strony podają, że dane będą przetwarzały w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności z udziałem danej osoby, z uwzględnieniem okresu przedawnienia, a także przepisów podatkowych, a także przepisów określających okres archiwizacji poszczególnych dokumentów.

9.     Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

10.  Strony zobowiązują się do bezwzględnego utrzymania w tajemnicy wszelkich danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania, oraz informacji uzyskanych do których ma lub będzie miał dostęp, w związku z wykonywaniem zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zarówno w trakcie wykonywania umowy jak i po jej ustaniu.

11.  Strony zobowiązują się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

12.  Strony zapewniają, iż wszyscy pracownicy, o których mowa w umowie, zobowiązali się do zachowania bezterminowo w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy wymienieni w punkcie 5 ppkt 1-3, w zakresie swoich obowiązków zostaną zaznajomieni z niniejszą umową,

13.  Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy, a także i po jego ustaniu, że nie będzie rozpowszechniał, ujawniał ani wykorzystywał informacji, których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby narazić Zamawiającego utratę dobrego imienia lub zaufania.

§ 10

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy siłami własnymi oraz przy udziale Podwykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie:

- siłami własnymi

– ...........................................................................................................................,

- siłami Podwykonawców

– ............................................................................................................................

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą Umową wykonanie przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom przedmiotu niniejszej Umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek odsunąć od wykonywania przedmiotu Umowy wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania.

- W umowie o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą należy zapewnić aby:

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,

  - suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy,

  - spełnione były wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, co do których wyłączny jest charakter dyspozytywny, w szczególności postanowienia art. 436 ustawy Pzp.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa była wcześniej zawarta, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający, będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

- Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie było stosowane lub nie pokryje całości roszczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.

- Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

- Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z niniejszą Umową, wykonanie umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany.

- Podwykonawca przedstawia oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach określonych w SWZ.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizację umów o podwykonawstwo.

§ 11

- Zmiana umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej Umowy o ile nie wprowadzają warunków, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści, nie naruszają równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, w sposób znaczny nie rozszerzają ani nie zmniejszają zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z Umowy, nie polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w przypadkach innych niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, tj. za dopuszczalne uznaje się zmiany:

    - gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

    - jeżeli dotyczą realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw lub usług których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

    - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

    - wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

    - jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy;

    - gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego – zmiana Umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego;

    - w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie – termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, może zostać zwaloryzowane na wniosek Strony, po spełnieniu niżej określonych przesłanek:

- zostanie złożony pisemny wniosek o waloryzację wynagrodzenia zawierający co najmniej:

    - zakres proponowanej zmiany, przy czym kwota waloryzacji winna zostać oszacowana zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych postanowieniach,

    - opis okoliczności faktycznych uzasadniających dokonanie zmiany,

    - informacje potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

- w przypadku złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, druga Strona jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego w postaci wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na dokonanie waloryzacji.

- wynagrodzenie może ulec waloryzacji po raz pierwszy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy począwszy od dnia zawarcia Umowy, a jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

- waloryzacja (wzrost/spadek) wynagrodzenia będzie obliczana w oparciu o wartość bezwzględną wskaźnika procentowego obliczonego jako różnica pomiędzy wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc złożenia wniosku o waloryzację, a wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującym na dzień zawarcia Umowy oraz według zasad, o których mowa w punkcie 8). Kolejna waloryzacja (wzrost/spadek) wynagrodzenia będzie obliczana w oparciu o wartość bezwzględną wskaźnika procentowego obliczonego jako różnica pomiędzy wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS za miesiąc zaakceptowanego uprzednio wniosku o waloryzację, a wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS za miesiąc złożenia kolejnego wniosku o waloryzację.

- w przypadku dokonania waloryzacji, nowe stawki będą obowiązywać od terminu określonego w aneksie do Umowy.

- waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła być dokonywana nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Warunkiem dokonania waloryzacji jest złożenie wniosku przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca nie może składać więcej niż jednego wniosku dotyczącego każdego, półrocznego okresu waloryzacji.

- maksymalny wzrost/spadek wartości Umowy, dokonany w oparciu o niniejszą klauzulę waloryzacyjną nie może przekroczyć 15% wartości Umowy brutto.

- zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie, nie dokonuje się, w sytuacji gdy obliczony wg punktu 4) współczynnik wynosi mniej niż 2%. Jeśli wartość bezwzględna współczynnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wynosi co najmniej 2%, wynagrodzenie zmienia się w następujący sposób:

    - jeśli współczynnik jest dodatni (tj. potwierdza wzrost cen materiałów lub kosztów) wynagrodzenie ulega podwyższeniu o procent odpowiadający połowie wartości procentowej współczynnika,

    - jeśli współczynnik jest ujemny (tj. potwierdza spadek cen materiałów lub kosztów) wynagrodzenie ulega obniżeniu o procent odpowiadający połowie wartości procentowej współczynnika.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami określonymi w ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy. Strony wyłączają jednak miedzy sobą zastosowanie art. 552 KC.

- W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej Umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

Załączniki:

      - Oferta Wykonawcy z dnia …..

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do SWZ ze zmianami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1

      - Chłodziarko-zamrażarka  do przechowywania KKCz i FFP

Opis przedmiotu

- Urządzenie fabrycznie nowe, oznaczone znakiem C

- Rok produkcji 2022 lub nowsze

- Chodziarko-zamrażarka o łącznej pojemności przynajmniej  500 l ( dwie niezależne komory)

- Wymiary zewnętrzne: szerokość 700 x 800 x 1990 mm(SXGXW)

- Urządzenie na kółkach, w tym przynajmniej 2 z blokadą

- Temperatura pracy chłodziarki + 4℃, temperatura pracy zamrażarki:  poniżej -25 0 C.

- Stałe monitorowanie parametrów pracy,2 panele sterownicze wyposażone w mikroprocesorowy ekran i czytelny wyświetlacz wskazujący wewnętrzną temperaturę, menu, temperaturę zadaną, datę i godzinę

- 2 x drzwi  z systemem automatycznego domykania, prawe, wyposażone w uszczelkę magnetyczną

- Chłodziarka: przynajmniej 2 półki ze stali nierdzewnej, zamrażarka: przynajmniej 2 szuflady ze stali nierdzewnej z przezroczystym wysokim frontem

- 2 czujniki temperatury, 2 otwory walidacyjne

- Izolacja przynajmniej 60 mm

- Ręczne lub automatyczne włączanie światła LED w komorze chłodziarki

- Natychmiastowy alarm przy nieprawidłowościach funkcjonowania/awarii zasilania.

- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę                                nastawienia temperatury co 1 0 C

- Menu sterownika w języku polskim

- Ekologiczny czynnik chłodniczy

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa do RCKiK Lublin, instalacja, szkolenie.

- Autoryzowany serwis .

- Chłodziarko-zamrażarka  laboratoryjna

Opis przedmiotu

- Urządzenie fabrycznie nowe, oznaczone znakiem C

- Rok produkcji 2022 lub nowsze

- Chodziarko-zamrażarka o łącznej pojemności 361 l (chodziarka 254 l, zamrażarka 107l: dwie niezależne komory)

- Wymiary zewnętrzne: szerokość 601 x 618 x 2003 mm(SXGXW)+/- 10% dla każdego wymiaru).

- Zakres temperatur: + 3℃/+16℃ dla komory chłodziarki; -9℃/-30℃ dla komory zamrażarki.

- Stałe monitorowanie parametrów pracy,2 panele sterowania z zewnętrznymi cyfrowymi wskaźnikami temperatury,

- Rejestracja danych: 3 ostatnie alarmy, najwyższe i najniższe temperatury

- 2 x drzwi  z systemem automatycznego domykania, prawe, wyposażone w zamek

- Chłodziarka: 4 regulowane  półki szklane , zamrażarka: 3 szuflady z transparentnym frontem

- 2 czujniki temperatury, 2 otwory walidacyjne

- Oświetlenie w komorze chłodziarki

- Odszraniane chłodziarki- automatyczne; odszraniane zamrażarki – ręczne

- Ekologiczny czynnik chłodniczy

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa do RCKiK Lublin, instalacja, szkolenie.

- Autoryzowany serwis .

- Chłodziarko-zamrażarka  do przechowywania wyrobów medycznych i próbek krwi

Opis przedmiotu

- Urządzenie fabrycznie nowe, oznaczone znakiem C

- Rok produkcji 2022 lub nowsze

- Chodziarko-zamrażarka o łącznej pojemności 384 l (chodziarka 272 l, zamrażarka 107 l: dwie niezależne komory)

- Wymiary zewnętrzne: szerokość  595 x 682 x 2030 mm(SXGXW)+/- 10% dla każdego wymiaru).

- Zakres temperatur: + 0℃/+10℃ dla komory chłodziarki; poniżej -25℃ dla komory zamrażarki.

- Alarm otwartych drzwi

- Chłodziarka: 4 regulowane  półki szklane lub druciane , zamrażarka: 3 szuflady

- 2 czujniki temperatury,

- Oświetlenie w komorze chłodziarki

- Odszraniane chłodziarki- automatyczne; odszraniane zamrażarki – ręczne

- Ekologiczny czynnik chłodniczy

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa do RCKiK Lublin, instalacja, szkolenie.

Część 2

- 1.Chłodnia do przechowywania KKCz z dodatkowym zabezpieczeniem (3 szt)

Zestawienie parametrów granicznych (bezwzględnie wymaganych) :

- Chłodnia przystosowana do przechowywania Koncentratu Krwinek Czerwonych.

- Pojemność minimalna 700 litrów – możliwość przechowywania nie mniej niż 385 pojemników o pojemności 300 ml.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne :700 x 800 x 1990 mm (szerokość , głębokość, wysokość).

- Możliwość pracy w zakresie temperatur +2 do +6°C. Regulowany zakres temperatury.

- Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1°C.

- Temperatura otoczenia w miejscu instalacji +10 do +35°C.

- Dwa czujniki temperatury wewnątrz urządzenia.

- Wnętrze chłodni ze stali nierdzewnej.

- Izolacja 60 mm.

- Chłodnia wyposażona w drzwi przeszklone z systemem automatycznego domykania. Zawiasy drzwi z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie urządzenia.

- Chłodnia wyposażona w 7 szuflad ze stali nierdzewnej z przezroczystym wysokim frontem. Dodatkowo przezroczyste potrójne wewnętrzne drzwi zapewniające jak najdłuższe utrzymanie zadanej temperatury nawet w czasie krótkotrwałego otwierania drzwi zewnętrznych.

- Każda z szuflad wyposażona w 9 przegród – przechowywanie pojemników w pozycji pionowej.

- Elementy zewnętrzne i wewnętrzne odporne na działanie środków dezynfekujących.

- Automatyczne włączanie oświetlenia we wnętrzu komory.

- Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną, temperaturę bieżącą oraz datę i godzinę.

- Alarmy dźwiękowe i świetlne sygnalizujące: - zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę, niedomknięcie drzwi, brak zasilania.

- Odczyt minimum 20 ostatnich alarmów z wyświetlacza – data  godzina zdarzenia, powód alarmu.

- Wyposażona w kółka , w tym minimum 2 z blokadą.

- Możliwość współpracy z centralnym systemem monitoringu temperatury, funkcjonującym u Zamawiającego (otwór walidacyjny na wprowadzenie 2 czujników).

- Komunikaty wyświetlane na sterowniku w języku polskim.

- Zasilanie 230 V / 50-60 Hz.

- Urządzenie oznakowane znakiem CE.

- Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji – 2022 – 2023.

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa do RCKiK Lublin, instalacja, szkolenie.

- Autoryzowany serwis.

2.Chłodnia do przechowywania KKCz 700 l  (4 szt)

Zestawienie parametrów granicznych (bezwzględnie wymaganych) :

- Chłodnia przystosowana do przechowywania Koncentratu Krwinek Czerwonych.

- Pojemność minimalna 700 litrów – możliwość przechowywania nie mniej niż 385 pojemników o pojemności 300 ml.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne :700 x 800 x 1990 mm (szerokość , głębokość, wysokość).

- Możliwość pracy w zakresie temperatur +2 do +6°C. Regulowany zakres temperatury.

- Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1°C.

- Temperatura otoczenia w miejscu instalacji +10 do +35°C.

- Dwa czujniki temperatury wewnątrz urządzenia.

- Wnętrze chłodni ze stali nierdzewnej.

- Izolacja 60 mm.

- Chłodnia wyposażona w drzwi przeszklone z systemem automatycznego domykania. Zawiasy drzwi z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie urządzenia.

- Chłodnia wyposażona w 7 szuflad ze stali nierdzewnej z przezroczystym wysokim frontem.

- Każda z szuflad wyposażona w 9 przegród z pleksiglasu – przechowywanie pojemników w pozycji pionowej.

- Elementy zewnętrzne i wewnętrzne odporne na działanie środków dezynfekujących.

- Automatyczne włączanie oświetlenia we wnętrzu komory.

- Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną, temperaturę bieżącą oraz datę i godzinę.

- Alarmy dźwiękowe i świetlne sygnalizujące: - zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę, niedomknięcie drzwi, brak zasilania.

- Odczyt minimum 20 ostatnich alarmów z wyświetlacza – data  godzina zdarzenia, powód alarmu.

- Wyposażona w kółka , w tym minimum 2 z blokadą.

- Możliwość współpracy z centralnym systemem monitoringu temperatury, funkcjonującym u Zamawiającego (otwór walidacyjny na wprowadzenie 2 czujników).

- Komunikaty wyświetlane na sterowniku w języku polskim.

- Zasilanie 230 V / 50-60 Hz.

- Urządzenie oznakowane znakiem CE.

- Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji – 2022 – 2023.

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa do RCKiK Lublin – 3szt i do Oddziału terenowego RCKiK w Zamościu – 1 szt., instalacja, szkolenie.

- Autoryzowany serwis .

3.Chłodnia do przechowywania KKCz 1400 l (2 szt.)

Zestawienie parametrów granicznych (bezwzględnie wymaganych) :

- Chłodnia przystosowana do przechowywania Koncentratu Krwinek Czerwonych.

- Pojemność minimalna 1400 litrów – możliwość przechowywania nie mniej niż 770 pojemników o pojemności 300 ml.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne :1400 x 800 x 1990 mm (szerokość , głębokość, wysokość).

- Możliwość pracy w zakresie temperatur +2 do +6°C. Regulowany zakres temperatury.

- Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1°C.

- Temperatura otoczenia w miejscu instalacji +10 do +35°C.

- Dwa czujniki temperatury wewnątrz urządzenia.

- Wnętrze chłodni ze stali nierdzewnej.

- Izolacja 60 mm.

- Chłodnia wyposażona w podwójne drzwi przeszklone z systemem automatycznego domykania. Zawiasy drzwi z możliwością montażu po prawej i lewej stronie urządzenia.

- Chłodnia wyposażona w  przynajmniej 10 szuflad ze stali nierdzewnej z przezroczystym frontem.

- Każda z szuflad wyposażona w przynajmniej 4  przegrody – przechowywanie pojemników w pozycji pionowej.

- Elementy zewnętrzne i wewnętrzne odporne na działanie środków dezynfekujących.

- Automatyczne włączanie oświetlenia we wnętrzu komory.

- Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną, temp bieżącą oraz datę i godzinę.

- Alarmy dźwiękowe i świetlne sygnalizujące: - zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę, niedomknięcie drzwi, brak zasilania.

- Odczyt minimum 20 ostatnich alarmów z wyświetlacza – data  godzina zdarzenia, powód alarmu.

- Wyposażona w kółka , w tym minimum 2 z blokadą.

- Możliwość współpracy z centralnym systemem monitoringu temperatury, funkcjonującym u Zamawiającego (otwór walidacyjny na wprowadzenie 2 czujników).

- Komunikaty wyświetlane na sterowniku w języku polskim.

- Zasilanie 230 V /50-60 Hz.

- Urządzenie oznakowane znakiem CE.

- Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji – 2022 – 2023.

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa do RCKiK Lublin, instalacja, szkolenie.

- Autoryzowany serwis .

4.Chłodnia do przechowywania próbek krwi i osocza dwudrzwiowa 600 l - 2 szt

- Zakres temperatur: +2°C/+10°C, dla obu komór

- Pojemność: Pojemność: 2 x 305 l brutto / 255 l netto

- Wymiary zew. max.: 720 x 872 x 1994 mm (SxGxW)

- Wymiary wew. min. 600 x 650 x 690 mm (SxGxW)

- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej

- Izolacja 60 mm;

- Ekologiczny czynnik chłodniczy;

- Drzwi pełne z wymienną uszczelką;

- Zamek mechaniczny drzwi;

- System automatycznego domykania drzwi;

- Drzwi prawe;

- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0.1°

- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.;

- Alarm otwartych drzwi; uszkodzonego czujnika temperatury;

- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu;

- System przeciwzamrożeniowy;

- Prowadnice półki / wsporniki poziome;

- 4 półki z możliwością regulacji położenia półki;

- Otwór walidacyjny;

- 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca;

- Możliwość współpracy z centralnym systemem monitoringu temperatury, funkcjonującym u Zamawiającego (otwór walidacyjny na wprowadzenie 2 czujników).

- Komunikaty wyświetlane na sterowniku w języku polskim.

- Zasilanie 230 V /50-60 Hz.

- Urządzenie oznakowane znakiem CE.

- Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji – 2022 – 2023.

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa do Oddziału Terenowego RCKiK w Białej Podlaskiej, instalacja, szkolenie.

- Autoryzowany serwis .

5.Chłodnia do przechowywania próbek krwi 120 l - 1 szt

- Zakres temperatur: +2°C/+10°C

- Pojemność: 120l +/- 10% dla każdego wymiaru

- Wymiary zew. : 600 x 600 x 835 mm (SxGxW)

- Drzwi pełne lub szklane;

- Drzwi prawe;

- Kolor biały

- 3-4 półki druciane lub szklane

- Możliwość regulacji wysokości półek

- Opcjonalnie wyświetlacz LED z możliwością odczytania temperatury

- Alarm otwartych drzwi

- Zasilanie 230 V /50-60 Hz.

- Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji – 2022 – 2023

- Instrukcja obsługi w jęz. Polskim

- Okres gwarancji: 24 miesiace

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa do Oddziału Terenowego RCKiK w Chełmie, instalacja, szkolenie.

- Autoryzowany serwis .

6. Chłodnia do przechowywania zdyskwalifikowanych składników krwi jedno-lub dwudrzwiowa – 1 szt

- Zakres temperatur: +2°C/+10°C

- Pojemność: 350 l

- Wymiary zew. max.: 600 x 600 x 1994 mm (SxGxW)

- Drzwi pełne lub szklane;

- Zamek mechaniczny drzwi;

- Drzwi prawe;

- System automatycznego odszraniania

- Kolor biały

- 5-6 półek drucianych lub szklanych

- Mozliwosć regulacji wysokości półek

- Opcjonalnie wyświetlacz LED z możliwością odczytania temperatury

- Zasilanie 230 V /50-60 Hz.

- Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji – 2022 – 2023

- Instrukcja obsługi w jęz. polskim

- Okres gwarancji: 24 miesiące

- Zapewnienie dostawy urządzenia do siedziby użytkownika w Lublinie

Część 3

Zamrażarka szufladowa do przechowywania FFP  (2szt)

Opis przedmiotu

- Urządzenie fabrycznie nowe, oznaczone znakiem CE

- Rok produkcji 2022 lub nowsze

- Zamrażarka szufladowa medyczna do przechowywania osocza  o pojemności przynajmniej 600 l.

- Wymiary zewnętrzne: szerokość 750 x 850 x 2000 mm(SXGXW)+/- 15% dla każdego wymiaru).

- Urządzenie na kółkach, w tym przynajmniej 2 z blokadą.

- Zakres temperatur -30℃ do -10℃.

- Temperatura pracy:  poniżej -25 0 C.

- Stałe monitorowanie parametrów pracy,

- Drzwi  z systemem automatycznego domykania, prawe, wyposażone w uszczelkę magnetyczną

- Przynajmniej 6 szuflad ze stali nierdzewnej,  wyposażonych w 2 wewnętrzne przegrody pionowe i min. 8 przegród poziomych oddzielających pojemniki od siebie. Indywidualna regulacja położenia szuflad.

- Otwór walidacyjny.

- Natychmiastowy alarm przy nieprawidłowościach funkcjonowania/awarii zasilania.

- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę                                nastawienia temperatury co 1 0 C

- Menu sterownika w języku polskim

- Ekologiczny czynnik chłodniczy

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa do RCKiK Lublin, instalacja, szkolenie.

- Autoryzowany serwis .

Część 4

Zamrażarka skrzyniowa do przechowywania FFP (5 szt.)

Opis przedmiotu

- Urządzenie fabrycznie nowe, oznaczone znakiem CE

- Rok produkcji 2022 lub nowsze

- Zamrażarka skrzyniowa do przechowywania osocza  o pojemności netto przynajmniej 368 l, brutto przynajmniej 383 l.

- Minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość 1495 x 495 x 685 mm(SXGXW)

- Możliwość pracy w zakresie temperatur -30℃ do -45℃.

- Konstrukcja, materiały, wykonanie: metalowa obudowa, ściany komory chłodniczej zabezpieczone przed korozją, elementy zewnętrzne i wewnętrzne odporne na działanie środków dezynfekujących.

- Izolacja o grubości min. 80 mm

- Kółka jezdne, w tym minimum 2 z blokadą.

- Możliwość współpracy z centralnym systemem monitoringu temperatury, funkcjonującym u zamawiającego (otwór walidacyjny na wprowadzenie 2 czujników).

- Ekologiczny czynnik chłodzenia wolny od CFC

- Sterowanie: wyświetlacz cyfrowy zaprogramowanej temperatury na zewnątrz zamrażarki. Dokładność odczytu: mac 1℃.

- Zasilanie 230v/50 Hz

- Pobór mocy na 24 godziny max: kWh 5,80

- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

- Okres gwarancji 24 miesiące .

- Dostawa na koszt Wykonawcy do RCKiK Lublin – 2 szt zamrażarek i 3 szt – do OT w Zamościu, instalacja, szkolenie.

- Autoryzowany serwis. Możliwość szybkiego kontaktu z serwisem.