Zadanie: dzierżawa analizatora do badania moczu wraz z dostawą odczynników

PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry graniczne analizatora i odczynników | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy. Analizator ze stałą gotowością do pracy, współpracujący z zewnętrznym oprogramowaniem, wyposażony/ doposażony w czetnik kodów kreskowych, ekran dotykowy, oprogramowanie w języku polskim, UPS. |  |  |
| 2. | Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia. Bez dodatkowych opłat przeglądy techniczne z częstotliwością min. 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta analizatora. |  |  |
| 3. | Dokument – deklaracja zgodności CE z wymogami UE. |  |  |
| 4. | Parametry mierzone: odczyt 11 parametrów fizyko-chemicznych moczu, w tym: - krew, - bilirubina, - urobilinogen, - ketony, - białko, - azotyny, - glukoza, - pH, - ciężar właściwy, - leukocyty, - pole wykrywające kwas askorbinowy. Pasków testowe znoszące interferencję ze strony kwasu askorbinowego na wynik pomiaru pola testowego glukozy i pola testowego krwi - przedstawienie oświadczenia o zniesieniu interferencji ze strony kwasu askorbinowego przez dystrybutora/ producenta popartego danymi dostarczonymi przez producenta pasków testowych. Paski testowe wyposażone w dodatkowe pole służące do kompensacji własnego zabarwienia moczu przez analizator. |  |  |
| 5. | Wydajność analizatora – min. 225 kompletów oznaczeń (11 parametrów)/godzinę z możliwością dostosowania trybu pracy do indywidualnych potrzeb operatora. |  |  |
| 6. | Analizator wyposażony w mechanizm umożliwiający automatyczne transportowanie pasków testowych przekazanych na podajnik w serii lub zastosowanie innego sposobu pobierania i przekazywania do analizy próbki (wykluczone zastosowanie w analizatorze ręcznego podajnika na pojedyncze paski testowe). |  |  |
| 7. | Czytelne flagowanie wyników patologicznych. |  |  |
| 8. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków testowych do pojemnika na odpady oraz bezpieczny i higieniczny sposób ich usuwania. |  |  |
| 9. | Możliwość sprawdzenia układu optycznego analizatora. |  |  |
| 10. | Identyfikacja przez analizator własnego zabarwienia i klarowności moczu w sposób: automatyczny (bez udziału operatora) lub z udziałem operatora za pomocą zeskanowania kodów kreskowych reprezentujących odpowiednią barwę i klarowność za pomocą czytnika kodów kreskowych będącego na wyposażeniu analizatora. |  |  |
| 11. | Dostarczenie w ramach umowy kompatybilnego z analizatorem materiału kontrolnego parametrów fizyko-chemicznych na dwóch poziomach (kontrola wewnątrzlaboratoryjna) z uwzględnieniem częstotliwość oznaczeń: 1 x na dobę, na obu poziomach przez cały okres obowiązywania umowy. |  |  |
| 12. | Dostarczenie w ramach umowy przez cały okres jej obowiązywania (kontrola zewnątrzlaboratoryjna) na koszt Wykonawcy: 1 x do roku kontrola pasków testowych i 1 x do roku kontrola osadu moczu. |  |  |
| 13. | Uczestnictwo w programie kontroli jakości Standlab na koszt Wykonawcy dla mierzonych parametrów fizykochemicznych moczu. |  |  |
| 14. | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu 4 dni roboczych od chwili podpisania umowy. |  |  |
| 15. | Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone w postaci elektronicznej i drukowanej wraz z instalacją analizatora oraz dostarczony paszport wraz z instalacją analizatora. |  |  |
| 16. | Aktualne karty charakterystyki odczynników (komplet) – w postaci elektronicznej oraz wydrukowane i zbindowane – wraz z pierwszą dostawą odczynników, a w przypadku ich aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego w postaci elektronicznej. |  |  |
| 17. | Instrukcje metodyczne dla testów paskowych w języku polskim dołączone do każdego opakowania testów paskowych przez cały okres obowiązywania umowy zawierające następujące informacje: - zasadę oznaczania każdego parametru w teście paskowym - źródła niepewności w analizie oznaczanych parametrów - wykaz składników interferujących z metodą oznaczania każdego parametru - dane dotyczące czułości i swoistości analitycznej. Instrukcje metodyczne dla testów paskowych w języku polskim dołączyć do oferty. |  |  |
| 18. | Aktualizacja szkoleń personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego poprzez udział personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego w szkoleniach organizowanych przez Wykonawcę. |  |  |
| 19. | Po instalacji analizatora, jeżeli Zamawiający zażąda, szkolenie dla lekarzy Zamawiającego w celu zapoznania personelu Zamawiającego z możliwościami wykorzystania informacji diagnostycznej zawartej w uzyskanych wynikach badań. |  |  |
| 20. | Włączenie analizatora do systemu informatycznego Zamawiającego (Infomedica, AMMS, firma ASSECO Poland S.A.) na koszt Wykonawcy z zapewnieniem komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne automatyczne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu informatycznego Szpitala wraz z weryfikacją: - podglądu wyników i zakresów referencyjnych oznaczeń w systemie informatycznym Szpitala, - wykonaniem testowych wydruków badań z szczegółową analizą metod i zakresów referencyjnych oznaczeń. |  |  |
| 21. | Komunikacja analizatora z systemem Informatycznym Zamawiającego – Infomedica na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 22. | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych umożliwiający bezpośrednie programowanie do pamięci analizatora unikalnego numeru identyfikującego badaną próbkę. |  |  |
| 23. | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. |  |  |
| 24. | Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia. |  |  |
| 25. | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 26. | Zapewnienie przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu aparatu. |  |  |
| 27. | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno- konserwacyjny analizatora co najmniej 1 raz co roku przez cały okres obowiązywania umowy. |  |  |
| 28. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/ podzespołu w okresie obowiązywania Umowy – wymiana analizatora na inny egzemplarz o parametrach nie niższych niż oferowany na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 29. | Wykonawca udzieli gwarancji na analizator (wszystkie jego części składowe) oraz urządzenie UPS przez cały okres trwania Umowy. |  |  |
| 30. | Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania UPS przez min. 15 minut; serwisowanie lub wymiana UPS lub baterii na koszt Wykonawcy. |  |  |

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

| L.p. | Parametry podlegające ocenie analizatora i odczynników | Opis parametru | Zakres punktacji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność analizatora osiągająca 500 kompletów oznaczeń (11 parametrów) /godzinę. |  | tak – 6 pkt nie – 0 pkt |  |
|  | Samodzielna identyfikacja - określenie i przekazanie do systemu informatycznego przez analizator barwy moczu w sposób automatyczny, bez ingerencji operatora - skala co najmniej 10 barw/ odcieni barw z możliwością dostosowania nazewnictwa przez użytkownika. |  | tak – 6 pkt nie – 0 pkt |  |
| 2. | Praca analizatora bez użycia dodatkowych pasków kalibracyjnych lub jeżeli kalibracja wymagana, to za pomocą rutynowych pasków zaoferowanych do analizy moczu. |  | tak – 6 pkt nie – 0 pkt |  |
| 3. | Zrzut zużytych pasków testowych do pojemnika wbudowanego w obręb zamkniętej bryły analizatora z sygnalizacją zapełnienia pojemnika – ochrona przed dostępem do zużytych pasków testowych podczas pracy analizatora. |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |  |
|  | Zaoferowany materiał kontrolny powstały na bazie ludzkiego moczu, nie syntetyczny. |  | tak – 6 pkt nie – 0 pkt |  |
| 4. | Czułość pola reakcyjnego paska dla białka na poziomie co najmniej 10 mg/dl (jednostki SI: 0,1 g/L), poparte danymi z oryginalnej instrukcji analizatora lub instrukcji metodycznych dla testów paskowych. Jeżeli materiały źródłowe podają wartość w przeliczeniu na inne jednostki niż jednostki klasyczne, mg/dl, wartość progu czułości należy podać w oryginalnych jednostkach oraz dokonać przeliczenia wartości i podać próg czułości w jednostkach mg/dl pod rygorem nie uznania parametru podlegającego ocenie za spełniony. |  | tak – 6 pkt nie – 0 pkt |  |
| 5. | Czułość pola reakcyjnego paska dla glukozy na poziomie co najmniej 50 mg/dl (jednostki SI: 2,75 mmol/L), poparte danymi z oryginalnej instrukcji analizatora lub instrukcji metodycznych dla testów paskowych. Jeżeli materiały źródłowe podają wartość w przeliczeniu na inne jednostki niż jednostki klasyczne, mg/dl, wartość progu czułości należy podać wartość w oryginalnych jednostkach oraz dokonać przeliczenia wartości i podać próg czułości w jednostkach mg/dl pod rygorem nie uznania parametru podlegającego ocenie za spełniony. |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |  |
|  | MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW - 40 pkt |  |  |  |

Informacje dodatkowe – podaje Wykonawca

| Lp. |  | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora |  |
| 2. | Rok wprowadzenia do eksploatacji analizatora |  |
| 3. | Wykaz dodatkowego wyposażenia |  |
| 4. | Wykaz części nie objętych gwarancją |  |
| 5. | Wykaz stosowanych odczynników wraz z numerami katalogowymi |  |
| 6. | Karty charakterystyk odczynników, karty bezpieczeństwa produktu - wydrukowane i dostarczone wraz z pierwszą dostawą |  |
| 7. | Warunki przechowywania odczynników |  |
| 8. | Trwałość odczynników |  |
| 9. | Warunki utylizacji pozostałości odczynników |  |

...................................................

podpis