Zadanie 2

Załącznik nr 1

do umowy nr ……………………………..

z dnia …………………….

System ogrzewania pacjenta:

materac grzewczy – 2 szt.

jednostka kontrolna – 2 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: min. 2022

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |
|  | System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych - nie oparty o włókna węglowe. |  |  |
|  | Materac systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. |  |  |
|  | Urządzenie ciche w eksploatacji, nadające się do nieprzerywanej pracy, niewymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. |  |  |
|  | Urządzenie niewymagające materiałów jednorazowego użytku. |  |  |
|  | Urządzenie nie zaburza widoczności pola operacyjnego. |  |  |
|  | Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. |  |  |
|  | Warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. |  |  |
|  | Urządzenie w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji. |  |  |
|  | Urządzenie nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii. |  |  |
|  | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami o długości 3 m z wtykiem kątowym. |  |  |
|  | Obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. |  |  |
|  | Warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą 18 mm pianki zmniejszającej nacisk oraz z wygodną podszewką poliestrową. |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą. |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, stopień ochrony IP32. |  |  |
|  | Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych). |  |  |
|  | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem. |  |  |
|  | Materac przezierny dla promieni RTG. |  |  |
|  | Materac o rozmiarze: 1070 × 535 mm x 40 mm; |  |  |
|  | Wbudowany w materac jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca. |  |  |
|  | Wbudowane w materac niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w materac o progu bezpieczeństwa >=42⁰C przy, którym grzanie jest automatycznie wyłączane. |  |  |
| 23. | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. |  |  |
| 24. | Zakres ustawialnej temperatury 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C. |  |  |
| 25. | Waga materaca: dla ½ długości stołu operacyjnego 1070 × 535 mm x 40mm: 1.7 kg |  |  |
| 26. | Materac przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu. |  |  |
| 27. | Umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej. |  |  |
| 28. | Materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania. |  |  |
| 29. | Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części IP3X. |  |  |
| 30. | Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę min. 2 akcesoriów jednocześnie (maksymalny łączny pobór mocy 170W). |  |  |
| 31. | Zasilanie urządzenia 100 - 240 V AC, 50-60 HZ |  |  |
| 32. | Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, 2600 mAh, litowo-jonowy. |  |  |
| 33. | Jednostka kontrolna z 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym. |  |  |
| 34. | Zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 195 W (195 VA) |  |  |
| 35. | „Auto-test” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. |  |  |
| 36. | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach/kocach. |  |  |
| 37. | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach/kocach. |  |  |
| 38. | Jednostka kontrolna wyposażona w min. 2 podłączenia, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta, ale z możliwością zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna. |  |  |
| 39. | Jednostka kontrolna waga: 1.7 kg. |  |  |
| 40. | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa. |  |  |
| 41. | Wymiar jednostki kontrolnej: 187 × 183 × 144 mm (181 mm z zamontowanym zaciskiem). |  |  |
| 42. | Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury. |  |  |
| 43. | Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późniejszymi zmianami). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

OFERTA

I. Dane Wykonawcy

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: .....................................................................

Adres: .............................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/PESEL: ............................   REGON: ........................

tel.: .....................................................

e-mail: ..................................................................................................................

II. Oferta

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę opisanego wyżej urządzenia za kwotę:

- Łączna wartość zamówienia brutto: …………………….………………………………….. zł

MATERAC GRZEWCZY:

Cena jednostkowa brutto: …………………….………………………………….. zł

Wartość przedmiotu zamówienia brutto (za 2 szt.): ………………..…………………….. zł (cena oferty)

w tym VAT …. %, kwota podatku VAT………………………………………… zł

wartość przedmiotu zamówienia netto (za 2 szt.): …………….………………………………….. zł

JEDNOSTKA KONTROLNA:

Cena jednostkowa brutto: …………………….………………………………….. zł

Wartość przedmiotu zamówienia brutto (za 2 szt. ): ………………..…………………….. zł (cena oferty)

w tym VAT …. %, kwota podatku VAT………………………………………… zł

wartość przedmiotu zamówienia netto (za 2 szt. ): …………….………………………………….. zł

- Termin dostawy: …….... dni (należy podać ilość dni – maksymalnie 21 dni  licząc od dnia udzielenia zamówienia - zawarcia umowy)

III. Oświadczenia

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.