Postępowanie nr 38 Z TP 23

Załącznik nr 1-3 do SWZ

(po modyfikacji)

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………….

Opis przedmiotu zamówienia

- PAKIET 3: Diatermia oporowo – pojemnościowa  (CPV: 33155000-1)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022 lub nowszy

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Diatermia oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej z opcją zabiegów automatycznych. | Tak | - | - |
| 2 | Minimum cztery częstotliwości pracy: 420-500-720-1000 Hz celem optymalizacji zabiegu różnych tkanek na ich różnych głębokościach. | Tak | - | - |
| 3 | Pomiar i wskazanie przekazanej do tkanek energii (J) celem prawidłowego i powtarzalnego dawkowania energii. | Tak | - | - |
| 4 | Wyświetlanie współczynnika oporności tkanek (celem ich rozróżniania co ułatwia jak najlepsze wykonanie zabiegu). | Tak | - | - |
| 5 | Ciągłe i impulsowe tryby pracy (do zabiegów atermicznych). | Tak | - | - |
| 6 | Moc do 300 W, regulowana w sposób ciągły. | Tak | - | - |
| 7 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz minimum 6" i pokrętło sterowania mocą. | Tak | Powyżej 6” – 10 pkt 6” – 0 pkt |  |
| 8 | Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło o intensywności odpowiadającej jego mocy wyjściowej). | Tak | - | - |
| 9 | Aparat wyposażony w minimum: - 2 samopodświetlające się aplikatory, - 3 sztuki elektrod rezystywnych: 35-55-75 mm, - 3 sztuki elektrod pojemnościowych: 35-55-75 mm, - elektrodę bierna ze stali nierdzewnej (z kablem), - krem przewodzący- 1 kg (z pompką), - metalową walizkę na elektrody, - torbę transportową, - 2 sztuki elektrod biernych samoprzylepnych (bez kabla). | Tak | - | - |
| 10 | Aparat w kolorze białym | Tak | - | - |
| 11 | Urządzenie wyposażone w aparat do terapii uciskowej z mankietami o poniższych parametrach | Tak | - | - |
| a) | maksymalne ciśnienie. Min 10-200mmHg | Tak | - | - |
| b) | min 5 stopni regulacji szybkości napełniania mankietów | Tak | Powyżej 5 stopni – 10 pkt 5 stopni – 0 pkt |  |
| c) | min 3 tryby masażu | Tak | - | - |
| d) | awaryjne odsysanie ze wszystkich komór mankietu jednocześnie | Tak | - | - |
| e) | zegar zabiegowy min 1-90 min | Tak | - | - |
| f) | możliwość obsługiwania 6 komór | Tak | - | - |
| g) | sześciokomorowy mankiet na kończynę dolną w rozmiarze L - 2 szt. | Tak | - | - |
| h) | sześciokomorowy mankiet na kończynę górną w rozmiarze L – 1 szt. | Tak | - | - |
| i) | pas poszerzający na kończynę dolną– 2 szt. | Tak | - | - |
| j) | pas poszerzający na kończynę górną– 1 szt. | Tak | - | - |
| k) | wymiary maksymalne : 60 x 40 x 20 cm (+/- 5cm) | Tak | - | - |
| l) | czas pracy w zakresie minimum: 5 - 90 min | Tak | - | - |
| - GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 12 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - |