Numer postępowania: MCM/WSM/ZP15/2021

Załącznik Nr 5.6 do SWZ

Pakiet nr 6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Aparat EEG sztuk 1

Nazwa producenta:		…...................................................

Nazwa i typ:	         ......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba kanałów 24 |  |
|  | Zakres pomiarowy 0,16-1000Hz |  |
|  | Zakres stałej czasowej 1s ± 5% |  |
|  | Maksymalna wartość mierzonego napięcia ± 8 mV |  |
|  | Zaszumienie Maks. 1.8 μVp-p |  |
|  | IMR Min. 140 dB |  |
|  | Dokładność pomiaru amplitudy ± 2% |  |
|  | Dokładność pomiaru czasu ± 0,1% |  |
|  | Wewnętrzna częstotliwość próbkowania Min. 6 kHz/kanał |  |
|  | Częstotliwość zapisu 200-3000 Hz |  |
|  | Impedancja wejściowa Min. 10 GΩ ¦¦ 35pF |  |
|  | Zakres pomiaru impedancji Min. 0 – 50 kΩ |  |
|  | Zasilanie: 220-240 V AC 50/60 Hz |  |
|  | Maksymalny pobór mocy Maks. 600 VA |  |
|  | Zasilanie głowicy wzmacniacza Maks. 2 x 3,7V/2200mAh |  |
|  | Czas pracy na głowicy przy pełnym naładowaniu Min. 60 godzin |  |
|  | Wymiary systemu z wózkiem Maks. 85cm x 140cm x 60 cm |  |
|  | Wymiary głowicy wzmacniacza Maks. 100mm x 50 mm x 150mm |  |
|  | Waga wzmacniacza z bateriami Maks. 400 g |  |
|  | Waga systemu Ok. 50 kg |  |
|  | Przesyłanie danych z głowicy do komputera za pomocą włókna optycznego |  |
|  | Klasa urządzenia IIa |  |
|  | Składowe systemu: Głowica EEG z ładowaniem indukcyjnym oraz ramieniem mocowanym do wózka Wózek z fotostymulatorem LED na ramieniu mocowanym do wózka (dwa kolory światła biały i czerwony) Wbudowany w wózek komputer PC z cichym systemem chłodzenia (procesor min. Intel i3, min. 4GB RAM, HDD min. 1TB* ) Monitor min. 24” LCD Zasilacz medyczny zintegrowany z wózkiem |  |
|  | Oprogramowanie: Oprogramowanie do akwizycji sygnału EEG Baza danych pacjentów Przeglądanie zarejestrowanych badań EEG Oprogramowanie do odtwarzania zarejestrowanych badań oraz jego analizy Mapping amplitudowy/częstotliwościowy/kohenerncji Moduł umożliwiający eksport danych z gotową aplikacją dla pacjenta/lekarza umożliwiającą przeglądanie badania na dowolnym komputerze. |  |
|  | Minimalne wymagane funkcje oprogramowania: Możliwość przygotowywania własnych szybkich markerów Stały pomiar impedancji widoczny na ekranie komputera Możliwość tworzenia dowolnej liczby montaży Wbudowane montaże producenta Możliwość programowania stymulatora LED Możliwość nagrywania i obserwacji pomiaru na dzielonym ekranie Możliwość eksportu zapisanego badania na pendrive Możliwość eksportu danych do programów Matlab i Excel |  |
|  | W zestawie drukarka laserowa montowana na wózku |  |
|  | Akcesoria: - czepek pre-wired w rozmiarze M - żel przewodzący min. 500 ml - środek do czyszczenia czepków - pasta przewodząca |  |
|  | Gwarancja 24 min. mies. |  |
|  | Dostępność części 10 lat |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………..

Podpis Wykonawcy