Szczecin, 23.06.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/39/23                            
Dotyczy: dostawy systemu do zautomatyzowanego, bezpiecznego dozowania formaliny do konserwacji wycinków do badań histo-patologicznych na potrzeby bloków operacyjnych SPSK-2 PUM

Wyjaśnienie nr 2
Wykonawca nr 2
Pyt 1.
Dotyczy: Rozdział XVIII OPZ, Pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie systemu do zautomatyzowanego, bezpiecznego i bez kontaktowego dozowania formaliny do utrwalania materiałów tkankowych do badań histo-patologicznych o poniższych parametrach techniczno – użytkowych.

Dla ułatwienia porównania, każdy z parametrów przedstawiamy w odniesieniu do parametru pierwotnego.

PARAMETR OFEROWANY	PARAMETR PIERWOTNIE WYMAGANY	
Wymiary zewnętrzne:	
szerokość: 530 mm *
wysokość: 1720 mm
Głębokość: 620 mm
*780 mm przy mocowaniu drukarki z boku urządzenia z czytnikiem kodów	Szerokość: 730 mm
Wysokość: 1910 mm	
Głębokość: 885 mm	
Waga bez pojemników z formaliną:	
80 kg	260 kg	
Obudowa:	
Wytrzymała stal nierdzewna malowana proszkowo
2 niezależne systemy zabezpieczeń w komorze dozowania formaliny oraz w komorze pojemnika z formaliną realizowane poprzez 2 czujniki przelewowe automatycznie wyłączające urządzenie w przypadku wycieków lub awarii pompy
Wykonanie bez ostrych krawędzi	Wytrzymała stal nierdzewna/aluminium malowane farbą antybakteryjną
Szczelne zamknięcie na wypadek wycieków lub awarii pompy
Wykonanie bez ostrych krawędzi	
System ładowania/dozowania formaliny:	
Komora dozowania utrwalacza z formaliną	Komora dozowania utrwalacza z formaliną	
Drzwi komory wyposażone w alarm włączany przy otwarciu w trakcie dozowania utrwalacza. Urządzenie zatrzymuje pracę w przypadku otwarcia w trakcie dozowania. Urządzenie nie pozwala na rozpoczęcie procesu dozowania formaliny przy otwartych drzwiach.	Ryglowanie drzwi komory podczas etapu dozowania utrwalacza	
Podwójna wentylacja, jedna w obszarze dozowania i jedna w obszarze szuflady na odczynniki realizowana poprzez jeden wydajny wentylator.
Automatyczne uruchamianie wentylatora w momencie otwarcia drzwi dedykowanych do przechowywania formaliny oraz komory roboczej napełniania pojemników z materiałem tkankowym
Praca wentylatora odprowadzającego opary przez 1 minutę po zakończeniu wykonanych czynności dla pełnego zabezpieczenia Użytkownika przed kancerogennymi oparami formaliny – możliwość wydłużenia czasu pracy wentylatora według preferencji Użytkownika	Podwójna wentylacja, jedna w obszarze dozowania i jedna w obszarze szuflady na odczynniki	
Wentylacja umieszczona w obszarze dozowania podczas fazy napełniania pojemnika
Automatyczne uruchamianie wentylatora w momencie otwarcia drzwi dedykowanych do przechowywania formaliny oraz komory roboczej napełniania pojemników z materiałem tkankowym
Praca wentylatora odprowadzającego opary przez 1 minutę po zakończeniu wykonanych czynności dla pełnego zabezpieczenia Użytkownika przed kancerogennymi oparami formaliny – możliwość wydłużenia czasu pracy wentylatora według preferencji Użytkownika	Dodatkowa wentylacja umieszczona w obszarze dozowania podczas fazy napełniania pojemnika

Szafka przednia zapewniająca łatwy dostęp do zbiornika z utrwalaczem wyposażona w zawór jednokierunkowy, połączenie pomiędzy zbiornikiem z utrwalaczem, a system dozowania stanowi obieg zamknięty. Szafka wyposażona w dedykowany na pojemnik z formaliną podest z metalowymi prowadnicami z możliwością jego wysunięcia dla łatwego, bezpiecznego i wygodnego załadunku pojemnika.
WAŻNE: możliwość stosowania formaliny komercyjnej z dowolnego źródła bez konieczności stosowania formaliny dedykowanej od producenta urządzenia. Adaptacja bezpiecznego przyłącza do pojemników z formaliną jakich na daną chwilę używa Zamawiający po stronie Wykonawcy	Szuflada przednia zapewniająca łatwy dostęp do zbiorników przechowujących utrwalacze wyposażona  w dwa kółka obrotowe	
Szafka przednia zapewniająca dostęp do 1 zbiornika na utrwalacz o maksymalnej pojemności 20 litrów.	Przestrzeń szuflady dostępna dla 4 zbiorników (maks. 20 litrów każdy)	
Urządzenia pobierające utrwalacz z jednego pojemnika. W rutynowej praktyce laboratoryjnej do utrwalania materiałów tkankowych stosuje się tylko jeden rodzaj utrwalacza (10% zbuforowana formalina, zgodnie z zaleceniami PTP o pH 7,2-7,4) także możliwość stosowania różnych utrwalaczy jednocześnie nie przynosi dodatkowych korzyści użytkowych a wręcz może się przełożyć na popełnienie błędu podczas doboru utrwalacza podczas dozowania.	Możliwość wyboru wykorzystywanego zbiornika, co pozwala na jednoczesne stosowanie różnych utrwalaczy i/lub roztworów konserwujących

	
Urządzenie pobierające utrwalacz z jednego pojemnika w szafce bez konieczności stosowania dodatkowego przyłącza zewnętrznego zbiornika
Proponowany przez nas system jest całkowicie zamknięty, a stosowanie dodatkowych pojemników zewnętrznych jest w tym wypadku jest nieuzasadnione. 	Dodatkowe przyłącze do zewnętrznego zbiornika utrwalacza	
System dozowania do pojemników 0,25 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 11 litrów przeznaczonych do pracy z systemem. Urządzenie samodzielnie, bez ingerencji użytkownika rozpoznaje pojemność pojemnika umieszczonego w urządzeniu a tak szeroki wachlarz pojemności pozwala zoptymalizować proces utrwalania materiału tkankowego. Automatyczna detekcja objętości pojemnika nie wymaga stosowania dodatkowego znakowania kodem kreskowym.	System dozowania do pojemników 1/3/5/10 litrów,    z niepowtarzalnym kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek	
Pokrywy pojemników 0,25 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 11 litrów wyposażone w specjalny otwór technologiczny do dozowania formaliny bez konieczności stosowania drogich zaworów. Po procesie napełnienia pojemnika na otwór naklejanka jest specjalna chemoodporna etykieta uszczelniająca pojemnik, na której umieszczone są niezbędne dane do identyfikacji utrwalonego materiału tkankowego.	Pokrywy pojemników 1/3/5/10 litrów wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym	
Automatyczny system centrowania pojemnika z czujnikiem obecności wraz z automatycznym rozpoznaniem pojemności pojemnika	Automatyczny system centrowania pojemnika z czujnikiem obecności	
Wbudowana waga w komorze dozowania utrwalacza	Wbudowana waga w komorze dozowania utrwalacza	
Czujnik prawidłowego ustawienia dyszy w pojemniku	Czujnik prawidłowego ustawienia dyszy w pojemniku	
Czujnik obecności pojemnika	Czujnik obecności pojemnika firmy Fuli	
Podciśnieniowy system zapobiegający kapaniu z dyszy	Zawór zapobiegający kapaniu z dyszy	
Czujniki do kontroli rozprzestrzeniania się odczynników w komorze roboczej oraz w obszarze, w którym umiejscowiony jest pojemnik z utrwalaczem – pełne zabezpieczenie anty przelewowe w oparciu o 2 czujniki detekcji cieczy.	Czujniki do kontroli rozprzestrzeniania się odczynników w komorze roboczej oraz w obszarze pompy	
Tryb bezpieczny. Procedura bezpieczeństwa dla wycieków wewnętrznych	Tryb bezpieczny. Procedura bezpieczeństwa dla wycieków wewnętrznych	
Urządzenie wyposażone w komorę łatwą w czyszczeniu oraz dezynfekcji. Dodatkowo materiał tkankowy przed umieszczeniem w urządzeniu jest zamykany pokrywką poza urządzeniem co jednoznacznie eliminuje kontakt materiału tkankowego z systemem oraz nie wymaga stosowania dezynfekcji przy pomocy lampy UV-C.	Wbudowana lampa bakteriobójcza UV-C z cyklem ręcznym i automatycznym	
Przepływ pompy ładującej dedykowany i zwalidowany do bezpiecznego zalewania materiału tkankowego co jest bardzo istotne w przypadku utrwalania materiałów delikatnych. Formalina podczas zalewania materiału tkankowego dozowana jest w formie „parasola” eliminując w ten sposób miejscowe (bezpośrednio w tkankę) dozowanie formaliny zapewniając jednocześnie właściwe jej rozprowadzanie już na etapie zalewania.	Przepływ pompy ładującej = 3l/min	
Utrwalanie materiału tkankowego zgodnie z wytycznymi akredytacyjnymi Polskiego Towarzystwa Patomorfologów Odpowiednia objętość formaliny w stosunku do masy tkanki – 10:1	Dokładność dozowania +/- 60 gramów	
Wolnostojący system do filtracji oparów formaliny	
Wysokowydajny filtr Hepa (99,995%)	Wysokowydajny filtr Hepa 14 (99,995%)
	
Filtr z węglem aktywnym zapewniający bezpiecznie środowisko pracy z 1 wkładem (około 5.5 kg węgla aktywnego) – wysokowydajny filtr wymieniany co 12 miesięcy użytkowania urządzenia – niskie koszty eksploatacyjne	Filtr z węglem aktywnym z 2 wkładami (około 28 kg węgla aktywnego)	
Wymiary wkładu węglowego – 410 x 200 x 48 mm	Wymiary pojedynczego wkładu węglowego  450 x 200 x 200 mm	
Możliwość podłączenia do scentralizowanego systemu ekstrakcji (końcówka wylotu urządzenia o średnicy 60 mm)	Możliwość podłączenia do scentralizowanego systemu ekstrakcji (końcówka wylotu urządzenia o średnicy 60 mm)	
Terminal z ekranem dotykowym	
Kolorowy wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 10 cali	Kolorowy wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 10 cali	
Rozdzielczość 1024*600	Rozdzielczość 1280x800	
Ekran dotykowy	Ekran dotykowy	
Pamięć wewnętrzna 4 GB	Pamięć wewnętrzna 4 GB	
Quad-core RISC	Dwurdzeniowy procesor 1,33 GHz	
EasyBuilder Pro	Windows  10 loT Enterprise LTSB 64-bitowy	
Oprogramowanie z interfejsem graficznym i ikonami	Oprogramowanie z interfejsem graficznym i ikonami	
Obsługa urządzenia z możliwością wyboru języka (w tym język polski)	Obsługa urządzenia z możliwością wyboru języka (w tym język polski)	
Możliwość integracji z systemem LIS bez konieczności wykupieniu dedykowanego oprogramowania niezbędnego do połączenia	Możliwość integracji z systemem LIS, po wykupieniu dedykowanego oprogramowania niezbędnego do połączenia	
Porty WEJŚCIA/WYJŚCIA
	
1x port USB 2.0	2x port USB 2.0	
Port LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45	Port LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45	
Urządzenie nie posiadające podłączenia do zdalnego alarmu. Ze względu na pracę lokalną tylko przy interakcji z personelem alarm zdalny nie jest wymagany	Podłączenie zdalnego alarmu	
Urządzenie nie posiadające zintegrowanego czytnika kart do systemu monitorowania temperatury. Ze względu na to, że utrwalanie materiału tkankowego odbywa się rutynowo w temperaturze otoczenie kontrola oraz monitorowanie temperatury nie jest konieczne. 	Zintegrowany czytnik kart do systemu monitorowania temperatury	

Wbudowana drukarka:	
Zewnętrzna drukarka z czytnikiem kodów zapewniająca doskonałą jakość nadruku. Rolka z etykietami do drukowania kodów z niezbędnymi danymi do identyfikacji utrwalonego materiału tkankowego. Odczyt kodów 1D i 2D.
	Najlepsza jakość druku 203 dpi	
Obudowa ABS z przednią pokrywą	
Etykiety bez podkładu		
Kod kreskowy:	
Odczyt kodów 1D i 2D		
Poz. 2-5 – pojemniki kompatybilne z urządzeniem opisanym w pkt. 1	
Pojemniki 0,25 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 11 litrów nieprzezroczyste przeznaczone do pracy z urządzeniem wyposażone w technologiczny otwór bez konieczności stosowania specjalnego zaworu jednokierunkowego – NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI PRZY NAJSZERSZYM NA RYNKU WACHLARZU POJEMNIKÓW POD KĄTEM POJEMNOŚCI (6 różnych pojemności w porównaniu do wymaganych 4)	Pojemniki 1/3/5/10 litrów nietransparentne dedykowane dla urządzenia opisanego w pkt. 1;
Pojemniki 1/3/5/ litrów transparentne dedykowane dla urządzenia opisanego w pkt. 1;	
Pokrywy pojemników 0,25 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 11 litrów ze specjalnym otworem do dozowania formaliny zamykane szczelnie za pomocą chemoodpornej etykiety.	Pokrywy pojemników 1/3/5/10 litrów wyposażone w opatentowany zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym służący do napełnienia pojemników formaliną,	
Automatyczne rozpoznawanie objętości pojemnika przez urządzenie, śledzenie za pomocą nadrukowanych informacji na etykiecie przyklejanej na pojemniku.	Pokrywy pojemników 1/3/5/10 litrów oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek	
Pokrywa pojemników 0,25 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 11 litrów nie zawierające kodów UDI. Stosowanie kodów UDI nie jest wymagane w zaproponowanym rozwiązaniu. Użytkownik podczas procesu nalewania formaliny do pojemnika sam decyduje o ilości nadrukowanych etykiet. Standardowo stosuje się 2 etykiety – jedną na wieczko a druga na pojemnik w celu eliminacji popełnienia błędu już na etapie obróbki materiału w Zakładzie Patomorfologii (zamiana wieczka z innym materiałem tkankowym)	- Pokrywy pojemników 1/3/5/10 litrów wyposażone w  kod UDI	
	
Poz. 7 - formalina	
Zamawiający ma pełną dowolność w wyborze spośród różnego typu formaliny dostępnej na rynku z dowolnego źródła- W pojemnikach, butlach, kartonach itp. 
Zapewniamy adaptację urządzenia do komercyjnej formaliny używanej przez Użytkownika 
Nie wymuszamy stosowania konkretnych rozwiązań
Opcjonalnie:
Przeznaczony do pracy z systemem 20 litrowy zbiornik z 10% buforowaną formaliną o pH 7,2 – 7,4 (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patomorfologów) wyposażony w szybkozłącze, tworzący system zamknięty z urządzeniem.
kompatybilność z urządzeniem opisanym w pkt. 1, potwierdzona oficjalnym dokumentem przez producenta urządzenia

	FormalinB pH 7.2-7.4 10% 10L - 1 sztuka:
Opakowanie:
Karton o wymiarach 235 mm x 235 mm x 235 mm, posiadający uchwyty po obu stronach, ułatwiające przenoszenie
oznaczenie informacyjne o położeniu pojemnika w trakcie użytkowania
Zawartość :
zbiornik wykonany z polietylenu, (oznaczenie 04 PE- LD), wypełniony 10% zbuforowaną formaliną (woda > 85%, formaldehyd 1%-5%, alkohol metylowy 0,5%- 1,5%)
ilość formaliny w zbiorniku 10000ml
zbiornik wyposażony w szybkozłącze kompatybilne z automatycznym systemem dozowania formaliny opisanym w pkt. 1
temperatura przechowywania 5- 30֯ C
temperatura transportu 2- 50֯ C
kompatybilność z urządzeniem opisanym w pkt. 1, potwierdzona oficjalnym dokumentem przez producenta urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego systemu ze względu na:
- możliwość zastosowania tylko 1 pojemnika z utrwalaczem, system opisany przez Zamawiającego wskazuje na 4 pojemniki. Oznacza to konieczność utrwalania części wycinków poza systemem
- system wymagany pierwotnie zawiera 2 wkłady z węglem aktywnym o wadze ok. 28 kg natomiast system opisany w pytaniu zawiera jeden wkład o zawartości węgla ok. 5,5 kg co stanowi znaczącą różnicę
- brak w ofercie pojemników transparentnych, które umożliwiają wzrokową ocenę prawidłowości procesu zalania wycinków

Pyt 2.
Dotyczy: Rozdział XVIII OPZ, Pozycja 8 (Załącznik nr 2 – Formularz cen jednostkowych – poz. 8)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika o parametrach jak poniżej:

Pojemniki o pojemności 60 ml TYP B (20 ml formalina 10% zbuforowana pH 7.2 – 7,4 - zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patomorfologów) - pojemnik do bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego w formalinie. Unikalna konstrukcja wewnętrznego koszyczka - chroni materiał przed zetknięciem się ze ściankami pojemnika oraz przed przesuszeniem podczas transportu (w wyniku przechylenia się pojemnika) 
Aktywacja (zatopienie materiału w formalinie) odbywa się poprzez usunięcie specjalnego pierścienia i obrót nakrętki pojemnika. Opakowanie zbiorcze 48 szt. 
(dostępne kolory nakrętek - transparentny, pomarańczowy, niebieski, żółty, różowy, zielony, szary, liliowy)

Zaproponowane rozwiązanie jest niezwykle przydatne do pobierania materiałów bardzo małych ze względu na unikatowa konstrukcję wewnętrznego koszyczka, która zapewnia ciągły kontakt materiału tkankowego z formaliną nawet w przypadku jego odwrócenia/przewrócenia. Proponowane rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo nawet najdrobniejszych materiałów tkankowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego pojemnika. Pojemnik o poj. 60 ml opisany jest w kolejnej pozycji. tzn. 9 Zamawiający wymaga zaoferowania zarówno pojemników 20 ml oraz 60 ml

Pyt 3.
Dotyczy: Rozdział XVIII OPZ, Pozycja 9 (Załącznik nr 2 – Formularz cen jednostkowych – poz. 9)
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika o parametrach jak poniżej:

Pojemniki o pojemności 60 ml TYP B (20 ml formalina 10% zbuforowana pH 7.2 – 7,4 - zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patomorfologów) - pojemnik do bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego w formalinie. Unikalna konstrukcja wewnętrznego koszyczka - chroni materiał przed zetknięciem się ze ściankami pojemnika oraz przed przesuszeniem podczas transportu (w wyniku przechylenia się pojemnika) 
Aktywacja (zatopienie materiału w formalinie) odbywa się poprzez usunięcie specjalnego pierścienia i obrót nakrętki pojemnika. Opakowanie zbiorcze 48 szt. 
(dostępne kolory nakrętek - transparentny, pomarańczowy, niebieski, żółty, różowy, zielony, szary, liliowy)

Zaproponowane rozwiązanie jest niezwykle przydatne do pobierania materiałów bardzo małych ze względu na unikatowa konstrukcję wewnętrznego koszyczka, która zapewnia ciągły kontakt materiału tkankowego z formaliną nawet w przypadku jego odwrócenia/przewrócenia. Proponowane rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo nawet najdrobniejszych materiałów tkankowych.

zdjęcie poglądowe

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego pojemnika. Z treści przedstawionej w pytania Zamawiający wnioskuje, że pojemnik o poj. 60 ml zawiera 20 ml utrwalacza.

Pyt 4.
Dotyczy: Rozdział XVIII OPZ, Pozycja 8 i 9
W przypadku braku zgody ze strony Zamawiającego na pytania nr 2 i 3 zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do oddzielnego pakietu ze względu na fakt, że nie są one integralną częścią systemu do bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiałów tkankowych. Pozwoli to Zamawiającemu otrzymać bardziej konkurencyjne oferty cenowe bez zamykania się na oferty równoważne od innych potencjalnych dostawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji 8 oraz 9 i tworzenia z nich odrębnych zadań. System bezpiecznego obrotu formaliną Zamawiający wdraża w szpitalu po raz pierwszy i ilości określone w formularzu cen jednostkowych mają charakter bardzo orientacyjny. Rzeczywiste zużycie poszczególnych produktów będzie możliwe dopiero po dłuższym okresie użytkowania. Forma jednolitego zadania pozwala na wartościową realizację poszczególnych pozycji w obrębie całej umowy.

Pyt 5.
Dotyczy: Załącznik nr 2 – Formularz cen jednostkowych – poz. 2, 3, 4, 5
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników o pojemnościach:
- poz. 2 - 1 litr 
- poz. 3 – 3 litry
- poz. 4 – 5 litrów
- poz. 5 – 11 litrów
Pojemniki nietransparentne, wyposażone w technologiczny otwór w pokrywie dedykowany do bezpiecznego i bezkontaktowego dozowania formaliny bez konieczności znakowania kodami UDI. Stosowanie kodów UDI nie jest wymagane w zaproponowanym rozwiązaniu. Użytkownik podczas procesu nalewania formaliny do pojemnika sam decyduje o ilości nadrukowanych etykiet. Standardowo stosuje się 2 etykiety – jedną na wieczko a druga na pojemnik w celu eliminacji popełnienia błędu już na etapie obróbki materiału w Zakładzie Patomorfologii (zamiana wieczka z innym materiałem tkankowym). W przypadku integracji proponowanego rozwiązania z systemem informatycznym LIS fabryczne oznakowanie pojemników kodami 2D nie pozwala na ich wykorzystanie. System zintegrowany z LIS generuje własny kod do śledzenie i identyfikacji próbki, który drukowany jest na chemoodpornych etykietach.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemników 1, 3, 5 i 11 litrów natomiast wymaga zaoferowania zarówno pojemników transparentnych jak i nieprzeźroczystych

Pyt 6.
Dotyczy: Załącznik nr 2 – Formularz cen jednostkowych – poz. 7
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie formaliny w pojemnikach do zalewania wycinków, kompatybilnej z zaproponowany systemem:
- pojemnik (worek foliowy zamknięty w kartonowej obudowie z rączkami transportowymi) o pojemności 20 litrów wyposażony w szybkozłącze, tworzący system zamknięty z urządzeniem
- z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 150 op. po 20 litrów każde.

Zaproponowane rozwiązanie przekłada się na bardzo niskie koszty eksploatacji oraz utylizacji pojemników po formalinie. Rozwiązanie w oparciu o chemoodporny worek z formaliną zamknięty w tekturowym kartonie, który w miarę upływu wykorzystania utrwalacza obkurcza się, pozwala nam otrzymać po całkowitym zużyciu formaliny niewielki odpad do utylizacji. Karton natomiast poddaje się recyklingowi. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowań dla formaliny typu kanister. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z opakowaniami typu worek Zamawiający unika stosowania tego typu rozwiązań. Producent w ramach innych postępowań gwarantował pełne bezpieczeństwo użytkowania i worki niestety pękały lub następował wyciek zawartości w trakcie użytkowania.

                                                                                                   Z poważaniem 
PODPIS W ORYGINALE
DYREKTOR SPSK-2