WIELODETEKCYJNA MODUŁOWA PLATFORMA DO POMIARU AKTYWNOŚCI BIOCHEMICZNEJ KOMÓREK

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr | Ocena parametrów technicznych - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | MODUŁ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z ANALIZATOREM ELEKTROLITÓW Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………............................ Typ/ Model:…………………………………………………………………………………………………………… Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: ………………………………… |
|  | Parametry mierzone: pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa. | TAK |  | Pomiar w oparciu o maksimum 100 µl krwi – 5 pkt Brak możliwości – 0 pkt |
|  | Parametry liczone: SO2%, HCO3, TCO2, Be-ecf, B-eb, O2Ct, SBC, A, A-aDO2, a/A, O2Cap, Hb, luka anionowa, RI, korekta do temperatury pacjenta: pH, PCO2, PO2. | TAK |  |  |
|  | Pakiety odczynnikowe automatycznie rozpoznawane przez analizator, brak konieczności sczytywania kodów kreskowych. | TAK |  |  |
|  | Szczelnie zamknięty pojemnik na ścieki zintegrowany z pakietem odczynnikowym. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru dla wapnia zjonizowanego od 0.20 do 2.70 mmol/L. | TAK |  |  |
|  | Wysunięcie igły aspirującej lub adaptera dla kapilary automatyczne, wywoływane z panelu głównego na ekranie dotykowym analizatora. | TAK |  |  |
|  | Analizator wyposażony w wymienną kartę mikrosensoryczną zawierającą wszystkie elektrody pomiarowe. | TAK |  |  |
|  | Czas oznaczenia nie dłuższy niż 100 sekund. | TAK |  |  |
|  | Zestaw odczynników i oprogramowanie do transmisji wyników do komputera. | TAK |  |  |
| II | MODUŁ SPEKTROFOTOMETRU MIKROPŁYTKOWEGO Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….................... Typ/ Model:……………………………………………………………………………………………………… Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |
|  | Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek pracujący w trybach: absorbancji UV/Vis, fluorescencji (pomiar dół/góra), luminescencji (pomiar góra/dół) typu flash, glow oraz obu typów luminescencji. | TAK |  |  |
|  | Obsługiwane formaty płytek 1, 6, 12, 24, 48, 96, 384 i 1536 dołków, szalki Petriego. | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Źródło światła: pulsująca lampa xenonowa 230-1000 nm. Układ detektorów składający się z fotopowielacza dla pomiarów fluorescencyjnych i luminescencyjnych i macierzy fotodiodowej dla pomiarów absorbcyjnych. | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Zintegrowany, 32 pozycyjny, podwójny, kołowy zmieniacz filtrów wzbudzeniowych i emisyjnych z możliwością automatycznej wymiany filtrów pomiędzy poszczególnymi kołami oraz z możliwością blokady wymiany filtrów dla zdefiniowanych pozycji. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany system mieszania próbek w mikropłytkach umożliwiający mieszanie w trybie liniowym, orbitalnym i ósemkowym. Wbudowany układ termostatowania komory pomiarowej pozwalający na utrzymywanie temperatury od nie więcej niż +3°C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej +60°C. | TAK |  |  |
|  | Kontrola pracy czytnika z wykorzystaniem interface’u komunikacyjnego Wi-Fi. Oprogramowanie sterujące pracą czytnika pracujące na platformie systemu operacyjnego Windows 7, iOS oraz Android. Dodatkowo urządzenie musi umożliwiać komunikację wykorzystującą LAN oraz interface USB. | TAK |  |  |
|  | Pomiar absorbancji - zakres pomiarowy 230-1000 nm - zakres pomiaru absorbancji @ 405 nm, zakres 0 -4 A - dokładność absorbancji przy 405 nm < 2% lub +/- 0.01 A. | TAK |  |  |
|  | Czułość czytnika dla pomiarów fluorescencyjnych - zakres pomiarowy 230 – 850 nm - limit detekcji < 0.5 fmol/studzienkę @ 96 - zakres dynamiczny lepszy niż 105 - crosstalk <0.01% | TAK |  |  |
|  | Czułość czytnika dla pomiarów luminescencyjnych - limit detekcji 50 amol ATP dla pomiaru z góry - zakres liniowości co najmniej sześć rzędów. | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Mikropłytki białe 96 dołków. Taśmy, samoprzylepne do uszczelniania płytek (minimum 40 sztuk). | TAK |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą dostarczonego oprogramowania zapewniającego monitorowanie dołków, przechowywanie i obróbkę wyników oraz eksport do plików tekstowych lub arkuszy kalkulacyjnych. | TAK |  |  |
|  | Komputerowa mobilna stacja do zarządzania pracą czytnika oraz prezentacji wyników. Stacja robocza sterująca: procesor typu Intel Pentium Core 2 Duo 2.5 GHz lub szybszy, pamięć RAM nie mniej niż 4 GB, dysk twardy co najmniej 500 GB, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 MB, zintegrowana karta graficzna, napęd DVD+/- RW, klawiatura typu QUWERTY, mysz, wyświetlacz LCD 15” lub większy czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 5 ms lub krótszy. | TAK |  |  |
| III | MODUŁ ANALIZATORA GLUKOZY I MLECZANÓW Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………................. Typ/ Model:……………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: ………………………… |
|  | Jednoczesny pomiar glukozy i mleczanów. Zakres pomiarowy: glukoza 0,5-50 mmol/L, mleczany 0,5-40 mmol/L, nieprecyzja: CV ≤ 1,5 % (12 mmol/L). | TAK |  |  |
|  | Podajnik na minimum 20 próbek w probówkach plus próbki kontrolne. Próbki krwi pełnej pobierane do kapilary maksimum 20 µl gotowe do analizy bez wirowania. | TAK |  | System oparty o pomiary enzymatyczno/amperometryczne - 5 pkt, Inne - 0 pkt |
|  | Zestaw odczynników do przeprowadzenia minimum 2 tysięcy analiz. | TAK |  |  |
| IV | MODUŁ SPEKTROFOTOMETRU Z TERMOSTATOWANYM GNIAZDEM Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |
|  | Układ optyczny z wiąską odniesienia i zakresem nastawności długości fali 190-1100 nm. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość długości fali 0,1 nm, dokładność 1 nm. | TAK |  |  |
|  | Zakres fotometryczny -0,3 do +3A, dokładność fotometryczna 0,005 A. | TAK |  |  |
|  | Źródło światła: lampa ksenonowa. | TAK |  |  |
|  | Szybkość skanowania 1500nm/min. | TAK |  |  |
|  | Termostatowane gniazdo z wbudowanym elementem Peltier. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy, gniazdo USB i kart SD. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
| V | MODUŁ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………...................... Typ/ Model:……………………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………….. |
|  | Automatyczny analizator hematologiczny o wydajności 80 oznaczeń/godzinę. | TAK |  |  |
| 2. | 22 parametry krwi z rozmazem 3-diff WBC. | TAK |  |  |
| 3. | WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, DWcv,RDWsd,MCH,MCHC,PLT, MPV,PCT,PDWcv,PDWsd,P-LCR%,P-LCC. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 4. | Aspiracja z probówek otwartych 25 µl krwi, Metoda pomiaru oparta o impedencję elektryczną Odczynniki bezcjankowe. | TAK |  |  |
| 5. | Baza minimum 10000 wyników wraz z histogramami. | TAK |  |  |
| 6. | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy. | TAK |  |  |
| 7. | Odczynniki oraz kontrole gwarantowane przez producenta aparatu. | TAK |  |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja bazująca na 1 lub więcej pomiarach, lub manualna kalibracja dla WBC, HGB, RBC, PLT, MCV, RDW, MPV. | TAK |  |  |
| 9. | Okres stabilności odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 120 dni. | TAK |  |  |
| 10. | Obsługa z poziomu aparatu i oprogramowanie umożliwiające eksport wyników na zewnętrzny komputer. | TAK |  |  |
| VI | MODUŁ WIROWNICZY Z CHŁODZENIEM Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |
| 1. | Nastawne przeciążenie do minimum 24 000 x g. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 1.1 | Temperatura nastawna w zakresie minimum -20 do 40ºC. | TAK |  |  |
| 1.2 | Wirówka o wysokości nie większej niż 32 cm dla zapewnienia łatwego dostępu do próbek. | TAK |  |  |
| 1.3 | Rotor z koszami uchylnymi i adapterami do minimum 16 probówek o średnicy 16 mm. | TAK |  |  |
| 1.4 | Rotor aluminiowy z pokrywą do minimum 24 probówek 1,5-2 ml o przeciążeniu nastawnym do minimum 21 000 x g. | TAK |  |  |
| VII | MODUŁ SYSTEMU UZDATNIANIA WODY Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |
|  | Wewnętrzny, integralny zbiornik o pojemności minimum 6l. | TAK |  |  |
|  | Woda zasilająca wodociągowa. | TAK |  |  |
|  | Wydajność urządzenia do minimum 3 l/h dla wody po RO, szybkość podawania wody ultraczystej do min. ok.1l/min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość odczytu przewodnictwa wody na wyświetlaczu urządzenia po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz parametrów wody ultraczystej (przewodnictwo/temperatura). | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Lampa UV dwuzakresowa (185/254nm) usuwająca bakterie i śladowe ilości substancji organicznych. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie nie wymagające wykonywania okresowej sanityzacji membrany odwróconej osmozy. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii. | TAK |  |  |
| VIII | MODUŁ MIERNIKÓW CO2/O3 I TEMPERATURY Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza |
|  | Miernik przenośny dwutlenku węgla o zakresie pomiarowym 0 do 100% +/-1%FS Ozonu 0 - 5000ppm chwilowo do 10000ppm(1%vol) dokł. +/-1%FS. Pomiar dwutlenku węgla czujnikiem fotometrycznym. Wbudowana pompka zaciągająca próbę przez kapilarę, oraz kapilara pobierająca. Pamięć minimum 1000 wyników i oprogramowanie umożliwiające ich eksport do komputera. Walizka transportowa, ładowarka. | TAK Podać typ i producenta |  | Pomiar CO2/O3 w jednym aparacie Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Termometr przenośny z wyświetlaczem o rozdzielczości 0,01°C. Sonda z dwoma czujnikami temperatury, kabel w izolacji z teflonu o długości minimum 10 m, Zakres pomiarowy -200 do +350ºC. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| IX | MODUŁ MIKROSKOPOWY Z KAMERĄ Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |
|  | Mikroskop konsultacyjny z obiektywami semi planachromatycznymi 4x, 10x, 40x, 100x olejowy - kondensor 1.25, | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie LED 3 W, 4-pozycyjny uchwyt obiektywów - stolik z regulacją współosiową, centrowalny i ogniskowalny - głowica trinokularna, nachylona 30°, obrotowa w zakresie 360°, - okulary 10x/20. | TAK |  |  |
|  | Kamera o rozdzielczości: 5.0 Megapikseli, złącze C-mount Interface: USB i Mini-HDMI , w zestawie tablet min. 8" do podglądu obrazu, przewody podłączeniowe i zasilacz. | TAK/NIE |  | Tablet do podglądu obrazu o rozdzielczości minimum 1280x800 pikseli : Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| X | MODUŁ HOMOGENIZACYJNY Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza |
| 1. | Homogenizator nożowy o szybkości nastawnej minimum 8000 do 26000 min-1 z końcówką o średnicy 5 mm . Moc 75 W. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Homogenizator młotkowy Bessmana, 1050mg. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XI | MODUŁ ARCHIWIZACJI OBRAZU PREPARATÓW ZNAKOWANYCH CHEMOLUMINESCENCYJNIE Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: może być powystawowy produkcja 2017 lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |
|  | System gotowy do detekcji próbek znakowanych chemiluminescencyjnie z wbudowanym oświetleniem światłem białym. | TAK |  | Skanowanie preparatu z odległości nie większej niż 5 mm Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Sensor skanujący umożliwiający pobieranie obrazów 16-to bitowych. | TAK |  |  |
|  | Wielkość skanowanej próbki do 10 x 10 cm. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość uzyskanego obrazu do minimum 50 Mpikseli. | TAK |  |  |
|  | Wymiary nie większe niż (mm): głębokość 325 x szerokość 355 x wysokość 150. | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterowania bezprzewodowego i przewodowego. W zestawie minimum 3 kopie oprogramowania do analiz 1D. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Tris-HCl, Glicerol, SDS, Beta-merkaptoetanol, bromofenol blue, Tris base, Glicyna, Metanol, Akrylamid 40%, APS, TEMED, TWEEN , 10x Tris/Glycine/SDS, TGX Stain-Free™ FastCast™ Acrylamide Kit with Catalyst, 12%, Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards, Clarity™ Western ECL Substrate, Clarity Max™ Western ECL Substrate, Trans-Blot® Turbo™ RTA Mini PVDF Transfer Kit, for 40 blots, Thin Blot Paper Immun-Blot® PVDF Membrane. Zestaw do elektroforezy białek 10 x 8 cm; Zasilacz do elektroforezy białek; Zestaw do transferu pułsuchego. | TAK |  |  |
| XII | MODUŁ pH METRU Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |
|  | Wyświetlacz o przekątnej minimum 4,3 cala, zafoliowane przyciski, wbudowany statyw elektrody. | TAK |  |  |
|  | Elektroda plastikowa ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. | TAK |  |  |
|  | Elektroda z końcówką przystosowaną do wbijania w materiał badany. | TAK |  |  |
|  | Saszetki z buforami po 10 sztuk (4,01/7,00/9,21). | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min. 0 do 14 , rozdzielczość pomiaru 0,01 pH. | TAK |  |  |
| XIII | MODUŁ CYTOMETRU Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |
|  | Kompaktowy cyfrowy cytometr przepływowy (wymiary nie większe niż: 40x40x50 cm, waga nie większa nią 14 kg) wyposażony w zintegrowany z monitorem min. LCD 23” komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania cytometrem oraz analizy cytometrycznej. Możliwość przenoszenia aparatu bez konieczności jego ponownej instalacji i bez udziału serwisu producenta. | TAK |  | Szybkość analizy zbieranych komórek >= 10.000 zdarzeń/s. Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Cytometr wyposażony w 2 lasery półprzewodnikowe: • 488 nm (niebieski) • 640 nm (czerwony) | TAK |  |  |
|  | Układ optyczny skonstruowany w taki sposób, że detektory bezpośrednio przylegają z czterech stron do komory przepływowej oraz używają tylko filtrów pasmowych wybierających poszczególne fluorescencje skracając do minimum drogę optyczną mierzonych sygnałów, brak konieczności ponownego strojenia optyki. | TAK |  |  |
|  | Cytometr pracuje w oparciu o system podciśnieniowy pobierania próbki, tzn. próbka zasysana przez cytometr z dowolnej probówki lub innego naczynia podłożonego pod igłę zasysającą, co pozwala na bezpośrednie dodawanie odczynników do komórek w trakcie ich zbierania. W tym celu probówka nie przylega szczelnie do portu pobierania, zostawiając miejsce na włożenie końcówki pipety do probówki w czasie jej zbierania. | TAK |  | Cytometr mierzy 4 fluorescencje (FL) dzielone pomiędzy laserami w następujący sposób: -3 FL z lasera niebieskiego -1 FL z lasera czerwonego Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Cytometr ze stałym napięciem na fotopowielaczach, tzn. pomiar wykonywany jest bez wstępnej procedury ustawiania napięć na detektorach, ze stałymi, takimi samymi napięciami dla wszystkich pomiarów. Czułość cytometru musi wynosić minimum <75 MESF dla FITC i <50 MESF dla PE. Cytometr musi automatycznie wykonywać kontrolę jakości w oparciu o jedną probówkę z kulkami kalibracyjnymi, jednocześnie obliczając kompensacje fluorescencji w poszczególnych kanałach. Można śledzić działanie cytometru w oparciu o wykresy L-J. | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji szybkości pobierania próbki w zakresie 10 ul/min do 100 ul/min. Poza automatyczną możliwością regulacji średnicy strumienia z komórkami przez cytometr, podczas zbierania próbek, musi być możliwość ręcznej regulacji tego parametru w zakresie 5-40 ul. | TAK |  |  |
|  | Zestaw początkowy odczynników umożliwiających pracę urządzenia. | TAK |  |  |
| XIV | MODUŁ CIEPLARKI Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………………..................... Typ/ Model:………………………………………………………………………………………………………. Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza Producent:……………………………………………………….Kraj pochodzenia: …………………………… |
|  | Pojemność minimum 50 litrów, temperatura od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do minimum 100 °C. | TAK |  |  |
|  | Kontroler z wyświetlaczem cyfrowym. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | 2 chromowane półki. | TAK |  |  |
| XV | MODUŁ ZABEZPIECZANIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza |
| 1. | Zamrażarka pionowa o pojemności powyżej 560 litrów, Możliwość przechowywania co najmniej 40 000 probówek 2 ml. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 1.1 | Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej, niepowlekanej tworzywem, zamykana na klucz. | TAK |  |  |
| 1.2 | Temperatura nastawna od -50 do -86°C. Czas schładzania z temperatury pokojowej do -85°C nie większy niż 6 godzin. | TAK |  |  |
| 1.3 | Automatyczny podgrzewany system wentylacji wnętrza komory z przyciskiem na panelu sterowania. | TAK |  |  |
| 1.4 | Izolacja o grubości minimum 130 mm gwarantująca nieograniczoną trwałość izolacji termicznej. Minimum 5 drzwi wewnętrznych, szczelnych i dodatkowo izolowanych. | TAK |  |  |
| 1.5 | Zużycie energii nie większe niż 10,5 kW/dzień. | TAK |  | Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 1.6 | Wymiary zewnętrzne maksimum: szerokość 103 + 8 cm klamka x głębokość 86 x wysokość 195 cm. | TAK |  |  |
| 2. | Chłodziarka, pojemność 340-350 litrów. Obudowa srebrna. Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 175 x 60 x 65 cm (+/- 5%). | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 3. | Zamrażarka, pojemność 230-250 litrów. Obudowa srebrna. Wymiary (wys. x szer. x gł.) 175 x 60 x 65,5 cm (+/- 5%). | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 4. | Dewar do przenoszenia próbek w niskiej temperaturze, Pojemność 1-3l. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XVI | MODUŁ MIAROWY Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza |
| 1. | Waga analityczna maksymalne obciążenie 310 g. Obciążenie minimalne 10 mg. Dokładność odczytu [d] 0,1 mg, Powtarzalność: 0,1 mg (Rt≤220g) 0,2 mg (220g<Rt≤310g). | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Waga precyzyjna. Obciążenie maksymalne 6 kg. Dokładność odczytu [d] 0,1 g. Powtarzalność: 0,15 g. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XVII | MODUŁ MIESZANIA Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza |
| 1. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem, objętość mieszania do 15 l, obroty 100-2000/min. 3 pałeczki magnetyczne. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Worteks z regulacją obrotów 0-2850 obr/min i możliwością stosowania nakładek do płytek, probówek itd. Wymiary: 140 x 130 x 140 mm (+/- 5%), - 2 sztuki. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 3. | Mieszadło z platformą uchylną w 2 płaszczyznach, nastawna szybkość 5 do 70 obr/min. Wyświetlacz LED, Wymiary: 240 x 150 x 300 mm (+/- 5%). | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XVIII | MODUŁ APLIKATORÓW Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza |
| 1. | Pipety z gwarancją minimum 170 cykli autoklawowania w całości. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Czteropozycyjne okienko cyfrowe nastawionej objętości. Oddzielne, dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie pipety na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych. Objętości: 0,1-2,5 - 3 sztuki 0,5- 10 µl - 3 sztuki 10-100 µl – 3 sztuki 100-1000 µl – 3 sztuki 20-200 µl -3 sztuki 500-5000 µl – 3 sztuki 0,5-10 µl / 8 kanałów – 2 sztuki 10-100 µl / 8 kanałów – 1 sztuka 30-300 µl / 8 kanałów – 2 sztuki Statyw karuzelowy 6-miejscowy – 3 sztuki | TAK Podać typ i producenta poszczególnych objętości |  | Pipety z wnętrzem wykonanym z pochodnej teflonu Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| 2. | Końcówki do nanoszenia na żel (2x96 sztuk) – 2 opakowania Rynienki na odczynniki do pipety wielokanałowej. 10 szt. Autoklawowalne pudełka z 96 końcówkami 2-200 ul, - 5 sztuk. Autoklawowalne pudełka z 96 końcówkami 100-1000 ul, - 5 sztuk, Autoklawowalne pudełka z 24 końcówkami 100-5000 ul, - 5 sztuk. | TAK |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem i sterowaniem elektronicznym. Możliwość zapamiętania różnych programów pipetowania. Funkcja miareczkowania. Pokrętło bezpośredniego wyboru trybu pracy. Zakres nastawności 0,2-5 ml. | TAK Podać typ i producenta |  | Możliwość zaprogramowania daty i godziny Tak – 5 pkt, Nie - 0 pkt |
| XIX | MODUŁ TERMOSTATOWANIA PRÓB Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza |
| 1. | Termomikser z prędkością nastawną w zakresie minimum: 200-3000 obr/min; Minimalny zakres termostatowania od 7 stopni powyżej otoczenia do 99°C; Orbita mieszania 2 mm; Wyświetlacz LCD nastawionych parametrów; Mieszanie w płytce bez adaptera. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 1.1 | Bloki do powyższego termomiksera na: 24 probówki x 2 ml 12 probówek Falcon 15 ml | TAK |  |  |
| 2. | Kuchenka mikrofalowa o pojemności 20 litrów i mocy 700 W. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| XX | MODUŁ OBLICZENIOWY Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r. lub nowsza |
| 1. | Komputer z procesorem minimum sześciordzeniowy 3,7 GHz 12 MB cache,, karta grafiki minimum: taktowanie 1316 MHz, GDDR5 8192 MB. Pamięć minimum 16GB DDR4, SSD 1TB, HDD 4 TB, Oprogramowanie systemowe, klawiatura i mysz bezprzewodowa, przenośny dysk 2,5” 4TB Pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie do tworzenia prezentacji - licencja bezterminowa, oprogramowanie antywirusowe. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Dwa monitory o przekątnej minimum 27”, Full HD. | TAK Podać typ i producenta |  |  |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka laserowa z drukiem dwustronnym i ze skanerem, modułem WiFi. | TAK Podać typ i producenta |  |  |