COZL/ZPZ/MT/3411/PN-4/19                                                                   Załącznik nr 6

Tabela zestawienia parametrów granicznych/ wymagalnych

| Lp. | Parametry graniczne | Warunek bezwzględnie konieczny | Oferowany analizator spełnia TAK/NIE opisać* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego podstawowego |
| 1 | Analizator główny automatyczny, fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, rok produkcji nie starszy niż 2018 ze stanowiskiem komputerowym - zewnętrzną sieciową drukarką laserową i 2 zestawy komputerowe, (komputer-pamięć operacyjna 2GB,port PS/2 port szeregowy COM, monitor LCD ”19) wraz licencjonowanym oprogramowaniem Windows 2000/XP, pakietem Office Podać pełną nazwę aparatu, producenta, rok produkcji | Nazwa aparatu: Producent: Rok produkcji |  |
| 2 | Analizator wieloparametrowy – minimu 48 pozycji dla różnych zestawów odczynnikowych | TAK |  |
| 3 | Metoda badań: chemiluminescencja | TAK |  |
| 4 | Analizatory w pełni automatyczne ,pracujące w trybie” pacjent po pacjencie” | TAK |  |
| 5 | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych | TAK |  |
| 6 | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 200, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy | TAK |  |
| 7 | Kalibracja nie więcej niż 2-puunktowa, wczytywana do analizatora dla wszystkich parametrów | TAK |  |
| 8 | Jednorazowe końcówki dozujące materiał badany i odczynniki | TAK |  |
| 9 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału | TAK |  |
| 10 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 11 | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta | TAK |  |
| 12 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek |  |  |
| 13 | Wydajność min 280 oznaczeń/godz. | TAK |  |
| 14 | Test do oznaczania beta HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów | TAK |  |
|  | Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego back-up |
| 15 | Metoda badań – chemiluminescencja | TAK |  |
| 16 | Wydajność min. 150 oznaczeń na godzinę |  |  |
| 17 | Badania wykonywane na tym analizatorze posiadają te same wartości referencyjne i interpretację wyników ja na analizatorze podstawowym | TAK |  |
| Warunki dla wszystkich analizatorów | TAK |
| 18 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym znajdującym się w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Zamawiającego. Podłączenie analizatorów do LIS na koszt Oferenta. Podłączenie nie może odbywać się w sposób zdalny | TAK |  |
| 19 | Identyfikacja odczynników i kalibratorów przy użyciu kodów paskowych | TAK |  |
| 20 | Możliwość oznaczania wszystkich parametrów podanych załączniku nr 1 | TAK |  |
| 21 | Stacja uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności | TAK |  |
| 22 | Podtrzymanie pracy analizatorów w przypadku zaniku napięcia przez min 20 minut (urządzenie UPS ) | TAK |  |
| 23 | Wymagane jest aby oferowany analizator, stosowane w nim odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne do wszystkich parametrów i materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta lub były dedykowane przez producenta na oferowany analizator | TAK |  |
| 24 | Świadectwo CE dla analizatorów i odczynników. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą. | TAK |  |
| 25 | Dostarczenie wraz z analizatorem pełnej instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim (forma pisemna i elektroniczna) | TAK |  |
| 26 | Dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych oraz kart charakterystyk materiałów niebezpiecznych do oferty w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim wraz z pierwszą dostawą | TAK |  |
| 27 | Surowice kontrolne o jednym numerze serii przez minimum 12 m-cy firmy BioRad- dotyczy tylko parametrów Ca 125,Ca 15-3,Ca 19-9, CEA, Beta HCG, Prolaktyna Wolne PSA, PSA całkowite, AFP, Estradiol, FSH, LH, Progesteron, FT3 i FT4, Testosteron, TSH. Wykonawca zapewnia możliwość opracowywania powyższych kontroli w formie graficznej w oferowanym aparacie. Wszystkie kontrole o jednym numerze serii przez przynajmniej 12 miesięcy. | TAK |  |
| 28 | Zagwarantowanie w ramach umowy szkoleń z obsługi aparatów : wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, zmian w składzie personelu obsługującego analizator, | TAK |  |
| 29 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych ,okresowych napraw serwisowych (raz na 3 miesiące), a także inne pominięte koszty serwisowe, | TAK |  |
| 30 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna przez cały okres obowiązywania umowy (międzynarodowy program kontroli jakości laboratoryjnej parametrów immunochemicznych - minimum 2 razy w miesiącu) | TAK |  |
| 31 | Dostarczenie świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań, drobnych napraw oraz konserwacji aparatury | TAK |  |
| 32 | Wykonawca kalkuluje ilość kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i odczynników dodatkowych | TAK |  |
| 33 | Czas naprawy analizatora do 12 godzin od chwili poinformowania firmy o zaistniałej awarii -w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii Wykonawca pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz | TAK |  |
| 34 | Zewnętrzna chłodziarka do przechowywania odczynników o pojemności przynajmniej 1000 l | TAK |  |
| 35 | Opieka aplikacyjna i merytoryczna przez cały okres dzierżawy analizatora | TAK |  |
| 36 | Stacja uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności | TAK |  |
| 37 | Możliwość zastosowania w analizatorach probówek systemu Sarstedt o pojemności 5,5 ml i 2,7 ml | TAK |  |
| 38 | Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania ilości badań określonej przez Zamawiającego. W przypadku nie uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania ilości badań określonej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do Zamawiającego | TAK |  |
| 39 | Odczynnik do oznaczania parathormonu jest odczynnikiem oznaczającym parathormon biologicznie nieprzetworzony Wykonawca awca musi dostarczyć do MDL wraz z pierwszą dostawą oficjalne dokumenty potwierdzające, w których regionach aminokwasowych parathormonu reagują przeciwciała użyte w teście. | TAK |  |
| 40 | Parathormon o krótkim czasie oznaczania ( nie dłuższym niż 10 min)-oznaczany między operacyjnie. | TAK |  |
| 41 | W przypadku przedłużających się awarii Zamawiający dopuszcza wymianę aparatu na inny z zastrzeżeniem iż ma być to ten sam model co w ofercie | TAK |  |
| 42 | Wykonawca sporządzi oddzielną tabelę przedziałów referencyjnch lub punktów odcięcia parametrów znajdujących się w załączniku nr 1 z podaniem źródła- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą | TAK |  |
| 44 | Wykonawca sporządzi w oddzielnej tabeli zakres pomiarowych parametrów znajdujących się w załączniku nr 1 Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą | TAK |  |
| 45 | Wykonawca wykona w ramach wartości umowy, w ciągu 30 dni roboczych o instalacji aparatu ocenę powtarzalności każdego parametru, na każdym aparacie przy N=10. | TAK |  |

*- opisu dokonuje  Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Podpis Wykonawcy