Załącznik nr 1 do SIWZ –Pakiet 6 stół operacyjny  - 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | ## OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych | TAK |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: -podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, -oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), -płyta lędźwiowa, -podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający ( w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenie życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2050 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Całkowita szerokość blatu: 570 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości: 720 do 1140 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: -45º do 85 º (+/-5 º) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja podgłówka:-55 º do 60 º (+/-5 º) | TAK, podać |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony: min. po 30 º | TAK, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min. 40 º | TAK, podać |  |
|  | Przechył anty- Trendelenburga: min. 40 º | TAK, podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: -90º do 30 º (+/-5 º) | TAK, podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu: min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK, podać |  |
|  | Regulacja pilotem następujących pozycji: -regulacja wysokości -regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia ( w zależności od orientacji blatu) -funkcji flex/reflex ( po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) -wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) -przechyły wzdłużne i boczne -pozycji „0” z jednego przycisku-poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej -przesuw wzdłużny blatu | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia) Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa- zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony - odróżniający się od innych klawiszów. Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24V-ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej-powierzchnie matowe | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
|  | Stół przejezdny-mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota-zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („ zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota | TAK |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C ( przesuw min.400 mm)- prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. | TAK |  |
|  | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, dementowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 250 kg | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra/dół ) : min. 350 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie stołu: - oparcie boczne z dźwignią-do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej -2 szt. - miska urologiczna z odpływem, wykonana ze stali nierdzewnej, montowana w miejsce podnóżków-1 szt. - podkolanniki, do podpierania nóg w pozycji leżącej lub siedzącej – 1 komplet - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej-2 szt. - wieszak kroplówki z uchwytem mocującym-1 kpl. - ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości i obrotu wokół osi pionowej -1 szt. - pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar :L-dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm, wymiary pozycjonera 282 mm x 237 mm x 131 mm (+/- 3mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK, podać |  |

Termin dostawy: max. 42 dni od daty podpisania umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet 6: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN