Zadanie nr 1

Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz klimatyzatora na okres 24 m-cy

Formularz parametrów wymaganych dla analizatora do badań biochemicznych

| L.p. | Określenie parametru | Spełnienie wymagań | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator w pełni automatyczny, umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania analizatora. Analizator fabrycznie nowy lub nie starszy niż z roku produkcji 2017. | TAK |  |
| 2 | Analizator z kompletnym wyposażeniem ( komputer, drukarka, stacja uzdatniania wody) | TAK |  |
| 3 | Wydajność analizatora minimum 400 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 4 | Analizator w systemie otwartym, pracujący metodą „mokrej chemii” | TAK |  |
| 5 | Możliwości analityczne: substraty, enzymy i białka specyficzne. Oznaczenia w surowicy, moczu, osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, hemolizacie | TAK |  |
| 6 | Pomiary w zakresie długości fal: 340-800 nm | TAK |  |
| 7 | Kuwety reakcyjne jednorazowe lub kwarcowe wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 8 | Chłodzone miejsca odczynnikowe dla minimum 30 różnych testów | TAK |  |
| 9 | Minimum 80 pozycji na próbki badane | TAK |  |
| 10 | Obecność detektora skrzepu | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych i wtórnych. Możliwość wstawienia kolejnych próbek podczas pracy analizatora bez żadnych dodatkowych procedur | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonywania wszystkich testów na jednym analizatorze ( pomiary reakcji punktu końcowego, reakcji kinetycznych) | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń i zagęszczeń w przypadku przekroczenia granicy liniowości „ w górę” lub „w dół” | TAK |  |
| 14 | Możliwość identyfikacji próbek badanych i odczynników przy pomocy kodów kreskowych | TAK |  |
| 15 | Bezobsługowy termostat powietrzny lub wodny dla kuwet pomiarowych | TAK |  |
| 16 | Bieżące monitorowanie ilości dostępnych odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 17 | Czujnik poziomu cieczy ( odczynnika i próbki badanej) | TAK |  |
| 18 | Analizator minimum dwuigłowy. Igły wyposażone w detektor kolizji | TAK |  |
| 19 | Możliwość pomiaru elektrolitów metodą bezpośrednią i pośrednią | TAK |  |
| 20 | Automatyczny startup wykonywany bez udziału operatora | TAK |  |
| 21 | Program kontroli jakości umożliwiający prowadzenie kontroli jakości w formie graficznej oraz statystycznej analizy wyników dla poszczególnych parametrów, kontrola w czasie rzeczywistym i skumulowana | TAK |  |
| 22 | Rejestrowanie i sygnalizowanie procedur konserwacyjnych | TAK |  |
| 23 | Możliwość podtrzymania bezpiecznej pracy aparatu przez co najmniej 20 minut ( zewnętrzny UPS w komplecie) | TAK |  |
| 24 | Analizator przystosowany do pracy w sieci komputerowej, z obustronną komunikacją, włączenie aparatu do sieci zapewnia oferent | TAK |  |
| 25 | Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na okres trwania umowy obejmujący: naprawy, części zamienne, dojazd inżyniera serwisu oraz zapewnienie bezpłatnego przeglądu aparatu w czasie trwania umowy. Dwukrotna awaria analizatora na przestrzeni 1 m-ca spowoduje wymianę analizatora na fabrycznie nowy | TAK |  |
| 26 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii maksimum 24 h; w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 48 godzin właściciel sprzętu zapewnia wykonanie oznaczeń w innym laboratorium na własny koszt; w przypadku awarii dłuższej niż 10 dni właściciel sprzętu dostarcza sprzęt zastępczy dostarcza sprzęt zastępczy | TAK |  |
| 27 | Stół laboratoryjny o wymiarach odpowiadających zaoferowanemu aparatowi ( jeśli analizator nie jest wolnostojący), maksymalna długość stanowiska analizatora biochemicznego łącznie z ewentualnym komputerem zewnętrznym- 2,65 m | TAK |  |
| 28 | Wykonawca pokryje koszty udziału w międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla oferowanego analizatora w pakiecie podstawowym ( ozn. substraty, enzymy), 17 parametrów- RIQAS | TAK |  |
| 29 | Wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole muszą pochodzić od tego samego oferenta, –oferent dostarcza odpowiednie aplikacje oraz ponosi odpowiedzialność za całość systemu pomiarowego, zapewniając odpowiednią jakość wymaganą w Polsce dla badań wykonywanych dla celów medycznych. Dopuszcza się maksymalnie 3 parametry , które będą pochodziły od producenta innego niż producent aparatu | TAK |  |
| 30 | Bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze analizatora i interpretacji wyników | TAK |  |
| 31 | Instrukcja w jęz. polskim- dostarczona w dniu instalacji analizatora | TAK |  |
| 32 | Posiadanie wymaganego prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu systemu i odczynników na terenie Polski | TAK |  |
| 33 | Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje niebezpieczne | TAK |  |
| 34 | 3 referencje dostaw oferowanego analizatora na terenie Polski | TAK |  |
| 35 | Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, sprzętu jednorazowego w ciągu 3 dni roboczych | TAK |  |
| 36 | Ubezpieczenie aparatu | TAK |  |
| 37 | Wszystkie odczynniki gotowe bez konieczności przygotowywania ich przed wstawieniem do analizatora | TAK |  |
| 38 | Wszystkie odczynniki pochodzące od producenta analizatora | TAK |  |
| 39 | Możliwość uzupełniania odczynników w trakcie pracy analizatora | TAK |  |
| 40 | Znalezienie z archiwum wyników i wydruk wyników pacjenta w czasie pracy analizatora | TAK |  |
| 41 | Zużycie wody nie większe niż 2 litry/ godzinę | TAK |  |
| 42 | Stanowisko robocze: stół roboczy z kontenerem szuflad po jednej stronie, z wysuwanym miejscem na klawiaturę komputerową o szerokości ok 100-110cm, szafa na dokumenty o szerokości ok 140 cm- częściowo zamykana na klucz, półka wisząca o szerokości 120 cm i głębokości 20cm | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań powoduje odrzucenie oferty.

Karty charakterystyk do oferty proszę dołączyć w formie elektronicznej, w formie papierowej dostarczyć po rozstrzygnięciu postępowania

Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz klimatyzatora na okres 24 m-cy

Formularz parametrów wymaganych dla klimatyzatora

| L.p. | Określenie parametru | Spełnienie wymagań | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia klimatyzowana- pracownia biochemii- ok. 40m² | TAK |  |
| 2 | Serwis, wymagane części zamienne wymagane do konserwacji- bezpłatne w okresie dzierżawy | TAK |  |
| 3 | Montaż przez uprawnionych pracowników na pracowni biochemii | TAK |  |
| 4 | Instrukcja użytkowania w jęz. polskim | TAK |  |
| 5 | Ubezpieczenie klimatyzatora | TAK |  |
| 6 | Montaż urządzenia zewnętrznego zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie | TAK |  |

Uwaga: Termin realizacji montażu urządzenia zależy od decyzji wydanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie.

……………………………………………………………………………………..

podpis osoby (osób) uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)