Kraków, dnia 01.03.2021r.

ZP-271-9-6/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI I

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-7/21

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 25.02.2021r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany, gdyż termin 40 dni roboczych, określony w SWZ przez Zamawiającego, odpowiada w przybliżeniu okresowi 8 tygodni realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ 1 i 2) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie dopuszcza łóżka (typ 1 i 2) o długości całkowitej 2130 mm.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ 1) o wysokości leża 550 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka (typ 1) o wysokości leża 550 mm.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ 1) z segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej, co jest rozwiązaniem dużo korzystniejszym dla Zamawiającego?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko (typ 1) z segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka (typ 1) posiadające szczyty wykonane z rury chromowanej wypełnionej płytą HPL o grubości 8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko (typ 1) posiadające szczyty wykonane z rury chromowanej wypełnionej płytą HPL o grubości 8mm

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ 1 i 2) z barierkami bocznymi wykonanymi z profili owalnych o wys. 40 mm i szer. 20 mm każdy?

Zamawiający nie dopuszcza łóżka (typ 1 i 2) z barierkami bocznymi wykonanymi z profili owalnych o wys. 40 mm i szer. 20 mm.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ 1) o bezpiecznym obciążeniu 225 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka (typ 1) o obciążeniu 225 kg.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z deklaracją zgodności bez znaku CE.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych zamiast wpisu? Są to dokumenty równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych zamiast wpisu.

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie co Zamawiający ma na myśli przez zapis dot. materaca piankowego: „odbojność minimum 40”?

Odpowiedź:

To znaczy odbojność o wartości min. 40 kPa.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ 2) z regulacją segmentu pleców mechaniczną za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka (typ 2) z regulacją segmentu pleców mechaniczną za pomocą sprężyny gazowej.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ 2) z regulacją segmentu uda elektryczną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko (typ 2) z regulacją elektryczną segmentu uda.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko (typ 2) z regulacją segmentu uda mechaniczną, za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko (typ 2) z regulacją segmentu uda za pomocą sprężyny gazowej.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści materac piankowy o łączonej piance 25 kg/m3 i 28 kg/m3 lub materac o piance 25 kg/m3?

Zamawiający  nie dopuszcza materaca piankowego o łączonej gęstości pianki 25 kg/m3 i 28 kg/m3 lub materac o gęstości pianki 25 kg/m3

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy nie posiadający w standardzie pokrowca, jednak na potrzeby przetargu jest możliwość wykonania pokrowca z materiału nieprzemakalnego?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza materaca przeciwodleżynowego nie posiadającego w standardzie pokrowca paroprzepuszczalnego.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy wykonany z medycznego PVC (polichlorek winylu)?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza materaca przeciwodleżynowego wykonanego z medycznego PVC.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wysokości 6,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza materaca przeciwodleżynowego o wysokości 6,5 cm.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pompą bez wizualnego alarmu niskiego ciśnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza materaca przeciwodleżynowego z pompą bez wizualnego alarmu niskiego ciśnienia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Stanisław Kracik - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)