Kraków, dnia 02.06.2023 r.

ZZP-271-23-20/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-20/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 30.05.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

załącznik A1 do SWZ Konsola technika RTG aparatu kostnopłucnego

W pkt. 86 Zamawiający wymaga:

| 86 | Obsługa protokołów DICOM: a) DICOM Send b) DICOM Print c) DICOM Storage Commitment d) DICOM Worklist / MPPS e) DICOM Structured Report. |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji Dicom Structured Report? Wykonawca może zaoferować w zamian aparat, który zapisuje dawki z miernika DAP w nagłówku każdego zdjęcia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 86.

Pytanie nr 2

załącznik A1 do SWZ Konsola technika RTG aparatu kostno-płucnego

W pkt. 89 Zamawiający wymaga:

| 89 | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji przenoszenia zdjęć pomiędzy ekspozycjami? Rozwiązanie takie może powodować błędy obsługi związane z niewłaściwym powiązaniem obrazów z pacjentem. W zamian Wykonawca może zaoferować możliwość edycji danych pacjenta w już wykonanych badaniach, co rozwiązuje problem ewentualnych pomyłek obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 89.

Pytanie nr 3

załącznik A1 do SWZ – dodatkowo wykonawca zapewni w ramach składanej oferty i w cenie oferty

W punkcie 110 i 110 Zamawiający wymaga:

| 111 | Deklaracja zgodności na cały aparat podłogowy kostno-płucny (łącznie z detektorami), nie osobne dokumenty na elementy składowe |
| --- | --- |
| 112 | Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektory cyfrowe oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami |

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu renomowanego europejskiego producenta, który nie posiada jednego certyfikatu na ww. elementy. W związku z unifikacją sprzętu i oprogramowania producenci optymalizują obsługę poszczególnych elementów. Poszczególne części są ze sobą kompatybilne i posiadają certyfikaty wystawione przez swojego wytwórcę. Producent ma ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji aparatów i wykorzystuje tylko, i wyłącznie podzespoły sprawdzonych wytwórców, w tym np. generatory firmy CPI, które gwarantują wieloletnią niezawodną pracę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 111 i 112.

Pytanie nr 4

załącznik A1 do SWZ – dodatkowo wykonawca zapewni w ramach składanej oferty i w cenie oferty

W punkcie 117, 119 i 120 Zamawiający wymaga:

| 117 | Integracja dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń z systemem PACS posiadanym przez Zamawiającego wraz z dostarczeniem wymaganej licencji nieograniczonej i bezterminowej |
| --- | --- |
| 119 | Upgrade software PACS funkcjonującego u Zamawiającego do najnowszej wersji wraz z pełną funkcjonalnością |
| 120 | Integracja z systemem HIS/RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego - zakup niezbędnych licencji nieograniczonych i bezterminowych oraz usług konfiguracyjnych po stronie Wykonawcy. |

Prosimy o doprecyzowanie jaki system PACS oraz RIS jest użytkowany przez Zamawiającego. Dodatkowo prosimy informację czy Zamawiający posiada wycenę wymaganego upgrade systemu PACS oraz niezbędnych licencji, co gwarantowało by uczciwość konkurencji, ponieważ wyżej wymienione rozwiązania może dostarczyć tylko ich producent.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada obecnie system Eskulap dostarczony przez firmę Nexus Polska ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. W obydwóch pracowniach RTG Zamawiający posiada system Synapse firmy FujiFilm.

W zależności jakie rozwiązanie zostanie zaoferowane przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga by:

1. Jeżeli Wykonawca dostarcza nowe oprogramowanie PACS wraz z nowym urządzeniem i stacją opisową, oprogramowanie to było w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Zawierało wszelkie niezbędne elementy oraz było zintegrowane z działającym u Zamawiającego systemem medycznym Eskulap przygotowanym przez firmę Nexus Polska ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Musi również zawierać wszelkie możliwe elementy by dostawca oprogramowania HIS (Nexus Polska) mógł dokonać integracji z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej wdrażanym jako projekt przez Małopolski Urząd Marszałkowski;

lub

2. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać oprogramowanie PACS jakie obecnie jest wykorzystywane u Zamawiającego czyli system Synapse firmy FujiFilm, to również oprogramowanie to musi być w najnowszej wersji dostępnej na rynku oraz musi zawierać wszelkie niezbędne elementy by zintegrować to oprogramowanie z obecnie działającym u Zamawiającego systemem Eskulap firmy Nexus Polska oraz z Systemem Informacji Medycznej wdrażanym jako projekt przez Małopolski Urząd Marszałkowski.

Obydwie integracje muszą być przeprowadzone w porozumieniu z dostawcą oprogramowania medycznego Eskulap czyli firmą Nexus Polska lub w porozumieniu z Zamawiającym.

W zależności od wybranego rozwiązania jw. Zamawiający wymaga by w obydwu pracowniach działał jeden system obsługujący pracownie RTG i był zintegrowany zarówno z systemem medycznym Eskulap oraz z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający będzie wymagał od dostawcy w okresie gwarancji urządzenia dostarczenia co najmniej raz w roku raportu do KCOR zgodnego ze wzorem raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia z dnia 6 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2683) zawierającego wymagane dane z procedur wykonanych na tym aparacie?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportowania do KCOR przez Wykonawcę.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)