## Formularz cenowy
Załącznik 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - Odczynniki do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
UWAGA: warunkiem uczestniczenia w postepowaniu jest zaoferowanie analizatora w dzierżawie (koszty związane z dzierżawą analizatora podnoszą sumaryczną cenę)
UWAGA: Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie ilośc materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych na okres trwania umowy, na podstawie podanych ilości badań przewidzianych do wykonania w trakcie realizacji umowy.
UWAGA: Ilość zestawów w kolumnie nr 6, należy zaokrąglić do jednego zestawu w górę.
Lp. | Parametr | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent | Ilość badań | wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość netto opakowania | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto opakowania
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Odczynniki
1. | Morffologia CBC+DIFFF |  | 216000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Morffologia CBC+DIFFF+RET |  | 4320 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | BF |  | 43200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Rozmaz |  | 43200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Materiały kontrolne i eksploatacyjne dla wskazanej w poz. 1- 4 ilości badań
1. | Materiał eksploatacyjny |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Materiał kontrolny |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | Suma | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA ANALIZATORA
Lp. | Przedmiot zamowienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent |  | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | Wartość VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Dzierżawa analizatora hematologicznego głównego zgodnego z opisem w Załączniku 1a* |  |  | m-c | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2. | Dzierżawa analizatora hematologicznego typu back- upzgodnego z opisem w Załączniku 1b* |  |  | m-c | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3. | Dzierżawa aparatu do barwień rozmazów zgodnego z opisem w Załączniku 1c* |  |  | m-c | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4. | Dzierżawa wirówki do hematologii zgodnego z opisem w Załączniku 1d* |  |  | m-c | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | Suma | 0 |  | 0 | 0
Całkowity koszt odczynników wraz z dzierżawą analizatora. | [5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
*Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc, przy czym samodzielnie przeliczy wartość czynszu na czas trwania umowy. Jeżeli umowa zostanie zawarta w trakcie rozpoczętego miesiąca, czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania umowy z uwzględnieniem iż kazdy miesiąc ma 30 dni kalendarzowych.

## Analizator główny
Załącznik nr 2 a do SWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia zmiana 1
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Przedmiotem oferty jest dzierżawa fabrycznie nowego analizatora hematologicznego głównego wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 216 000 oznaczeń CBC+DIFF, 4 320 oznaczeń RET, 43 200 oznaczeń płynów z jam ciała, 4000 preparatów cytospin płynów z jam ciała oraz 43 200 rozmazów hematologicznych
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji: nie starszy niż 2021 rok. Analizator główny wydajność minimum 100 oznaczeń na godzinę. | TAK / podać rok produckji
5. | Parametry raportowane na wyniku to: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, PLT-Optyczne, retikulocyty, 3 frakcje dojrzałości retikulocytów, NRBC, niedojrzałe granulocyty - podawane są wartości % oraz #, odsetek mikrocytów i makrocytów, wszystkie parametry służą jako diagnostyczne, są prezentowane na wyniku pacjenta i przesyłane do systemu informatycznego zarządzającego laboratorium (LIS). | Tak
6. | Możliwość oznaczenia i raportowania na wyniku NRBC z automatyczną korektą WBC w każdym typie morfologii, również CBC. | Tak
7. | Hemoglobina w retikulocytach jest mierzona bezpośrednio jako parametr diagnostyczny, a uzyskany wynik jest przesyłany do systemu LIS. | Tak
8. | Analizator mierzy bezpośrednio parametry takie jak: WBC, RBC, HCT, HGB, PLT. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie aparatu wyliczającego hematokryt na podstawie wzoru HCT=RBCxMCV/10 | Tak
9. | Analizator różnicuje krwinki białe (WBC) na minimum pięć populacji. Róznicowanie opiera się o metodę cytometrii przepływowej, a wynik podawany jest zaróno w proentach jak i wartosciach bezwzględnych. Zamawiający dopuszcza różnicowanie krwinek w oparciu o metodę fluorescencyjnej cytometrii przepływowej | Tak
11. | Analizator posiada możliwość pomiaru parametrów diagnostycznych określające ilosciowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i synetetyzujących przeciwciała (zarówno w wartosciach procentowych jak i bezwzględnych). Metoda pomiaru tych parametrów opiera się na metodzie cytometrii przepływowej oraz muszą być dostępne w badaniu rutynowym (CBC+DIFF). | Tak
12. | Oznaczanie płytek krwi weryfikowane w razie potrzebny w torze tzw. optycznym - wynik po weryfikacji przesyłany automatycznie do LIS. | Tak
13. | Pomiar hemoglobiny jest niezależny od pomiaru WBC i następuje w osobnym torze pomiarowym w celu ograniczenia interferencji lipidów i krwinek białych. | Tak
14. | Analizator posiada możliwość badania płynów z jam ciała bez koniecznosci zastosowania osobnych odczynników. Charakterystyka składu komórkowego płynów z jam ciała opiera się na różnicowaniu: liczby krwinek białych (WBC), występownaia komórek jedno i wielo-jądrzastych (wraz z wyliczeniem wartości procentowych i bezwzględnych) oraz występowania erytrocytów. Wartości te winny być przesyłane do systemu LIS. | Tak
15. | Możliwość wstawiania próbek typu CITO zarówno w systemie otwartym i zamkniętym. | Tak
16. | Analizator przystosowany jest do pracy w systemie całodobowym. | Tak
17. | Możliwość stosowania różnych typów probówek zamkniętych systemów systemów pobrań. | Tak
18. | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC-5DIFF). | Tak
19. | Objętość aspirowanej próbki do analizy nie więcej niż 90 µL (mikrolitrów) dla morfologii wykonywanej w trybie CBC-5DIFF- dla głównego analizatora; możliwość wykonania oznaczeń w trybie CBC-5DIFF także w opcji tzw. kapilarnej (aspiracja przez analizator próbki uprzednio rozcieńczonej z uwagi na jej podwyższoną lepkość i dokonanie automatycznego przeliczenia rozcieńczenia). | Tak
20. | Minimalne zakresy liniowości parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez wstępnego rozcieńczenia); WBC 0-400x10*3/µL, RBC 0-7 x10*6/ µL, HGB 0-25 g/dl, PLT 0-5000 x10*3/ µL, HCT 0-75%. | Tak
21. | Analizator jest wyposażony w dodatkowy automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych; możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie analizatora w którym prezentacja odczynników jest w postaci procentowej | Tak
22. | Analizator jest wyposażony w możliwość oceny frakcji niedojrzałych granulocytów (promielocyty, mielocyty, metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach (IG%, IG#)- parametr raportowany. | Tak
23. | Analizator jest wyposażony w możliwość oznaczania retikulocytów oraz i parametrów retikulocytarnych z próbki pierwotnej, bez wstępnego przygotowania poza analizatorem; raportowanie na wyniku min. takich parametrów jak: RET%,#, LFR%,#, MFR%,#, HFR%,#, RET He, IRF. | Tak
24. | Analizator ma możliwość wykonania morfologii u noworodków i małych dzieci z pobrania tzw. mikrometodą. Maksymalna objętość aspirowanej krwi nie większa niż 90 µL (mikrolitrów). | Tak
25. | Analizator posiada system zabezpieczenia przed mikroskrzepami w postaci sensora aspiracji. Igła pobierająca krew jest czyszczona automatycznie. | Tak
26. | Analizator jest wyposażony w czytnik kodów kreskowych odczytujących dane ze zlecenia badania laboratoryjnego. Analizator ma możliwość manualnego wyboru typu badania, niezależnie od zlecenia. | Tak
27. | Podajnik automatyczny ma możliwość zastosowania różnego typu probówek (np. Sarsted Thromboexact oraz Vacuette K2EDTA). | Tak
28. | Analizator wyposażony jest w odpowiedni software zarządzający wynikami wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Dostawca gwarantuje, że dostarczony materiał kontrolny będzie służył również ocenie zewnątrzlaboratoryjnej i porównaniu poszczególnych parametrów kontrolnych z innymi użytkownikami Analizatora, w formie zewnątrzlaboratoryjnego sprawdzianu biegłości. Krew kontrolna jest konfekcjonowana w probówkach systemu zamkniętego i dostosowana do bezpośredniej pracy na aparacie. Zamawiający wymaga, aby wyniki zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości producenta oferowanych analizatorów były wysyłane automatycznie z aparatu zaraz po wykonaniu oznaczenia, bez konieczności zatwierdzania wyników kontroli przez Użytkownika | Tak
29. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii CBC-5DIFF w 100% bezcyjankowe. Dostawca dołączy karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych do odczynników zawierających w swym składzie substancje niebezpieczne, jak i do krwi kontrolnej oraz ulotki odczynnikowe producenta odczynników w języku polskim. | Tak
30. | Oba analizatory muszą mieć oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne oraz pochodzić od jednego producenta. Odczynniki w pełni kompatybilne pomiędzy oferowanymi analizatorami w trybie CBC i CBC-5DIFF wraz z automatyczną korektą NRBC. | Tak
31. | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowanie odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytania na pokładzie analizatora; informacja o poziomie odczynników oraz czujnik informujący o ich braku na pokładzie analizatora. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie analizatora w którym prezentacja odczynników jest w postaci procentowej | Tak
32. | Dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium. | Tak
33. | Prezentacja wyników oznaczeń na histogramach i minimum jednym wykresie typu skategram. | Tak
34. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii. | Tak
35. | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika zewnętrznego lub kodu kreskowego. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów (w tym RET) dla krwi obwodowej. | Tak
36. | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej dostępna na trzech poziomach. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów. Wykonawca dostarczy materiał kontrolny w ilości uwzględniającej datę ważności podaną na fiolce z materiałem kontrolnym oraz wykonania codziennych oznaczeń na 3 poziomach. Zamawiający wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów oraz w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli przez cały okres trwania umowy | Tak
37. | Rozbudowany program kontroli jakości badań (oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu Levey’a-Jenningsa’a oraz program średniej ruchomej Bulla, program analiz Delta Check, analizy graficzne i statystyczne). Zamawiający wymaga, aby program kontroli jakości był integralna częścią wewnętrznego oprogramowania oferowanych analizatorów bez konieczności dodawania oprogramowania zewnętrznego, ale z możliwością współdzielenia wyników między programami w przypadku, gdy np. zamawiający dokona zmiany oprogramowania LIS, który będzie posiadał centralny moduł zarządzania kontrolą jakości | Tak
38. | Oferowany analizator oraz odczynniki i materiały kontrolne pochodzą od jednego producenta. Odczynniki są kompatybilne zarówno dla analizatora głównego jak i analizatora typu back-up. Odczynniki automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez Analizator. Zamawiający wymaga, aby oba analizatory pracowały na tych samych odczynnikach, materiałach kontrolnych i eksploatacyjnych pochodzących od jednego producenta i stosowanych wymiennie między analizatorami w trybie CBC i CBC+DIFF, z wyłączeniem odczynników do oznaczania retikulocytów, które są stosowane na analizatorze głównym | Tak
39. | Dostawa, instalacja oraz skonfigurowanie analizatora systemem LIS na odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dwukierunkowa transmisja danych miedzy analizatorem a obowiazujacym laboratoryjnym systemem informatycznym. Dostawca wprowadzi normy odpowiednie dla wieku badanego pacjenta. Wydruk z Analizatoru wyniku wraz z wartościami referencyjnymi. | Tak
40. | Dostawca zapewnia gwarancję na wszystkie dostarczone urządzenia na okres trwania umowy. Serwis dostępny jest minimum 6 dni w tygodniu w trybie całodobowym. Dostawca zapewni bezpośredni kontakt z serwisantem- dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy, serwis i okresowe przeglądy techniczne w czasie trwania dzierżawy. | Tak
41. | Dostawca zagwarantuje możliwość zdalnego dostępu do analizatora przez inżyniera serwisowego. | Tak
42. | Wszystkie instrukcje i materiały szkoleniowe w języku polskim. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 4 bezpłatnych szkoleń serwosowych z zakresu uzytkowania Analizatora i interpretacji wyników uwzględniając aspekty laboratoryjne i kliniczne. Zamawiający wymaga aby oferowane analizatory posiadały wbudowaną instrukcje obsługi w języku polskim z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator | Tak
43. | Dostawca zapewni stanowisko robocze w postaci komputera (gwarantującego szybką i sprawną współpracę miedzy oprogramowanie Analizatoru a systemem LIS), monitora o odpowiednim rozmiarze i rozdzielczości, UPS , drukarkę oraz czytnik kodów kreskowych. | Tak
45. | Dostawca gwarantuje bezkosztowe podłaczenie analizatora do systemu LIS Zamawiającego i zapewnienie współpracy z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym. | Tak
46. | Analizator posiada dwukierunkową transmisję danych między analizatorem, a systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego. | Tak
47. | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym, możliwość podłączenia czytnika zewnetrznego w celu przeszukiwania listy wyników. | Tak
48. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | Tak
49. | Analizator posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | Tak
50. | Dostawca aparatu zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniego blatu roboczego (wraz z podblatową szafką/szufladą), na którym zostanie zainstalowany analizator. Wymiary blatu, kształt, typ materiału i kolor zostaną ustalone z Zamawiającym. W celu oszacowania kosztów Zamawiający dla kazdego analizatora przewiduje dwa blaty robocze typu: stół mobilny wzmocniony uniwersalny o wym. 1300x780xh650/850. Zamawiający wymaga aby sumaryczne wymiary zaproponowanych blatów roboczych wynosiły na długość od 390 do 400 cm, a na głębokość minimum 60 cm. Blat roboczy powinien być wyposażony w powierzchnię górną, na której umieszczone zostaną dwa analizatory, barwiarka, wirówka oraz stanowiska komputerowe oraz taką samą powierzchnię dolną, przytwierdzoną do nóżek blatu, znajdującą się około 10-15 cm nad podłogą. Blaty robocze powinny mieć możliwość regulacji wysokości za pomocą nóżek blatu. Dodatkowo pod górnym blatem roboczym powinny znaleźć się trzy szuflady (np. na szkiełka mikroskopowe oraz dokumentację papierową) rozmieszczone w sposób symetryczny, a na dolnej półce trzy szafki wolnostojące z możliwością przesunięcia ich w dogodne miejsce. Każda szafka wyposażona w półkę z możliwością jej wyjęcia. Szafka o wymiarach na wysokość około 58cm, szerokość około 60 cm, głębokość dopasowana do głębokości blatu roboczego, tak aby szafka nie wystawała poza obrys blatu roboczego. | Tak

## Analizator typu back-up
Załącznik nr 2 b do SWZ
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia zmiana 1
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Przedmiotem oferty jest dzierżawa fabrycznie nowego analizatora hematologicznego głównego wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 216 000 oznaczeń CBC+DIFF, 4 320 oznaczeń RET, 43 200 oznaczeń płynów z jam ciała, 4000 preparatów cytospin płynów z jam ciała oraz 43 200 rozmazów hematologicznych
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji: nie starszy niż 2021 rok. Analizator typu back-up ma wydajność min. 60 oznaczeń na godzinę. | TAK / podać rok produckji
5. | Parametry raportowane: rozdział WBC na 5 populacji, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC, PLT, MPV, PDW, PCT, podawane są wartości % oraz #, odsetek mikrocytów i makrocytów, wszystkie parametry służą jako diagnostyczne, są prezentowane na wyniku pacjenta i przesyłane do systemu informatycznego zarządzającego laboratorium (LIS). Różnicowanie leukocytów analizator wykonuje mtodą cytometrii przepływowej, a wynik wyrażony jest w wartosciach bezwzględnych i w procentach. | Tak
6. | Parametry takie jak: WBC, RBC, HCT, HGB, PLT są mierzone bezpośrednio. | Tak
7. | Pomiar hemoglobiny jest niezależny od pomiaru WBC i następuje w osobnym torze pomiarowym w celu ograniczenia wpływu lipidów i krwinek białych. | Tak
8. | Aparat ma możliwość badania płynów z jam ciała bez koniecznosci zastosowania osobnych odczynników. Charakterystyka składu komórkowego płynów z jam ciała opiera się na róznicowaniu: liczby krwinek białych, występownia komórek jedno i wielo-jądrzastych (wraz z wyliczeniem wartości procentowych i bezwzględnych) oraz występowania erytrocytów. Wybrane wartości te muszą być przesyłane do systemu LIS. | Tak
9. | Aparat ma możliwość wstawiania próbek CITO w systemie otwartym i zamkniętym. Zamawiający dopuszcza różnicowanie krwinek w oparciu o metodę fluorescencyjnej cytometrii przepływowej | Tak
10. | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym. | Tak
11. | Możliwość stosowania różnych typów probówek zamkniętych systemów systemów pobrań. | Tak
12. | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC-5DIFF). | Tak
13. | Minimalne zakresy liniowości parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez wstępnego rozcieńczenia); WBC 0-400x10*3/µL, RBC 0-7 x10*6/ µL, HGB 0-24 g/dl, PLT 0-5000 x10*3/ µL , HCT 0-75%. | Tak
14. | Aparat posiada możliwość wykonania morfologii u noworodków i małych dzieci z pobrania tzw. mikrometodą. Maksymalna objętość aspirowanej krwi nie większa niż 30 µL (mikrolitrów).Możliwość stosowania różnych trybów pobierania próbki. | Tak
15. | Aparat posiada system zabezpieczenia przed mikroskrzepami w postaci sensora aspiracji. Igła pobierająca krew/płyn z jam ciała jest czyszczona automatycznie. | Tak
16. | Aparat jest wyposażony w czytnik kodów kreskowych odczytujących dane ze zlecenia badania laboratoryjnego. Aparat ma możliwość manualnego wyboru typu badania, niezależnie od zlecenia. | Tak
17. | Podajnik ma możliwość zastosowania różnego typu probówek (np. Sarsted Thromboexact oraz Vacuette K2EDTA). | Tak
18. | Aparat wyposażony jest w odpowiedni program zarządzający wynikami wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (m.in wykresy Levey-Jenningsa). Dostawca gwarantuje, że dostarczony materiał kontrolny będzie służył również ocenie zewnątrzlaboratoryjnej i porównaniu poszczególnych parametrów kontrolnych z innymi użytkownikami aparatu w formie zewnątrzlaboratoryjnego sprawdziany biegłości. Krew kontrolna jest konfekcjonowana w probówkach systemu zamkniętego i dostosowana do bezpośredniej pracy na aparacie. Zamawiający wymaga, aby wyniki zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości producenta oferowanych analizatorów były wysyłane automatycznie z aparatu zaraz po wykonaniu oznaczenia, bez konieczności zatwierdzania wyników kontroli przez Użytkownika | Tak
19. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii CBC-5DIFF są w 100% bezcyjankowe. Dostawca dołączy karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych do odczynników zawierających w swym składzie substancje niebezpieczne, jak i do krwi kontrolnej oraz ulotki odczynnikowe producenta odczynników w języku polskim. | Tak
20. | Dostawca gwarantuje oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne które pochodzić od jednego producenta. Odczynniki w pełni kompatybilne pomiędzy analizatorem głównym jak i back-up, zarówno w trybie CBC i CBC-5DIFF. | Tak
21. | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowanie odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytania na pokładzie analizatora; informacja o poziomie odczynników oraz czujnik informujący o ich braku na pokładzie analizatora. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie analizatora w którym prezentacja odczynników jest w postaci procentowej | Tak
22. | Dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium. | Tak
23. | Prezentacja wyników oznaczeń na histogramach i minimum jednym wykresie typu skategram. | Tak
24. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii. | Tak
25. | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika zewnętrznego lub kodu kreskowego. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów (w tym RET) dla krwi obwodowej. | Tak
26. | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej dostępna na trzech poziomach. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów. Wykonawca dostarczy materiał kontrolny w ilości uwzględniającej datę ważności podaną na fiolce z materiałem kontrolnym oraz wykonania codziennych oznaczeń na 3 poziomach. Zamawiający wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów oraz w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli przez cały okres trwania umowy | Tak
27. | Rozbudowany program kontroli jakości badań (oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu Levey’a-Jenningsa’a oraz program średniej ruchomej Bulla, program analiz Delta Check, analizy graficzne i statystyczne). Zamawiający wymaga, aby program kontroli jakości był integralna częścią wewnętrznego oprogramowania oferowanych analizatorów bez konieczności dodawania oprogramowania zewnętrznego, ale z możliwością współdzielenia wyników między programami w przypadku, gdy np. zamawiający dokona zmiany oprogramowania LIS, który będzie posiadał centralny moduł zarządzania kontrolą jakości | Tak
28. | Oferowany analizator oraz odczynniki i materiały kontrolne pochodzą od jednego producenta. Odczynniki automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez aparat. Zamawiający wymaga, aby oba analizatory pracowały na tych samych odczynnikach, materiałach kontrolnych i eksploatacyjnych pochodzących od jednego producenta i stosowanych wymiennie między analizatorami w trybie CBC i CBC+DIFF, z wyłączeniem odczynników do oznaczania retikulocytów, które są stosowane na analizatorze głównym | Tak
29. | Dostawa, instalacja oraz skonfigurowanie analizatora systemem LIS odbędzie się na koszt Dostawcy. Dwukierunkowa transmisja danych miedzy analizatorem, a obowiazujacym laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS). Dostawca wprowadzi normy odpowiednie dla wieku badanego pacjenta. Wydruk wyniku badania z aparatu odbywa się wraz z wartościami referencyjnymi. | Tak
30. | Dostawca zapewnia gwarancję na wszystkie dostarczone urządzenia na okres trwania umowy. Serwis dostępny jest minimum 6 dni w tygodniu w trybie całodobowym. Dostawca zapewni bezpośredni kontakt z serwisantem- dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy, serwis i okresowe przeglądy techniczne w czasie trwania dzierżawy. | Tak
31. | Zagwarantwanie możliwość zdalnego dostępu do analizatora przez inżyniera serwisowego. | Tak
32. | Wszystkie instrukcje i materiały szkoleniowe w języku polskim. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 4 bezpłatnych szkoleń serwisowych z zakresu użytkowania aparatu i interpretacji wyników uwzględniając aspekty laboratoryjne i kliniczne. Zamawiający wymaga aby oferowane analizatory posiadały wbudowaną instrukcje obsługi w języku polskim z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator | Tak
33. | Dostawca zapewni stanowisko robocze w postaci komputera (gwarantującego szybką i sprawną współpracę miedzy oprogramowanie aparatu a systemem LIS), monitora o odpowiednim rozmiarze i rozdzielczości, UPS , drukarkę oraz czytnik kodów kreskowych. | Tak
34. | Aparat wyposażony jest w odpowiednie komputer monitor, klawiaturę, myszkę, i drukarkę laserowa do wydruku wyników(szybkość druku min 30 str/min, obciążenie miesięczne min 15000 stron, podajnik papieru – min 500 arkuszy). | Tak
35. | Podłaczenie analizatora do LIS i zapewnienie współpracy z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym. | Tak
36. | Aparat posiada dwukierunkową transmisję danych między analizatorem, a systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego. | Tak
37. | Aparat posiada wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym, mozliwość podłączenia czytnika zewnetrznego w celu sprawnego przeszukiwania listy roboczej w menu aparatu. | Tak
38. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | Tak
39. | Aparat posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | Tak
40. | Dostawca aparatu zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniego blatu roboczego (wraz z podblatową szafką/szufladą), na którym zostanie zainstalowany analizator. Wymiary blatu, kształt, typ materiału i kolor zostaną ustalone z Zamawiającym. W celu oszacowania kosztów Zamawiający dla kazdego analizatora przewiduje dwa blaty robocze typu: stół mobilny wzmocniony uniwersalny o wym. 1300x780xh650/850. Zamawiający wymaga aby sumaryczne wymiary zaproponowanych blatów roboczych wynosiły na długość od 390 do 400 cm, a na głębokość minimum 60 cm. Blat roboczy powinien być wyposażony w powierzchnię górną, na której umieszczone zostaną dwa analizatory, barwiarka, wirówka oraz stanowiska komputerowe oraz taką samą powierzchnię dolną, przytwierdzoną do nóżek blatu, znajdującą się około 10-15 cm nad podłogą. Blaty robocze powinny mieć możliwość regulacji wysokości za pomocą nóżek blatu. Dodatkowo pod górnym blatem roboczym powinny znaleźć się trzy szuflady (np. na szkiełka mikroskopowe oraz dokumentację papierową) rozmieszczone w sposób symetryczny, a na dolnej półce trzy szafki wolnostojące z możliwością przesunięcia ich w dogodne miejsce. Każda szafka wyposażona w półkę z możliwością jej wyjęcia. Szafka o wymiarach na wysokość około 58cm, szerokość około 60 cm, głębokość dopasowana do głębokości blatu roboczego, tak aby szafka nie wystawała poza obrys blatu roboczego. | Tak

## Barwiarka rozmazów
Załącznik nr 2 c do SWZ
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Przedmiotem oferty jest dzierżawa aparatu do barwienia rozmazów wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 216 000 oznaczeń CBC+DIFF, 4 320 oznaczeń RET, 43 200 oznaczeń płynów z jam ciała, 4000 preparatów płynów z jam ciała oraz 43 200 rozmazów hematologicznych w okresie 48 miesięcy
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji: nie starszy niż 2021 rok. Aparat ma możliwośc barwienia do 20 rozmazów jednoczasowo. | TAK / podać rok produckji
5. | Aparat ma możliwość ciągłego ładowania nowych preparatów i rozładowywania preparatów wybarwionych. Posiada możliwość dodania preparatu citowego w dowolnym momencie pracy aparatu. | Tak
6. | Aparat ma możliwość barwienia rozmazów hematologicznych, preparatów płynów z jam ciała, preparatów mikrobiologicznych metodami May-Grunwalda Giemzy, eozyną, gram-Nicolle oraz Ziehla. W ty celu aparat ma możliwość zapamiętania minimum 8 protokołów barwienia. | Tak
7. | Aparat wyposażony jest w intuicyjne oprogramowanie sterujące jego pracą. Sterowanie odbywa się za pomocą ekranu dotykowego dołączonego do aparatu. Oprogramowanie monitoruje poziom wody, odczynników, scieków i informuje o konieczności wymiany. | Tak
8. | Aparat jest wyposażony specjalny system neutralizacji oparów odczynników poprzez zastosowanie filtra z węglem aktywnym, oraz automatyczne odprowadzanie odczynników po ich terminie przydatnosci do użycia. | Tak
9. | Aparat posiada możliwość zliczania ilości wykonanych cykli barwienia i zużytych materiałów eksploatacyjnych. | Tak
11. | Aparat posiada minimum 2 strefy załadunku/rozładunku/suszenia oraz 5 stacji (4 stacje barwienia i 1 stacja płukania). | Tak
12. | Maksymalna waga urządzenia to 35kg. | Tak
13. | Dostawca zapewnia niezbędne wyposażenie IT takie jak: komputer, klawiaturę, mysz oraz monitor jeśli takowy sprzęt jest wymagany do uruchomienia i pracy na aparacie. | Tak

## Wirówka MPW
Załącznik nr 2 d do SWZ
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem oferty jest dzierżawa wirówki laboratoryjnej z dodatkowym rotorem typu cytospin wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 216 000 oznaczeń CBC+DIFF, 4 320 oznaczeń RET, 43 200 oznaczeń płynów z jam ciała, 4000 preparatów płynów z jam ciała oraz 43 200 rozmazów hematologicznych w okresie 48 miesięcy
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent: MPW | TAK
2. | Model / Typ: zakres obrotów: 90 ÷ 6 000 RPM wraz z wyposażeniem | TAK
3. | Kraj pochodzenia: Polska | TAK
4. | Wirówka MPW M-Diagnostic 230V 50/60Hz, zakres obrotów: 90 ÷ 6 000 RPM wraz z wyposażeniem. Rok produkcji: nie starszy niż 2021 rok. | TAK / podać rok produckji
5. | Wirówka jest wyposażona we wirnik horyzontalny 4 x 100ml (maksymalny RPM/RCF: 4 000rpm/2 504xg) - 1 sztuka. | TAK
6. | Wirówka jest wyposażona w pojemniki 100ml 58,4x81,5mm - 4 sztuki. | TAK
7. | Wirówka wyposażona jest we wkładki redykcujne 8 x 13,1mm na probówki 8 x 1,6÷7ml o systemów zamkniętych - 4 sztuki (np. Vacuette). | TAK
8. | Wirówka jest wyposażona we wkładkę redukcyjną 7 x 16,5mm na probówki 7 x 7÷11ml o systemów zamkniętych (np. Vacuette) | TAK
9. | Wirówka jest wyposażona wirnik horyzontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami o nr. 13606 (max RPM/RCF dla MPW-352/R/RH, M-DIAGNOSTIC: 2500rpm/769xg) w ilosci wystarczającej do wykonania 1000 preparatów płynów z jam ciała w technologii cytospin. Zamawianie materiałów zużywalnych będzie dokononywane sukcesywnie wedle potrzeb zamawiającego. | TAK