## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-05/23 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1 - 25
Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1
1. | Aparat nie starszy niż z 2017 roku
2. | Pojemność aparatu minimum 120 miejsc
3. | Ciągły monitoring hodowli: pomiary co najmniej 4 razy na godzinę
4. | Możliwość graficznego przedstawiania przebiegu hodowli
5. | Możliwość włączenia aparatu do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł mikrobiologia, z opcją podglądu przez uprawnionych pracowników poza terenem Pracowni
6. | System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich oraz tych, których czas inkubacji dobiegł końca
7. | System sygnalizacji błędów oraz przekroczenia parametrów granicznych
8. | Protokół hodowli negatywnej nie dłużej niż 7 dni
9. | Możliwość zmiany czasu protokołowego dla hodowli negatywnej
10. | W zestawie z aparatem łaźnia wodna (1 sztuka) o pojemności min. 10 - max 15 litrów, ze sterowaniem mikroprocesorowym, z zakresem temperatury do 1000C.
11. | W zestawie z aparatem wytrząsarka typu Vortex, z regulacją obrotów do 3000 /minutę, z dwiema platformami: gumowy "kieliszek" na 1 probówkę, płaski blat pokryty na kilka probówek lub kolbę
12. | Wraz z dostawą aparatu Instrukcja obsługi w języku polskim
13. | W cenie oferty uwzględnione szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu. Szkolenie winno być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w dniu dostawy aparatu
14. | Naprawa i serwis aparatu ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia, w tym przeglądy i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy
15. | Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 48 godziny
16. | Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca
17. | Aparat tego samego producenta co podłoża zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 2-4
Wymagania wobec podłoży do hodowli drobnoustrojów oferowanych Pakiecie Nr 1 poz. 2-4
1. | Podłoża z pozycji 2 i 3 odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.)
2. | Podłoża użyte przy zatwierdzaniu metody EUCAST RAST
3. | Podłoża pediatryczne oraz dla dorosłych, w butelkach odpornych na zniszczenie, tj. nie ulegną w łatwy sposób zniszczeniu w warunkach w jakich mogą się znaleźć biorąc pod uwagę ich przeznaczenie, przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa
4. | Podłoża dla bakterii tlenowych, w tym wybrednych - odpowiednie dla wzrostu Neisseria i Haemophilus, uniwersalne zapewniające wzrost bakterii i grzybów w jednej butelce, lub selektywne dla bakterii beztlenowych
5. | Podłoża z inaktywatorami antybiotyków
6. | Bulelki z podłożami kompatybilne z zamkniętym systemem pobierania krwi metodą prózniową firmy Becton Dickinson. W przypadku konieczności użycia innych adapterów umożliwiajacy pobranie krwi metoda prózniową należy wycenic adaptery w Załączniku Nr 1 (Formularzu Cenowym)
7. | Dla Pozycji 2 - 4 do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
8. | Termin ważności podłoży z pozycji 2-4 - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
9. | Podłoża tego samego producenta co aparat zaoferowany w Pakiecie Nr 1 poz. 1
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 w pozycjach: 1-57
1. | Każde opakowanie (fiolka) z krążkami musi być zapakowane w zamkniętym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci, w opakowaniach nie większych niż 200 sztuk dla przedmiotu zamówienia dla którego zapotrzebowanie Zamawiajacego jest ≥200 szt, dla przedmiotu zamówienia dla którego zapotrzebowanie Zamawiajacego jest ≤200 szt. w opakowaniach nie większych niż wielkość zapotrzebowania
2. | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii
3. | Na każdym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie
4. | Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości, które powinno zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami
5. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST
6. | Średnica krążków 6 mm
7. | Temperatura przechowywania krążków antybiotykowych od -200C do +80C, z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych
8. | Wszystkie zaoferowane krążki antybiotykowe posiadają wysoką jakość - potwierdzoną opinią KORLD
9. | Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego producenta - celem wystandaryzowania procedury
10. | Krążki antybiotykowe zostały poddane ocenie EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki
11. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz 58-64
1. | Paski z gradientem stężenia antybiotyku do określania wartości MIC rzeczywistego (minimalne stężenie hamujące wzrost drobnoustroju - wartość rzeczywista), zgodny z rekomenacjami EUCAST
2. | Skala gradientu stężeń antybiotyku dokładniejsza niż geometryczna
3. | Testy umieszczone na nośniku plastikowym lub nośniku z trwałej bibuły.
4. | Paski pakowane w blistrach lub gąbkach umożliwiajacych ich przechowywanie w kontrolowanej temperaturze
5. | Wszystkie zaoferowane paski posiadają wysoką jakość potwierdzoną opinią KORLD
6. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta oraz do wglądu ceryfikaty kontroli jakości zawierajace zakresy referencyjne dla szczepów wzorcowych
7. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz 65
1. | Testy MIC przeznaczone do oznaczania wrażliwości mikroorganizmów na kolistynę metodą mikrozozcieńczeń
2. | Zestaw umożliwiający jednorazowo wykonanie pojedynczych oznaczeń
3. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczeń
4. | Możliwość odczytu wizualnego
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
6. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz 66
1. | Zestaw krążków diagnostycznych, który powinien zawierać: krążki z karbapenemem, krążki z karbapenemem + inhibitor MBL, krążki z karbapenemem + inhibitor KPC oraz krążki z karbapenemem + inhibitor AmpC – wszystkie w ilości po 50 sztuk.
2. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz 67
1. | Szybkie testy diagnostyczne, kasetkowe, przeznaczone do diagnostyki in vitro do wykonywania 5 klas kardapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, VIM i IMP w hodowli bakteryjnej
2. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia
3. | W opakowaniach zbiorczych nie większych niż 20 testów
4. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
5. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz 68
1. | Dyspensery 6-kanałowe do nakładania krążków antybiotykowych na płytki o średnicy 9 cm
2. | Dyspensery kompatybilne z oferowanymi krążkami antybiotykowymi
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz 69
1. | Densytometr - urządzenie do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej. Możliwość przeprowadzenia pomiarów zmętnienia w skali 0-15 McFarlanda
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3
1. | W każdym przypadku - kompletne zestawy do wykonania oznaczenia
2. | Dotyczy poz. 2- testy - krążki lub paski z nitrocefiną do wykrywania aktywności betalaktamaz
3. | Dotyczy poz. 3-6 – barwniki do barwienia preparatów metodą Grama.
4. | Dotyczy poz. 1 oraz 9 – zestawy kompletne, woreczki z saszetkami do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych (pozycja 1) oraz mikroaerofilnych (pozycja 9) z niską zawartością CO2 (5% O2, 10%CO2, 85 % N2) oraz zaciski do woreczków
5. | Opakowania nie większe niż: poz. 1 , 9, 16 - 20 sztuk, w poz.: 2, 10, 11,15, 17 - 50 szt., poz.: 3-6 – 1 litr, poz. 7 - 30 ml, poz. 8 – 100 sztuk, poz. 12-13 - 2 ml, w pozycji 14 – 4 ml
6. | W pozycji 12 – kwas fenyloboronowy do wykrywania karbapenemaz typu KPC
7. | W pozycji 13 – 0,5 molowy roztwór EDTA o pHw zakresie 7,3-7,5 – odczynnik do wykrywania karbapenemaz typu MBL.
8. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
9. | Termin ważności dla pozycji 12 - minimum 5 miesięcy od daty dostawy, dla pozycji: 13,14 - minimum 10 miesięcy od daty dostawy, dla pozycji: 10,11, 15 minimum 6 miesięcy od daty dostawy, dla pozycji 1-9, 16 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 1-4 oraz 9-10
1. | Testy do oznaczeń metodą ELISA - Materiały kalibracyjne i kontrolne w zestawach odczynnikowych - w każdym przypadku zestawy kompletne do wykonania oznaczenia
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 10 miesięcy od daty dostawy
Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz 5-8
1. | Testy ELISA na płytkach do oznaczania przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwko Borrelia
2. | Testy przeznaczone do wykrywania przeciwciał w surowicy (pozycja 5-6) oraz płynie mózgowo-rdzeniowym (pozycja 7-8) .
3. | Dla pozycji 6 oraz 8 dopuszcza się zaoferowanie takiego samego zestawu testów pod warunkiem, że umożliwia on oznaczenia przeciwciał IgM przeciwko Borrelia burgdorferi zarówno w surowicy jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu tego samego zestawu i tych samych standardów .
4. | Dla pozycji 5 oraz 7 dopuszcza się zaoferowanie takiego samego zestawu testów pod warunkiem, że umożliwia on oznaczenia przeciwciał IgG przeciwko Borrelia burgdorferi zarówno w surowicy jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu tego samego zestawu i tych samych standardów .
5. | Standardy gotowe do użycia.
6. | Możliwość wykrycia trzech genogatunków europejskich Borrelia z zastosowaniem antygenów rekombinowanych : p100,p18,OspC i VLsE dla testu w klasie IgG oraz antygenów : OspC, p41 i Vlse dla testu w klasie IgM.
7. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia.
8. | Odczynniki i kontrole gotowe do użycia.
9. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
10. | Termin ważności – minimum 10 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 11-12
1. | Paski antygenowe do potwierdzania zakażenia Borrelia burgdorferi metodą Western-Blot.
2. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia
3. | Zestawy oparte na rekombinowanych antygenach, umożliwiających wykrycie min. trzech genogatunków europejskich Borrelia (B. burgdorferi, B. garinii i B. afzelii), umieszczone na pasku testowym.
4. | Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM.
5. | Możliwość wykonania oznaczeń zarówno w surowicy jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu tego samego zestawu dla obu klas przeciwciał (IgG i IgM)
6. | Na każdym pasku testowym naniesiona linia kontrolna cut off.
7. | Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie
8. | Możliwość elektronicznej oceny pasków. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego oraz skanera dostarczonego przez Wykonawcę, bez koniczności przenoszenia pasków z tacki inkubacyjnej
9. | Zapewnienie w razie otrzymania wyników niespójnych, wliczonej w cenę oferty, konsultacji badań w laboratorium referencyjnym (możliwość wykonania inkubacji porównawczej)
10. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
11. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 13
1. | Aparat nie starszy niż z 2014 r. - analizator automatyczny do testów paskowych Western-Blot, dostarczony wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy.
2. | Aparat automatycznie wykonujący badania od momentu naniesienia paska i próbki badanej do zakończenia badania - automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników. Możliwość samodzielnej pracy.
3. | Odczyt automatyczny za pomocą skanera.
4. | Wraz z zestawem dostarczony komputer lub laptop z oprogramowaniem dającym możliwość interpretacji wyników i archiwizacji danych.
5. | Możliwość jednoczesnego wykonania min. 40 badań.
6. | Wbudowany mechanizm kołyszący.
7. | Sprzęt dostarczany jako zestaw kompletny, bez konieczności dokupowania dodatkowego wyposażenia.
8. | W cenie oferty uwzględnione szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu. Szkolenie winno być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w dniu dostawy aparatu
9. | W cenie oferty rynienki (tacki) do aparatu na paski testowe, przy czym Wykonawca zagwarantuje dostarczanie tacek w ilości zgodnej z ilością oznaczeń +30%
10. | Naprawa i serwis aparatu ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia
Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz 14
1. | Testy do oznaczeń metodą ELISA do ilościowego oznaczania poziomu kalprotektyny w próbkach kału oraz płynach ustrojowych (krew, mocz)
2. | Materiały kalibracyjne i kontrolne w zestawach odczynnikowych - zestawy kompletne do wykonywania oznaczenia
3. | W zestawie zawarte probówki do ekstrakcji próbek kału wraz z buforem ekstrakcyjnym
4. | W opakowaniach nie większych niż 96 oznaczeń
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
6. | Termin ważności – minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz 15-23
1. | Monotesty CLIA, kompatybilne z oferowanym aparatem do metody ELISA, umożliwiające wykonywanie pojedynczych oznaczeń
2. | Materiały kalibracyjne i kontrolne w zestawach odczynnikowych - w każdym przypadku zestawy kompletne do wykonywania oznaczenia. Testy posiadają wszystkie niezbędne składowe reakcji oraz wewnętrzną kontrolę reakcji
4. | W opakowaniach nie większych niż 25 oznaczeń
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
6. | Termin ważności – minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 24
1. | Aparat - automat do wykonywania testów ELISA, kompatybilny z oferowanymi w Pakiecie Nr 4 testami, z wyjątkiem testów ujetych w poz. 4. Aparat z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy
2. | Aparat z pełną automatyzacją całego procesu, od momentu wstawienia prób badanych i odczynników do uzyskania raportu z badań. Możliwość samodzielnej pracy.
3. | Aparat co najmniej jedno-płytkowy, nie starszy niż z 2017 roku.
4. | Sprzęt dostarczany jako zestaw kompletny, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów wyposażenia oraz sprzętu jednorazowego użytku
5. | Wraz z aparatem dostarczony: UPS postrzymujący jego pracę przez mimimum 30 min, komputer lub laptop z oprogramowaniem dającym możliwość interpretacji wyników oraz drukarka
6. | Wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy aparatu wliczone w cenę dzierżawy
7. | W cenie oferty uwzględnione szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu. Szkolenie winno być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w dniu dostawy aparatu
8. | Naprawa i serwis aparatu ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 5
1. | Dla poz. 1 - 4: w opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności dla poz. 1-4 - minimum 12 miesięcy od dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 1
1. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z odczynnikiem wieloważnym grupy B-E i G, odczynnikami jednoważnymi grup: B,C1,C2,D,E i G, lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 2
1. | Zestaw zawierający lateks Salmonella – odczynnik poliwalentny B,E i G oraz lateks kontrolny.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 3
1. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierajcy: odczynniki wieloważne grupy A , B , C, lateks kontrolny, płytki reakcyjne i patyczki.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 4-6
1. | W pozycji 4-6 zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, zawierające materiały określone w Formularzu Cenowym oraz płytki reakcyjne i patyczki.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności minimum - 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 7
1. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierajcy: odczynnik lateksowy do wykrywania grupowego antygenu szczepów E. Coli O 157, lateks kontrolny, antygen kontrolny, płytki reakcyjne i patyczki.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 1
1. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, z lateksem do identyfikacji pałek Shigella sonnei, z lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 2
1. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
2. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 pozycja 1 - 3
1. | W poz. 1 – mikrobank – fiolki do głębokiego zamrażania szczepów bakteryjnych, system z kulkami ceramicznymi, możliwość przechowywania szczepów w zakresie temperatury od "-200 C" do "-700 C".
2. | W poz.: 2-3– szczepy bakteryjne, wzorcowe do kontroli jakości o stałych, nie zmieniających się i powtarzalnych cechach minimum z 4 pasażu.
3. | Wraz z dostawą do każdego szczepu dołączony certyfikat kontroli jakości zawierający zakresy referencyjne dla poszczególnych antybiotyków.
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
4. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania do przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 9 poz 1
1. | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania podwyższonych poziomów Laktoferyny w kale - markera leukocytów w kale oraz wskaźnika zapalenia jelitowego
2. | Zestaw komplety do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią lub dodatnią linia kontrolną (podać skład zestawu)
3. | W opakowaniach nie większych niż 25 oznaczeń
4. | Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-80C lub w temperaturze pokojowej do 7 dni
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta, przy czym metodyka testu musi zawierać wykaz organizmów bakteryjnych oraz substancji, z którymi nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej.
6. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmitu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 9 pozycja 2
1. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania podwyższonego poziomu kalprotektyny w kale - markera stanu zapalnego jelit.
2. | Zestaw komplety do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią lub z dodatnią linią kontrolną.
3. | W opakowaniach nie większych niż 25 oznaczeń
4. | Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-80C lub w temperaturze pokojowej do 7 dni
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
6. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 3
1. | Szybkie immunochromatograficzne testy kastetkowe do jakościowego oznaczenia antygenów Salmonella w ludzkich próbkach kału
2. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, zawierające testy kasetkowe oraz probówki z buforem
3. | Na kasetce naniesiona kontrola w postaci linii kontolnej świadczącej o prawidłowości wykonania badania
4. | Przechowywanie próbki kału w temperaturze 2-80C do 48 godzin
5. | W opakowaniach nie większych niż 25 testów,
6. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
7. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od dostawy.
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 4
1. | Szybkie immunochromatograficzne testy kasetkowe do jakościowego oznaczania antygenów Campylobacter w ludzkich próbkach kału
2. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, zawierające testy kasetkowe oraz probówki z buforem
3. | Na kasetce naniesiona kontrola w postaci linii kontolnej świadczącej o prawidłowości wykonania badania
4. | Przechowywanie próbki kału w temperaturze 2-80C do 48 godzin
5. | W opakowaniach nie większych niż 25 testów,
6. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
7. | Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 1- 9
1. | Testy do automatycznej, kolorymetrycznej lub kolorymetrycznej i fluorescencyjnej identyfikacji bakterii: pałeczek Gram - ujemnych fermentujących i niefermentujących (w pozycji 1), ziarniaków Gram dodatnich (w pozycji 2), bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus (w pozycji 3), bakterii beztlenowych (w pozycji 4), oraz grzybów drożdżopodobnych (w pozycji 5)
2. | W pozycjach 6 , 7, 8 i 9 - testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii i grzybów drożdżopodobnych podane w wartościach MIC i w postaci kategorii S,I,R , na podstawie aktualnych wytycznych EUCAST.
3. | W pozycjach 6 i 7 : Możliwość automatycznego wykrywania następujących mechanizmów oporności bakterii: dla pozycji nr 7 : MRSA, MRCNS, VRSA, MLSb, VRE, HLAR; dla pozycji nr 6 : ESBL oraz informacja o podejrzeniu karbapenemaz.
4. | W pozycjach 1-8: Testy do identyfikacji i lekowrażliwości rozdzielone, na osobnych kartach/ panelach.
5. | Automatyczny odczyt paneli identyfikacyjnych i antybiogramowych bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników.
6. | Wszystkie testy zaopatrzone w kody kreskowe fabrycznie naniesione na karty/panele.
7. | Interpretacja wyników przez system ekspertowy przygotowany w oparciu o aktualne rekomedacje EUCAST z podaniem wskazówek terapeutycznych.
8. | Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, termin ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości.
9. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta.
10. | Termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 10
1. | Automatyczny analizator do identyfikacji bakterii i grzybów oraz automatycznego oznaczania lekowrażliwości.
2. | Aparat nie starszy niż z 2019 roku.
3. | Pełna automatyzacja analizatora - w tym inkubacja i odczyt w obrębie aparatu.
4. | System złożony z modułu inkubacyjno - pomiarowego, komputera z monitorem i UPS
5. | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowywanie listy roboczej badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.
6. | Oprogramowanie w języku polskim.
7. | Ilość miejsc w aparacie - minimum 15.
8. | W zestawie z aparatem: densytometr - urządzenie do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej, umożliwiające przeprowadzanie pomiarów zmętnienia w skali McFarlanda oraz pipeta automatyczna do inokulacji paneli identyfikacyjnych i paneli lekowrażliwości.
9. | W cenie dzierżawy serwisowanie aparatu w trakcie trwania umowy. Usunięcie awarii aparatu przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy - przy naprawie trwającej powyżej 48 godzin.
10. | Możliwość serwisu zdalnego umożliwiającego zdalną zmianę breakpointów i aktualizacę oprogramowania EUCAST.
11. | W cenie dzierżawy wliczone koszty uruchomienia aparatu oraz szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu. Szkolenie winno się odbyć w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy aparatu.
12. | Wraz z dostawą aparatu Instrukcja obsługi w języku polskim
13. | Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
14. | W cenę dzierżawy wliczone koszty włączenia analizatora do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł mikrobiologia, w tym dostarczenie zestawu komputerowego z drukarką i/lub oprogramowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatora do sieci .
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 11 poz. 1
1. | Testy do określania wrażliwości bakterii bezwzględnie beztlenowych na antybiotyki w półpłynnym podłożu. Testy opracowane zgodnie z zaleceniami EUCAST – zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, tzn w skład zestawu wchodzą paski oraz podłoża wzrostowe niezbędne do wykonania badania. Możliwość odczytu manualnego
2. | Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, termin ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości.
3. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
4. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 11 poz. 2
1. | Test manualny do szybkiego oznaczania reakcji indolowej jako degradacyjnego produktu bakteryjnego metabolizmu tryptofanu – test przesiewowy do różnicowania indolo-dodatnich i indolo-ujemnych rodzajów bakteryjnych – zestaw kompletny do wykonania oznaczenia.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 12 pozycja 1-3
1. | W każdym przypadku zestawy kompletne do wykonania oznaczenia
2. | W opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń
3. | Do każdej dostawy dołączona instrukcja używania w języku polskim wystawiona przez producenta
4. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie nr 12 poz 4
1. | Zestaw kompletny z kontrolkami, zapewniający wykonanie badania
2. | W opakowaniach nie większych niż 500 testów
3. | Do każdej dostawy dołączona instrukcja używania w języku polskim wystawiona przez producenta.
4. | Termin ważności minimum 7 miesięcy od daty dostawy.
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie nr 12 poz 5
1. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia. W opakowaniach nie większych niż 25 oznaczeń. Możliwość wykonania oznaczenia w materiałach klinicznych: surowica krwi, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od dostawy.
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 1
1. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów bakterii Legionella pneumophila w próbkach moczu u pacjentów z objawami zapalenia płuc, zestaw kompletny do wykonania oznaczenia,
2. | Możliwość przechowywania próbki do 7 dni w temperaturze 2-80C
3. | W opakowaniach nie większych niż 25 testów,
4. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
5. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od dostawy.
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 1
1. | Możliwość wykonania oznaczenia w materiałach klinicznych: mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy. Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia.
2. | W opakowaniach nie większych niż 30 oznaczeń
3. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
4. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od dostawy
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 1-19, 21-29, 36-42
1. | Wszystkie pożywki wymienione w Pakiecie Nr 15 – z wyjątkiem pozycji 20 – mają pochodzić od jednego producenta.
2. | Wszystkie podłoża wyprodukowne przez producenta spełniającego wymogi normy PN-EN- ISO/IEC 17025 lub równoważnej
3. | W pozycjach 1 - 7, 9 – 14, 16-18, 21-29 oraz 36 -41 podłoża gotowe, na płytkach z żebrami wentylacyjnymi, średnica płytki 90 mm; w pozycji 8 i 42 - podłoże płynne w probówkach
4. | Każda płytka opisana: nazwą podłoża i datą ważności.
5. | Opakowania nie większe niż: 20 płytek w odniesieniu do pozycji: 1 – 7, 9-14, 18, 21-29, oraz 36 - 41 ; oraz nie większe niż 10 płytek w odniesieniu do pozycji 15-17
6. | Pozycja nr 2 - odłoże chromogenne dla rodzaju Candida - do wykrywania i różnicowania głównych i klinicznych gatunków Candida, w tym Candida albicans i Candida auris
7. | Pozycja nr 15: płytki odciskowe, z agarem sterylizowanym do monitorowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w środowisku szpitalnym. Płytki z meniskiem wypukłym pozwalającym na bezpośrednie pobranie materiału z badanych powierzchni. Podłoża z czynnikami neutralizującymi inaktywującymi pozostałości środków dezynfekcyjnych. Pakowane w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.
8. | Pozycja nr 16: Agar tryptozowo-sojowy - podłoża gotowe, na płytkach z agarem sterylizowanym do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w środowisku szpitalnym, do pobierania prób powietrza metodą sedymentacyjną. Średnica płytki 90 mm , podłoża pakowane w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.
9. | Pozycja nr 17: Agar Sabouraud z dekstrozą - podłoża gotowe, na płytkach z agarem sterylizowanym do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w środowisku szpitalnym, do pobierania prób powietrza metodą sedymentacyjną. Średnica płytki 90 mm, podłoża pakowane w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.
10. | Pozycja 22: Chromagar STEC – podłoże chromogenne do izolacji szczepów Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga w badaniach przesiewowych
11. | Pozycja 41: agar FAA - podłoże do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową
12. | Pozycja 42: Podłoże Ttodd-Hewit Broth z dodatkiem antybiotyków, Gentamycyną i kwasem nalidyksowym - podłoże płynne, wybiórcze do hodowli Streptococcus agalactiae
13. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta oraz certyfikat (świadectwo) kontroli jakości wystawione przez producenta, zawierające: skład podłoża, jego parametry,nazwę producenta, nr serii, datę ważności, pH, barwę oraz kontrolę jakości przeprowadzoną ze szczepami wzorcowymi wg wytycznych EUCAST
14. | Termin ważności: dla pozycji 1- 13, pozycji 15 - 18 , 21-29 oraz 36 - 42 - minimum 4 tygodnie od daty dostawy, dla pozycji 14 - minimum 2 miesiące od daty dostawy, dla pozycji 19 - minimum 4 miesiące od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 20
1. | Wymazówki transportowe z podłożem AMIES + C w probówce transportowej
2. | Długość całkowita wymazówki 150 mm, z główką 5 mm z wiskozy
3. | Pakowane indywidualnie, sterylne
4. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
5. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 30 i 42
1. | W pozycji 30 i 42 podłoże płynne w probówce.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 2 miesiące od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz.: 31-35
1. | Podłoża gotowe w probówkach
2. | W opakowaniach zbiorczych nie większych niż 50 sztuk
3. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
4. | Termin ważności - minimum 3 miesiące od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 p 43
1. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
2. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 16 poz. 1
1. | Szybki test immunologiczny do wykrywania antygenów paciorkowców z grupy A bezpośrednio z wymazu z gardła
2. | Możliwość odczytania wyniku maksymalnie po 5 minutach
3. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
4. | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 17 poz. 1
1. | Kasetkowe testy immunochromatograficzne do jakościowego oznaczania hemoglobiny ludzkiej w próbce kału - bez konieczności stosowania diety bezmięsnej
2. | Kasetki posiadające pola: kontroli aktywności testu i testowe
3. | Dodatnia próba kontrolna dołączona do testu
4. | Konfekcjonowanie do 50 oznaczeń w opakowaniu
5. | Czułość testu dla hemoglobiny ludzkiej 10 ng/ml lub dokładniejsza
6. | Swoistość - testy swoiste tylko dla hemoglobiny ludzkiej, nie dające reakcji krzyżowych z hemoglobiną zwierzęcą ani z bilirubiną, witaminą C i peroksydazą chrzanową
7. | Możliwość uzyskania wyniku do 7 min
8. | Testy gwarantujące czystą i bezpieczną pracę personelu (opisać na czym polega spełnienie wymogu)
9. | Gotowe do użycia kompletne zestawy zawierające wszystkie elementy do przeprowadzenia procedury
10. | Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy
11. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 18 poz. 1
1. | Test ureazowy suchy, kasetkowy, jakościowy, do wykrywania Helicobacter pylori w wycinkach z żołądka i opuszki dwunastnicy, z krązkiem zawierajacym pierścień wskaźnikowy
2. | Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy
3. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 19 poz. 1
1. | Jednostopniowy, kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale ludzkim
2. | Możliwość uzyskania wyniku w 10 min
3. | Konfekcjonowanie do 25 oznaczeń w opakowaniu
4. | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 20 poz. 1
1. | Testy do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM Jr. Singnature firmy ITC
2. | Termin ważności odczynników - min. 12 miesięcy od daty dostawy
3. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 21 poz. 1
1. | Test wykrywający wirusa RSV z nosogardzieli
2. | Każdy test pakowany osobno, w zbiorczych opakowaniach maksymalnie do 25 testów
3. | Możliwość odczytania wyniku maksymalnie do 15 minut
4. | Wmazówki, którymi będzie się pobierać materiał dostosowane do dzieci i niemowląt, wykonane z giętkiego tworzywa, o średnicy nie przekraczajcej 1 mm w odcinku wprowadzanym do nosogardzieli, umożliwiające bezpieczne pobranie materiału z nosogardzieli. Pakowane indywidualnie, jałowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymazówek jako osobnej pozycji, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym ilość zaoferowanych wymazówek jest co najmniej taka sama jak ilość oznaczeń
5. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)
6. | Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy
7. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 21 poz. 2
1. | Test wykrywający wirusa grypy typu A i B z nosogardzieli
2. | Każdy test pakowany osobno, w zbiorczych opakowaniach maksymalnie do 25 testów
3. | Możliwość odczytania wyniku w czasie do 15 minut
4. | Wmazówki, którymi będzie się pobierać materiał dostosowane do dzieci i niemowląt, wykonane z giętkiego tworzywa, o średnicy nie przekraczajcej 1 mm w odcinku wprowadzanym do nosogardzieli, umożliwiające bezpieczne pobranie materiału z nosogardzieli. Pakowane indywidualnie, jałowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymazówek jako osobnej pozycji, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym ilość zaoferowanych wymazówek jest co najmniej taka sama jak ilość oznaczeń
5. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)
6. | Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy
7. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 22 poz. 1
1. | Szybki test zanurzeniowy do wykrywania wód płodowych w wydzielinie z pochwy przeznaczony do diagnostyki w przypadku podejrzenia przedwczesnego pęknięcia błony płodowej
2. | W opakowaniach zbiorczych maksymalnie do 20 testów
3. | Możliwość uzyskania wyniku w czasie do 15 minut
4. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)
5. | Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy
6. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 23 poz. 1
1. | Kasetkowy test immunochromatograficzny do jednoczesnego jakościowego wykrywania rota, adeno i norowirusów w próbkach ludzkiego kału
2. | Strefy testowe A, B, C odpowiednio: Rota, Adeno, Norowirus
3. | Reakcja dodatnia: obecność czerwonej linii w strefie wynikowej
4. | Reakcja dodatnia lub ujemna: obecność zielonej linii w strefie wynikowej jako potwierdzenie właściwej pracy testu i poprawne przeprowadzonego badania
5. | Możliwość przechowywania w temperaturze 4-300C
6. | Możliwość przechowywania próbek w lodówce do 2 dni przed badaniem
7. | Możliwość uzyskania wyniku do 10 minut od naniesienia próbki
8. | Czułość testu: dla Rota - 100%, dla Adeno - nie mniej niż 97%
9. | Swoistość dla Rotawirusów . 97%, Adeno >98%
10. | Gotowy do użycia kompletny zestaw zawierający wszystkie materiały do przeprowadzenia procedury, zapewniający czystą i bezpieczną pracę personelu
11. | Konfekcjonowanie nie więcej niż 20 testów w opakowaniu
12. | Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy
13. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 24 poz. 1
1. | Testy kasetkowe do wykrywania w próbce wymazu z nosogardzieli lub nosa wirusów: grypy A i B, SARS-CoV-2, RSV; combo
2. | Każdy test pakowany osobno, w opakowaniach zbiorczych maksymalnie do 25 testów
3. | Możliwość uzyskania wyniku w czasie maksymalnie do 15 minut
4. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)
5. | Wymazówki którymi będzie pobierany materiał dostosowane do dzieci i niemowląt; wykonane z giętkiego tworzywa o średnicy nie przekraczającej 1 mm w odcinku wprowadzanym do nosogardzieli. W przypadku testów z nosa Zamawiający dopuszcza wymazówki uniwerasalne
6. | Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy
7. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 24 poz. 2
1. | Testy kasetkowe do wykrywania w próbce wymazu z nosogardzieli lub nosa wirusów: grypy A i B, SARS-CoV-2; combo
2. | Każdy test pakowany osobno, w opakowaniach zbiorczych maksymalnie do 25 testów
3. | Możliwość uzyskania wyniku w czasie maksymalnie do 15 minut
4. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)
5. | Wymazówki którymi będzie pobierany materiał dostosowane do dzieci i niemowląt; wykonane z giętkiego tworzywa o średnicy nie przekraczającej 1 mm w odcinku wprowadzanym do nosogardzieli. W przypadku testów z nosa Zamawiający dopuszcza wymazówki uniwerasalne
6. | Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy
7. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 25 poz. 1
1. | Testy kasetkowe do wykrywania w próbce wymazu z nosogardzieli lub nosa wirusów: grypy A i B, RSV, Adeno; combo
2. | Każdy test pakowany osobno, w opakowaniach zbiorczych maksymalnie do 25 testów
3. | Możliwość uzyskania wyniku w czasie maksymalnie do 15 minut
4. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)
5. | Wymazówki którymi będzie pobierany materiał dostosowane do dzieci i niemowląt; wykonane z giętkiego tworzywa o średnicy nie przekraczającej 1 mm w odcinku wprowadzanym do nosogardzieli. W przypadku testów z nosa Zamawiający dopuszcza wymazówki uniwerasalne
6. | Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy
7. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia
.................................................................
| ` | Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty