## Sheet1
PAKIE TNR 1 - ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
Załącznik nr 1A do SWZ/ZP/PN - 2/2022
…………………………………………………………………………..
pieczęć Wykonawcy
LP. | Opis techniczny | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | BIODRO.Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14; opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, w dziesięciu rozmiarach. | szt | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°. | szt | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Trzpień Cementowy standard. Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera, wykonany ze stopu tytanu o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138. | szt | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Korek do cementu | szt | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Trzpień prosty, lateralizowany bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera, wykonany ze stopu tytanu o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138. | szt | 80 |  |  |  | 0
6 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt | 80 |  |  |  | 0
7 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press - fit multihole wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia osteointegracji, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia. W rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm | szt | 10 |  |  |  | 0
8 | Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zew. 42-64mm ze skokiem co 2mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem i panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zew. 44-64mm ze skokiem co 2mm. Głowa wykonana z polietylenu XLPE z witaminą E dla głowy wew. 22mm,28mm,32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki | szt | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Panewka cementowana polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wew. 32mm w wersji standard oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem | szt | 30 |  | 0 |  | 0
10 | Głowa w średnicy 28mm,32mm,36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w długościach szyjki. | szt | 20 |  | 0 |  | 0
11 | Głowa metalowa CoCr 28, 32 i 36 mm | szt | 80 |  | 0 |  | 0
12 | Wkładka do panewek bezcementowych, wykonana z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm. | szt | 80 |  | 0 |  | 0
13 | Śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm o długości od 15mm do 55mm ze skokiem co 5mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
14 | Panewkowy koszyk rewizyjny uniwersalny wykonany ze stopu tytanowego posiadający otwory umożliwiające użycie śrub mocujących w rozmiarach od 44 do 58 mm ze skokiem co 2mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
15 | Panewkowy koszyk rewizyjny anatomiczny ( prawy, lewy ) wykonany ze stopu tytanowego posiadający odpowiednie wypustki i otwory umożliwiające użycie śrub mocujących, w rozmiarach od 44 do 62mm ze skokiem co 6mm dla każdej ze stron | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
| KOLANO PIERWOTNE |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach ( 2,3,4,5,6) wykonany ze stopu CoCrMo | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Element piszczelowy anatomiczny (prawy,lewy) w 5 rozmiarach (2,3,4,5,6) wykonany ze stopu CoCrMo, dodatkowo trzpień o długości 25mm | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa tupu fix bearnig PS w wysokościach 10, 12,5 , 15, 17,5 , 20mm |  | 80 |  | 0 |  | 0
| KOLANO REWIZYJNE, PÓŁWIĄZANE |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Element udowy anatomiczny (prawy,lewy) w 5 rozmiarach (2,3,4,5,6) w opcji tylnostabilizowanej PS, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Element piszczelowy uniwerslany, wykonany ze stopu CoCrMo w 5 rozmiarach (2,3,4,5,6), pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach : 10, 12,5 , 15, 17,5 i 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy | szt | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanu, do części piszczelowej oraz udowej, bezcementowe, pokryte hydroksyapatytem w długościach od 100 do 200mm oraz średnicy od 12 do 22mm. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Offset udowy o rozmiarze 0,2,4,6 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Offset piszczelowy o rozmiarze 2,4mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Sleeve udowy w 4 rozmiarach, tytanowy porowaty wykonany techniką 3D | szt | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Sleeve piszczelowy w 4 rozmiarach, tytanowy porowaty wykonany techniką 3D oraz sleeve z wbudowanymi augumentami 5 i 10mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Ostrze do piły | szt | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Puls - lavage | szt | 100 |  | 0 |  | 0
12 | Cement z gentamecyną 1 x 40g | szt | 140 |  | 0 |  | 0
13 | Zestaw do mieszania próżniowego składający się z pojemnika z długą dyszą służącego jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego, pojemnika z krótką dyszą służącą jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do panewki. | szt | 100 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Miejscowośc i data |  | ……………………………………………………………………………………………….
Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej